《电动汽车超充设施电能远程计量方法》

实 验 报 告

- 试验目的

验证《电动汽车超充设备电能远程计量方法技术规范》中提出的基于“标准桩-标准车”误差传递理论的远程计量方法的有效性、准确性及可行性，评估其在实际应用中对充电桩电能计量误差的监测能力。

- 试验方法

按规范中6测量方法的具体内容进行试验。

- 试验设备

充电桩（出厂编号见6.1）

辅助设备：非车载充电机校验仪（精度0.05级）。

远程计量平台——深圳市电动汽车强制检定管理平台

- 试验地点与地点

地点：深圳市电动汽车公共充电场站：深圳南山区奥特迅电力大厦后广场充电站、小鹏S4超快充 深圳观澜大富站、里度充电（越华站）

时间：2025年3月1日至2025年9月1日（为期6个月）

- 试验人员

黄丽秋  孙硕  陈松禄

- 试验结果

6.1远程计量平台方法试验结果

工作组应用远程计量平台结合采集数据，针对规范中“误差传递算法”进行验证，具体试验结果详见表1。

表1 远程计量方法数据验证试验数据

| 待评估桩编号 | 平台输出结果δ（%） |
| --- | --- |
| 4402020030000001001 | -0.03 |
| 4402020030000002001 | 0.18 |
| 4402020030000003001 | 0 |
| 4402020030000004001 | 0.02 |
| 4402020030000005001 | 0.17 |
| 4402020030000006001 | -0.42 |
| 4402020030000007001 | 0.46 |
| 4402020030000009001 | 0.16 |
| 4402020030000010001 | 0.28 |
| 4402020030000011001 | 0.27 |
| 4402020030000012001 | 0.65 |
| 4402020030000013001 | 0.53 |
| 4402020030000014001 | -0.28 |
| 4402020030000015001 | 0.74 |
| 4505571001 | -0.1 |
| 4505573001 | -0.02 |
| 4505577001 | -0.17 |
| 4505581001 | -0.06 |
| 4538191001 | 0.1 |
| 4538193001 | -0.03 |
| 010412002210305801 | 0.29 |
| 010412002210305802 | 0.83 |
| 010412002210306001 | 0.4 |
| 010412002210306002 | 0.43 |
| 010412002210306301 | 0.02 |
| 010412002210306302 | 0.3 |
| 010412002210306402 | -0.08 |
| 210412000200159701 | -0.18 |
| 210412000200159702 | -0.44 |
| 210412000200159801 | -0.37 |
| 210412000200159802 | -0.82 |
| 210412000200159901 | -0.59 |
| 210412000200159902 | -0.11 |
| 210412000200175401 | 0.15 |
| 210412000200175402 | -0.91 |
| 210412000200175501 | 0.18 |
| 210412000200175502 | -0.04 |
| 210412000200175601 | 0.28 |
| 210412000200175602 | -0.31 |
| 210412000200175701 | -0.36 |
| 210412000200175702 | -0.48 |
| 210412000200175801 | -0.62 |
| 210412000200175802 | -0.46 |
| 35611912006301 | 0.89 |

6.2远程计量方法数据验证试验结果

工作组结合平台试验数据，针对规范中“误差传递算法”开展了准确性验证，具体试验结果详见表2。

表2 远程计量方法数据验证试验数据

| 待评估桩编号 | 算法评估误差δ（%） | 人工检测误差δ'（%） | ¦δ-δ'¦（%） | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4402020030000001001 | -0.03 | -0.36 | 0.33 | 是 |
| 4402020030000002001 | 0.18 | 0.35 | 0.17 | 是 |
| 4402020030000003001 | 0 | -0.41 | 0.41 | 是 |
| 4402020030000004001 | 0.02 | 0.28 | 0.26 | 是 |
| 4402020030000005001 | 0.17 | 0.43 | 0.26 | 是 |
| 4402020030000006001 | -0.42 | -0.58 | 0.16 | 是 |
| 4402020030000007001 | 0.46 | 0.23 | 0.23 | 是 |
| 4402020030000009001 | 0.16 | 0.33 | 0.17 | 是 |
| 4402020030000010001 | 0.28 | 0.35 | 0.07 | 是 |
| 4402020030000011001 | 0.27 | 0.21 | 0.06 | 是 |
| 4402020030000012001 | 0.65 | 0.42 | 0.23 | 是 |
| 4402020030000013001 | 0.53 | 0.3 | 0.23 | 是 |
| 4402020030000014001 | -0.28 | -0.4 | 0.12 | 是 |
| 4402020030000015001 | 0.74 | 0.52 | 0.22 | 是 |
| 4505571001 | -0.1 | -0.27 | 0.17 | 是 |
| 4505573001 | -0.02 | -0.25 | 0.23 | 是 |
| 4505577001 | -0.17 | -0.3 | 0.13 | 是 |
| 4505581001 | -0.06 | -0.2 | 0.14 | 是 |
| 4538191001 | 0.1 | 0.29 | 0.19 | 是 |
| 4538193001 | -0.03 | -0.22 | 0.19 | 是 |
| 010412002210305801 | 0.29 | 0.63 | 0.34 | 是 |
| 010412002210305802 | 0.83 | 0.46 | 0.37 | 是 |
| 010412002210306001 | 0.4 | 0.71 | 0.31 | 是 |
| 010412002210306002 | 0.43 | 0.85 | 0.42 | 是 |
| 010412002210306301 | 0.02 | 0.42 | 0.40 | 是 |
| 010412002210306302 | 0.3 | 0.56 | 0.26 | 是 |
| 010412002210306402 | -0.08 | 0.33 | 0.41 | 是 |
| 210412000200159701 | -0.18 | 0.24 | 0.42 | 是 |
| 210412000200159702 | -0.44 | -0.10 | 0.34 | 是 |
| 210412000200159801 | -0.37 | -0.21 | 0.16 | 是 |
| 210412000200159802 | -0.82 | -0.44 | 0.38 | 是 |
| 210412000200159901 | -0.59 | -0.16 | 0.43 | 是 |
| 210412000200159902 | -0.11 | 0.32 | 0.43 | 是 |
| 210412000200175401 | 0.15 | 0.59 | 0.44 | 是 |
| 210412000200175402 | -0.91 | -0.25 | 0.66 | 否 |
| 210412000200175501 | 0.18 | 0.42 | 0.24 | 是 |
| 210412000200175502 | -0.04 | 0.39 | 0.43 | 是 |
| 210412000200175601 | 0.28 | 0.75 | 0.47 | 是 |
| 210412000200175602 | -0.31 | 0.17 | 0.48 | 是 |
| 210412000200175701 | -0.36 | -0.55 | 0.19 | 是 |
| 210412000200175702 | -0.48 | -0.32 | 0.16 | 是 |
| 210412000200175801 | -0.62 | -0.17 | 0.45 | 是 |
| 210412000200175802 | -0.46 | -0.26 | 0.2 | 是 |
| 35611912006301 | 0.89 | 0.64 | 0.25 | 是 |

- 试验结论

试验验证结果表明电动汽车超充设备电能远程计量方法规范对充电桩远程计量的设计合理、技术路线清晰，且具备较强的可操作性，能够有效满足实际应用需求。

- 附录

8.1 部分标准车清单

表3 标准车有效性试验数据

| VIN | 多项式拟合优度 | 车端电能评估值与远程计量标准模块电能值的平均误差 | 充电功率变异系数 | 单次充电最大时长（分钟） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LC0CE4DB0R7020552 | 0.999999283 | 0.01% | 2.10% | 35 |
| LC0CE6CD2M1058407 | 0.998266697 | 0.30% | 0.72% | 33 |
| LC0CE6DD2M1007052 | 0.999222849 | 0.33% | 1.19% | 93 |
| LC0CE4DB1P1680647 | 0.998873893 | 0.34% | 0.53% | 112 |
| LFP8C7PC7N1D45985 | 0.999927592 | -0.48% | 1.35% | 56 |
| LC0CE4DB6M1024472 | 0.998907042 | 0.18% | 0.77% | 93 |
| L1NSPGLA3SA058290 | 0.99998697 | 0.10% | 0.33% | 56 |
| LNA0B5PD210000226 | 0.999499472 | 0.32% | 0.35% | 54 |
| LS6C8E048NE103594 | 0.999957161 | 0.08% | 0.68% | 40 |
| LC0CE4DB2N1057180 | 0.999649843 | 0.38% | 2.85% | 89 |
| LC0CE6DD1M1030077 | 0.99999595 | -0.08% | 0.48% | 41 |
| LDP95E960NE016250 | 0.999104312 | -0.42% | 0.75% | 20 |
| LL2274095MW154312 | 0.999760805 | 0.42% | 0.14% | 47 |
| LC0CE4DB1P1462305 | 0.99999983 | 0.00% | 0.51% | 28 |
| LC0CE4DB5R7010194 | 0.999950228 | 0.15% | 0.44% | 52 |
| LGXCE6DB6J0034753 | 0.998422652 | 0.35% | 0.27% | 51 |
| LNA064PC7F0401043 | 0.999494839 | -0.49% | 0.11% | 73 |
| LC0CE4DB1P1688067 | 0.999974873 | 0.09% | 0.82% | 14 |
| LNBSCC4H9KD803356 | 0.999981638 | -0.13% | 1.09% | 12 |
| L1NSPGH99MA076813 | 0.999997059 | -0.06% | 0.91% | 33 |
| LC0CE4DB1P1713825 | 0.999506806 | 0.32% | 0.18% | 38 |
| LGXCE6DBXK0012143 | 0.99952723 | 0.42% | 0.12% | 46 |
| LC0CE4DB0P1730129 | 0.999257865 | -0.44% | 0.07% | 24 |
| LGXC74C45M0297774 | 0.999574196 | -0.37% | 0.07% | 59 |
| LC0CE4DB3P1713759 | 0.998568591 | 0.29% | 1.12% | 23 |
| L1NSPGLA3RA055108 | 0.999864628 | 0.27% | 0.69% | 51 |
| LC0CE6CD7M1170880 | 0.999095651 | 0.38% | 1.63% | 40 |
| LFZ93AN98RD097814 | 0.99992613 | 0.16% | 0.88% | 32 |
| LFZ63AL49ND015044 | 0.999271607 | -0.45% | 0.48% | 58 |
| LGXCE6DB4J0247278 | 0.999614975 | -0.36% | 0.28% | 113 |
| LA9AEPG28JTLJK324 | 0.999924016 | 0.12% | 0.62% | 24 |
| LC0CE4DB3P1528529 | 0.998327102 | 0.42% | 0.34% | 22 |
| LRW3E7FA2MC445106 | 0.999784425 | 0.32% | 1.05% | 47 |
| L1NSPGHB9MA019126 | 0.99981209 | -0.40% | 0.38% | 34 |
| LC0CE4DB5R7094257 | 0.999797243 | 0.21% | 1.64% | 33 |
| LC0CE4DB6P1528525 | 0.999406083 | 0.15% | 0.82% | 45 |
| LNA064PE3C0300003 | 0.9999996 | 0.01% | 0.19% | 40 |
| LS6C8E041PE793143 | 0.998904562 | 0.35% | 0.80% | 47 |
| LC0CE6CD0M1029018 | 0.999964522 | -0.14% | 0.82% | 32 |
| LC0CE4DB4P1713754 | 0.999998379 | 0.02% | 0.63% | 49 |
| LC0CE4DB7P1007555 | 0.999507051 | 0.24% | 0.46% | 28 |
| LC0CE4DB7P1440664 | 0.999946477 | -0.18% | 0.40% | 39 |
| LC0CE4DB9P1712339 | 0.999949317 | 0.46% | 1.46% | 66 |
| LC0CE4CB1R4039050 | 0.999977825 | -0.19% | 0.89% | 31 |
| LRW3E7FJ4MC280515 | 0.999292369 | 0.18% | 0.82% | 23 |
| LL2274092MW163369 | 0.999981958 | 0.06% | 0.50% | 50 |
| LNA064PC5P0000102 | 0.999941372 | 0.37% | 0.73% | 33 |
| LBV41DU0XNS260236 | 0.999895969 | 0.25% | 1.51% | 40 |
| LNA001PF4D0100045 | 0.999513207 | -0.50% | 1.66% | 21 |
| LFZ63AL59RD192286 | 0.999857741 | 0.32% | 0.88% | 31 |
| LC0CE4DB4P1543525 | 0.999547153 | 0.20% | 0.77% | 61 |
| LC0CE4DBXP1675642 | 0.999739437 | -0.47% | 0.54% | 27 |
| LGXCE6DB8L0192031 | 0.999698144 | -0.45% | 1.12% | 63 |
| LC0CE4DB4P1525820 | 0.999804228 | 0.32% | 0.19% | 43 |
| LGXCE4DB8R2066303 | 0.999804759 | 0.21% | 0.11% | 59 |
| LGXCE4CB0P2118005 | 0.999668239 | -0.30% | 0.63% | 34 |
| LC0C76C41R7222602 | 0.999839099 | 0.29% | 1.13% | 105 |
| L1NSPGHB9LA001420 | 0.99837124 | 0.44% | 0.29% | 32 |
| LC0CE4DB8R7020668 | 0.999523894 | -0.39% | 1.20% | 29 |
| LMPA1JMB8PA250300 | 0.999969009 | 0.08% | 0.77% | 62 |
| LC0C76C44N1142210 | 0.999677949 | 0.05% | 1.03% | 50 |
| LC0CE4DB9R1016499 | 0.999711687 | 0.15% | 0.81% | 64 |
| LGWFFUA50SJ027312 | 0.999763838 | -0.42% | 0.73% | 70 |
| LSJW56068MG051227 | 0.999946071 | 0.10% | 0.37% | 17 |
| LMVHFEFZ8KA665085 | 0.999690487 | -0.38% | 0.28% | 61 |
| LC0CE4DB1M1017929 | 0.999811698 | -0.23% | 0.79% | 10 |
| LC0C76C40N1223785 | 0.999344498 | 0.47% | 0.85% | 53 |
| LJ2KP7FG1NA056975 | 0.999989905 | 0.03% | 0.50% | 38 |
| LNN6MMAF7NF063647 | 0.999869165 | 0.13% | 1.02% | 43 |
| LMVHFEFZ8LA600108 | 0.998854247 | 0.39% | 0.49% | 64 |
| LB378U4W4MA112383 | 0.999430689 | 0.19% | 1.31% | 32 |
| LC0CE4DB0N1058053 | 0.999652599 | -0.49% | 1.05% | 51 |
| LNA001PC3S0100098 | 0.999496884 | -0.34% | 0.48% | 47 |
| HGLH3ACF3RA703476 | 0.999726347 | 0.36% | 0.63% | 74 |
| LB378U4W6NA134757 | 0.999646042 | 0.10% | 0.67% | 75 |
| LC0CE4DB1P1542607 | 0.999998425 | -0.13% | 0.86% | 35 |
| LC0CE4DB7N1077733 | 0.999988395 | -0.23% | 0.34% | 47 |
| LNA064PB7H0000377 | 0.999952843 | -0.41% | 0.86% | 56 |
| LNA001PACN0200023 | 0.999593848 | 0.27% | 0.98% | 88 |
| LDPGABAC0JB102012 | 0.99985411 | 0.12% | 0.78% | 63 |
| LNBSCC4H0KD790884 | 0.999863796 | -0.45% | 1.02% | 68 |
| L1NSPGHB4PA056055 | 0.999991775 | 0.05% | 0.10% | 52 |
| LC0CE4DB3N0147878 | 0.998639013 | -0.38% | 0.65% | 120 |
| LGXC74C47N0403403 | 0.999908439 | 0.11% | 0.83% | 56 |
| LC0CE4DB7P1440650 | 0.999025129 | 0.25% | 1.43% | 83 |
| LC0CE4DBXM1023731 | 0.999142927 | -0.37% | 1.08% | 30 |
| LJ1EKBBR3R1108798 | 0.999824804 | 0.34% | 0.79% | 48 |
| LW433B122P1031784 | 0.999985876 | 0.18% | 0.39% | 54 |
| L1NSPGH93NA166377 | 0.999667327 | 0.23% | 1.22% | 90 |
| L1NSPGHB0MA082891 | 0.99995875 | 0.16% | 0.20% | 60 |
| LGXC76C40N0136309 | 0.999300478 | 0.24% | 0.94% | 54 |
| LUZAGAAA7NA045050 | 0.999670539 | 0.40% | 0.86% | 76 |
| LGXCE6DB8L0205098 | 0.999971008 | -0.13% | 0.18% | 48 |
| LNA001PE8P0100313 | 0.999767626 | 0.18% | 0.38% | 30 |
| LNA04QPD5D0200069 | 0.999698306 | 0.36% | 1.69% | 75 |
| L1NNSGHA7PB016906 | 0.999428603 | 0.49% | 1.38% | 66 |
| LGXCE6DB4K0081152 | 0.999868049 | 0.28% | 1.03% | 26 |
| LNA001PBCR0290024 | 0.999851357 | 0.26% | 0.78% | 38 |
| LC0CE4DB8P1706516 | 0.999972406 | 0.11% | 0.19% | 41 |
| LC0CE4DC4K0033697 | 0.999911868 | 0.21% | 0.91% | 60 |
| L1NSPGHB0NA122663 | 0.999961495 | 0.20% | 0.11% | 29 |
| L1NSPGHB4PA066455 | 0.999841518 | 0.12% | 0.23% | 40 |
| LC0CE4DB7M1014825 | 0.999670087 | 0.21% | 2.01% | 56 |
| LM8F7E893RA178732 | 0.999891052 | 0.12% | 0.04% | 17 |
| LSJE24068JG180864 | 0.999729099 | 0.25% | 0.62% | 51 |
| LEWWDB331NN236913 | 0.999559227 | -0.40% | 0.86% | 33 |
| L1NSPGH90NA196548 | 0.999287742 | 0.08% | 0.13% | 77 |
| LMPA1JMB6NA228213 | 0.999838856 | 0.17% | 0.74% | 26 |
| LC0CE4DB9P1739718 | 0.999656261 | 0.47% | 0.18% | 10 |
| LNA0B5PD760000849 | 0.999980072 | 0.38% | 0.83% | 17 |
| LC0CE4DB5P1011300 | 0.999997336 | 0.05% | 1.57% | 36 |
| L1NSPGHB8LA004695 | 0.999740035 | -0.43% | 1.00% | 27 |
| L1NSPGKB3RB043254 | 0.999342697 | 0.22% | 1.13% | 14 |
| LC0CE4DB4M1023725 | 0.99999749 | 0.20% | 0.73% | 26 |
| LC0CE4DB0P1536720 | 0.999922078 | 0.27% | 0.38% | 32 |
| LC0CE4DB1R7014405 | 0.999986496 | -0.17% | 0.72% | 46 |
| LC0CE4DB5P1440632 | 0.999441713 | 0.42% | 2.03% | 54 |
| LC0CE4DB5P1532128 | 0.999996638 | 0.01% | 0.71% | 27 |
| LC0CE4DB6R7240701 | 0.998288786 | 0.15% | 0.82% | 61 |
| LC0CE4DB7P1737613 | 1 | 0.00% | 0.61% | 25 |
| LC0C74C45N0082884 | 0.999937539 | -0.16% | 1.04% | 70 |
| LC0CE4DB8P1576687 | 0.999589507 | 0.14% | 0.50% | 63 |
| LNA064PB1X0000467 | 0.999530322 | 0.30% | 0.87% | 25 |
| LB378Y4W4KA019173 | 0.999061629 | -0.39% | 0.26% | 34 |
| HJLGC0060PD508701 | 0.999860227 | -0.32% | 1.91% | 14 |
| HWM13303XMW179058 | 0.999973395 | 0.46% | 0.45% | 41 |
| LRWYGCFS4NC623911 | 0.999545768 | 0.16% | 1.04% | 51 |
| LRWYGCFS8NC662887 | 0.999831728 | 0.10% | 0.80% | 34 |
| LNN6MMAF7MF087056 | 0.999962107 | 0.17% | 0.52% | 57 |
| LNA064PC6P0000172 | 0.998463659 | 0.43% | 0.02% | 43 |
| LNA0B5PD9B0000359 | 0.999634333 | 0.28% | 1.57% | 15 |
| LDP95C962RE106610 | 0.999918708 | 0.29% | 0.95% | 42 |
| LNA0B5PCB30000613 | 0.999972222 | -0.26% | 0.75% | 20 |
| L1NSPGKB8RB066156 | 0.999987143 | 0.05% | 0.96% | 39 |
| LGXCE6CB5N0504911 | 0.99969789 | 0.40% | 1.23% | 64 |
| LNA064PC6B0000098 | 0.999674713 | 0.44% | 0.94% | 30 |
| L1NSPGHBXPA027658 | 0.99988199 | -0.50% | 1.52% | 22 |
| HGCH1KB62SZ066746 | 0.999850053 | 0.19% | 0.38% | 54 |
| LC0CE4DB9R7011428 | 0.999899759 | 0.18% | 1.03% | 56 |
| LNA001PB390200011 | 0.999946819 | -0.31% | 0.50% | 58 |
| LC0CE4DB1R7009057 | 0.999972937 | 0.08% | 0.34% | 48 |
| LGXC74C42N0409562 | 0.999268113 | -0.38% | 1.16% | 20 |
| LMVHFEFZ3MA702739 | 0.998880496 | 0.36% | 1.01% | 62 |
| LC0CE4DB0M1022569 | 0.999995045 | 0.07% | 0.42% | 59 |
| LC0CE4DBXP1011129 | 0.999766968 | 0.19% | 0.54% | 44 |
| LFPHC7CC0M1B27259 | 0.99948555 | 0.09% | 0.50% | 48 |
| LFP8C7PC3P1G12929 | 0.999179497 | 0.44% | 0.31% | 70 |
| LC0CE4DB2P1729824 | 0.999851936 | 0.18% | 0.54% | 62 |
| LC0CE4DB3M1024526 | 0.999879908 | 0.13% | 0.43% | 33 |
| L1NSPGH95MA044067 | 0.998783414 | 0.45% | 1.02% | 44 |
| L1NSPGHB2PA049945 | 0.999386559 | -0.47% | 0.98% | 50 |
| LC0CE6DB9R4185058 | 0.999923755 | 0.38% | 1.05% | 35 |
| LC0CE4DB7N1174348 | 0.999992903 | 0.11% | 1.26% | 19 |
| LC0CE4DBXP1586881 | 0.999196603 | 0.29% | 0.40% | 38 |
| LC0CE4DB0R7009065 | 0.99965696 | 0.46% | 1.08% | 18 |
| LZGCA2419RB007578 | 0.999189184 | -0.49% | 0.58% | 28 |
| LNA001PEC20100005 | 0.999946 | -0.28% | 0.70% | 83 |
| LC0CE4DB2P1579925 | 0.999891373 | 0.22% | 0.27% | 49 |
| LC0CE4DB8R7065156 | 0.999725343 | 0.15% | 0.71% | 32 |
| LC0CE4DB9N1174402 | 0.999956849 | -0.25% | 0.27% | 41 |
| LC0CE4DB1P1579849 | 0.999933238 | 0.43% | 0.35% | 60 |
| LC0CE4DB4R7016813 | 0.999046208 | 0.40% | 0.17% | 64 |
| LDP95G965RE311507 | 0.998331269 | 0.49% | 0.53% | 17 |
| LNA001PD6C0100407 | 0.999909517 | -0.48% | 0.25% | 41 |
| LNA0B5PE9K2200129 | 0.999916144 | -0.16% | 1.25% | 48 |
| L6T79XCZXRE021592 | 0.99976679 | 0.35% | 1.25% | 38 |
| LC0CE4DB8R7016118 | 0.999991181 | 0.14% | 0.95% | 62 |
| LFP8C7PC4N1D44924 | 0.999412304 | -0.44% | 1.80% | 60 |
| LNA001PE5P0100334 | 0.998955264 | 0.32% | 0.90% | 23 |
| LC0CE4DBXR7010269 | 0.999002418 | 0.45% | 1.07% | 80 |
| LC0CE4DBXS7045836 | 0.9999589 | 0.10% | 0.77% | 76 |
| LM8F7E7B6RA285813 | 0.999616994 | 0.27% | 0.91% | 54 |
| LNA064PB630000114 | 0.999854403 | 0.37% | 0.76% | 76 |
| LMA111866B378U4W8 | 0.998736755 | 0.48% | 0.93% | 18 |
| LC0D74C46R0285227 | 0.999973352 | 0.09% | 1.04% | 82 |
| LFMAS14U2S0131111 | 0.999576425 | 0.33% | 0.57% | 63 |
| LC0CE6CD3M1054138 | 0.999094319 | 0.24% | 0.28% | 62 |
| LGXCH6CB4N2217071 | 0.999994618 | 0.03% | 0.21% | 47 |
| LC0CE4DB2M1016210 | 0.999840748 | 0.24% | 1.10% | 71 |
| LC0CE4DB8R7014417 | 0.999233594 | 0.47% | 1.24% | 32 |
| L1NNSGHA7RB077823 | 0.999614524 | 0.36% | 1.19% | 44 |
| LNA064PC6E0000266 | 0.999958312 | -0.32% | 0.10% | 57 |
| LC0CE4DB6P1462364 | 0.999184634 | 0.34% | 1.16% | 51 |
| LRWYGCFJ3MC167325 | 0.999998242 | 0.03% | 0.24% | 77 |
| L1NSPGLAXSA083641 | 0.999696884 | 0.26% | 0.44% | 36 |
| LSJE24032KG027470 | 0.999926469 | 0.25% | 1.24% | 20 |
| LC0CE4DB4P1462668 | 0.999971535 | 0.11% | 1.23% | 39 |
| LC0CE4DB5N1057299 | 0.99998902 | 0.23% | 0.02% | 55 |
| LC0CE4DB9N1174335 | 0.999999449 | -0.04% | 0.13% | 10 |
| LGXCE6CB0N0472708 | 0.999785909 | 0.13% | 0.22% | 53 |
| L1NSPGHB0LA009924 | 0.999966978 | 0.25% | 0.59% | 49 |
| LGXCE6DB0N0074655 | 0.999884292 | 0.42% | 0.65% | 50 |
| LGXC74C48P0604732 | 0.999088003 | 0.38% | 0.15% | 18 |
| LRWYGCFJ8MC070797 | 0.999818229 | -0.34% | 0.25% | 42 |
| LNA064PACP0000332 | 0.999797591 | -0.33% | 1.71% | 18 |
| HLX32B141R1473301 | 0.999421094 | 0.23% | 1.84% | 38 |
| HXMM3R01XRA031269 | 0.999731792 | -0.39% | 0.82% | 41 |
| LW433B124P1644053 | 0.999870074 | 0.19% | 0.86% | 71 |
| L1NSPGLA6RA047231 | 0.999715681 | 0.30% | 0.46% | 50 |
| LRW3E7FJ0MC293021 | 0.999545568 | -0.46% | 0.73% | 34 |
| LVBV4J0B7MW152154 | 0.998584801 | 0.40% | 1.30% | 43 |
| LC0CE4DB9R7022073 | 0.999966424 | 0.14% | 1.15% | 24 |
| LC0CE4DB9N1240026 | 0.999282769 | 0.27% | 0.53% | 41 |
| LFP8C7PC5P1D32221 | 0.999982398 | 0.35% | 1.48% | 17 |
| LMA129587B377U2W9 | 0.99877257 | 0.48% | 0.19% | 52 |
| LC0CE6CD2M1147930 | 0.999905511 | 0.11% | 1.17% | 58 |
| LGXCE6DB3K0063192 | 0.999878012 | -0.49% | 0.71% | 18 |
| LC0CE6DD1M1029706 | 0.999956181 | 0.18% | 0.62% | 23 |
| LVPA5B4B6MA008520 | 0.99946769 | -0.45% | 1.56% | 36 |
| L1NSPGLA4RA054307 | 0.999796076 | 0.29% | 0.45% | 29 |
| LC0CE4DB5P1722902 | 0.999945572 | 0.26% | 0.94% | 28 |
| LNBSCC4H3KD771410 | 0.999663389 | -0.45% | 0.09% | 14 |
| LGXCE6DB6N0422233 | 0.999672773 | 0.24% | 1.25% | 51 |
| LC0CE4DB2M1018863 | 0.999717113 | 0.25% | 0.81% | 80 |
| LC0CE4DB3P1461804 | 0.999841568 | -0.35% | 0.71% | 32 |
| LGXC74C42N0342641 | 0.999932389 | 0.20% | 0.25% | 16 |
| LMW066PD680020037 | 0.999708961 | -0.29% | 0.35% | 53 |
| LEWPDB140SN202439 | 0.99993117 | 0.15% | 0.67% | 13 |
| LNBSCC4H7KD678339 | 0.99983169 | -0.41% | 0.70% | 52 |
| LGXCE6DB4L0206166 | 0.999034704 | -0.37% | 0.89% | 64 |
| LRWYGCFJ0PC198259 | 0.999889536 | -0.24% | 0.20% | 39 |
| LNA064PB9B0000126 | 0.999860675 | 0.42% | 0.58% | 64 |
| L6T79XCZXRE055841 | 0.999953975 | 0.27% | 0.29% | 17 |
| LC0CE4DB4P1545310 | 0.999990054 | 0.11% | 0.75% | 25 |
| LNA064PC6M0000188 | 0.999695808 | 0.18% | 1.10% | 56 |
| LNA0B5PCB20000105 | 0.999984476 | 0.12% | 0.24% | 50 |
| L1NSPGH94MA057795 | 0.999994961 | 0.04% | 0.88% | 18 |
| LNBSCC4H4KD116138 | 0.998963784 | 0.47% | 0.74% | 42 |
| LNA04QPDCF0100015 | 0.999670436 | 0.31% | 0.66% | 37 |
| L1NSPGH93NA147022 | 0.999990758 | 0.05% | 0.79% | 37 |
| LC0CE4DB9P1706573 | 0.999999665 | 0.02% | 0.47% | 47 |
| LGXCE6DB3P0318379 | 0.999998148 | 0.01% | 1.73% | 35 |
| L1NSPGHBXLA018064 | 0.999696288 | -0.42% | 1.06% | 13 |
| LC0CE4DB1P1729880 | 0.999960221 | 0.26% | 0.14% | 18 |
| LC0CE4DB8P1002882 | 0.999084106 | -0.45% | 0.98% | 31 |
| LDPGABAC1JB104139 | 0.999982551 | 0.25% | 2.47% | 44 |
| LW433B101L1016119 | 0.999767098 | -0.24% | 0.77% | 45 |
| L1NSPGHB3MA061520 | 0.999981381 | 0.08% | 1.25% | 55 |
| LC0CE4DB9R7019240 | 0.999937914 | 0.37% | 1.36% | 40 |
| LFZ73FL5XND005214 | 0.999699324 | 0.28% | 0.68% | 33 |
| LFPHC7CC9M1B26658 | 0.999362348 | -0.41% | 0.37% | 37 |