中华人民共和国国家计量技术规范

JJF ××××—××××

安装式交流电能表抽样检验程序

Procedure for Sampling Inspection of Fixed Alternating-current Electrical Energy Meters

（OIML G20 Surveillance of utility meters in service on the basis of sampling inspections, MOD）

（征求意见稿）

××××-××-××发布                 ××××-××-××实施

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局 发 布

安装式交流电能表抽样检验程序

Procedure for Sampling Inspection of Fixed Alternating-current Electrical Energy Meters

JJF ××××─××××

JJF ××××─××××

JJF ××××─××××

JJF ××××─××××

JJF ××××─××××

JJF ××××─××××

JJF ××××─××××

JJF ××××─××××

JJF ××××─××××

JJF ××××─××××

JJF ××××─××××

JJF ××××─××××

JJF ××××─××××

JJF ××××─××××

JJF ××××─××××

JJF ××××─××××

归  口 单 位：全国电磁计量技术委员会

主要起草单位：上海市计量测试技术研究院

参加起草单位：

本规范委托全国电磁计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

参加起草人：

目   录

引    言	IV

1	范围	5

2	引用文件	5

3	术语和定义	5

4	抽样检验概述	7

5	批的组成和划分标准	8

6	抽样检验申请	8

7	样本电能表的选择和处置	9

8	抽样检验	9

9	抽样方案	11

10	测试结果	14

# 引    言

本规范使用重新起草法修改采用了OIML G20 《基于抽样检查的在用公用事业表计监督》与电能表要求相关的内容，从抽样检验的批的形成和界定，抽样检验申请，样本的选择和处理，检验，抽样计划和检验结果等多个方面明确了对能够实施统一质量管理，对电能表能够实时有效监测，有足够数量形成批次的电能表进行抽样检验的程序，评估批电能表质量。

本规范与OIML G20 的技术性差异及原因如下：

  - 删除了与电能表技术要求无关的内容；

  - 删除了OIML G20中对各部门的职责和义务的内容；

  - 增加了抽样计划中不同极限质量的选择，增加了根据接受质量限（AQL）的抽样计划。

本规程做了下列编辑性修改：

  - 将OIML G20附录中的抽样计划列入正文。

  - 公用事业计量仪表修改为电能表

  - 电能表技术要求按照OIML R46的要求修改为按照JJG596。

本规范为首次发布。

安装式交流电能表监督抽样检验程序

- 范围

本规范规定了使用统计方法评估在用安装式交流电能表（以下简称电能表）在检定周期内计量性能，允许在检定周期内或接近到期时，评估批电能表质量的抽样检验程序注。

抽样检验程序适用于能够实施统一质量管理，对在网电能表能够实时有效监测，有足够数量形成批次的电能表。

公共事业企业（或实体）内部检查时也可以参照本规范的抽样检验程序。

本规范可适用于期间核查、后续检定时评估批电能表质量，不适用于首次检定、生产中的产品检测或验收检验。

注：采用抽样检验程序中的任何内容均不能免除将单个电能表保持在规定计量性能的质量义务。

- 引用文件

本规范引用下列文件：

JJG 596  安装式交流电能表

GB/T 2828.1-2012 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 2828.2-2008 计数抽样检验程序 第2部分：按极限质量(LQ)检索的孤立批检验抽样方案

OIML R46  Edition 2012 (E) 有功电能表 （Active electrical energy meters）.

OIML G20 Edition 2017 (E) 基于抽样检查的在用公用事业表计监督 （Surveillance of utility meters in service on the basis of sampling inspections）

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

- 术语和定义

  - 接收质量限 acceptance quality limit

## AQL

## 当一个连续系列批被提交验收抽样时，可容忍的最差过程平均质量水平。

## [来源：GB/T 2828.1-2012，3.1.26]

  - 使用方风险质量 consumer’s risk quality

## CRQ

## 对抽样方案，相应于某一规定的使用方风险的批质量水平或过程质量水平。

## 注：使用方风险通常规定为10%。

## [来源：GB/T 2828.1-2012，3.1.27]

  - 极限质量limiting quality

## LQ

## 对于被认为处于孤立状态的批，抽样检验时，限制在某一低接收概率的质量水平。

## [来源：GB/T 2828.1-2012,3.1.28]

  - 检验批inspection lot

提交用于检定的电能表（电能表或电能表部件）的部分。

## [来源：OIML G20，A11]

  - 检验批量inspection lot size（N）

检验批中电能表的数量。

## [来源：OIML G20，A12]

  - 样本sample

从检验批量中抽取用于检验的一组电能表。

[来源：OIML G20，A13]

  - 样本量 sample size (n)

样本中的电能表数量。

[来源：OIML G20，A13.1]

  - 累积样本量 cumulative sample size (nK)

二次抽样中的累积样本量；对于第一样本，累积样本量等于第一样本的样本量；对于第二样本，等于第一和第二样本的样本量之和。

[来源：OIML G20，A13.2]

  - 抽样检验sampling inspection

基于抽样说明的检验，其中检验批次根据一次抽样或必要时多次抽样的结果进行评估。

[来源：OIML G20，A14]

  - 一次抽样检验single sampling inspection

是否符合抽样说明中定义标准的结果，是基于一次抽样作出的。

[来源：OIML G20，A14.1]

  - 二次抽样检验 double sampling inspection

是否符合抽样说明中定义标准的结果，是基于一次抽样，或者根据一次抽样的结果，基于一次和二次抽样的组合来作出的。

[来源：OIML G20，A14.2]

  - 抽样说明 sampling instruction

如果有必要，可以取一个或多个样本，并根据结果评估是否接受或拒绝检验批。

[来源：OIML G20，A14.3]

  - 抽样方案sampling plan

根据一般原则编制的抽样说明，旨在限制不合格产品被测试的风险。

[来源：OIML G20，A14.4]

  - 接收 acceptance

据抽样说明中定义的要求标准，检验批满意的结论

[来源：OIML G20，A15]

  - 接收数  acceptance number

## Ac

## 抽样说明中规定的不合格产品的最大数目，或允许接收的检验批次的单独样本中不合格项的最大数目。

[来源：OIML G20，A15.1]

  - 拒绝 rejection

据抽样说明中定义的要求标准得出检验批不满意的结论

[来源：OIML G20，A1 6]

  - 拒绝数  rejection number

## Re

抽样说明中规定的不合格电能表的最小数目，或单独样本中不合格项的最小数目，在这种情况下，检验批次被拒绝。

[来源：OIML G20，A17]

  - 计数检验 inspection by attribute

对属性或变量特征进行分类检验，其中仅区分合格和不合格项目。

[来源：OIML G20，A18]

  - 不合格品 non-conforming item

其一个或多个特征不符合抽样说明中规定标准要求的电能表。

[来源：OIML G20，A19]

- 抽样检验概述

  - 如果要进行抽样检验延长电能表的检定周期，电能表的法律责任实体（通常是公用事业公司或实体，以下简称“企业实体”）必须向规定的管理部门提交申请。

  - 抽样检验应在检定周期到期之前及时进行，如不符合要求，应在检定周期到期之前将批所有电能表从电网中拆除，并由经过检定合格的电能表替换。

  - 随机样本电能表的选择及其检验只能由负责抽样检定的机构或在该机构的直接监督下进行。

  - 如果规定的管理部门进行检查或要求时，企业实体必须能提供（通过电能表编号、安装地点并提供必要的数据）电能表的检定周期到期日及延长周期的信息。

- 批的组成和划分标准

  - 至少满足以下相同要求的电能表才能组成批：

•	生产企业（包括被授权制造完全相同电能表的其他制造商）；

•	型号；

•	生产年份；

•	准确度等级；

•	型式批准编号或标记；

•	检定年份。

注意：生产或检定的相同年份是指时间不超过一年。在任何情况下，不得超过规定的统计控制固定期限，这些电能表通常具有相同的批准编号或标记。所有电能表的额定工作条件应相同。

此外，所有电能表必须具有以下相同技术特性：

•	标称电压；

•	转折电流（或基本电流）；

•	最大电流；

•	单一费率或多费率；

•	标称频率。

在抽样时如果需要额外的要求，应制定相关的文件，这些要求例如：

•	电能表从使用地点拆卸后到实验室检验前的运输和存储要求；

•	拆装电能表操作和环境条件的参数。

  - 如果存在以下情况，需有规定的管理部门批准，才可形成组合批次的电能表：

•	类型不同，但规定的管理部门已明确规定了组装成此类批次的适当条件；

•	属于不同企业实体的财产，但已明确责任归属。

  - 批一旦确定，样本电能表应用于所有基于抽样检验的后续检验。同一电能表只能被选为一个批次。

- 抽样检验申请

## 抽样检验申请必须提供以下信息：

- 准确度等级；

- 标称电压；

- 转折电流（或基本电流）；

- 最大电流。

- 型号、制造商、批准标记、最后检定年份；

- 批量；

- 电能表资产所属企业实体；

- 企业实体声明申请抽样检验的批次是否曾经接受过抽样检验；

- 预计从电网中拆除并提供用于检验的电能表的日期；

- 选择的抽样说明。

## 其他需要的内容可以参阅5

- 样本电能表的选择和处置

  - 如果JJG 596有对抽样的特殊规定，应参照执行。

  - 以下内容需要负责后续检测的机构和企业实体申请人之间确定：

    - 电能表随机抽样的程序和采取的特性数（例如：通过制造商的序列号、企业实体或客户编号；随机数表或计算机辅助生成随机数的程序），以确保样本具有随机性、代表性；

    - 应用的抽样说明（见表1~表4）；

    - 从电网中移除电能表的日期或时间段、交付到检验实验室的地点的日期，或两个操作间的时间段，以及去电能表现场的检测日期（如有）；

    - 在从电网中拆除到检验期间，应有减少对样本电能表进行不当干预的可能性程序。

  - 根据批量和选择的抽样说明，从批中抽取样本电能表和备用电能表。抽取必须符合数学统计规则，即每个组成批的电能表被抽取样本或备用的概率必须相同。有关样本大小和备用电能表的数量要求见表1~表4。

  - 在运输过程中，电能表不应受到极端的机械应力。

  - 不允许对电能表有任何干预措施，如修理、调整、更换计数器等。

- 抽样检验

  - 备用电能表

如果所选的样本电能表有以下情形：

(a) 外观损坏的，

(b) 封印或保护标记损坏的，

(c) 无法定位或已被错误归档的注，

(d) 不可访问的注；

注：是指按照企业实体登记的地点无法定位或与登记的电能表信息与现场电能表不一致，无法找到或拆除样本电能表；

在抽样检验开始之前，允许用备用电能表替换。

(a)、(b) 和 (c)情形占所选样本中不超过 6%（总计）可以用备用电能表替换。实际需要用备用电能表替换的电能表数量取决于批量，具体见表1~表4。

- 在显示测试后只可以进行一次替换；

- 用于替换的备用电能表应从备用批次中随机选择。

如果无法根据上述规则完成整个样本，以则延长检定周期为目的的抽样检验申请将被拒绝。

备注： (a)、(b) 和 (c) 情形中限制用于替换电能表样本的备用表数量，是基于这样的假设，如果超过限制，这意味着批次中包含太多符合这三种情形的电能表。

  - 不合格电能表

    - 核查型式批准证书

如果样本中的电能表与型式批准证书的规格不符，并且不符合强制检定的规定要求的，则视为不合格。

    - 显示测试

根据JJG 596，检测显示的可读性和功能正确操作，如不符合则视为不合格。

  - 计量特性测试项目

电能表在延长检定周期的检测时，样本电能表的计量特性通常按JJG596规定的后续检定要求。如有一项不符合的则单个样本电能表被视为不合格。

如有其他特别规定，抽样检测至少应包含以下项目，如有一项不符合的则单个样本电能表被视为不合格。

    - 潜动

仅当施加电压，电流回路中没有电流时（电流回路应为开路），电能表在0.8 Unom和1.1 Unom之间的任何电压下累计电能，则判为不合格。

    - 固有误差检测负载点

0.5Itr; Itr; 10Itr和Imax，最大允许误差限按JJG 596规定的要求，如有不符合的，则视为不合格。

    - 起动电流

如果电能表在1.5倍的起动电流下未开始累计电能，则为不合格。

    - 时间（时刻）偏移（若适用）

电能表显示的时间（时刻）与标准时间的误差超过±10min，则判为不合格。

    - 电能示值组合误差（若适用）

各费率时段有功电能示值的组合误差大于1kWh，则判为不合格。

  - 检测方法

检测方法按JJG 596的规定的方法。

特别应注意检测设备和检测的参比条件及其允差要求应符合JJG 596的规定。检测设备应能溯源到国家标准或基准，并与政府计量行政部门授权的一致。

(a) 单相电能表应在额定电压和相应的功率因数下进行测试；三相电能表应增加不平衡负载的测试，此时电压电路施加平衡的三相电压。

(b) 试验可以通过标准表法或瓦秒法进行。瓦秒法应该持续一段时间以达到0.1%分辨率。

  - 样本保留时限

抽样检验的机构或规定的管理部门可以设定样品保留时限，此期限不应超过一年。在此期间应保持电能表不变。

- 抽样方案

  - 适用于抽样检验的抽样说明见表1和表2。从统计学的角度来看，一次抽样和二次抽样说明是等效的，并且对执行检测的机构具有约束力。未经负责抽样检测的机构的事先批准，不得偏离这些说明。对于大于35,000个电能表的批次，表1和表2可以根据GB/T 2828.2-2008进行扩展。

  - 为了实现更高的批接受概率，可以选择适用于较大量的抽样说明，并相应地增加样本量。

  - 在抽样过程开始后，不允许从最初选择的抽样程序切换到另一个，除非规定的管理部门同意。

I级极限质量水平LQ=2%，II级极限质量水平LQ=3.15% ，III级极限质量水平LQ=5%，

IV级极限质量水平LQ=8%，以上均为使用方风险约10%的抽样方案。

表1 极限质量水平一次抽样的批量、样本量（n）、接收数（Ac）及备用表数（b）

| 序号 | 批量 | I级 n Ac | II级 n Ac | III级 n Ac | IV级 n Ac | 备用表数① b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 501 to 1200 | 125 0 | 125 1 | 80 1 | 50 1 | n=50，b=10； n=80，b=16； n=125，b=25； n=200，b=40； n=315，b=63 |
| 1.2 | 1201 to 3200 | 200 1 | 125 1 | 125 3 | 80 3 |  |
| 1.3 | 3201 to 10000 | 200 1 | 200 3 | 200 5 | 125 5 |  |
| 1.4 | 10001 to 35000 | 315 3 | 315 5 | 315 10 | 200 10 |  |
| 注：① 为抽样时最多的备用表数量。 |  |  |  |  |  |  |

表2 二次抽样的批、样本量（n）、接收数（Ac）、拒绝数（Re）及备用表数（b）

| 序号 | 批量 | I级 n Ac，Re | II级 n Ac，Re | III级 n Ac，Re | III级 n Ac，Re | 备用表数① b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 501 to 1200 | / | 80，160 0，2 1，2 | 50，100 0，2 1，2 | 32，64 0，2 1，2 | n=32,64，b=6,6； n=50,100，b=10,10； n=80,160，b=16,16； n=125,250， b=25,25； n=200,400，b=40,40. |
| 1.2 | 1201 to 3200 | 125，250 0，2 1，2 | 80，160 0，2 1，2 | 80，160 1，4 4，5 | 50，100 1，4 4，5 |  |
| 1.3 | 3201 to 10000 | 125，250 0，2 1，2 | 125，250 1，4 4，5 | 125，250 2，5 6，7 | 80，160 2，5 6，7 |  |
| 1.4 | 10001 to 35000 | 200，400 1，4 4，5 | 200，400 2，5 6，7 | 200，400 5，9 12，13 | 125，250 5，9 12，13 |  |
| 注：① 为抽样时最多的备用表数量。 |  |  |  |  |  |  |

说明：

*) 如果一次样本中不合格电能表的数量符合此列所述的标准，则需从批中随机抽取与一次样本相同大小的二次样本。

**) 在与二次样本对应的要求数量中，不合格仪表的数量与累计样本大小相关。

  - 用于期间核查或企业实体内部检查时，验收标准可以使用接受质量限（AQL）为 2.5% 或数值更小的AQL来制定，管理中如能够按批进行，可以按GB/T2828.1制定抽样方案进行调整抽样。该方案可以用于检定周期期间电能表性能的过程管理，不适用于检定周期的延长。

I级接受质量限AQL=0.65%，II级接受质量限AQL=1.0% ，III级接受质量限AQL=1.5%，IV级接受质量限AQL=2.5%，以上均为生产方风险约为5%的抽样方案。

表3 接受质量水平一次抽样的批、样本量（n）、接收数（Ac）及备用表数（b）

| 序号 | 批量 | I级 n Ac | II级 n Ac | III级 n Ac | IV级 n Ac | 备用表数① b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 501 to 1200 J | 80 1 | 80 2 | 80 3 | 80 5 | n=80，b=16； |
| 1.2 | 1201 to 3200 K | 125 2 | 125 3 | 125 5 | 125 7 | n=125，b=25； |
| 1.3 | 3201 to 10000 L | 200 3 | 200 5 | 200 7 | 200 10 | n=200，b=40； |
| 1.4 | 10001 to 35000 M | 315 5 | 315 7 | 315 10 | 315 14 | n=315，b=63 |
| 注：① 为抽样时最多的备用表数量。 |  |  |  |  |  |  |

表4 接受质量水平二次抽样的批、样本量（n）、接收数（Ac）、拒绝数（Re）及备用表数（b）

| 序号 | 批量 | I级 n Ac，Re | II级 n Ac，Re | III级 n Ac，Re | III级 n Ac，Re | 备用表数① b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 501 to 1200 | 50，100 0，2 1，2 | 50，100 0，3 3，4 | 50，100 1，3 4，5 | 50，100 2，5 6，7 | n=50,100，b=10,10； |
| 1.2 | 1201 to 3200 | 80，160 0，3 3，4 | 80，160 1，3 4，5 | 80，160 2，5 6，7 | 80，160 3，6 9，10 | n=80,160，b=16,16； |
| 1.3 | 3201 to 10000 | 125，250 1，3 4，5 | 125，250 2，5 6，7 | 125，250 3，6 9，10 | 125，250 5，9 12，13 | n=125,250， b=25,25； |
| 1.4 | 10001 to 35000 | 200，400 2，5 6，7 | 200，400 3，6 9，10 | 200，400 5，9 12，13 | 200，400 7，11 18，19 | n=200,400，b=40,40. |
| 注：① 为抽样时最多的备用表数量。 |  |  |  |  |  |  |

  - 批电能表的抽样结果判定

- 如果样本电能表符合8.2、8.3中1个或多个不符合项的，记为1个不合格数。

# 将所有样本电能表不合格数累加到总不合格数为d。

- 对于一次抽样：

# Re= Ac+1；

# 当d ≥ Re，拒绝该批，该批电能表不符合要求；

# 当d ≤ Ac，接受该批；该批电能表符合要求。

- 对于二次抽样：

# 当 d1 ≥ Re1，拒绝该批，该批电能表不符合要求；

# 当 d1 ≤ Ac1，接受该批；该批电能表符合要求。

# 当 Re1＞d1＞Ac1，进行第二次抽样

# 当 d1+d2 ≥ Re2，拒绝该批，该批电能表不符合要求；

# 当 d1+d2 ≤ Re2，接受该批；该批电能表符合要求。

- 测试结果

  - 所有测试结果都应记录和存储，以便规定的管理部门在必要时可以重新评估。负责抽样检验的机构须能在规定时间内重新检测样本电能表。如果抽样检测满足要求，或者如果有异议，经负责抽样检验的机构复测满足要求时，则该批电能表被接受。如果批电能表被拒绝，在检定周期到期之前，批所有电能表必须停止使用。

  - 如果在根据表1~表2中的某个抽样程序进行检测后批被接受，则该批所有电能表的检定周期延长至初次检定周期的50%或政府计量部门规定的期限。初次检定周期由政府计量行政部门根据电能表的计量性能水平（即耐久性测试）或按JJG 596确定。

  - 延长检定周期从进行抽样检查的月份的下一个月开始计算。

  - 应告知规定的管理部门抽样检测的结果，根据要求提交相应检测结果报告。

  - 样本电能表的处置由企业实体根据有关规定自行决定。

# 附录A

抽样检验申请单

1. 批次信息

批次编号                      	批量

电能表资产所属企业实体

型号                         	型批编号

制造商

标称电压                     	频率

转折电流           				最大电流

准确度等级                    	脉冲常数

检定年月              年      月 至         年      月

生产年月              年      月 至         年      月

安装年月              年      月 至         年      月

预计提供检验机构的样本电能表时间         年  月  日

2，选择抽样说明

样本数：      只

备样数：      只

接受数：      只

拒绝数：      只

3. 批量电能表信息

(应包含有电能表随机抽样需要的特性数（例如：通过制造商的序列号、企业实体或客户编号），以确保该特性数值唯一性.)

声明：申请抽样检验的批次没有接受过抽样检验；

# 附录B

抽样检验结果式样（第3页）

证书编号XXXXXX-XXXX

1. 批次信息

批次编号                      	批量

电能表资产所属企业实体

型号                         	型批编号

制造商

标称电压                     	频率

转折电流           				最大电流

准确度等级                    	脉冲常数

检定年月              年      月 至         年      月

生产年月              年      月 至         年      月

安装年月              年      月 至         年      月

2，抽样说明

3. 抽样信息

样品数：      只

样品编号：

备样数：      只

样品编号：

4. 抽样检验结果

合格数：      只    不合格数：        只

不合格样品编号、项目及内容：

a

b

┇

5. 启用备样及其他情况说明：

6. 抽样检验结论

本批次电能表      只，抽样数     只，备样    只。经检定合格数    只，不合格数    只，不合格数不大于/大于规范第9条规定的接收数    只，该批电能表符合/不符合规定，抽样检验结论合格/不合格。

7. 备注说明

以下空白