| ICS | 17.220.20 |
| --- | --- |
| CCS | CMA. A50/64 |

中国计量协会团体标准

T/CMA CC114—2023

脑电双频指数监测仪质量控制检测方法

BIS Monitor Quality Control Testing Methods

-    -   发布

-    -   实施

中 国 计 量 协 会  发布

目次

前言	II

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	3

4 检测特性	3

4.1 示值误差	3

5 检测条件	4

5.1 环境条件	4

5.2 测量标准及其他设备	4

6 检测项目和检测方法	4

6.1 检测项目	4

6.2 检测方法	4

6.3 检测完成	5

7 检测结果表达	5

8 复测时间间隔	5

附录A （规范性） 检测原始记录格式	6

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国计量协会提出。

本文件由中国计量协会医学计量专业委员会归口。

本文件起草单位：山东第一医科大学第一附属医院（山东省千佛山医院）、山东中测校准质控技术有限公司、山东省计量科学研究院、山东第一医科大学附属省立医院（山东省立医院）

本文件主要起草人：曲新亮、李达、武朔、于海荣、孙欣

脑电双频指数监测仪质量控制检测方法

范围

本文件规定了脑电双频指数监测仪的术语和定义、检测特性、检测条件、检测项目、

检测方法、检测结果表达、复测时间间隔等。

本文适用于监测镇静药物维持过程中患者脑电波及意识状态的脑电双频指数监测仪（以下简称监测仪）。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

本规范引用下列文件：

GB 9706.1   医用电气设备  第1部分：安全通用要求

GB 9706.26  医用电气设备  第2-26部分：脑电图机安全专用要求

GB/T 14710-2009  医用电器环境要求及试验方法

T/ZZB 1892-2020  麻醉深度监测仪

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 脑电双频指数 Bispectral Index‌（BIS）

是通过分析脑电信号中的线性成分（频率与功率）及非线性位相关性，将脑电活动转化为0～100量化指标的麻醉深度监测技术。

注：BIS范围为0～100，一般认为小于40为深度抑制，40～65为适宜麻醉状态，65～85为镇静状态，85～100为正常意识状态。

3.2 肌电指数 electromyogram（EMG）

用于监测骨骼肌的电活动水平，特别是在额肌区域的肌肉张力变化，监测肌肉活动强度以辅助临床决策。数值范围为0～100。

3.3 爆发抑制比 Burst Suppression Ratio（BSR）

用于量化大脑皮层的抑制深度。数值范围为0～100，数值越高表示脑电抑制比例越大。

3.4 信号质量指数 Signal Quality Index（SQI）

用于评估脑电信号采集的可靠性，数值范围为0～100，数值越高表示采集的脑电信号质量越可靠。

3.5 电极对 electrode pair

电极对由传感器上的2个电极粘贴后组成。

检测特性

示值误差

电极接触阻抗示值误差用公式 (1) 表示：

……………………………………………………………………………………(1)

式中：

——示值误差；

——被检电极贴的示值；

——对应的参考值 (标准值)。

检测条件

环境条件

温度条件：（5～40）℃；

相对湿度：≤80%；

电源供电电压：220 V AC；

电源频率：50 Hz ；

测量标准及其他设备

检测时所需的标准器及配套设备见表1。

检测装置(包括测量电路)应具有良好的屏蔽保护和接地措施，并远离强电场。

标准器及配套设备

| 序号 | 仪器设备名称 | 参数范围 | 用途及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信号发生器 | 信号类型：正弦波 输出信号幅度峰峰值为：100uV 输出信号频率为：10Hz | 输出标准信号供监测仪使用 |
| 2 | 电子秒表 | 量程范围：1秒～23时59分59秒 | 测量工作时间 |
| 3 | 温湿度计 | 量程范围：（0～40）℃ （35%～85%）RH | 测量现场环境温度、湿度 |

检测项目和检测方法

检测项目

检测项目见表2。

检测项目一览表

| 序号 | 检测项目 | 检测方法条款 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观及装配 | 6.2.1 |
| 2 | 基本参数显示范围 | 6.2.2 |
| 3 | 一次性使用脑电传感器 | 6.2.3 |
| 4 | 连续工作时间 | 6.2.4 |
| 5 | 内部电池 | 6.2.5 |

检测方法

外观及装配

目视检查监测仪外观应整洁、色泽均匀、无伤痕、划痕、锋棱、毛刺等缺陷；文字和标志应清晰、准确；监测仪的塑料件应无起泡、开裂、变形及灌注物溢出现象；监测仪的控制和调节机构应灵活可靠、紧固部位应无松动。

基本参数显示范围

基本参数显示范围如下表1所示

| 基本参数 | 显示范围 |
| --- | --- |
| 脑电双频指数（BIS） | 0%～100% |
| 肌电指数（EMG） | 0%～100% |
| 爆发抑制比（BSR） | 0%～100% |
| 信号质量指数（SQI） | 0%～100% |

- 表1 基本参数显示范围

1）连接监测仪和信号发生器，输入对地短接并保持1分钟，四个核心参数变化如下：

BIS：数值降至0

EMG：数值降至基线最低水平接近0

BSR：数值升至100%

SQI：数值降至0%～20%范围

2）连接监测仪和信号发生器，输入幅度为100uV、频率10Hz的正弦波信号并保持1分钟，四个核心参数变化如下：

BIS：数值稳定在65%～85%区间

EMG：数值趋近于0%

BSR：数值0%

SQI：数值≥80%

一次性使用脑电传感器

- 外观完整性检查：目视包装完好，生产日期、注册信息、编码信息等完整；传感器外壳、导线和电极片无裂缝、腐蚀或变形；导线连接处牢固无松动，电极片表面导电胶无干涸或污染。

- 信号质量检测：粘贴传感器后连接监测仪，监测信号质量指数（SQI）：SQI值≥80表明信号可靠，低于此值需检查电极位置或清洁皮肤。

连续工作时间

正常工作条件下，启动监测仪，连接麻醉深度导联线和一次性使用脑电传感器（传感器1和4,2和3短接），然后电子秒表开始计时，连续工作时间不小于8小时。

内部电池

监测仪接外部电源，连接监测仪、麻醉深度导联线和一次性使用脑电传感器（传感器1和4,2和3短接）。电池充满电（电池电量为满格状态）后断开外部电源，使用电池供电，同时电子秒表开始计时，连续工作时间不小于1小时。

检测完成

检测完成后，将被检仪器恢复初始状态并关机。

检测结果表达

监测仪检测机构应出具《脑电双频指数监测仪检测报告》（式样见附录A），只给出检测结果，不进行符合性判断。

复测时间间隔

建议复测时间间隔为1年。检测单位也可根据实际使用情况自主决定检测时间间隔。

（规范性）
检测原始记录格式

| 设 备 名 称 |  |  |  | 型 号 规 格 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制 造 厂 家 |  |  |  | 设 备 编 号 |  |  |  |
| 送 检 单 位 |  |  |  | 相 对 湿 度 |  |  |  |
| 环 境 温 度 |  |  |  | 检 测 结 果 |  |  |  |
| 检测人员 |  |  | 核验人员 |  | 检测日期 |  |  |

监测仪检测项目

| 序号 | 检测项目名称 | 检测结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观及装配 | 符合要求：□ 不符合要求：□ 不符合项说明： |
| 2 | 基本参数显示范围 | 符合要求：□ 不符合要求：□ 不符合项说明： |
| 3 | 一次性使用脑电传感器 | 符合要求：□ 不符合要求：□ 不符合项说明： |
| 4 | 连续工作时间 | 符合要求：□ 不符合要求：□ 不符合项说明： |
| 5 | 内部电池 | 符合要求：□ 不符合要求：□ 不符合项说明： |