| ICS | 17.220.20 |
| --- | --- |
| CCS | CMA. A50/64 |

中国计量协会团体标准

T/CMA YX216—2025

经皮起搏器分析仪校准方法

Calibration Method for Transcutaneous Pacer Analyzers

2025 - 12 - 17发布

2025 - 12 - 18实施

中 国 计 量 协 会  发布

目次

前言	II

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 概述	3

4 计量特性	3

4.1 电流幅度	3

4.2 脉冲频率	3

4.3 脉冲宽度	3

5 校准条件	3

5.1 环境条件	3

5.2 测量标准及其他设备	3

6 校准项目和校准方法	4

6.1 校准项目	4

6.2 校准方法	4

6.3 校准完成	5

7 校准结果表达	5

8 复校时间间隔	5

附录A （规范性） 校准原始记录格式	6

附录B （规范性） 校准证书的内容	7

附录C （规范性） 不确定度评定示例	8

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国计量协会提出。

本文件由中国计量协会医学计量专业委员会归口。

本文件起草单位：中国测试技术研究院、广东省计量科学研究院、重庆市计量质量检测研究院。

本文件主要起草人：黄秋、吴国光、宋海龙、龚岚、全冠羽。

经皮起搏器分析仪校准方法

范围

本文件规定了经皮起搏器分析仪的计量特性、校准条件、校准项目和校准方法、校准结果表达以及复校时间间隔，本文件适用于经皮起搏器分析仪的校准。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

本规范引用下列文件：

JJF 1001-2011 通用计量术语及定义

JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示

JJF 1149-2014 心脏除颤器校准规范

JJF 2150-2024 体外起搏器校准规范

GB 9706.204-2022 医用电气设备 第2-4部分：心脏除颤器的基本安全和基本性能专用要求

GB/T 1.1-2020 标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则

概述

经皮起搏器分析仪是用于经皮起搏器的专用检测仪器，含有模拟人体阻抗的负载电阻，通过测量经皮起搏器产生的电脉冲施加于该负载电阻上的信号来得到经皮起搏器产生电脉冲的幅度、频率及宽度。经皮起搏器分析仪主要由负载电阻、采样电路、模数转换器、微处理器和显示部分等组成。

计量特性

电流幅度

测量范围：（4~200）mA；最大允许误差：±2%或±2 mA（二者取绝对值较大者）。

脉冲频率

测量范围：（30~300）次/分；最大允许误差：±1%或±1次/分（二者取绝对值较大者）。

脉冲宽度

测量范围：（10~80）ms；最大允许误差：±2%或±0.5 ms（二者取绝对值较大者）。

校准条件

环境条件

温度条件：（20±5）℃；

相对湿度：≤75%；

电源供电电压：（220±22）V AC；

电源频率：（50±1）Hz；

周围无影响经皮起搏器分析仪正常工作的电磁场干扰和机械振动等。

测量标准及其他设备

校准时所需的标准器及配套设备见表1。

校准装置对应功能的最大允许误差绝对值应不大于被校经皮起搏器分析仪相应功能最大允许误差绝对值的1/3。

校准装置(包括测量电路)应具有良好的屏蔽保护和接地措施，并远离强电场。

标准器及配套设备

| 序号 | 仪器设备名称 | 参数范围 | 用途及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准电流源 | 输出电流幅度范围：（4~200）mA； 输出电流脉冲频率范围：（30~300）次/分； 输出电流脉冲宽度范围：（10~80）ms。 | 输出标准脉冲电流，用来校准经皮起搏器分析仪的电流幅度、脉冲频率与脉冲宽度。 |

校准项目和校准方法

校准项目

校准项目见表2。

校准项目一览表

| 序号 | 校准项目 | 校准方法条款 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电流幅度示值误差 | 6.2.1 |
| 2 | 脉冲频率示值误差 | 6.2.2 |
| 3 | 脉冲宽度示值误差 | 6.2.2 |

校准方法

电流幅度示值误差

将标准电流源的输出两极与经皮起搏器分析仪上的两个极板连接，调节标准电流源输出脉冲频率120次/分、脉冲宽度40 ms的电流。在（4~200）mA电流幅度范围内选取常用的5个点对经皮起搏器分析仪进行测量，每个测量点重复进行3次测量，取3次测量结果的算术平均值，按式（1）计算电流幅度示值误差：

∆I=I-I0                                （1）

式中：

∆I—电流幅度示值误差，mA；

I—被校准经皮起搏器分析仪电流幅度示值平均值，mA；

I0—电流源的电流标准值，mA。

脉冲频率示值误差

将标准电流源的输出两极与经皮起搏器分析仪上的两个极板连接，调节标准电流源输出电流幅度60 mA、脉冲宽度40 ms的电流。在（30~300）次/分脉冲频率范围内选取常用的5个点对经皮起搏器分析仪进行测量，每个测量点重复进行3次测量，取3次测量结果的算术平均值，按式（2）计算脉冲频率示值误差：

∆R=R-R0                                （2）

式中：

∆R—脉冲频率示值误差，次/分；

R—被校准经皮起搏器分析仪脉冲频率示值平均值，次/分；

R0—电流源的脉冲频率标准值，次/分。

脉冲宽度示值误差

将标准电流源的输出两极与经皮起搏器分析仪上的两个极板连接，调节标准电流源输出电流幅度60 mA、脉冲频率120次/分的电流。在（10~80）ms脉冲宽度范围内选取常用的5个点对经皮起搏器分析仪进行测量，每个测量点重复进行3次测量，取3次测量结果的算术平均值，按式（3）计算脉冲频率示值误差：

∆T=T-T0                                （3）

式中：

∆T—脉冲宽度示值误差，ms；

T—被校准经皮起搏器分析仪脉冲宽度示值平均值，ms；

T0—电流源的脉冲宽度标准值，ms。

校准完成

校准完成后，将被校仪器恢复初始状态并关机。

校准结果表达

如果客户未要求给出符合性判断，则按照附录A所得数据出具校准证书，只给出测量结果与测量不确定度。如果客户要求给出符合性判断，则将附录A所得数据结合测量不确定度与厂家技术手册中各参数技术指标，给出被校经皮起搏器分析仪符合性判断。

复校时间间隔

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。仪器的复校时间间隔建议不超过1年。

（规范性）
校准原始记录格式

| 委托单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 记录编号 |  |  |  | 证书字号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  | 生产厂家 |  |  |  |  |  | 型号规格 |  |  |  | 样品编号 |  |  |  |
| 样品名称 |  | 经皮起搏器分析仪 |  |  |  |  |  | 技术依据： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准器名称 | 编号 |  |  | 测量范围 |  |  |  |  | MPE或不确定度 |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  | 有效期至 |
| 接收日期 |  |  |  |  |  | 校准日期 |  |  |  |  |  |  | 校准地点 |  |  |  |  |  |
| 环境温度 |  |  |  |  |  | 相对湿度 |  |  |  |  |  |  | 大气压 |  |  |  |  |  |

电流幅度校准结果：

| 校准点 （mA) | 测量值（mA） |  |  |  | 误差 （mA） | Urel，k=2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 平均值 |  |  |

脉冲频率校准结果：

| 校准点 （次/分) | 测量值（次/分） |  |  |  | 误差 （次/分） | Urel，k=2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 平均值 |  |  |

脉冲宽度校准结果：

| 校准点 （ms) | 测量值（ms） |  |  |  | 误差 （ms） | Urel，k=2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 平均值 |  |  |

校准员：                                   核验员：

（规范性）
校准证书的内容

校准证书的内容应排列有序、清晰，一般包括下列内容：

标题“校准证书”；

实验室名称和地址；

证书或报告的唯一性标识（如编号），页码及总页的标识；

送校单位的名称和地址；

被校仪器的描述和明确标识；

校准日期；

采用本校准的说明，包括名称、代号以及对本规范的任何偏离、增加或减少的说明；

本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

校准环境的描述；

校准结果：数据及测量不确定度的说明；

校准证书或校准报告签发人的签名或等效标识，以及签发日期；

复校时间间隔的建议；

校准实验室签章；

校准结果仅对被校对象有效的说明；

未经实验室书面批准，不得局部复制校准证书的声明。

（规范性）
不确定度评定示例

概述

环境条件：

温度：24℃，相对湿度：59%；

测量标准器：

标准电流源

被测对象：

经皮起搏器分析仪

测量方法：

以标准电流源的电流幅度值为标准值，经皮起搏器分析仪测量示值的平均值作为测量值，计算示值误差。

不确定度来源：

根据数学模型，示值误差的主要不确定度来源包括以下三部分：

（1）校准点的经皮起搏器分析仪示值测量重复性引入的标准不确定度分量u1(I)；

（2）经皮起搏器分析仪示值的分辨力引入的标准不确定度分量u2(I)；

（3）校准点的标准电流源引入的标准不确定度分量u3(I0)。

数学模型

∆I=I-I0                                （C.1）

式中：

∆I—电流幅度示值误差，mA；

I—被校准经皮起搏器分析仪电流幅度示值平均值，mA；

I0—电流源的电流标准值，mA。

输入量的标准不确定度评定

测量重复性引入的标准不确定度分量u1(I)

以一套经皮起搏器分析仪校准为例。在环境温度24℃和相对湿度59％的条件下，用标准电流源测试经皮起搏器分析仪的电流幅度。测量数据见表C.1。

测量数据

| 标准值 （mA) | 测量值（mA） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 误差 （mA） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均值 |  |
| 4.0 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | -0.1 |
| 30.0 | 30.1 | 30.1 | 30.0 | 30.0 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.0 | 30.1 | 30.1 | 0.1 |
| 60.0 | 60.0 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 60.0 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 60.0 | 60.1 | 0.1 |
| 120.0 | 119.2 | 119.1 | 119.2 | 119.1 | 119.2 | 119.2 | 119.2 | 119.2 | 119.1 | 119.1 | 119.2 | -0.8 |
| 200.0 | 199.3 | 199.3 | 199.4 | 199.3 | 199.4 | 199.4 | 199.3 | 199.3 | 199.3 | 199.4 | 199.3 | -0.7 |

采用A类方法评定，采用贝塞尔公式，又因为在实际测量时，每个校准点以3次测量结果作为最终校准结果，所以按下式可算出平均值的实验标准偏差：

u1(I)= 1319i=110(Ii-I)2                         （C.2）

经皮起搏器分析仪示值分辨力引入的标准不确定度分量u2(I)

由分析仪的示值分辨力为0.1 mA，按均匀分布考虑，得：

u2(I)=0.1mA23=0.029 mA                          （C.3）

由于测量重复性引入的标准不确定度u1(I)与分辨力引入的标准不确定度u2(I)属于同一种效应导致的不确定度，故二者只取其值较大者。

校准点的标准电流源引入的标准不确定度分量u3(I)

由标准电流源的最大允许误差为±0.66%，按均匀分布考虑，可得：

u3(I0)=I0×0.66%3                             （C.4）

合成标准不确定度的计算

各影响量的灵敏系数：c2(I)=1，c2(I0)=1。

且评定的各输入量相互独立不相关，故合成标准不确定度为：

uc=i=13ui2                              （C.5）

扩展不确定度

计算扩展不确定度

扩展不确定度U=kuc，取包含因子k=2，示值误差不确定度评定结果汇总见表C.2。

示值误差不确定度评定一览表

| 标准值 （mA) | 测量值 （mA） | u1(I) （mA） | u2(I) （mA） | u3(I0) （mA） | uc （mA） | U （mA） | Urel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.0 | 3.9 | 0.030 | 0.029 | 0.015 | 0.078 | 0.2 | 1.7% |
| 30.0 | 30.1 | 0.028 | 0.029 | 0.114 | 0.118 | 0.2 | 0.8% |
| 60.0 | 60.1 | 0.028 | 0.029 | 0.229 | 0.230 | 0.5 | 0.8% |
| 120.0 | 119.2 | 0.030 | 0.029 | 0.457 | 0.458 | 0.9 | 0.8% |
| 200.0 | 199.3 | 0.030 | 0.029 | 0.762 | 0.763 | 1.5 | 0.8% |

其它测量点测量结果的不确定度

按上述方法可以求得其它校准项目测量结果的不确定度。

____________________