《经皮起搏器分析仪校准方法》

编制说明

经皮起搏器分析仪校准方法编写组

2025-11-24

# 一、任务来源

按照《中国计量协会团体标准制修订工作管理办法》有关要求，经中国计量协会协调、审核，该标准由中国计量协会立项，并在 2024 年 6月 18 日下发的《中国计量协会关于下达2024年第一批团体标准计划项目的通知》（中计协函【2024】73 号）的通知附件中列明，具体为附件第18条“T/CMA YX216 经皮起搏器分析仪校准方法”。

由中国测试技术研究院、广东省计量科学研究院和重庆市计量质量检测研究院作为起草单位，承担编制工作。

# 二、团体标准制定的必要性

为了解决医学计量领域中对经皮起搏器进行质量控制的分析仪器的校准问题，本标准根据中国计量协会的要求、社会需求和广阔的市场前景而制定。

随着经皮起搏器的广泛应用，经皮起搏器分析仪的需求也愈发广泛。作为重要的事关人命的医学质控设备，经皮起搏器分析仪的应用量越来越大，无论是医疗卫生系统还是计量检校系统，如何保证经皮起搏器分析仪的量值准确逐渐成为各个机构十分关心的问题，作为质量控制和计量校准的重要保证手段，确保其量值准确可靠意义重大，在医用治疗上可以有效控制经皮起搏的范围、疗效和安全。因此，急需解决经皮起搏器分析仪的计量校准问题，但目前该产品在国家标准、行业标准和团体标准制定方面，尚存在较大空白。因此，面对经皮起搏器分析仪校准方法的强烈需求，本标准的制定是非常有必要的，具有重大的意义。

在国外已发布的规范中与经皮起搏器分析仪校准比较接近的是IEC 60601-2-4:2018 Medical electrical equipment - Part 2-4，它规定了心脏除颤器基本安全和必要性能的特殊要求，但其中没有对经皮起搏器分析仪校准参数进行限定。在国内已发布的技术规范标准文件中与经皮起搏器分析仪校准相关的是JJF 1149-2014《心脏除颤器校准规范》、JJF 2150-2024《体外起搏器校准规范》、YY 0945.2-2015《医用电气设备 第2部分：带内部电源的体外心脏起搏器安全专用要求》和GB 9706.204-2022《医用电气设备 第2-4部分：心脏除颤器的基本安全和基本性能专用要求》。JJF 1149-2014主要适用于手动心脏除颤器和自动经皮除颤器与除颤功能直接相关的计量特性的校准，但是并未对经皮起搏器分析仪的校准条件和校准方法等内容进行限定。JJF 2150-2024对用于校准经皮起搏的起搏器分析仪的计量特性进行了规定，但是并未对经皮起搏器分析仪的校准方法进行研究制定。YY 0945.2-2015主要是对带内部电源的经皮心脏起搏器提出了安全专用要求，但是并未提到经皮起搏器分析仪相关内容。GB 9706.204-2022主要是对心脏除颤器的基本安全和性能提出的技术要求，但是并未对经皮起搏器分析仪的校准做出要求。

综上所述，本标准的制定将为经皮起搏器分析仪的计量校准和质控检测提供科学、高效、可行的技术依据，有利于促进经皮起搏器分析仪产品的监督管理，有利于提高经皮起搏器分析仪的使用质量，确保计量数据的准确性，从而保障我国经皮起搏器产业的发展及其量值的准确可靠，提升经皮起搏医疗质量，促进医疗器械产业高质量发展。

# 三、制定过程

2024年6月至2024年8月，《经皮起搏器分析仪校准方法》团体标准制定任务下达后，参加标准起草的单位成立了标准编制工作组。调研相关文献资料，工作组查找了有关的现行法律、法规，检索了相关的技术文献和国家标准。

2024年9月至2024年12月，通过文献整理，认真研究多个与经皮起搏器分析仪校准相关的标准及其使用说明书等，初步确定校准方法，搭建测试条件。

2025年1月至2025年7月，实验测量，确定校准方法、校准条件和校准结果等。

2025年8月至2025年11月，完成校准方法征求意见稿、编制说明和实验报告等编制工作，并递交到技术委员会征求意见。

后续将汇总意见，形成送审稿。经中国计量协会秘书处择时召开团体标准审定会审议，并综合审定意见形成报批稿。

# 四、校准方法的主要技术依据

《经皮起搏器分析仪校准方法》团体标准编制的主要参考资料和依据如下：

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

JJF 1001-2011 《通用计量术语及定义》

JJF 1059.1-2012 《测量不确定度评定与表示》

JJF 1149-2014《心脏除颤器校准规范》

JJF 2150-2024 《体外起搏器校准规范》

GB 9706.204-2022 《医用电气设备 第2-4部分：心脏除颤器的基本安全和基本性能专用要求》

# 五、团体标准的主要内容及主要技术关键

本标准的主要内容旨在制定经皮起搏器分析仪关键参数的校准方法，参考国内外相关技术标准，下列几项参数的校准是必要的：

1. 电流幅度

测量范围：（4~200）mA；最大允许误差：±2%或±2 mA（二者取绝对值较大值）。

2. 脉冲频率

测量范围：（30~300）次/分；最大允许误差：±1%或±1次/分（二者取绝对值较大值）。

3. 脉冲宽度

测量范围：（10~80）ms；最大允许误差：±2%或±0.5 ms（二者取绝对值较大值）。

根据JJF 1149-2014《心脏除颤器校准规范》在6.2节中对经皮起搏电流幅度、脉冲频率及脉冲宽度进行测量的校准条件要求，经皮起搏电流幅度测量范围：（2~200）mA；最大允许误差：测量值的±2%或±2 mA（二者取较大值）。又根据JJF 2150-2024《体外起搏器校准规范》在6.2.2节中对用于校准经皮起搏的起搏器分析仪的脉冲电流幅度要求：测量范围应覆盖（2~200）mA；最大允许误差：±2%或±2 mA（二者取较大值）。通过调研市面上常见的经皮起搏器分析仪的经皮起搏电流幅度测量范围，结合测量实验，发现常见的经皮起搏器分析仪的经皮起搏电流幅度通常不能小于4mA，而在校准经皮起搏的实际工作中也极少用到小于4mA的经皮起搏电流幅度，考虑到未来实际校准的必要性与可行性，因此推荐经皮起搏器分析仪电流幅度测量范围：（4~200）mA；最大允许误差：±2%或±2 mA（二者取较大值）。将标准电流源的输出两极与经皮起搏器分析仪上的两个极板连接，调节标准电流源输出脉冲频率120次/分、脉冲宽度40 ms的电流。在（4~200）mA电流幅度范围内至少选取常用的5个点对经皮起搏器分析仪进行测量。

根据JJF 1149-2014在6.2节中对经皮起搏电流幅度、脉冲频率及脉冲宽度进行测量的校准条件要求，经皮起搏脉冲频率测量范围：（30~300）次/分；最大允许误差：测量值的±1%或±1次/分（二者取较大值）。又根据JJF 2150-2024在6.2.2节中对用于校准经皮起搏的起搏器分析仪的脉冲频率要求：测量范围应覆盖（30~300）次/分；最大允许误差：±1%或±1次/分（二者取较大值）。通过调研市面上常见的经皮起搏器分析仪的脉冲频率测量范围，结合测量实验，发现这一要求比较符合未来实际校准的必要性与可行性，因此推荐经皮起搏器分析仪脉冲频率测量范围：（30~300）次/分；最大允许误差：±1%或±1次/分（二者取较大值）。将标准电流源的输出两极与经皮起搏器分析仪上的两个极板连接，调节标准电流源输出电流幅度60 mA、脉冲宽度40 ms的电流。在（30~300）次/分脉冲频率范围内至少选取常用的5个点对经皮起搏器分析仪进行测量。

根据JJF 1149-2014在6.2节中对经皮起搏电流幅度、脉冲频率及脉冲宽度进行测量的校准条件要求，经皮起搏脉冲宽度测量范围：（10~80）ms；最大允许误差：测量值的±2%或±0.5 ms（二者取较大值）。又根据JJF 2150-2024在6.2.2节中对用于校准经皮起搏的起搏器分析仪的脉冲宽度要求：测量范围应覆盖（10~80）ms；最大允许误差：±2%或±0.5 ms（二者取较大值）。通过调研市面上常见的经皮起搏器分析仪的脉冲宽度测量范围，结合测量实验，发现这一要求比较符合未来实际校准的必要性与可行性，因此推荐经皮起搏器分析仪脉冲宽度测量范围：（10~80）ms；最大允许误差：±2%或±0.5 ms（二者取较大值）。将标准电流源的输出两极与经皮起搏器分析仪上的两个极板连接，调节标准电流源输出电流幅度60 mA、脉冲频率120次/分的电流。在（10~80）ms脉冲宽度范围内至少选取常用的5个点对经皮起搏器分析仪进行测量。

经皮起搏器分析仪是用于经皮起搏器的专用检测仪器，含有模拟人体阻抗的负载电阻，通过测量经皮起搏器产生的电脉冲施加于该负载电阻上的信号来得到经皮起搏器产生电脉冲的幅度、频率及宽度。因此本标准的主要技术关键是建立用于校准经皮起搏器分析仪的标准装置，该装置能够输出电流幅度（4~200）mA、脉冲频率（30~300）次/分、脉冲宽度（10~80）ms的标准脉冲电流源。

# 六、本标准采用国际和国外先进标准的，说明采标程度，以及与国内外同类标准水平的对比情况

在国外已发布的标准文件中与经皮起搏器分析仪校准比较接近的是IEC 60601-2-4:2018 Medical electrical equipment - Part 2-4，它规定了心脏除颤器基本安全和必要性能的特殊要求，但其中没有对经皮起搏器分析仪校准参数进行限定。在国内已发布的技术规范标准文件中与经皮起搏器分析仪校准相关的是JJF 1149-2014《心脏除颤器校准规范》、JJF 2150-2024《体外起搏器校准规范》、YY 0945.2-2015《医用电气设备 第2部分：带内部电源的体外心脏起搏器安全专用要求》和GB 9706.204-2022《医用电气设备 第2-4部分：心脏除颤器的基本安全和基本性能专用要求》。JJF 1149-2014主要适用于手动心脏除颤器和自动经皮除颤器与除颤功能直接相关的计量特性的校准，但是并未对经皮起搏器分析仪的校准条件和校准方法等内容进行限定。JJF 2150-2024对用于校准经皮起搏的起搏器分析仪的计量特性进行了规定，但是并未对经皮起搏器分析仪的校准方法进行研究制定。YY 0945.2-2015主要是对带内部电源的经皮心脏起搏器提出了安全专用要求，但是并未提到经皮起搏器分析仪相关内容。GB 9706.204-2022主要是对心脏除颤器的基本安全和性能提出的技术要求，但是并未对经皮起搏器分析仪的校准做出要求。

# 七、 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

《经皮起搏器分析仪校准方法》标准内容符合国家现行法律、法规要求，并与参照采用的相关标准、管理办法有一定的对应关系。本标准的制定，贯彻了国家标准法、产品质量法、强制性安全认证等法律法规要求；与现行法律法规无抵触不矛盾。

# 八 、重大分歧意见的处理经过和依据

制定过程中未出现重大的分歧意见。

# 九 、废止现行有关标准的建议

无。

# 十 、贯彻标准的要求和措施建议

应在实施前保证标准文本的充足供应，以及确保各使用单位必要的试验仪器设备配备及精度符合要求。在标准发布后实施前，应及时组织标准的宣贯、培训，并由制定单位负责标准条文的解释。实施后，由制定单位负责实施中产生问题的汇总与备案。

建议标准发布后，中国计量协会可组织起草单位编写标准宣贯出版物、开展专题标准培训等活动，更好地推动本标准的具体实施工作。

# 十一 、其他应予说明的事项

无。

经皮起搏器分析仪校准方法编写小组

2025-11-24