| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

中 国 计 量 协 会团体标准

T/XXX XXXX—XXXX

全血检验白细胞项目基于患者数据的质量控制算法溯源方法

A Traceable Method of Patient-based Real-time Quality Control Algorithms for Value of Whole Blood WBC

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中 国 计 量 协 会  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

3.1 质量控制	1

3.2 质量控制算法	1

3.3 失控状态	1

3.4 在控状态	1

3.5 控制限	1

3.6 不精密度	2

3.7 允许总误差	2

3.8 特异性	2

3.9 敏感度	2

3.10 数字量具	2

4 概述	2

5 技术要求	2

5.1 假性失控率	2

5.2 误差检出率	3

5.3 错误报告患者检测结果数量中位值/平均值	3

5.4 算法评价值	3

6 数字量具特性	3

6.1 白细胞质量在控数字量具	3

6.2 白细胞质量失控数字量具	3

6.2.1 系统偏倚数字量具	3

6.2.2 随机失控数字量具	4

7 溯源时间及范围	4

7.1 首次核查	4

7.2 周期核查	4

7.3 关键点核查	4

8 溯源方法	5

8.1 假性失控率	5

8.2 误差检出率	5

8.3 错误报告患者检测结果数量中位值/平均值	5

8.4 算法评价值	5

附录A 比例偏倚溯源记录格式	7

附录B 恒定偏倚溯源记录格式	9

附录C 随机偏倚溯源记录格式	10

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国计量协会提出。

本文件由中国计量协会医学计量专业委员会归口。

本文件起草单位：内蒙古自治区计量测试研究院、内蒙古卫数数据科技有限公司、内蒙古自治区上医智检大数据研究院、内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院、内蒙古自治区妇幼保健院、中国医科大学第二附属医院盛京医院、通辽市市场检验检测中心、包头市检验检测中心。

本文件主要起草人：许春彬、宋彪、王哲、罗海涛、贺娜、许慧、王翠峰、李勃妍、李耀宁、李敬珍、李霞。

全血检验白细胞项目基于患者数据的质量控制算法溯源方法

范围

本文件适用于血常规检验下的白细胞项目，对实验室或生产厂商基于患者数据的质量控制算法软件的评价。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3358.2-2009/ISO 3534-2:2006 统计学词汇及符号 第2部分：应用统计

GB/T 19000-2016 质量管理体系 基础和术语

WS/T 403-2012 临床生物化学检验常规项目分析质量指标

WS/T 415-2013 无室间质量评价时实验室检测评估方法

CLSI C24 第4版 定量测量程序的统计质量控制：原理和定义

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

质量控制 quality control

质量管理的一部分，致力于满足质量要求。

[来源：GB/T 19000-2016，3.3.7]

质量控制算法 quality control algorithm

质量管理所用的算法。

失控状态 out-of-control condition

某过程或过程中的某部分操作处于非稳定状态。

注：对于定量测量程序，失控状态通常表现为测量程序偏离稳定均值或者稳定精密度增大。

[来源：CLSI C24 第4版]

在控状态 in-control status of quality control

某过程或过程中的某部分操作处于非失控状态的稳定状态。

控制限 control limit

控制图中用以判定过程稳定性的直线。

注：

1.在控制图上用控制线表示控制限。

2.在常规控制图中，控制限提供了只因随机原因引起的统计量偏离中心线的边界。

3.除验收控制图外，控制限都是基于实际测量数据，而不是基于规范限的。

4.除将落在控制限之外的点看作“失控”外，失控准则也将落在控制限之内的链、趋势、循环、周期等异常情况也视为失控。

[来源：GB/T 3358.2-2009/ISO 3534-2:2006，2.4.2]

不精密度 imprecision

检验结果精密度指标，指同一实验室用同种方法在多次独立检验中分析同一样品所得结果的离散程度。

注：

1.不精密度有多种，如“批内”、“批间”、“室内”、“室间”不精密度等，计量学领域分重复性、中间、再现性不精密度等。本规范中的不精密度指室内（或中间）不精密度。

2.对于临床实验室，不精密度一般来自室内质量控制数据；在方法评价中，本规范不精密度包括批内和批间不精密度。

3.不精密度用标准差（SD）或变异系数（CV）表示。

[来源：WS/T 403-2012，2.2，有修改]

允许总误差 allowable total error

TEa

指分析过程需要达到的质量目标，即单次测量或单次检测结果内不精密度（随机误差）和偏倚（系统误差）可允许的最大误差范围。

注：

1.在质量控制计划中假定无标本特异性影响，因为标本特异性属方法整体性能的一部分，非质量控制监测范围。

2.该值与临床检验分析性能质量规范要求有关，详见附录A。

[来源：CLSI C24 第4版，1.4.2]

特异性 specificity

在出现干扰现象（影响量）时，试验或检测程序能够正确地识别或定量确定某一实体物质的能力。

注：在质量控制中，是指当特定原因变异确实不存在时，质量控制系统能够指出特定原因变异不存在的概率。

[来源：WS/T 415-2013，2.8]

敏感度 sensitivity

测量系统的示值变化除以相应的被测量值变化所得的商。

注：

1.在质量控制中，是指质量控制系统检测误差的能力。

2.在定性试验中， 是指试验方法获得阳性结果的能力。

[来源：WS/T 415-2013，2.7]

数字量具 digit measuring instrument

具有所赋量值及测量不确定度，使用时以固定格式复现或提供一个或多个量值及测量不确定度的数据集、算法软件或装置。

注：

数字量具包括但不限于：

1.参考数据、标准参考数据、数学模型、仿真模型、数字孪生模型；

2.能够实时生成所赋量值及测量不确定度数据集的算法软件；

3.能够实时生成所赋量值及测量不确定度数据集的装置。

概述

- 全血检验白细胞项目基于患者数据的质量控制算法，是通过患者的白细胞结果数据动态监控实验室检测系统质量的算法软件，按照原理可分为统计学和机器学习两类。两类算法均利用患者白细胞检测结果的历史数据，其中统计学通过数据清洗、分析处理、浮动特征值计算后，给出用于检测应用阶段的最优控制限；机器学习通过数据清洗、分析处理、模型训练后，构建出用于检测应用阶段的最优模型。

技术要求

假性失控率

假性失控率（PFR）表征被测试对象的特异性，反映算法对于预期在控状态的误判概率。

误差检出率

误差检出率（PED）表征被测试对象的敏感度，反映算法对于预期失控状态的识别概率。

错误报告患者检测结果数量中位值/平均值

错误报告患者检测结果数量（number of patient results affected before error detection, Nped）表征被测试对象的识别速度，反映算法对预期失控状态的识别中所延误的结果数量。其定义为：在某次质量控制检测中，以引入失控状态数据的位置为起点，以算法初次识别为失控状态的位置为终点，统计两点之间的结果个数。应计算多个Nped的中位值（median of Nped, MNped）/平均值（average of Nped, ANPed)，每次质量控制检测均采用相同的检测结果数量。

算法评价值

算法评价值反映算法对于假性失控率、误差检出率、错误报告患者检测结果数量中位值/平均值的综合特性，其算法评价值（Y）表征被测试对象的准确性和可靠性。

数字量具特性

本规范所使用的数字量具包括两类参考数据集，分别为：白细胞质量在控数字量具、白细胞质量失控数字量具。数字量具应涵盖临床常规检验项目。

白细胞质量在控数字量具

白细胞质量在控数字量具依据临床实际在控的全血白细胞项目检测结果采集而来。临床排除标准为：

a）剔除原始患者数据中血液肿瘤科化疗前后患者和儿科患者的数据部分；

b）剔除已知明确的错误患者结果数据和非患者标本结果数据。

临床纳入标准为：

a）按照实际测试量，提取时间不少于6个月的患者数据（包含足够的节假日及季节引起的变异因素）；

b）提取的患者数据至少包括两个不同批号定标品和试剂改变。

在控数据量不少于20条数据/(天•维度)。在控检测结果应以四舍五入的形式保留小数点后2位，其相对标准测量不确定度不大于15%。

白细胞质量失控数字量具

白细胞质量失控数字量具依据临床在控的全血白细胞项目检测结果计算得来，其临床排除标准和临床纳入标准遵循6.1。不同核查场景下的白细胞质量失控数字量具计量特性不同。对于首次核查，失控数据量不少于20条数据/(天•维度)，白细胞质量失控数字量具包括系统偏倚数字量具（比例偏倚数字量具和恒定偏倚数字量具）和随机失控数字量具；对于期间核查和关键点核查，失控数据量不少于20条数据/(天•维度)，白细胞质量失控数字量具至少包含比例偏倚数字量具类型。检测结果应以四舍五入的形式保留至小数点后2位，其相对标准测量不确定度不大于20%。

系统偏倚数字量具

系统偏倚数字量具包含比例偏倚数字量具和恒定偏倚数字量具两种类型。

比例偏倚数字量具

比例偏倚数字量具中的数据量值依据公式（1）计算：

…………………………………………………(1)

式中：

——比例偏倚数字量具的数据量值；

——质量在控数字量具的数据量值；

——偏倚因子，取值为±0.5、±0.48、±0.46、...、±0.06、±0.04、±0.02。

每种偏倚因子下比例偏倚数字量具的数量相同，均等于质量在控数字量具的数量。

恒定偏倚数字量具

恒定偏倚数字量具中的数据量值依据公式（2）计算：

……………………………………………(2)

式中：

——恒定偏倚数字量具的数据量值；

——质量在控数字量具的数据量值；

——偏倚因子，取值为±1/6、±1/4、±1/2、±1、±3/2；

TEa——项目的允许总误差；

——所有质量在控检验结果的平均值。

每种偏倚因子下比例偏倚数字量具的数量相同，均等于质量在控数字量具的数量。

随机失控数字量具

随机失控数字量具中的数据量值依据公式（3）计算：

………………………………………………………(3)

式中：

—随机失控数字量具的数据量值；

——质量在控数字量具的数据量值；

——引入的噪音成分。

本数字量具按照所分布的噪音类型可分为高斯分布、U形分布、均匀分布三类。

高斯分布随机失控数字量具中的高斯分布噪音均值满足±1/3、±1/2、0倍TEa，标准差满足1/3、1/2、3/2、3倍的质量在控数字量具的标准差。

U形分布随机失控数字量具中的U形分布噪音均值满足±1/3、±1/2、0倍TEa，标准差满足1/3、1/2、3/2、3倍的质量在控数字量具的标准差。

均匀分布随机失控数字量具中的均匀分布噪音上下限范围满足±1/3、±1/2、0倍TEa或1/3、1/2、3/2、3倍的质量在控数字量具的标准差。

溯源时间及范围

首次核查

算法首次部署开机核查时，应实施全部检查项目：假性失控率、误差检出率、错误报告患者检测结果数量中位值/平均值、算法评价值。其中质量失控数字量具数据量至少5万/维度，且需核查以下全部偏倚类型：比例偏倚、恒定偏倚、随机失控。

周期核查

算法常规使用期间，可利用日常工作产生的检验和质控数据，定期对算法的计量特性进行核查。建议核查周期不超过1年。只针对假性失控率、误差检出率进行核查。其中质量失控数字量具每维度数量为建方法所用数据集的1/4倍到1倍之间，只需核查比例偏倚类型。

关键点核查

现有算法的任一要素（软件、仪器、试剂）变更影响质量控制算法计量特性的情况发生后，应在算法重新启用前对可能受影响的计量特性进行核查。关键点核查时只针对假性失控率、误差检出率。其中质量失控数字量具核查数据量至少1万条数据/维度，偏倚类型至少包括但不限于比例偏倚类型。影响算法计量特性的情况包括但不限于：

a）检测程序所在硬件更换升级；

b) 检测程序所在操作系统升级；

c) 检测程序所在软件环境进行其他软件的安装和删除；

d) 检测程序本身安装升级；

e) 远程校准；

f) 仪器发生维修；

g) 关键零部件更换；

h) 关键试剂更换；

i) 仪器搬迁；

j) 设施和环境发生重大变化。

溯源方法

溯源方法采用本规范所使用的数字量具计算假性失控概率、误差检出概率、错误报告患者检测结果数量中位值/平均值、算法评价值。比例偏倚环境下溯源记录格式案例见附录A，恒定偏倚环境下溯源记录格式案例见附录B，随机偏倚环境下溯源记录格式案例见附录C。对于初始开机时核查，应满足：PED >95%，PFR <5%；对于过程核查，应满足：PED >90%，PFR <0.5%。

假性失控率

采用质量在控数字量具输入待测评算法，依据公式（4）计算PFR。

PFR=1ni=1nxi×100%…………………………………………………………（4）

式中：

n——数字量具中数据的个数；

xi——第i个实际判定结果，取值为0（判定在控状态）或者1（判定失控状态）。

误差检出率

采用质量失控数字量具输入待测评算法，依据公式（5）计算PED。

PED=1ni=1nxi×100%…………………………………………………………（5）

式中：

n——数字量具中数据的个数；

xi——第i个实际判定结果，取值为0（判定在控状态）或者1（判定失控状态）。

错误报告患者检测结果数量中位值/平均值

为了使结果更可靠，设置多个虚拟日。每个虚拟日含有相同数量的质量失控数字量具，数据数量通常为1000。在质量失控数字量具的初始位置，引入一部分质量在控数字量具，以满足算法在计算时的数据量条件。每个虚拟日下，以质量失控数字量具出现位置为起点，算法初次判定为失控状态的位置为终点，统计两点之间的检测结果数量。如果未检测出，结果数量记作质量失控数字量具数据个数的110%，计算多个虚拟日的结果数量的中位值/平均值。检测过程应满足数据过滤比例不超过全部数据的5%，计算步长不超过40。

算法评价值

基于假性失控率、误差检出率、错误报告患者检测结果数量中位值/平均值，可依据公式（6）和测量不确定度评定计算得出。

Y=k1×1−PFR+PED2+k21−MNped 或 ANPedN，MNped 或 ANPed≠N×110%                                         0                                ，MNped 或 ANPed=N×110%………（6）

式中：

k1，k2——由专家经验评估的权重系数，默认取值为2/3，1/3；

N——每个虚拟日下质量失控数字量具中数据的数量。

- 比例偏倚溯源记录格式

| 质量在控数字量具 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 量具数量 |  | 30000 |  | PFR |  | 0.486% |  |
| 质量失控数字量具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏倚类型 |  | 比例偏倚 |  | 量具数量 |  | 50×30000 |  |
| 评价结果 |  |  |  |  |  |  |  |
| n | PED |  | ANped |  | MNped |  | Y |
| -0.5 | 86.88 |  | 92.89 |  | 84.5 |  | 0.93 |
| -0.48 | 86.73 |  | 93.73 |  | 85 |  | 0.93 |
| -0.46 | 86.55 |  | 94.68 |  | 85.5 |  | 0.93 |
| -0.44 | 86.32 |  | 95.96 |  | 86 |  | 0.92 |
| -0.42 | 86.07 |  | 97.11 |  | 86.5 |  | 0.92 |
| -0.4 | 85.73 |  | 98.80 |  | 87 |  | 0.92 |
| -0.38 | 85.34 |  | 100.39 |  | 87.5 |  | 0.92 |
| -0.36 | 84.75 |  | 102.45 |  | 87.5 |  | 0.92 |
| -0.34 | 84.04 |  | 105.05 |  | 89 |  | 0.92 |
| -0.32 | 83.01 |  | 107.63 |  | 89.5 |  | 0.91 |
| -0.3 | 81.42 |  | 111.84 |  | 90.5 |  | 0.91 |
| -0.28 | 78.12 |  | 116.89 |  | 91 |  | 0.90 |
| -0.26 | 73.41 |  | 125.95 |  | 91.5 |  | 0.88 |
| -0.24 | 66.42 |  | 135.14 |  | 92 |  | 0.86 |
| -0.22 | 56.51 |  | 156.80 |  | 93 |  | 0.82 |
| -0.2 | 46.25 |  | 176.38 |  | 93.5 |  | 0.79 |
| -0.18 | 34.39 |  | 224.79 |  | 96.5 |  | 0.75 |
| -0.16 | 23.43 |  | 262.73 |  | 98 |  | 0.71 |
| -0.14 | 15.38 |  | 318.43 |  | 98 |  | 0.68 |
| -0.12 | 9.10 |  | 376.07 |  | 102.5 |  | 0.66 |
| -0.1 | 5.26 |  | 461.29 |  | 164 |  | 0.63 |
| -0.08 | 3.63 |  | 525.48 |  | 256 |  | 0.59 |
| -0.06 | 3.18 |  | 539.96 |  | 368 |  | 0.55 |
| -0.04 | 3.14 |  | 541.11 |  | 388 |  | 0.55 |
| -0.02 | 3.29 |  | 550.50 |  | 550.5 |  | 0.49 |
| 0.02 | 3.67 |  | 539.00 |  | 228.5 |  | 0.60 |
| 0.04 | 4.16 |  | 508.45 |  | 178.5 |  | 0.62 |
| 0.06 | 5.16 |  | 495.36 |  | 169 |  | 0.63 |
| 0.08 | 6.83 |  | 452.00 |  | 125.5 |  | 0.65 |
| 0.1 | 9.05 |  | 416.80 |  | 88 |  | 0.67 |
| 0.12 | 11.86 |  | 379.05 |  | 87 |  | 0.68 |
| 0.14 | 16.20 |  | 332.09 |  | 87 |  | 0.69 |
| 0.16 | 22.30 |  | 280.50 |  | 86 |  | 0.71 |
| 0.18 | 29.00 |  | 251.55 |  | 86 |  | 0.73 |
| 0.2 | 36.34 |  | 213.39 |  | 86 |  | 0.76 |
| 0.22 | 44.64 |  | 175.43 |  | 85.5 |  | 0.79 |
| 0.24 | 52.99 |  | 147.18 |  | 84 |  | 0.81 |
| 0.26 | 60.68 |  | 137.54 |  | 84 |  | 0.84 |
| 0.28 | 67.12 |  | 127.18 |  | 84 |  | 0.86 |
| 0.3 | 72.94 |  | 120.14 |  | 84 |  | 0.88 |
| 0.32 | 77.37 |  | 117.66 |  | 83.5 |  | 0.90 |
| 0.34 | 80.65 |  | 113.45 |  | 83.5 |  | 0.91 |
| 0.36 | 82.50 |  | 110.70 |  | 83.5 |  | 0.91 |
| 0.38 | 83.56 |  | 105.71 |  | 83.5 |  | 0.92 |
| 0.4 | 84.13 |  | 103.70 |  | 83 |  | 0.92 |
| 0.42 | 84.63 |  | 102.34 |  | 83 |  | 0.92 |
| 0.44 | 85.04 |  | 101.38 |  | 83 |  | 0.92 |
| 0.46 | 85.33 |  | 100.27 |  | 82.5 |  | 0.92 |
| 0.48 | 85.59 |  | 99.00 |  | 81.5 |  | 0.92 |
| 0.5 | 86.88 |  | 92.89 |  | 84.5 |  | 0.93 |

- 恒定偏倚溯源记录格式

| 质量在控数字量具 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 量具数量 |  | 30000 |  | PFR |  | 0.486% |  |
| 质量失控数字量具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏倚类型 |  | 恒定偏倚 |  | 量具数量 |  | 10×30000 |  |
| 计量结果 |  |  |  |  |  |  |  |
| n | PED |  | ANped |  | MNped |  | Y |
| -3/2 | 86.33 |  | 94.79 |  | 85.5 |  | 0.92 |
| -1 | 83.13 |  | 106.95 |  | 90 |  | 0.91 |
| -1/2 | 61.11 |  | 148.84 |  | 93 |  | 0.84 |
| -1/4 | 4.29 |  | 498.77 |  | 253.5 |  | 0.59 |
| -1/6 | 3.16 |  | 550.50 |  | 550.5 |  | 0.49 |
| 1/6 | 3.68 |  | 550.50 |  | 550.5 |  | 0.49 |
| 1/4 | 22.39 |  | 291.02 |  | 87 |  | 0.71 |
| 1/2 | 70.47 |  | 122.96 |  | 84 |  | 0.87 |
| 1 | 83.94 |  | 103.14 |  | 83.5 |  | 0.92 |
| 3/2 | 85.49 |  | 98.75 |  | 83 |  | 0.92 |

- 随机偏倚溯源记录格式

| 质量在控数字量具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 量具数量 |  | 30000 |  |  | PFR |  | 0.486% |  |  |
| 质量失控数字量具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏倚类型 |  |  | 随机偏倚 |  | 量具数量 |  |  | 60×30000 |  |
| 计量结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 噪声类型 |  |  |  |  | PED | ANped | MNped |  | Y |
| 分布形式 | 均值倍数（相对于TEa） |  |  | 标准差倍数（相对于在控量具） |  |  |  |  |  |
| 高斯分布 | -1/2 |  |  | 1/3 | 66.58 | 59.84 | 69.5 |  | 0.86 |
|  |  |  |  | 1/2 | 71.57 | 57.11 | 69.5 |  | 0.88 |
|  |  |  |  | 3/2 | 75.85 | 54.71 | 69 |  | 0.90 |
|  |  |  |  | 3 | 79.69 | 53.20 | 68 |  | 0.91 |
|  | -1/3 |  |  | 1/3 | 44.24 | 73.57 | 79 |  | 0.79 |
|  |  |  |  | 1/2 | 49.81 | 68.50 | 75 |  | 0.81 |
|  |  |  |  | 3/2 | 55.52 | 64.48 | 74.5 |  | 0.83 |
| 【 |  |  |  | 3 | 61.23 | 63.23 | 74 |  | 0.85 |
|  | 0 |  |  | 1/3 | 24.09 | 118.36 | 84.5 |  | 0.72 |
|  |  |  |  | 1/2 | 28.60 | 104.14 | 80 |  | 0.73 |
|  |  |  |  | 3/2 | 33.44 | 84.54 | 79.5 |  | 0.75 |
|  |  |  |  | 3 | 38.75 | 80.39 | 79 |  | 0.77 |
|  | 1/3 |  |  | 1/3 | 88.89 | 68.02 | 66.5 |  | 0.94 |
|  |  |  |  | 1/2 | 91.45 | 63.48 | 62.5 |  | 0.95 |
|  |  |  |  | 3/2 | 93.04 | 60.38 | 59 |  | 0.96 |
|  |  |  |  | 3 | 93.87 | 57.66 | 57 |  | 0.96 |
|  | 1/2 |  |  | 1/3 | 94.39 | 55.23 | 54 |  | 0.96 |
|  |  |  |  | 1/2 | 94.73 | 52.43 | 48.5 |  | 0.97 |
|  |  |  |  | 3/2 | 94.98 | 50.32 | 47.5 |  | 0.97 |
|  |  |  |  | 3 | 95.21 | 48.30 | 47 |  | 0.97 |
| U形分布 | -1/2 |  |  | 1/3 | 10.01 | 172.64 | 118 |  | 0.66 |
|  |  |  |  | 1/2 | 12.73 | 144.29 | 111.5 |  | 0.67 |
|  |  |  |  | 3/2 | 16.05 | 132.66 | 107.5 |  | 0.68 |
|  |  |  |  | 3 | 19.87 | 123.05 | 87.5 |  | 0.70 |
|  | -1/3 |  |  | 1/3 | 68.23 | 104.52 | 89.5 |  | 0.86 |
|  |  |  |  | 1/2 | 74.59 | 88.93 | 80.5 |  | 0.89 |
|  |  |  |  | 3/2 | 80.34 | 80.34 | 79.5 |  | 0.91 |
|  |  |  |  | 3 | 84.91 | 72.36 | 69.5 |  | 0.93 |
|  | 0 |  |  | 1/3 | 4.09 | 296.64 | 134 |  | 0.63 |
|  |  |  |  | 1/2 | 5.01 | 268.45 | 134 |  | 0.64 |
|  |  |  |  | 3/2 | 6.20 | 240.91 | 134 |  | 0.64 |
|  |  |  |  | 3 | 7.81 | 202.98 | 118 |  | 0.65 |
|  | 1/3 |  |  | 1/3 | 14.01 | 536.02 | 399 |  | 0.58 |
|  |  |  |  | 1/2 | 18.56 | 428.02 | 324.5 |  | 0.62 |
|  |  |  |  | 3/2 | 24.37 | 322.39 | 199 |  | 0.68 |
|  |  |  |  | 3 | 31.08 | 272.68 | 157.5 |  | 0.72 |
|  | 1/2 |  |  | 1/3 | 38.66 | 229.29 | 125.5 |  | 0.75 |
|  |  |  |  | 1/2 | 46.05 | 180.34 | 110.5 |  | 0.78 |
|  |  |  |  | 3/2 | 54.26 | 145.36 | 101 |  | 0.81 |
|  |  |  |  | 3 | 61.36 | 131.14 | 96.5 |  | 0.84 |
| 均匀分布 | -1/2 |  |  | 1/3 | 88.50 | 56.16 | 73.5 |  | 0.94 |
|  |  |  |  | 1/2 | 90.17 | 53.02 | 71 |  | 0.94 |
|  |  |  |  | 3/2 | 91.31 | 49.36 | 69.5 |  | 0.95 |
|  |  |  |  | 3 | 92.22 | 48.20 | 69 |  | 0.95 |
|  | -1/3 |  |  | 1/3 | 65.88 | 64.77 | 80.5 |  | 0.86 |
|  |  |  |  | 1/2 | 74.43 | 61.48 | 77 |  | 0.89 |
|  |  |  |  | 3/2 | 81.23 | 59.63 | 76 |  | 0.91 |
|  |  |  |  | 3 | 85.79 | 57.71 | 74.5 |  | 0.93 |
|  | 0 |  |  | 1/3 | 2.69 | 372.07 | 165.5 |  | 0.62 |
|  |  |  |  | 1/2 | 5.17 | 295.54 | 152 |  | 0.63 |
|  |  |  |  | 3/2 | 9.36 | 192.91 | 129 |  | 0.65 |
|  |  |  |  | 3 | 15.41 | 119.54 | 114 |  | 0.68 |
|  | 1/3 |  |  | 1/3 | 93.35 | 57.21 | 58 |  | 0.96 |
|  |  |  |  | 1/2 | 93.94 | 54.34 | 53.5 |  | 0.96 |
|  |  |  |  | 3/2 | 94.52 | 51.82 | 52.5 |  | 0.96 |
|  |  |  |  | 3 | 94.84 | 49.61 | 51.5 |  | 0.96 |
|  | 1/2 |  |  | 1/3 | 95.19 | 47.41 | 50 |  | 0.97 |
|  |  |  |  | 1/2 | 95.37 | 45.68 | 48.5 |  | 0.97 |
|  |  |  |  | 3/2 | 95.58 | 43.77 | 46.5 |  | 0.97 |
|  |  |  |  | 3 | 89.48 | 64.63 | 1 |  | 0.96 |