国家计量技术规范制修订

《坐便器水效测量装置校准规范》

实验报告

- 规范起草组

- 2026年01月

《坐便器水效测量装置校准规范》实验报告

- 1 试验目的

选取不同厂家、不同规格的坐便器水效测量装置（以下简称“装置”）作为校准对象，按照《坐便器水效测量装置校准规范》规定的主要校准项目进行试验。通过试验验证所制定的技术规范中的计量标准器选择、校准项目等内容的可靠性、合理性以及校准方法的科学性和适用性。

- 2 试验地点

本次试验地点主要有：重庆市计量质量检测研究院、广东省计量科学研究院，共计3台坐便器水效测量装置参与验证实验。

- 3 环境条件

本次试验的环境条件以规范规定的条件执行，即温度：15℃～35℃，湿度：≤85 %RH，大气压力：80kPa～106kPa。

- 4 样品信息

在验证实验中，对中国建材、合肥天诺、佛山汇普斯等公司生产的3台坐便器水效测量装置开展了测试，覆盖了目前国内常见的仪器类型。样品装置的仪器型号和生产厂家详见表1。

表1 本次试验样品信息

| 序号 | 生产厂家 | 使用单位 | 型号规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国建材检验认证集团（陕西）有限公司 | 重庆市计量质量检测研究院 | CQNXSX-C-CTC |
| 2 | 合肥天诺测控科技有限公司 | 重庆市计量质量检测研究院 | NYZX001 |
| 3 | 佛山市顺德区汇普斯仪器设备有限公司 | 广东省计量科学研究院 | HPS-BQCX/3 |

- 5 试验用标准器及其他设备

本规范的验证试验由重庆市计量质量检测研究院和广东省计量科学研究院分别在各自的坐便器水效测量装置上进行。二者均属于法定计量检定机构，也长期从事坐便器的检验工作，具备按照《坐便器水效测量装置校准规范》对坐便器水效测量装置校准的能力。所用主要标准器及其他设备分别如表2和表3所示：

表 2 主要标准器及其他设备（重庆市计量质量检测研究院）

| 序号 | 试验用设备名称 | 测量范围 | 主要性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能数字压力校验仪 | （0~2.5）MPa | 0.05级 |
| 2 | 砝码 | (1～100)kg | E2等级 |
| 3 | 电子天平 | (0～100)kg | III级 |
| 4 | 三等标准金属线纹尺 | （0~1000）mm | MPE:±（0.03mm+0.02L） |
| 5 | 钢卷尺标准装置 | (0～30)m | 1. U=（5+5L）μm，k=2（标准钢卷尺）； 2. 3 等（金属线纹尺） |

表3 主要标准器及其他设备（广东省计量科学研究院）

| 序号 | 试验用设备名称 | 测量范围 | 主要性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力校验仪 | (-0.1～2.0)MPa | 0.02级 |
| 2 | 砝码 | (20~2160)kg | M1等级 |
| 3 | 电子天平 | (0～300)kg | III级 |
| 4 | 三等标准金属线纹尺 | （0~1000）mm | MPE:±（0.03mm+0.02L） |
| 5 | 标准钢卷尺 | (0～100)m | U=5μm+5×10-6L, k=2 |

6 试验结果

1.重庆市计量质量检测研究院验证实验

名称：智能坐便器能效水效综合试验机

型号：CQNXSX-C-CTC

制造厂商：中国建材检验认证集团（陕西）有限公司

出厂编号：20210603（自编号：01165）

（1） 校准项目

| 压力测量系统 | R是否 | 流量测量系统 | R是否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量测量系统 | R是否 | 长度测量系统 | R是否 |

（2） 校准前检查

| - 外观检查 - 测量系统能否正常工作 | - 压力测量系统：R是否 流量测量系统：R是否 - 质量测量系统：R是否 长度测量系统：R是否 - 备注： |
| --- | --- |
| - 修正值或修正系数 - 是否清零 | - 压力测量系统：R是否 流量测量系统：R是否 - 质量测量系统：R是否 长度测量系统：R是否 - 备注： |

（3） 压力测量系统

| 被校器名称 | 压力变送器 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 | HQ1000 |  | 生产厂家 |  | 四川浩驰仪器仪表有限公司 |
| 产品编号 | 21010192 |  | 测量范围 |  | （0～1.5）MPa |
| 修正前读数 |  |  |  |  |  |
| 校准点（MPa） |  | 标准器示值（MPa） |  | 被校器示值（MPa） |  |
| 0.00 |  | 0.000 |  | 0.000 |  |
| 0.14 |  | 0.140 |  | 0.140 |  |
| 0.24 |  | 0.240 |  | 0.240 |  |
| 0.35 |  | 0.350 |  | 0.350 |  |
| 0.55 |  | 0.550 |  | 0.550 |  |
| 修正后读数 |  |  |  |  |  |
| 校准点（MPa） |  | 标准器示值（MPa） |  | 被校器示值（MPa） |  |
| 校准点1 |  | / |  | / |  |
| 校准点2 |  | / |  | / |  |
| 校准点3 |  | / |  | / |  |
| 校准结果扩展不确定度为：U =0.1%F.S, k=2 |  |  |  |  |  |

（4） 流量测量系统

| 被校器名称 | 电磁流量计 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 | SM7000 |  | 生产厂家 |  | Ifm |
| 产品编号 | R0054120320 |  | 测量范围 |  | （0.2~100）L/min |
| 校准点（L/min） |  | 标准器示值（kg） |  | 被校器示值（kg） |  |
| 9 |  | 10.800 |  | 10.838 |  |
| 11.4 |  | 12.850 |  | 12.886 |  |
| 35 |  | 35.400 |  | 35.489 |  |
| 95 |  | 51.150 |  | 51.416 |  |
| 修正后读数 |  |  |  |  |  |
| 校准点（L/min） |  | 标准器示值（kg） |  | 被校器示值（kg） |  |
| 9 |  | 10.520 |  | 10.525 |  |
| 50 |  | 40.480 |  | 40.486 |  |
| 校准结果扩展不确定度为：Urel=0.38%，k=2 |  |  |  |  |  |

（5） 质量测量系统

| 被校器名称 | 电子台秤 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 | TCS-60 |  | 生产厂家 |  | 梅特勒-托利多（常州）测量技术有限公司 |
| 产品编号 | C113406915 |  | 测量范围 |  | (0~60) kg |
| 校准点（kg） |  | 标准器示值（kg） |  | 被校器示值（kg） |  |
| 5 |  | 5.000 |  | 5.004 |  |
| 25 |  | 25.000 |  | 25.012 |  |
| 50 |  | 50.000 |  | 50.019 |  |
| 校准结果扩展不确定度为：U=30g，k=2 |  |  |  |  |  |

（6） 长度测量系统

| 被校器名称 | 钢直尺 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 | 300mm |  | 生产厂家 |  | 春光工量具厂 |
| 产品编号 | / |  | 测量范围 |  | （0~300）mm |
| 校准点（mm/m） |  | 标准器参考值（mm/m） |  | 被校器示值（mm/m） |  |
| 0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  |
| 50 |  | 50.0 |  | 50.0 |  |
| 100 |  | 100.0 |  | 100.0 |  |
| 200 |  | 200.0 |  | 200.0 |  |
| 300 |  | 300.0 |  | 300.0 |  |
| 校准结果扩展不确定度为：U=0.1mm，k=2 |  |  |  |  |  |

| 被校器名称 | 钢卷尺 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 | GW-5A44E |  | 生产厂家 |  | 长城牌 |
| 产品编号 | 1908504 |  | 测量范围 |  | （0~5）m |
| 校准点（mm/m） |  | 标准器参考值（mm/m） |  | 被校器示值（mm/m） |  |
| 0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  |
| 1000 |  | 1000.0 |  | 1000.0 |  |
| 2000 |  | 2000.0 |  | 2000.1 |  |
| 3000 |  | 3000.0 |  | 3000.1 |  |
| 4000 |  | 4000.0 |  | 4000.2 |  |
| 5000 |  | 5000.0 |  | 5000.2 |  |
| 校准结果扩展不确定度为：U=0.3mm，k=2 |  |  |  |  |  |

2.重庆市计量质量检测研究院验证实验

名称：坐便器水效标识快速检验设备

型号：NYZX001

制造厂商：合肥天诺测控科技有限公司

出厂编号：0110008000042249

（1） 校准项目

| 压力测量系统 | R是否 | 流量测量系统 | R是否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量测量系统 | R是否 | 长度测量系统 | R是否 |

（2） 校准前检查

| - 外观检查 - 测量系统能否正常工作 | - 压力测量系统：R是否 流量测量系统：R是否 - 质量测量系统：R是否 长度测量系统：R是否 - 备注： |
| --- | --- |
| - 修正值或修正系数 - 是否清零 | - 压力测量系统：R是否 流量测量系统：R是否 - 质量测量系统：R是否 长度测量系统：R是否 - 备注： |

（3） 压力测量系统

| 被校器名称 | 压力变送器（带二次仪表） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 | K400(0～1)MPa |  | 生产厂家 |  | 库卡智能科技有限公司 |
| 产品编号 | 2019011346 |  | 测量范围 |  | （0～1.0）MPa |
| 修正前读数 |  |  |  |  |  |
| 校准点（MPa） |  | 标准器示值（MPa） |  | 被校器示值（MPa） |  |
| 0.00 |  | 0.000 |  | 0.000 |  |
| 0.14 |  | 0.140 |  | 0.140 |  |
| 0.24 |  | 0.240 |  | 0.240 |  |
| 0.35 |  | 0.350 |  | 0.350 |  |
| 0.55 |  | 0.550 |  | 0.550 |  |
| 0.95 |  | 0.950 |  | 0.950 |  |
| 修正后读数 |  |  |  |  |  |
| 校准点（MPa） |  | 标准器示值（MPa） |  | 被校器示值（MPa） |  |
| 校准点1 |  | / |  | / |  |
| 校准点2 |  | / |  | / |  |
| 校准点3 |  | / |  | / |  |
| 校准结果扩展不确定度为：U =0.1%F.S, k=2 |  |  |  |  |  |

（4） 流量测量系统

| 被校器名称 | 电磁流量计 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 | SM7000 |  | 生产厂家 |  | Ifm |
| 产品编号 | R0054120319 |  | 测量范围 |  | （0.2~100）L/min |
| 校准点（L/min） |  | 标准器示值（kg） |  | 被校器示值（kg） |  |
| 10 |  | 10.500 |  | 10.838 |  |
| 15 |  | 15.150 |  | 15.267 |  |
| 35 |  | 35.300 |  | 35.736 |  |
| 95 |  | 50.040 |  | 50.483 |  |
| 修正后读数 |  |  |  |  |  |
| 校准点（L/min） |  | 标准器示值（kg） |  | 被校器示值（kg） |  |
| 10 |  | 10.510 |  | 10.522 |  |
| 50 |  | 40.370 |  | 40.394 |  |
| 校准结果扩展不确定度为：Urel=0.28%，k=2 |  |  |  |  |  |

（5） 质量测量系统

| 被校器名称 | 电子秤 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 | PBA220-BB35 |  | 生产厂家 |  | 梅特勒-托利多（常州）测量技术有限公司 |
| 产品编号 | B905188331 |  | 测量范围 |  | (0～30) kg |
| 校准点（kg） |  | 标准器示值（kg） |  | 被校器示值（kg） |  |
| 5 |  | 5.000 |  | 5.003 |  |
| 15 |  | 15.000 |  | 15.008 |  |
| 30 |  | 30.000 |  | 30.012 |  |
| 校准结果扩展不确定度为：U=15g，k=2 |  |  |  |  |  |

（6） 长度测量系统

| 被校器名称 | 钢直尺 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 | 300mm |  | 生产厂家 |  | 春光工量具厂 |
| 产品编号 | / |  | 测量范围 |  | （0~300）mm |
| 校准点（mm/m） |  | 标准器参考值（mm/m） |  | 被校器示值（mm/m） |  |
| 0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  |
| 50 |  | 50.0 |  | 50.0 |  |
| 100 |  | 100.0 |  | 100.0 |  |
| 200 |  | 200.0 |  | 200.0 |  |
| 300 |  | 300.0 |  | 300.0 |  |
| 校准结果扩展不确定度为：U=0.1mm，k=2 |  |  |  |  |  |

| 被校器名称 | 钢卷尺 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 | GW-5A44E |  | 生产厂家 |  | 长城牌 |
| 产品编号 | 1908502 |  | 测量范围 |  | （0~5）m |
| 校准点（mm/m） |  | 标准器参考值（mm/m） |  | 被校器示值（mm/m） |  |
| 0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  |
| 1000 |  | 1000.0 |  | 1000.1 |  |
| 2000 |  | 2000.0 |  | 2000.1 |  |
| 3000 |  | 3000.0 |  | 3000.2 |  |
| 4000 |  | 4000.0 |  | 4000.2 |  |
| 5000 |  | 5000.0 |  | 5000.2 |  |
| 校准结果扩展不确定度为：U=0.3mm，k=2 |  |  |  |  |  |

3.广东省计量科学研究院验证实验

名称：便器水效综合实验机

型号：HPS-BQCX/3

制造厂商：佛山市顺德区汇普斯仪器设备有限公司

出厂编号：BC20210418-GDJL（设备管理编号：JNB215-01）

（1） 校准项目

| 压力测量系统 | R是否 | 流量测量系统 | R是否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量测量系统 | R是否 | 长度测量系统 | R是否 |

（2） 校准前检查

| - 外观检查 - 测量系统能否正常工作 | - 压力测量系统：R是否 流量测量系统：R是否 - 质量测量系统：R是否 长度测量系统：R是否 - 备注： |
| --- | --- |
| - 修正值或修正系数 - 是否清零 | - 压力测量系统：R是否 流量测量系统：R是否 - 质量测量系统：R是否 长度测量系统：R是否 - 备注： |

（3） 压力测量系统

| 被校器名称 | 数字压力计 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 | HPS503-10B-MA-B-ZG-12 |  | 生产厂家 |  | 佛山汇普斯 |
| 产品编号 | 21032910 |  | 测量范围 |  | （0～1.0）MPa |
| 修正前读数 |  |  |  |  |  |
| 校准点（MPa） |  | 标准器示值（MPa） |  | 被校器示值（MPa） |  |
| 0.00 |  | 0.000 |  | 0.000 |  |
| 0.14 |  | 0.140 |  | 0.140 |  |
| 0.24 |  | 0.240 |  | 0.241 |  |
| 0.35 |  | 0.350 |  | 0.351 |  |
| 0.55 |  | 0.550 |  | 0.552 |  |
| 0.75 |  | 0.750 |  | 0.752 |  |
| 修正后读数 |  |  |  |  |  |
| 校准点（MPa） |  | 标准器示值（MPa） |  | 被校器示值（MPa） |  |
| 0.24 |  | 0.240 |  | 0.240 |  |
| 0.35 |  | 0.350 |  | 0.350 |  |
| 0.55 |  | 0.550 |  | 0.550 |  |
| 校准结果扩展不确定度为：U =0.04%F.S, k=2 |  |  |  |  |  |

（4） 流量测量系统

| 被校器名称 | 电磁流量计 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 | 7ME69101AA101AA0 |  | 生产厂家 |  | SIEMENS |
| 产品编号 | N1L0140081 |  | 测量范围 |  | （0~30）L/min |
| 校准点（L/min） |  | 标准器示值（L） |  | 被校器示值（L） |  |
| 5 |  | 5.39 |  | 5.45 |  |
| 10 |  | 10.32 |  | 10.27 |  |
| 20 |  | 19.85 |  | 20.06 |  |
| 30 |  | 30.24 |  | 30.48 |  |
| 修正后读数 |  |  |  |  |  |
| 校准点（L/min） |  | 标准器示值（kg） |  | 被校器示值（kg） |  |
| 10 |  | 10.05 |  | 10.11 |  |
| 20 |  | 20.13 |  | 20.16 |  |
| 校准结果扩展不确定度为：Urel=0.3%，k=2 |  |  |  |  |  |

（5） 质量测量系统

| 被校器名称 | 电子秤 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 | MW1P1C-150FE-L |  | 生产厂家 |  | Sartorius |
| 产品编号 | /29598106 |  | 测量范围 |  | Max:150kg |
| 校准点（kg） |  | 标准器示值（kg） |  | 被校器示值（kg） |  |
| 20 |  | 20.000 |  | 20.000 |  |
| 50 |  | 50.000 |  | 49.990 |  |
| 100 |  | 100.000 |  | 99.980 |  |
| 校准结果扩展不确定度为：U=15g，k=2 |  |  |  |  |  |

（6） 长度测量系统

| 被校器名称 | 钢直尺 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 | 300mm |  | 生产厂家 |  | 亲和测定（大连）有限公司 |
| 产品编号 | 090513-3 |  | 测量范围 |  | （0~300）mm |
| 校准点（mm/m） |  | 标准器参考值（mm/m） |  | 被校器示值（mm/m） |  |
| 0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  |
| 50 |  | 50.0 |  | 50.0 |  |
| 100 |  | 100.0 |  | 100.0 |  |
| 200 |  | 200.0 |  | 200.0 |  |
| 300 |  | 300.0 |  | 300.0 |  |
| 校准结果扩展不确定度为：U=0.05mm，k=2 |  |  |  |  |  |

| 被校器名称 | 钢卷尺 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 | 5m |  | 生产厂家 |  | Tajima |
| 产品编号 | J01 |  | 测量范围 |  | （0~5）m |
| 校准点（mm/m） |  | 标准器参考值（mm/m） |  | 被校器示值（mm/m） |  |
| 0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  |
| 1000 |  | 1000.0 |  | 1000.0 |  |
| 2000 |  | 2000.0 |  | 2000.0 |  |
| 3000 |  | 3000.0 |  | 3000.0 |  |
| 4000 |  | 4000.0 |  | 4000.0 |  |
| 校准结果扩展不确定度为：U=0.3mm，k=2 |  |  |  |  |  |

- 7 实验结论

对中国建材检验认证集团（陕西）有限公司的CQNXSX-C-CTC、合肥天诺测控科技有限公司的NYZX001、佛山市顺德区汇普斯仪器设备有限公司的HPS-BQCX/3型坐便器水效测量装置进行了实验验证，结果表明起草组制定的《坐便器水效测量装置校准规范》能够科学评价和反映出坐便器水效测量装置流量测量系统、质量测量系统、压力测量系统、长度测量系统等计量性能，从而有助于按照统一方法测量和计算被测坐便器的用水量、水效及其他各项性能指标。综上，《坐便器水效测量装置校准规范》规范确定的校准项目和技术要求合理、校准方法科学，可操作性较强。

《坐便器水效测量装置校准规范》起草组

2026 年 01 月