JJG

中华人民共和国国家计量检定规程

JJG XXX－202×

液体涡轮流量计

Liquid Turbine Flowmeters

XXXX-XX-XX发布　　　　　　　　　　　XXXX-XX-XX实施

国家市场监督管理总局　发 布

JJG XXX－20XX

代替 JJG 1037－2008

液体涡轮流量计部分

液体涡轮流量计检定规程

Verification Regulation of Liquid

Turbine Flowmeters

归 口  单 位：全国流量计量技术委员会液体分技术委员会

主要起草单位：

参加起草单位：

本规程委托全国流量计量技术委员会液体分技术委员会负责解释

本规程主要起草人：

参加起草人：

目  录

引  言	II

1 范围	1

2 引用文件	1

3 术语和计量单位	1

3.1 术语	1

3.2 计量单位	1

4 概述	2

4.1 工作原理	2

4.2 结构和组成	2

4.3 用途	2

5 计量性能要求	2

5.1 准确度等级和最大允许误差	2

5.2 重复性	2

5.3  周期稳定度	3

6 通用技术要求	3

6.1 随机文件	3

6.2 外观和标识	3

6.3 密封性	3

7 计量器具控制	3

7.1 检定条件	3

7.2 检定项目	5

7.3 检定方法	5

7.4 检定结果的处理	10

7.5 检定周期	11

附录 A	12

附录 B	14

# 引  言

JJF 1001《通用计量术语及定义》、JJF 1002-2010《国家计量检定规程编写规则》和JJF 1004《流量计量名词术语及定义》共同构成支撑本规程的基础性文件。

本规程结合我国液体涡轮流量计制造水平及应用现状，对JJG 1037-2008《涡轮流量计》检定规程进行修订。

与JJG 1037－2008《涡轮流量计》检定规程相比，本规程仅涉及液体涡轮流量计检定部分的内容，液体涡轮流量计型式评价部分的内容由另行制定的型式评价大纲代替。本次修订除了编辑性修改之外，主要技术变化如下：

——按 JJF 1002－2010《国家计量检定规程编写规则》的要求，确定了规程结构，增加或更新了“引言”、“引用文件”、“术语”和“计量单位”的内容；

——删除了与型式评价大纲相关内容；

——删除了与气体涡轮流量计相关内容；

——考虑到液体涡轮流量计与气体体涡轮流量计结构的差异，同时两种流量计的性能也有不同，本次修订把液体涡轮流量计单列，检定方法上与其他液体流量计统一；

——根据法制管理的要求，增加了封印及仪表系数的检查项目；

——对后续检定的流量计，增加了“周期稳定度”检定项目，以确定流量计在检定周期内的计量性能是否持续符合要求；

——增加了后续检定中对密封性的要求；

——修改了“检定证书/检定结果通知书内页格式”附录。

所替代规程的历次版本发布情况：

——JJG 1037－2008《涡轮流量计》检定规程液体涡轮流量计部分。

液体涡轮流量计检定规程

- 1 范围

本规程适用于液体涡轮流量计（以下简称流量计）的首次检定、后续检定和使用中检查。

- 2 引用文件

下列文件所包含的条文通过引用构成本规程的条文。

GB/T 17289 液态烃体积测量 涡轮流量计计量系统

JB/T 9246-2016 涡轮流量传感器

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规程；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规程。

- 3 术语和计量单位

- 3.1 术语

本规程除引用 JJF 1001和 JJF 1004 界定的术语及定义外，还使用下列术语。

3.1.1 仪表系数  meter coefficient

单位体积的液体流过流量计时流量计发出的脉冲数，通常又称 Κ 系数，用符号 K 表示。

3.1.2 周期稳定度 stability during the verification period

后续检定的流量计不调整误差或仪表系数的条件下，流量计示值误差与对应的最大允许误差比值的绝对值，表征了使用中流量计计量性能的长期稳定程度。

- 3.2 计量单位

体积单位：立方米，符号 m3；升（立方分米），符号 L（dm3）。

流量单位：立方米每小时，符号 m3/h；升每分钟，符号 L/min；升每秒，符号 L/s。

压力单位：帕（斯卡），符号 Pa；千帕，符号 kPa；兆帕，符号 MPa。

温度单位：摄氏度，符号 ℃。

时间单位：小时，符号 h；分钟，符号 min；秒，符号 s。

- 4 概述

- 4.1 工作原理

当液体流过流量计时，流动液体驱动叶轮旋转，叶轮的旋转速度与流过液体的体积流量成一定的比例关系，通过转换部件记录流量计叶片转数，得到液体流量。

- 4.2 结构和组成

流量计主要由叶轮、壳体、前后导向件、检测器和转换器等组成，结构示意图见图1，其计数显示一般采用电子式显示方式，具有信号输出的流量计，其信号输出方式主要包括脉冲、模拟量或数字通信。

图1 流量计结构示意图

- 4.3 用途

流量计主要用于封闭管道中液体介质的流量测量。

- 5 计量性能要求

- 5.1 准确度等级和最大允许误差

在规定的流量范围内，流量计准确度等级及工况条件下相应的最大允许误差应符合表1的要求。

表 1 准确度等级和最大允许误差

| 准确度等级 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大允许误差 | ±0.1% | ±0.2% | ±0.5% | ±1.0% |
| 线性度 | 0.1% | 0.2% | 0.5% | 1.0% |

- 5.2 重复性

流量计的重复性应不超过最大允许误差绝对值的1/3。

- 5.3  周期稳定度

在规定的流量范围内，流量计的周期稳定度应不超过2.0。

- 6 通用技术要求

- 6.1 随机文件

流量计应附有使用说明书，说明书中应给出产品名称、型号、安装要求以及适用的介质条件信息。后续检定的流量计应带有上一次检定证书。

- 6.2 外观和标识

6.2.1 新制造的流量计表面不得有毛刺、划痕、裂纹、锈蚀、霉斑和涂层剥落现象。接插件必须牢固可靠，不得因振动而松动或脱落。密封面应平整，不得有损伤。

6.2.2 流量计表体上应有清晰、永久性的流向标识。

6.2.3 流量计应有铭牌，铭牌或表体上应标明：制造商名称、产品名称、型号规格、准确度等级、出厂编号、制造年月、型式批准标志和编号（如适用）、流量范围、最大工作压力、工作温度范围、防爆标志和防爆合格证编号（必要时）。

其它相关技术参数（如适用），如电源电压、仪表系数等信息。

6.2.4 各项标记应正确、清晰，机械封印完好。

6.2.6 流量计的流体通道应清洁，叶轮表面应光滑，法兰密封面应平整。

6.2.7 流量计显示的数字及表示功能的文字符号应清晰完整，显示保护罩应有良好的透明度，不得有影响读数的明显缺陷。断电恢复后必须正确显示断电前的指示值。

- 6.3 密封性

流量计应具有良好的密封性，正常工作时无渗漏、泄漏。

- 7 计量器具控制

计量器具控制包括流量计的首次检定、后续检定和使用中检查。

- 7.1 检定条件

7.1.1 主要检定设备

7.1.1.1 流量标准装置

流量标准装置可选用质量法液体流量标准装置、标准表法液体流量标准装置、容积法流量标准装置、体积管等。装置及其配套设备均应有有效检定/校准证书。

流量标准装置应满足被检流量计的流量范围，其扩展不确定度（k=2）应不大于被检流量计最大允许误差绝对值的1/3。

7.1.1.2 配套设备

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力测量仪表 | 0.2级 | 测量装置处、流量计处液体压力 |
| 2 | 温度测量仪表 | MPE：±0.2℃ | 测量装置处、流量计处液体温度 |
| 3 | 二等标准密度计 | MPE：±0.5 kg/m3 | 测量介质密度（质量法适用） |

7.1.2 检定环境条件

流量计检定环境条件一般为：

a) 环境温度：（5～45）℃；

b) 相对湿度：≤93%；

c) 大气压力一般为：（70～106）kPa；

d) 外界磁场应小到对流量计的影响可忽略不计。

注：当使用易燃易爆介质检定流量计时实验室环境应符合相关安全防爆要求。

7.1.3 检定用介质条件

7.1.3.1 检定用流体应为单相液体，充满试验管道，其流动应为定常流，宜选用与实流使用介质密度、粘度等物理性质相接近的液体。当使用易燃易爆介质检定流量计时所用检定装置与设备应符合相关安全防爆要求。

7.1.3.2 检定用流体应是清洁的，无可见颗粒、纤维等物质，需要时可在流量计的上游安装过滤器。

7.1.3.3 检定用液体在管道系统和流量计内任一点上的压力应高于其饱和蒸气压。对于易气化的检定用液体，在流量计的下游应有一定的背压。推荐背压为最大流量时流量计压力损失的2倍与最高检定温度下检定用液体饱和蒸气压力的1.25倍之和。

7.1.3.4 在每个流量点的每一次检定过程中，液体温度变化应不超过±0.5℃，压力波动应不超过±0.01MPa。

7.1.3.5 液体中应不夹杂气体，需要时可在流量计的上游安装消气器。

7.1.4 安装及其它

7.1.4.1 流量计处的温度测量点设置在其出口附近。检定时应分别测量流量计处和装置处液体的压力，流量计处的压力测量点设置在其进口或出口附近，取压孔轴线应垂直于管道轴线，开孔直径为(4～12)mm，边缘应无毛刺和突出。

7.1.4.2 每次测量时间应不少于装置和被检流量计允许的最短测量时间。

7.1.4.3 当采用被检表脉冲输出进行检定时，脉冲计数（或整脉冲计时）引入的不确定度应不超过流量计最大允许误差绝对值的1/10。当采用累积流量进行检定时，一次检定中流量计输出累积值的分辨率应不超过被检流量计最大允许误差绝对值的1/10。

- 7.2 检定项目

首次检定、后续检定和使用中检查的项目见表2。

表2 检定项目一览表

| 序号 | 检定项目 | 首次检定 | 后续检定 | 使用中检查 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观、标识和封印 | ＋ | ＋ | ＋ |
| 2 | 密封性 | ＋ | ＋ | － |
| 3 | 示值误差 | ＋ | ＋ | ＋ |
| 4 | 重复性 | ＋ | ＋ | ＋ |
| 5 | 周期稳定度 | － | ＋ | － |
| 注：“＋”表示需检定或检查；“－”表示不需检定或检查； |  |  |  |  |

- 7.3 检定方法

7.3.1 外观、标识和封印

检查流量计的外观、标识和封印，应符合本规程 6.1 的要求。后续检定的流量计设定的仪表系数的值应与上一次检定证书上给出的仪表系数相同。

7.3.2 密封性

流量计在检定压力下运行5min，目测检查流量计是否存在渗漏或泄漏情况，应符合6.3的要求。

7.3.3 示值误差和重复性检定

7.3.3.1 安装和预运行

1) 流量计的安装应符合使用说明书的要求。

2) 流量计与管道的连接部位应无泄漏，密封垫不得凸入流体管道内。

3) 将流量计正确地安装到装置上，预热并检查参数设置，确保其处于正常工作状态。

4) 被检流量计应通液预运行，一般情况下应在流量计最大流量的70%~100%范围内运行5min。

5) 将流量调节至流量计的上限流量值，运行至流量、温度、压力稳定后开始检定。

7.3.3.2 检定流量点及检定次数

（1）流量计的检定应包含以下流量点：qmin，0.2qmax，0.4qmax和qmax。对于准确度等级优于0.5级的流量计，增加0.3qmax和0.70qmax两个流量点。对于检定介质粘度超过15mm2/s的流量计，如果0.1qmax在流量范围内亦应增加为检定流量点。

（2）检定过程中，各流量点的实际流量与规定检定流量偏差不超过±5%，其中：qmax 的实际流量与规定检定流量偏差应在（-5%～0%）范围内，qmin 的实际流量与规定检定流量偏差应在（0%～+5%）范围内。

（3）每个流量点的检定次数应不少于3次。

7.3.3.3 按累积流量检定

各流量点的单次测量的示值误差按式（1）计算：

(1)

式中：

Eij  —第 i 流量点第 j 次检定时被检流量计的示值误差，%；

Qij  —第 i 流量点第 j 次检定时被检流量计的工况累积流量值，m3或L；

(Qs)ij —第 i 流量点第 j 次检定时装置给出的并换算到流量计处状态的累积流量，m3或 L。

（2）常用装置Qs计算

  - 球式体积管

（2）

式中：——体积管证书给出的标准容积值，L；

——体积管内径，mm；

——体积管材料的弹性模量，MPa；

e——体积管壁厚，mm；

——装置处液体压力，MPa；

——装置材质的体膨胀系数，1/℃；

——装置处液体温度，℃；

——液体膨胀系数，1/℃；

——流量计处液体温度，℃；

——流量计处液体压力，MPa；

——液体压缩系数，1/MPa。

  - 活塞式体积管

（3）

式中：——装置材质的线膨胀系数，1/℃；

——测量杆材质的线膨胀系数，1/℃；

——测量杆温度，℃；

其余同公式（2）。

  - 静态容积法装置

（4）

  - 静态质量法装置

（5）

式中：m——电子秤示值，kg；

——称重容器内液体密度，kg/m3；

——大气密度，kg/m3。

e）标准表法装置

（6）

式中：——检定时间内标准流量计发出的脉冲数；

——标准流量计的仪表系数，1/m3或1/L。

（3）脉冲输出流量计，用下式计算：

（7）

式中：——第i流量点第j次检定时流量计发出的脉冲数；

K0——流量计出厂仪表系数，1/m3或1/L。

通过仪表系数检定计算示值误差时，流量计的仪表系数为出厂或上次检定的仪表系数。

（4）单个流量点示值误差计算：

（8）

式中：——第i流量点的示值误差；

7.3.3.4 按仪表系数检定

（1）各流量点单次检定仪表系数计算：

（9）

式中：——第i流量点第j次检定时流量计的仪表系数，1/m3或1/L。

（2）单个流量点仪表系数计算：

（10）

式中：——第i流量点的仪表系数，1/m3或1/L。

（3）各流量点单次检定示值误差计算：

（11）

（4）单个流量点示值误差用公式（8）计算。

（5）流量计仪表系数计算：

（12）

式中：K——流量计仪表系数，1/m3或1/L；

——流量计各流量点仪表系数的最大值，1/m3或1/L；

——流量计各流量点仪表系数的最小值，1/m3或1/L。

（6）流量计线性度计算：

（13）

式中：EL——流量计线性度，%。

7.3.3.5 流量计的示值误差

流量计的示值误差E取各流量点中绝对值最大的示值误差，其结果应符合5.1的要求。

7.3.3.6 流量计的重复性

流量计的重复性试验一般与示值误差检定同时进行。当每个流量点重复检定n次时，该流量点重复性按式（15）或式（16）计算：

（15）

或

（16）

式中：(Er)i —流量计第i流量点的重复性误差，%；

流量计的重复性：

（17）

式中：Er — 流量计的重复性，%；

流量计的重复性应符合5.2的要求。

7.3.4 流量计的周期稳定度

后续检定的流量计，在不调整流量计系数或误差的条件下，按照7.3.3的方法分别测得流量计各流量点的示值误差，流量计各流量点的周期稳定度按式（18）或式（19）计算：

Wi=Ei-Ei,0E0                                        （18）

或 Wi=Ki-Ki,0K0E0                                        （19）

式中：

Wi——流量计第i流量点的周期稳定度；

Ei,0——流量计第i流量点上一周期的示值误差，%；

E0——流量计第i流量点的最大允许误差，%；

Ki,0——流量计第i流量点上一周期的仪表系数，1/m3或1/L。

7.3.5 流量计仪表系数调整

流量计经检定合格后，如对流量计进行仪表系数修正，新、旧流量计仪表系数应写在检定证书中。

- 7.4 检定结果的处理

7.4.1经检定合格的流量计发给检定证书，检定证书内容要求见附录E。检定不合格的流量计发给检定结果通知书，并注明不合格项目。

7.4.2 对于周期稳定度大于1.0，且不超过2.0的流量计，在不涉及计量争议情况下，允许对流量计仪表系数或误差进行调整；调整后的流量计重新检定，并按7.3.1处理。检定合格的应注明经调整合格。

7.4.3 仲裁检定或涉及计量争议的流量计检定，流量计仪表系数或误差不允许调整。

- 7.5 检定周期

0.1级和0.2级流量计检定周期一般为1年，0.5级及以下等级流量计检定周期一般为2年。

经调整合格的流量计，检定周期缩短为原来的一半。

# 附录 A

A.1 检定记录参考格式（按示值误差）

| 送检单位： |  | 计量器具名称： | 涡轮流量计 |  | 证书编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造单位： |  | 环境温度： |  |  | 检定日期： |  |
| 型号/规格： |  | 相对湿度： |  |  | 检定地点： |  |
| 出厂编号： |  | 技术依据： |  |  |  |  |
| 计量标准名称 | 测量范围 | U/AC/MPE |  | 证书编号及有效期 |  |  |

铭牌和标识：□合格  □不合格； 外观：□合格  □不合格； 密封性：□合格  □不合格；

| 流量点 |  | 标 准 装 置 数 据 |  |  |  |  |  |  |  | 被检表数据 |  | 计 算 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量 | 次数 | 时间 | 介质压力 | 介质温度 | 介质密度 | 衡器示值 | 实际质量 | 实际体积 | 瞬时流量 | 累积脉冲 | 体积 | 误差 | 平均误差 | 重复性 | 周期稳定度 |
| qi(m³/h) |  | tsij(s) | Psij(Mpa) | Tsij(℃) | ρsij(kg/m³) | MIij(kg) | Msij(kg) | Vsij(L) | qsij(m³/h) | Nij(N) | Qij(L) | Eij(%) | Ei(%) | Eri(%) | Wi(%) |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检定结果：示值误差E=                       重复性Er=                             检定结论：  级

检  定                            复  核

A.2 检定记录参考格式（按仪表系数）

| 送检单位： |  | 计量器具名称： | 涡轮流量计 |  | 证书编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造单位： |  | 环境温度： |  |  | 检定日期： |  |
| 型号/规格： |  | 相对湿度： |  |  | 检定地点： |  |
| 出厂编号： |  | 技术依据： |  |  | 原仪表系数： |  |
| 计量标准名称 | 测量范围 | U/AC/MPE |  | 证书编号及有效期 |  |  |

铭牌和标识：□合格  □不合格； 外观：□合格  □不合格； 密封性：□合格  □不合格；

| 流量点 |  | 标 准 装 置 数 据 |  |  |  |  |  |  |  | 被检表数据 | 计 算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量 | 次数 | 时间 | 介质压力 | 介质温度 | 介质密度 | 衡器示值 | 实际质量 | 实际体积 | 瞬时流量 | 累积脉冲 | 仪表系数 | 平均系数 | 平均示值误差 | 重复性 | 周期稳定度 |
| qi(m³/h) |  | tsij(s) | Psij(Mpa) | Tsij(℃) | ρsij(kg/m³) | MIij(kg) | Msij(kg) | Vsij(L) | qsij(m³/h) | Nij(N) | Kij(L-1) | Ki(L-1) | Ei(%) | Eri(%) | Wi(%) |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检定结果：示值误差E=         重复性Er=           仪表系数K=          线性度EL=                           检定结论：  级

检  定                            复  核

# 附录 B

检定证书/检定结果通知书内页格式（参考格式）

B.1 检定条件

检定介质：

介质温度：   ℃

介质压力：   MPa

介质粘度：   mPa·s（必要时给出）

B.2 检定项目及检定结果

| 序号 | 检定项目 | 检定结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观、标志及封印 |  |
| 2 | 密封性 |  |
| 3 | 流量范围 |  |
| 4 | 示值误差 E |  |
| 5 | 重复性 Er |  |
| 6 | 周期稳定度 W |  |
| 7 | 原仪表系数K0= |  |
|  | 仪表系数K= （用于脉冲输出，检仪表系数的流量计） |  |
|  | 线性度EL= （用于脉冲输出，检仪表系数的流量计） |  |
| 检定结论： 级 |  |  |