JJG 1037-20xx

《液体涡轮流量计》检定规程

编制说明

规程起草组

2023年5月17日

《液体涡轮流量计检定规程》编制说明

- 任务来源

2024年12月，辽宁省计量科学研究院向全国流量计量技术委员会液体流量分技术委员会秘书处提交了关于对JJG1037-2008《涡轮流量计》检定规程修订的申请书，并在同年12月召开的技术委员会上进行了立项答辩。

2025年5月，国家市场监督管理总局办公厅下达市监计量（2025）45号文件《市场监管总局办公厅关于下达2025年国家计量技术规范制定、修订及宣贯计划的通知》，《液体涡轮流量计》检定规程修订任务下达到全国流量计量技术委员会液体流量分技术委员会，计划项目编号：MTC3/SC1－2025－03，随后技术委员会秘书处对主要起草单位下达了修订通知和要求。辽宁省计量科学研究院作为主要起草单位接受了《液体涡轮流量计》检定规程的修订任务，归口全国流量计量技术委员会液体流量分技术委员会。

辽宁省计量科学研究院接到任务后，成立了规程起草小组，中国计量科学研究院、开封仪表（集团）有限公司、中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所、天津迅尔科技股份有限公司。起草小组严格按照2002年质检总局36号令《国家计量检定规程管理办法》、JJF 1002《国家计量检定规程编写规则》、JJF 1001《通用计量术语及定义》、JJF 1059《测量不确定度评定与表示》等文件的要求启动规程修订工作，确保规程修订工作按时保质完成。

- 规程修订的必要性

液体涡轮流量计是一类准确度高，稳定性好的流量仪表，在液体流量计量，尤其是贸易结算以及过程控制中有大量的应用。JJG 1037-2008《涡轮流量计》规程在对涡轮流量计检定方面的工作起了很积极的作用。但由于《气体涡轮流量计》检定规程已于2022年单独申请修订，2024年完成修订并通过全国流量计技术委员会审定，不久后将发布实施，原JJG 1037-2008《涡轮流量计》规程中的气体部分不再适用；另外随着国内计量管理手段的不断完善和细化，液体涡轮流量计的应用越来越广泛，对该流量计的检定工作（包括新产品的型式评价）都提出了新的要求，这种现状导致原有的规程不能适应，因此需要对现有检定规程进行修订，适应新的要求。

目前国内外针对液体涡轮流量计的检定/校准方法主要有：

ISO 2715-2017《Liquid Hydrocarbons——Volumtric Measurement by Turbine Flowmeter》、GB/T 17289《液态烃体积测量 涡轮流量计计量系统》（ISO 2715-1981）、JB/T 9246-2016《涡轮流量传感器》，已作为本规程起草的重要参考。原规程中的引用文献多数已更新。

JJG 1037-2008《涡轮流量计》规程除正文外，还包括型式评价大纲（附录A），按照国家市场监督管理总局对技术规范管理的要求，型式评价大纲应与规程分开，独立成文。

JJG 1037-2008《涡轮流量计》规程实施至今已17年，在使用过程中也发现了其中存在的不足，因此现行的检定规程亟待更新修订，进一步促进液体涡轮流量计及其检定工作的完善与进步。

- 规程修订的技术依据及主要原则

- 规程修订的主要技术依据

本规程根据JJF1002-2010《国家计量检定规程编写规则》进行编制。本规程所用术语，除在规程中专门定义外，均采用JJF1001《通用计量术语及定义》、JJF1004《流量计量名词术语及定义》和GB/T 17611-1998《封闭管道中流体流量的测量 术语和符号》。

本规程依据的主要技术文件有：

JJF1001《通用计量术语及定义》

JJF1004《流量计量名词术语及定义》

GB/T 17289 液态烃体积测量 涡轮流量计计量系统

JB/T 9246-2016 涡轮流量传感器

ISO 2715-2017《Liquid Hydrocarbons——Volumtric Measurement by Turbine Flowmeter》

- 规程修订的主要原则

与现行国际国内标准和文件保持一致，结合生产、使用及标准装置现状确定技术指标和检定方法，使之科学、合理、可行。

- 规程修订过程

接到任务后，起草小组成员在多年准备的基础上，对已收集到的资料重新进行了学习和讨论，对规程修订的工作内容和技术路线进行了深入细致的交流，厘清了液体涡轮流量计在检定系统表中可能发挥的作用，根据流量标准装置的实际情况确定不同用途流量计的准确度等级、技术要求、检定方法、后续检定的流量计的周期稳定性、检定周期、检定结果的表达及不确定度评定中存在的差异等问题；规定了不同标准装置的温度测量点和压力测量点的位置；对规程中用到的计算公式重新进行了推导和整理，列出了各种常用标准装置测得的并换算到流量计处状态的累积流量计算公式；给出了用仪表系数计算示值误差的公式；给出了检定证书参考格式。力争做到方法合理，易于操作；公式正确，便于使用。

规程的修订工作虽然是国家市场监督管理总局2025年5月下达的任务，在这之前起草小组主要成员对液体涡轮流量计的研究已进行了多年，积累了大量的试验数据（详见“试验报告”和“不确定度评定报告”），2025年10月初完成了规程初稿，在起草小组全体成员充分讨论的基础上，对初稿进行了修改形成讨论稿。并在2025年上饶召开的全国流量计量技术委员会的同时召开了液体涡轮流量计规程和型式评价大纲的修订首次会，为了更好地完成修订起草任务，除规程起草人，委员会邀请了行业专家参会一同参与，对规程和型评大纲的讨论稿进行了技术研讨，会后起草小组根据专家的评审意见对讨论稿进行了修改和补充，并在小组内再次进行了讨论，形成了征求意见稿，提交全国流量计量技术委员会液体流量分技术委员会秘书处。

- 规程修订的主要技术内容

- 规程适用范围

本规程适用于液体涡轮流量计（以下简称流量计）的首次检定、后续检定和使用中检查。

- 术语

为了规范和统一，本规程除了引用已定义的术语外，对一些经常用到，但没有明确规定或不同文件间的规定不统一的术语，如仪表系数、流量计系数、线性度、周期稳定性等，给出了明确的定义。

- 概述

工作原理当液体流过流量计时，流动液体驱动叶轮旋转，叶轮的旋转速度与流过液体的体积流量成一定的比例关系，通过转换部件记录流量计叶片转数，得到液体累积流量。

给出包含转化器在内的流量计结构示意图。

- 准确度等级和最大允许误差

删除原规程中对气体涡轮流量计最大允许误差包括示值误差和线性度的要求。

- 检定用装置及配套设备

明确规定：装置累积流量的扩展不确定度（k=2）应不大于被检流量计最大允许误差绝对值的1/3；装置的流量范围应覆盖流量计的检定范围；一次检定时间一般不少于30s。明确配套的压力测量仪表的准确度不低于0.2级；温度测量仪表的扩展不确定度不超过0.2℃；二等标准密度计的MPE不大于±0.5 g/m3；对被检流量计处温度测量点和压力测量点的位置，不同标准装置的温度测量点和压力测量点的位置都做了明确的规定。

- 检定

流量计的检定应包含以下流量点：qmin，0.2qmax，0.4qmax和qmax。对于准确度等级优于0.5级的流量计，增加0.25qmax和0.70qmax两个流量点。对于检定介质粘度超过15mm2/s的流量计，如果0.1qmax在流量范围内亦应增加为检定流量点。

结合实际流量计的线性误差不再作为流量计的误差。

- 常用标准装置Qs的计算公式

2008版的《液体涡轮流量计》检定规程，标准器处流体的实际体积V和换算到被检流量计处状态的累积流量Qs未明确给出，本次修订直接给出不同标准装置V和Qs的计算公式，更加直观明了。

- 检定周期

0.1级和0.2级流量计检定周期一般为1年，0.5级及以下等级流量计检定周期一般为2年。经调整合格的流量计，检定周期缩短为原来的一半。

- 周期稳定性

按误差和仪表系数两种方法分别给出周期稳定性计算公式。

- 征求意见情况

2025年  月由全国流量计量技术委员会液体流量分技术委员会在中国计量协会官网对外发布，公开征求意见，起草小组对征集到的所有意见逐条进行了讨论，并进行了妥善处理（详见“征求意见汇总”），对规程内容进行了补充和完善，形成最终报审稿。

- 技术规范主要的试验验证报告

为了验证规程给出的检定方法的可操作性，计算公式的正确性，检定周期的合理性，以及介质粘度对流量计计量性能的影响，我们分别采用实验室检定和在线检定，用不同类型的流量标准装置，不同性质、不同粘度的介质，对多台不同口径的流量计进行了多年的跟踪试验，详见“《液体涡轮流量计》规程修订试验报告”。试验结果表明，规程给出的检定方法是切实可行的，计算公式是正确性，对检定介质粘度的要求是符合实际情况的，对不同用途流量计的检定周期的规定是合理的。

- 知识产权说明（涉及专利的情况声明）

本文件不涉及专利问题。

- 国际、国外对比情况（采用国际标准和国外先进标准情况）

本文件没有直接采用国际标准。

本文件修订过程中未查到同类国际、国外标准。

本文件水平为国内先进水平。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

无。

除了个别名词、专业术语名称上有过争论,内容的增加有争论，最后大家基本能够统一认识，起草过程中无重大分歧意见。

- 宣贯的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法、实施日期）

在规程的修订过程中，起草小组以引用文件、试验数据等技术资料为依据，本着科学合理、易于操作和普遍适用的原则，严格按照JJF 1002-2010《国家计量检定规程编写规则》编写。试验证明，本规程的检定方法操作性强，技术指标符合实际，计算公式清晰正确，检定周期合理适用。

本次修订规定了各种参数的取值方式，增加了大量的计算公式，为了让使用者尽快理解和掌握，建议规程发布实施后，技术委员会组织进行全国范围宣贯。