JJF

中华人民共和国国家计量技术规范

JJF ××××－202×

液体涡轮流量计型式评价大纲

Program of Pattern Evaluation

of Liquid Turbine Flowmeters

XXXX-XX-XX发布　　　　　　　　　　　　　XXXX-XX-XX实施

国家市场监督管理总局　发　布

JJF XXXX－20XX

代替JJG 1037－2008附录A涡轮流量计型式评价部分

液体涡轮流量计型式评价大纲

Program of Pattern Evaluation

of Liquid Turbine Flowmeters

归 口  单 位：全国流量计量技术委员会液体分技术委员会

主要起草单位：

参加起草单位：

本规范委托全国流量计量技术委员会液体分技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

参加起草人：

目  录

引  言	III

1  范围	1

2 引用文件	1

3 术语	2

4 概述	2

4.1 用途	2

4.2 工作原理	2

4.3 结构组成	2

4.4 流量计的关键零部件和材料	2

5 法制管理要求	3

5.1 计量单位	3

5.2 外部结构设计要求	3

5.3 标志和标识	3

5.4 保护装置和封印	4

6 计量性能要求	5

6.1 准确度等级和最大允许误差	5

6.2 重复性	5

6.3过载流量	5

7 通用技术要求	5

7.1 外观与结构	5

7.2 耐压强度	6

7.3 密封性	6

7.4 功能性要求	6

7.5 安全性能	7

7.6 贮存环境适应性	7

7.7 电磁兼容适应性	8

7.8 软件标识管理要求	8

8 型式评价项目一览表	9

9 提供样机的数量及样机的使用方式	10

9.1 流量计的特征识别	10

9.2 提供样机的数量	10

9.3 样机的使用方式	11

10 试验项目的试验方法和条件以及数据处理和合格判据	11

10.1 试验项目的条件	11

10.2 计量性能	12

10.3 过载流量	16

10.4  耐压强度	17

10.5 密封性	17

10.6功能	18

10.7 安全性能	19

10.8 贮存环境适应性试验	19

10.9 电磁兼容适应性试验	21

10.10 软件标识管理要求的验证	25

11 试验项目所用的计量器具和设备表	26

附录A 	系列流量计的型式评价	28

附录B  	流量计型式评价项目记录格式（参考）	30

# 引  言

JJF 1001《通用计量术语及定义》、JJF 1004《流量计量名词术语及定义》、JJF 1015《计量器具型式评价通用规范》和JJF 1016《计量器具型式评价大纲编写导则》共同构成支撑本规范的基础性文件。

本规范结合我国液体涡轮流量计制造水平及应用现状，对JJG 1037-2008《涡轮流量计》检定规程附录A液体涡轮流量计的型式评价大纲内容进行修订。

与JJG 1037-2008《涡轮流量计》检定规程附录A相比，本次修订除了编辑性修改之外，主要技术变化如下：

——按JJF 1016《计量器具型式评价大纲编写导则》要求，确定了规范结构，增加或更新了“引言”、“引用文件”、“术语”和“计量单位”内容；

——考虑到液体涡轮流量计与气体体涡轮流量计结构的差异，同时两种流量计的性能也有不同，本次修订把液体涡轮流量计单列，试验方法上与其他液体流量计统一；

——根据法制管理的要求，增加了封印及仪表系数的检查项目；

——增加了电磁兼容适应性项目的相关内容；

——增加了耐久性项目的相关内容；

——对流量计系列产品的要求进行了完善；

——对于测量可燃液体或在防爆条件下使用的流量计，应取得防爆合格证书的要求列入到5.3.3条款中，不再作为技术条款；

——增加了流量计软件标识管理的相关要求和检验方法；

——修改了“附录A  系列流量计的型式评价”；

——修改了“附录B  流量计型式评价原始记录格式”。

本规范历次版本发布情况为：

——JJG 1037-2008 《涡轮流量计》检定规程附录A。

液体涡轮流量计型式评价大纲

# 1  范围

本规范适用于分类编码为12181000的液体涡轮流量计（以下简称流量计）的型式评价。

# 2 引用文件

本规范引用了下列文件：

JJF 1051 计量器具命名与分类编码

JJF 1182  计量器具软件测评指南

GB/T 2423.1 电工电子产品环境试验 第2部分 试验方法 试验A: 低温

GB/T 2423.2 电工电子产品环境试验 第2部分 试验方法 试验B: 高温

GB/T 2423.4 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Db 交变湿热（12h＋12h循环）

GB/T 2423.5 环境试验 第2部分：试验方法 试验Ea和导则：冲击

GB/T 2423.43 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 振动、冲击和类似动力学试验样品的安装

GB/T 2423.56 环境试验 第2部分：试验方法 试验Fh：宽带随机振动和导则

GB/T 17289 液态烃体积测量 涡轮流量计计量系统

GB/T 17626.2 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.3 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.4 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.5 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验

GB/T 17626.8 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验

GB/T 17626.11电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验

JB/T 9246-2016 涡轮流量传感器

OIML R 117-1：2007 (E) Dynamic measuring systems for liquids other than water

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

# 3 术语

JJF 1001和JJF 1004界定的及以下术语适用于本规范。

3.1 液体涡轮流量计

流动液体介质推动传感器叶轮旋转，将叶轮转速转换成与流量成正比的电信号，用于测量流量的流量计。

3.2 仪表系数 meter coefficient

单位体积的液体流过流量计时流量计发出的脉冲数，通常又称Κ系数，用符号K表示。

3.3 误差偏移量

流量计初始固有误差与耐久性试验后误差之间的差值。

# 4 概述

## 4.1 用途

流量计主要用于封闭管道中液体介质的流量测量。

## 4.2 工作原理

当液体流过流量计时，流动液体驱动叶轮旋转，叶轮的旋转速度与流过液体的体积流量成一定的比例关系，通过转换部件记录流量计叶片转数，得到液体累积流量。

## 4.3 结构组成

流量计主要由叶轮、壳体、前后导向件、检测器和转换器等组成，结构示意图见图1，其计数显示一般采用电子式显示方式，具有信号输出的流量计，其信号输出方式主要包括脉冲、模拟量或数字通信。

图1 流量计结构原理图

## 4.4 流量计的关键零部件和材料

流量计的关键零部件见表1。

流量计的关键零部件应优先选用优质金属材料制作，具有良好的耐腐蚀和抗冲击性能。信号处理器件应选用性能可靠，稳定性好的相关器件。

表1关键零部件和材料

| 序号 | 名 称 | 主要性能指标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 壳体 | 结构形式、材料描述 |  |
| 2 | 叶轮 | 结构形式、材料描述 |  |
| 3 | 轴承 | 结构形式、材料描述 |  |
| 4 | 轴 | 结构形式、材料描述 |  |
| 5 | 导向件 | 结构形式、材料描述 |  |
| 6 | 检测器 | 结构形式、材料描述 |  |
| 7 | 主板 | 主芯片描述 |  |
| 8 | 转换器 | 通讯模块描述 |  |
| 9 | 整流器 | 结构形式、材料描述 | （如配备） |

# 5 法制管理要求

## 5.1 计量单位

流量计所使用的计量单位应采用国家法定计量单位。主要量的计量单位和符号应符合表2的规定。

表2 主要量的计量单位和符号

| 序号 | 名称 | 计量单位 | 计量单位符号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 累积流量 | 立方米、升（立方分米） | m3、L（dm3） |
| 2 | 瞬时流量 | 立方米每小时、升每分钟、升每秒 | m3/h、L/min、L/s |
| 3 | 压力 | 帕（斯卡）、千帕、兆帕 | Pa、kPa、MPa |
| 4 | 温度 | 开[尔文]、摄氏度 | K、℃ |
| 5 | 时间 | 小时、分钟、秒 | h、min 、s |

## 5.2 外部结构设计要求

流量计各个结构中，对计量性能有影响或不允许使用者自行调整的部位，包括相关连接的接口，均应设计成封闭结构，或者留有加盖封印的位置，该结构应设计成封印可更换的形式，并确定封印的位置及数量。这些结构或封印被破坏后，应留下不可恢复的痕迹。

## 5.3 标志和标识

应在流量计铭牌或面板、表头等明显部位标注计量法制标志和计量器具标识，标志和标识必须清晰可辨，牢固可靠。

5.3.1 计量法制标志

应留有计量器具型式批准标志和编号的位置。

5.3.2 计量器具标识

计量器具标识应具有以下的内容：

a) 制造商名称；

b) 产品名称、型号、规格；

c) 准确度等级；

d) 型式批准标志和编号(预留)；

e) 流量范围；

f）最大工作压力；

g) 工作温度范围；

h) 公称压力；

i) 出厂编号；

j) 制造年月。

其它相关技术参数（如适用），如电源电压、仪表系数等信息。

5.3.3 防爆标志

对于电池供电或外电源供电的流量计，且处于防爆环境或测量可燃液体，应有防爆标志和防爆合格证编号。

5.3.4 流向标识

流量计表体上应有清晰、永久性的流向标识。

## 5.4 保护装置和封印

5.4.1 总体要求

在任何情况下，应有效保护储存的测量结果，防止非法访问；

在流量计为单一用户提供服务的过程中，已供总量的显示，或者一组可推导出已供总量的参数应不可重置；

所有对计量性能有影响或不允许使用者自行调整的部位和接口都应通过机械封印或（和）电子封印加以保护。

5.4.2 机械封印

采用机械封印时，应选择适当的位置设置封印，流量计应包含可以加封印的保护装置，以保证在不损坏保护装置和封印的情况下无法拆卸或者改动流量计及其调整装置或转换装置。

5.4.3电子封印

当需要限制访问对确定测量结果有影响的参数时，可采用电子封印对这些参数加以保护，电子封印应满足下列规定：

a) 只允许授权人员修改参数，如借助密码（口令）或特殊设备（例如钥匙）。密码应能更换；

b) 在某一时间段内，干预的证据应是可获取的。记录中应包括日期和识别实施干预的授权人员的特征要素。如果必须删除之前的干预才能记录新的干预，应删除最早的记录。

# 6 计量性能要求

## 6.1 准确度等级和最大允许误差

在规定的流量范围内，流量计准确度等级及相应的工况条件下流量最大允许误差应符合表3的规定。

表3准确度等级和最大允许误差

| 准确度等级 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大允许误差 | ±0.1% | ±0.2% | ±0.5% | ±1.0% |

## 6.2 重复性

流量计的重复性应不超过最大允许误差绝对值的1/3。

## 6.3过载流量

流量计承受1.2qmax流量下运行30min后，复测qmax、0.2qmax和qmin，示值误差仍应不超过流量计最大允许误差值。

# 7 通用技术要求

## 7.1 外观与结构

7.1.1 外观

7.1.1.1流量计应有良好的表面处理，不得有毛刺、划痕、裂纹、锈蚀、霉斑和涂层剥落现象。密封面应平整，不得有损伤。计数器及标记应清晰易读，机械封印应完好可靠。

7.1.1.2 接插件必须牢固可靠，不得因振动而松动或脱落。

7.1.1.3 显示的数字应醒目、整齐，表示功能的文字符号和标识应完整、清晰。

7.1.1.4 流量计各项标识应正确，读数装置上的防护玻璃应有良好的透明度，没有使读数畸变等妨碍读数的缺陷。

7.1.1.4 流量计的命名应符合JJF1051《计量器具命名与分类编号》的要求，标识正确。

7.1.2 结构

7.1.2.1 流量计的主体材料应选用优质金属材料，具有良好的耐腐蚀和抗冲击性能。流量计的结构应做到：凡能影响测量准确度的任何机械干扰将导致对流量计或试验区标记或防护标记产生永久性的有形损坏。

7.1.2.2 流量计所配显示单位直接显示被测体积量，应有足够的显示位数，在不破坏封印的情况下，显示单元应固定不可拆装，不能置零，不能人为改变指示值，从中途断电恢复后必须正确显示断电前的数据信息；显示的数字应清晰、完整。

7.1.2.3应有满足检测需要的信号输出或通信信号。

7.1.2.4流量计输出端应有下列形式给出的单位脉冲的体积值或单位体积的脉冲值。

1 imp≌…  m3(dm3)   或 1 m3(dm3)≌…  imp

或1 imp≌…  m3(L)   或 1 m3(L)≌…  imp

## 7.2 耐压强度

流量计基表壳体应能承受试验压力为1.5倍公称压力下的耐压强度试验，试验期间应无渗漏或损坏。

## 7.3 密封性

流量计应具有良好的密封性，正常工作时无渗漏、泄漏。

## 7.4 功能性要求

功能性要求应满足：

7.4.1 工作电源欠压

采用电池供电的流量计，当电池电压降至低电压设定值时，应有明确的文字、符号或声光提示。

7.4.2 断电保护

当电源电压降至欠压设计值或电源中断时，应保证流量计保存的信息和数据不丢失。

## 7.5 安全性能

对外电源供电的流量计，应进行绝缘电阻和绝缘强度的安全试验。

7.5.1 绝缘电阻

在一般大气条件下，流量计的电源端子与接地端子、输入输出端子与接地端子之间在表4规定的试验电压下其绝缘电阻应不低于20 MΩ。

表4 绝缘电阻

| 额定电压或标称电压（V） | 试验电压（V） |
| --- | --- |
| U≤60 | 250 |
| 130≤U＜250 | 500 |

7.5.2 绝缘强度

在一般大气条件下，流量计的电源端子与接地端子、输入输出端子与接地端子之间应能承受表5规定的正弦波交流电压电气强度试验，不发生击穿或飞弧现象。

表5 绝缘强度

| 额定电压或标称电压（V） | 试验电压有效值（V） | 泄漏电流报警值（mA） | 试验时间（min） |
| --- | --- | --- | --- |
| U≤60 | 500 | 10 | 1 |
| 130≤U＜250 | 1500 |  |  |

## 7.6 贮存环境适应性

流量计应能承受下列规定条件的贮存环境试验，试验后流量计的外观和功能应符合要求；复测qmax、0.2qmax和qmin流量点的示值误差，其结果应不超过流量计的最大允许误差。

7.6.1 低温

在无包装条件下，按GB/T 2423.1“试验Ad”的相关要求进行。

7.6.2 高温

在无包装条件下，按GB/T 2423.2“试验Bd”的相关要求进行。

7.6.3 恒定湿热

在无包装条件下，按GB/T 2423.3 “试验Cab”的相关要求进行。

7.6.4 冲击

在包装条件下，按GB/T 2423.5“试验 Ea”的相关要求进行。

## 7.7 电磁兼容适应性

电源供电的流量计应进行电磁兼容适应性试验，其中对电池供电的流量计仅需做静电放电抗扰度和射频电磁场辐射抗扰度试验。试验期间流量计允许出现功能和性能暂时丧失，但试验结束后相应功能和性能应能自行恢复；流量计应正常工作，存贮的数据保持不变，外观和功能应符合要求。

7.7.1 静电放电抗扰度

按GB/T 17626.2的相关要求进行，试验等级3级。

7.7.2 射频电磁场辐射抗扰度

按GB/T 17626.3的相关要求进行，试验等级3级。

7.7.3 电快速瞬变脉冲群抗扰度

对外电源供电的流量计，按GB/T 17626.4的相关要求进行，试验等级3级。

7.7.4 浪涌（冲击）抗扰度

对外电源供电的流量计，按GB/T 17626.5的相关要求进行，试验等级：线对线2级，线对地3级。

7.7.5 工频磁场抗扰度

对外电源供电的流量计，按GB/T 17626.8的相关要求进行，试验等级3级。

7.7.6 电压暂降和短时中断抗扰度

对外电源供电的流量计，按GB/T 17626.11的相关要求进行，试验等级2级。

## 7.8 软件标识管理要求

流量计应用软件应符合JJF 1182-2021要求。流量计的应用软件以及计量相关参数的变更应能通过软件标识查验，保证能够识别和控制其变化。

生产厂应提供软件标识符，并描述其创建方式、保护方式、呈现方式和结构，以管理和维护软件标识符。

## 7.9 耐久性

流量计应能承受相相当于qmax下运行100h的耐久性试验。试验完成后，流量计应符合下列要求：

7.9.1 示值误差和重复性

流量计示值误差和重复性应不超过6.1和6.2规定。

7.9.2 误差偏移量

流量计各流量点下的示值误差与初始试验对应流量点的示值误差偏移量应不超过最大允许误差。

注1：系列流量计的耐久性试验样机规格及数量的选择由负责试验的机构与申请单位协商确定，一般选择有代表性的产品规格进行试验。

# 8 型式评价项目一览表

流量计型式评价项目见表6。

型式评价项目表中观察项目采用目测的方法进行评价，试验项目采用试验的方法进行评价。

表6  流量计型式评价项目一览表

| 序 号 | 项目名称 |  | 技术要求 | 评价方法 | 评价方式 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、法制管理 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 计量单位 |  | 5.1 | 目 测 | 观察项目 |  |
| 2 | 外部结构设计要求 |  | 5.2 | 目 测 | 观察项目 |  |
| 3 | 标志和标识 |  | 5.3 | 目 测 | 观察项目 |  |
| 4 | 保护装置和封印 |  | 5.4 | 目 测 | 观察项目 |  |
| 二、计量性能要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 准确度等级和最大允许误差 |  | 6.1 | 10.2.1 | 试验项目 |  |
| 2 | 重复性 |  | 6.2 | 10.2.2 | 试验项目 |  |
| 3 | 过载流量 |  | 6.3 | 10.3 | 试验项目 |  |
| 三、通用技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 外观与结构 |  | 7.1 | 目 测 | 观察项目 |  |
| 2 | 耐压强度 |  | 7.2 | 10.4 | 试验项目 |  |
| 3 | 密封性 |  | 7.3 | 10.5 | 试验项目 |  |
| 4 | 功能性要求 | 工作电源欠压 | 7.4.1 | 10.7.1 | 试验项目 |  |
|  |  | 断电保护 | 7.4.2 | 10.7.2 | 试验项目 |  |
| 5 | 安全 性能 | 绝缘电阻 | 7.5.1 | 10.8.1 | 试验项目 | 外电源供电的流量计适用 |
|  |  | 绝缘强度 | 7.5.2 | 10.8.2 | 试验项目 |  |
| 6 | 贮存环境适应性 | 低温 | 7.6.1 | 10.9 | 试验项目 |  |
|  |  | 高温 | 7.6.2 | 10.9 | 试验项目 |  |
|  |  | 恒定湿热 | 7.6.3 | 10.9 | 试验项目 |  |
|  |  | 冲击 | 7.6.4 | 10.9 | 试验项目 |  |
| 7 | 电磁兼容适应性 | 静电放电抗扰度 | 7.7.1 | 10.9.1 | 试验项目 | 电池或外电源供电的流量计适用 |
|  |  | 射频电磁场辐射抗扰度 | 7.7.2 | 10.9.2 | 试验项目 |  |
|  |  | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | 7.7.3 | 10.9.3 | 试验项目 | 外电源供电的流量计适用 |
|  |  | 浪涌（冲击）抗扰度 | 7.7.4 | 10.9.4 | 试验项目 |  |
|  |  | 工频磁场抗扰度 | 7.7.5 | 10.9.5 | 试验项目 |  |
|  |  | 电压暂降和短时中断抗扰度 | 7.7.6 | 10.9.6 | 试验项目 |  |
| 8 | 软件标识管理要求 |  | 7.8 | 10.10 | 观察项目 |  |
| 9 | 耐久性 |  | 7.9 | 10.11 | 试验项目 |  |

# 9 提供样机的数量及样机的使用方式

## 9.1 流量计的特征识别

9.1.1技术资料

申请单位应按照JJF 1015第4.1条要求提供型式评价所需的技术资料。

9.1.2 系列产品的确定原则

按附录A的原则确定流量计的系列产品。

9.1.3 产品的特征描述

应结合有关文件对产品进行型式确认，并在型式评价报告中描述下列内容：

——测量原理；

——结构特征；

——供电；

——关键零部件和材料。

系列产品的特征描述可以采用文字、表格、图片等方式，必要时对典型样机进行拆解，以照片方式记录产品关键结构和零部件的特征。

表1所列的零部件和材料被认为对流量计性能至关重要的，应作为关键零部件的材料进行描述。

## 9.2 提供样机的数量

9.2.1 样机规格的确定原则

根据申请流量计的特征，按照附录A中A.2的规定确定系列产品；按照附录A中A.3的规定确定样机规格，单一产品可认为是系列产品的特例。

9.2.2 样机数量的确定原则

流量计样机的数量按照JJF1016第6.13.1的要求，最少数量见表7。所有的样机、可更换部件，均应以最终型式提供。

- 表7 流量计样机的最少数量

| 流量计公称口径 （mm） | 除配备电子装置流量计外，所有型号流量计的最少数量 |
| --- | --- |
| DN<100 | 1台～3台 |
| DN≥100 | 1台 |

## 9.3 样机的使用方式

9.3.1 需按附录A中A.3的规定对所有样机进行除贮存环境适应性、电磁兼容适应性、外的所有项目试验；其中确定贮存环境适应性、电磁兼容适应性在其中一种有代表性的规格样机中进行。

9.3.2不得在试验期间或试验中对样机进行调整。

9.3.3 型式评价结束后按JJF 1015第6章的规定处理样机。对于型式评价合格的系列产品样机，至少将1台样机按JJF 1015中6.1.1的规定进行封样并交由申请单位保存。

# 10 试验项目的试验方法和条件以及数据处理和合格判据

## 10.1 试验项目的条件

10.1.1 参考条件

对流量计进行型式评价试验过程中，除了试验时的影响量外，其他所有适用的影响量都应保持下列规定的参考条件。

—— 环境温度：(5～45)℃；

—— 相对湿度：≤93%；

—— 大气压力：（70～106）kPa；

—— 外界磁场应小到对流量计的影响可忽略不计。

10.1.2 试验用液体

试验用流体应为单相液体，充满试验管道，其流动应为定常流，可选用与实流使用介质密度、粘度等物理性质相接近的液体。当使用易燃易爆介质试验流量计时所用试验装置与设备应符合相关安全防爆要求。

在每个流量点的每一次试验过程中，液体温度变化应不超过±0.5℃，压力波动应不超过±0.01MPa。

试验压力不得超过流量计最大工作压力。

10.1.3 安装及其它

流量计处的温度测量点设置在其出口附近。检定时应分别测量流量计处和装置处液体的压力，流量计处的压力测量点设置在其进口或出口附近，取压孔轴线应垂直于管道轴线，开孔直径为(4～12)mm，边缘应无毛刺和突出。

每次测量时间应不少于装置和被检流量计允许的最短测量时间。

当采用被检表脉冲输出进行检定时，脉冲计数（或整脉冲计时）引入的不确定度应不超过流量计最大允许误差绝对值的1/10。当采用累积流量进行检定时，一次检定中流量计输出累积值的分辨率应不超过被检流量计最大允许误差绝对值的1/10。

## 10.2 计量性能

10.2.1 准确度等级和最大允许误差

10.2.1.1 试验目的

检验流量计的示值误差是否符合第6.1条中表3规定的最大允许误差要求。

10.2.1.2 试验条件

在参考条件下试验。

10.2.1.3 试验设备

液体流量标准装置及配套设备。

10.2.1.4 试验程序

流量计示值误差的试验程序按本条进行。

a) 流量计示值误差的试验应在稳定流动条件下进行。用管道将被试流量计和标准器两者串联起来，检查流量安装标识与液体流动方向是否一致，检查安装端面是否平整。

b) 在试验开始之前，被试流量计应预运行。原则上应在标示最大流量下预运行5min。

c)对qmax、0.7qmax、0.4qmax、0.2qmax和qmin五个流量点进行试验，当范围度大于10时，如果0.1qmax在流量范围内应增加为试验点。对于检定介质粘度超过15mm2/s的流量计，如果0.1qmax在流量范围内亦应增加为试验点。对于准确度等级优于0.5级的流量计，每个流量点的试验次数应不少于6次，对于准确度等级为0.5级及以下的流量计，每个流量点的试验次数应不少于3次。

试验过程中，各流量点的实际流量与规定流量偏差不超过±5%，其中：qmax 的实际流量与规定流量偏差应在（-5%～0%）范围内，qmin 的实际流量与规定流量偏差应在（0%～+5%）范围内。

10.2.1.5 数据处理

10.2.1.5.1 按累积流量试验

各流量点的单次测量的示值误差按式（1）计算：

(1)

式中：

Eij  —第 i 流量点第 j 次试验时被检流量计的示值误差，%；

Qij  —第 i 流量点第 j 次试验时被检流量计的工况累积流量值，m3或 L；

(Qs)ij —第 i 流量点第 j 次试验时装置给出的并换算到流量计处状态的累积流量，m3或 L。

（2）常用装置Qs的计算

  - 球式体积管

（2）

式中：——体积管证书给出的标准容积值，L；

——体积管内径，mm；

——体积管材料的弹性模量，MPa；

——体积管壁厚，mm；

——装置处液体压力，MPa；

——装置材质的体膨胀系数，1/℃；

——装置处液体温度，℃；

——液体膨胀系数，1/℃；

——流量计处液体温度，℃；

——流量计处液体压力，MPa；

——液体压缩系数，1/MPa。

  - 活塞式体积管

（3）

式中：——装置材质的线膨胀系数，1/℃；

——测量杆材质的线膨胀系数，1/℃；

——测量杆温度，℃；

其余同公式（2）。

  - 静态容积法装置

（4）

  - 静态质量法装置

（5）

式中：——电子秤示值，kg；

——称重容器内液体密度，kg/m3；

——大气密度，kg/m3。

e）标准表法装置

（6）

式中：——试验时间内标准流量计发出的脉冲数；

——标准流量计的仪表系数，1/m3或1/L。

（3）脉冲输出的流量计，用下式计算：

（7）

式中：——第i流量点第j次试验时流量计发出的脉冲数；

——流量计仪表系数，1/m3或1/L。

通过仪表系数试验计算示值误差时，流量计的仪表系数为出厂仪表系数。

（4）单个流量点的示值误差计算：

（8）

式中：——第i流量点的示值误差；

10.2.1.5.2 按仪表系数试验

（1）各流量点单次试验的仪表系数计算：

（9）

式中：——第i流量点第j次试验时流量计的仪表系数，1/m3或1/L。

（2）单个流量点的仪表系数计算：

（10）

式中：——第i流量点的仪表系数，1/m3或1/L。

（3）各流量点单次试验的示值误差计算：

（11）

（4）单个流量点的示值误差用公式（8）计算。

（5）流量计的仪表系数计算：

（12）

式中：K——流量计的仪表系数，1/m3或1/L；

——流量计各流量点仪表系数的最大值，1/m3或1/L；

——流量计各流量点仪表系数的最小值，1/m3或1/L。

10.2.1.6 合格判据

流量计示值误差应符合第6.1条要求。

10.2.2重复性

10.2.2.1 试验目的

检验流量计的重复性是否符合第6.2条的要求。

10.2.2.2 试验条件

在参考条件下试验。

10.2.2.3试验设备

液体流量标准装置。

10.2.2.4试验程序

流量计的重复性试验一般与示值误差试验同时进行。

10.2.2.5数据处理

流量计的重复性试验一般与示值误差试验同时进行，根据10.2.1.5的数据，当每个流量点重复试验 n 次时，该流量点重复性按式（14）或式（15）计算：

（14）

或               （15）

式中：(Er)i —流量计第i流量点的重复性，%；

按式（11）分别确定流量计的重复性：

（16）

式中：

Er — 流量计的重复性，%；

10.2.2.6 合格判据

流量计重复性应符合第6.2条要求。

## 10.3 过载流量

10.3.1 试验目的

检验流量计的过载流量是否符合6.3条要求。

10.3.2 试验条件

试验在参考工作条件下进行，示值误差复测在参考条件下进行。

10.3.3 试验设备

液体流量标准装置。

10.3.4 试验程序

开启阀门，增大流量，使流量达到1.2qmax，历时30min，然后恢复到正常流量。

10.3.5 合格判据

试验后复测qmax、0.2qmax 和qmin 流量点的示值误差，其结果应符合第6.3条要求。

## 10.4 耐压强度

10.4.1 试验目的

检验流量计的耐压强度是否符合第7.2条的要求。

10.4.2 试验条件

在参考工作条件下试验。

10.4.3 试验设备

带压力指示的耐静压试验装置。

10.4.4 试验程序

平缓地将试验压力升高至流量计公称压力的1.5倍，保持5 min，观察并记录有无渗漏和机械损坏。

10.4.5 合格判据

流量计耐压强度应符合第7.2条要求。

## 10.5 密封性

10.5.1 试验目的

检验流量计的密封性是否符合第7.3条的要求。

10.5.2 试验条件

在参考工作条件下试验。

10.5.3 试验设备

流量标准装置。

10.5.4 试验程序

流量计在检定压力下运行5 min，观察并记录流量计是否存在渗漏或泄漏情况。

10.5.5 合格判据

流量计密封性应符合第7.3条要求。

## 10.6功能

10.6.1 工作电源欠压

10.6.1.1 试验目的

检查流量计的工作电源欠压提示是否符合第7.4.1 条的要求。

10.6.1.2 试验条件

在参考工作条件下试验。

10.6.1.3 试验设备

稳压电源。

10.6.1.4 试验程序

流量计由稳压电源供电，将稳压电源的电压调整至流量计的正常工作电压，使流量计正常工作，然后缓慢下调稳压电源的电压至流量计设计电压下限时，检查是否有正常提示。

10.6.1.5 合格判据

检查流量计的工作电源欠压提示应符合第7.4.1条的要求。

10.6.2断电保护

10.6.2.1 试验目的

检查流量计的断电保护功能是否符合第7.4.2条的要求。

10.6.2.2 试验条件

在参考工作条件下试验。

10.6.2.3 试验设备

稳压电源。

10.6.2.4 试验程序

流量计由稳压电源供电，将稳压电源的电压调整至正常工作电压，使流量计处于正常工作状态但不通液，记录流量计内需要保存的信息和数据。

a) 先将稳压电源电压缓慢降至欠压设计值，30min后恢复到流量计正常工作电压，检查流量计内需要保存的信息和数据与欠压前是否一致；

b) 中断稳压电源供电，30min后接通稳压电源到流量计正常工作电压供电，检查流量计内需要保存的信息与断电前是否一致。

10.6.2.5 合格判据

检查流量计的断电保护功能应符合第7.4.2条的要求。

## 10.7 安全性能

10.7.1 绝缘电阻

10.7.1.1 试验目的

检验流量计各端子之间的绝缘电阻是否符合第7.5.1条的要求。

10.7.1.2 试验条件

在参考工作条件下试验。

10.7.1.3 试验设备

兆欧表或绝缘电阻测试仪。

10.7.1.4 试验程序

按表5要求，分别对流量计的电源端子与接地端子、输入输出端子与接地端子之间进行绝缘电阻测试。

10.7.1.5 合格判据

流量计各端子之间绝缘电阻应符合第7.5.1条的要求。

10.7.2 绝缘强度

10.7.2.1 试验目的

检验流量计各端子之间绝缘强度是否符合第7.5.2条的要求。

10.7.2.2 试验条件

在参考工作条件下试验。

10.7.2.3 试验设备

绝缘强度测试仪。

10.7.2.4 试验程序

分别对流量计的电源端子与接地端子、输入输出端子与接地端子之间施加正弦交变试验电压，缓缓上升施加的试验电压有效值至表5给出的值，持续1 min，观察有无击穿或飞弧现象。

10.7.2.5 合格判据

流量计各端子之间绝缘强度应符合第7.5.2条的要求。

## 10.8 贮存环境适应性试验

10.8.1 试验目的

检验流量计在低温贮存、高温贮存、恒定湿热贮存及冲击试验后其性能是否符合7.6 的要求。

10.8.2 试验条件

计量性能试验在参考条件下进行。

10.8.3 试验设备

高低温试验箱、恒定湿热试验箱、冲击试验台、其它同10.2.1.3。

10.8.4 试验程序

检查流量计功能，记录流量计存贮的数据（如仪表系数、累积流量）。

10.8.4.1 低温试验

按GB/T 2423.1“试验Ad”的要求。对流量计进行低温试验，试验参数见表8。

表8 低温试验

| 试验温度 | -25℃ |
| --- | --- |
| 持续时间 | 16 h |
| 恢复时间 | 2 h |

注：温度变化应不超过1℃/min，对空气湿度要求在整个试验期间应避免凝结水。

10.8.4.2高温试验

按GB/T 2423.2“试验Bd”的要求。对流量计进行高温试验，试验参数见表9。

表9 高温试验

| 试验温度 | ＋55℃ |
| --- | --- |
| 持续时间 | 16h |
| 恢复时间 | 2h |

注：温度变化应不超过1℃/min。

10.8.4.3 恒定湿热试验

按GB/T 2423.3“试验Cab”的要求。对流量计进行恒定湿热试验，试验参数见表10。

表10 恒定湿热试验

| 试验温度 | (40±2)℃ |
| --- | --- |
| 相对湿度 | (93±3)% |
| 持续时间 | 2d |
| 恢复时间 | 2h |

10.8.4.4 冲击试验

按GB/T 2423.5“试验Ea”的要求，对流量计进行冲击试验，试验参数见表11。

表11 冲击试验

| 次数 | （1000±10）次 |
| --- | --- |
| 加速度 | （100±10）m/s2 |
| 脉冲持续时间 | （11±2）ms |
| 重复速率 | （60～100）次/min |
| 方向 | 垂直方向 |
| 脉冲波形 | 半正弦波 |

10.8.4.5 功能和计量性能复测

a）试验后检查流量计功能是否正常，检查流量计存贮的数据（如仪表系数、累积流量）是否保持不变。

b）按7.6的要求进行试验。

10.8.4.6 合格判据

检验流量计在贮存环境适应性试验后复测的性能应符合7.6的要求。

## 10.9 电磁兼容适应性试验

10.9.1 静电放电抗扰度试验

10.9.1.1 试验目的

检验流量计在静电放电抗扰度试验后是否符合第7.7条的要求。

10.9.1.2 试验条件

在参考工作条件下试验。

10.9.1.3 试验设备

静电放电抗扰度试验装置。

10.9.1.4 试验程序

按GB/T 17626.2的要求，流量计在零流量工作状态下进行静电放电抗扰度试验。试验参数见表12。

表12 静电放电抗扰度试验参数

| 放电方式 | 接触放电 | 空气放电 |
| --- | --- | --- |
| 试验等级 | 3 级 | 3级 |
| 试验电压 | 6 kV | 8 kV |
| 放电次数 | 10次 | 10次 |

观察流量计有无出现功能或者性能暂时丧失或者降低，试验停止后工作是否正常，存贮的数据是否保持不变。

10.9.1.5 合格判据

在静电放电抗扰度试验中和试验后，流量计应符合第7.7条的要求。

10.9.2 射频电磁场辐射抗扰度试验

10.9.2.1 试验目的

检验流量计在射频电磁场辐射抗扰度试验后是否符合第7.7条的要求。

10.9.2.2 试验条件

在参考工作条件下试验。

10.9.2.3 试验设备

辐射电磁场抗扰度试验装置。

10.9.2.4 试验程序

按GB/T 17626.3的要求，流量计在零流量工作状态下进行射频电磁场辐射抗扰度试验。试验参数见表13。

表13 射频电磁场辐射抗扰度试验参数

| 频率范围 | (80～1000 )MHz |
| --- | --- |
| 试验等级 | 3 级 |
| 试验强场 | 10 V/m |
| 调制正弦波 | 80% AM，1 kHz，正弦波 |
| 极化方向 | 水平、垂直 |

观察流量计有无出现功能或者性能暂时丧失或者降低，试验停止后工作是否正常，存贮的数据是否保持不变。

10.9.2.5 合格判据

在射频电磁场辐射抗扰度试验中和试验后，流量计应符合第7.7条的要求。

10.9.3 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

10.9.3.1 试验目的

检验流量计在电快速瞬变脉冲群抗扰度试验后是否符合第7.7条的要求。

10.9.3.2 试验条件

在参考工作条件下试验。

10.9.3.3 试验设备

电快速瞬变脉冲群抗扰度试验装置。

10.9.3.4 试验程序

按GB/T 17626.4的要求，流量计在零流量工作状态下进行电快速瞬变脉冲群抗扰度试验。试验参数见表14。

表14 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验参数

| 试验等级 | 3 级 |  |
| --- | --- | --- |
| 试验线路 | 输入输出（I/O）和通讯端口（含外部连接线） | 交、直流电源端口 |
| 试验电压 | ±1kV | ±2kV |
| 其他试验参数 | 上升时间：5ns 尖峰持续时间：50 ns 重复频率：5 kHz 脉冲群持续时间：15 ms 脉冲群周期：300 ms 每极性试验持续时间：≥1 min |  |
| 注1：双指数波形瞬时电压尖峰脉冲； 注2: 不适用于连接电池或再充电时必须从装置上拆下的可充电电池的输入端口。 |  |  |

观察流量计有无出现功能或者性能暂时丧失或者降低，试验停止后工作是否正常，存贮的数据是否保持不变。

10.9.3.5 合格判据

在电快速瞬变脉冲群抗扰度试验中和试验后，流量计应符合第7.7条的要求。

10.9.4浪涌（冲击）抗扰度试验

10.9.4.1 试验目的

检验流量计在电源线和/或信号线上浪涌（冲击）抗扰度试验后是否符合第7.7条的要求。

10.9.4.2 试验条件

在参考工作条件下试验。

10.9.4.3 试验设备

浪涌（冲击）抗扰度试验装置。

10.9.4.4试验程序

按GB/T 17626.5的要求，流量计在零流量工作状态下进行电源线和/或信号线上浪涌（冲击）抗扰度试验。试验参数见表15。

表15 电源线和/或信号线上浪涌（冲击）抗扰度试验参数

| 严酷度等级 | 2级 | 3级 |
| --- | --- | --- |
| 输入输出（I/O）和通讯端口 | 线对线±1kV | 线对地±2kV |
| 交、直流电源端口 | 线对线±1kV | 线对地±2kV |
| 试验次数 | 每一极性至少3次，对于交流主电源端口分别在电压相位0°、90°、180°和270°下进行。 |  |

观察流量计有无出现功能或者性能暂时丧失或者降低，试验停止后工作是否正常，存贮的数据是否保持不变。

10.9.4.5 合格判据

在电源线和/或信号线上浪涌（冲击）抗扰度试验中和试验后，流量计应符合第 7.7条的要求。

10.9.5 工频磁场抗扰度试验

10.9.5.1 试验目的

检验流量计在工频磁场抗扰度试验后是否符合第7.7条的要求。

10.9.5.2 试验条件

在参考工作条件下试验。

10.9.5.3 试验设备

工频磁场抗扰度试验装置。

10.9.5.4 试验程序

按GB/T 17626.8的要求，流量计在零流量工作状态下进行工频磁场抗扰度试验。试验参数见表16。

表16 工频磁场抗扰度试验参数

| 严酷度等级 | 3级 |
| --- | --- |
| 磁场强度 | 10 A/m |

观察流量计有无出现功能或者性能暂时丧失或者降低，试验停止后工作是否正常，存贮的数据是否保持不变。

10.9.5.5 合格判据

在工频磁场抗扰度试验中和试验后，流量计应符合第7.7条的要求。

10.9.6 电压暂降和短时中断抗扰度试验

10.9.6.1 试验目的

检验流量计在电压暂降和短时中断抗扰度试验后是否符合第7.7条的要求。

10.9.6.2 试验条件

在参考工作条件下试验。

10.9.6.3 试验设备

电压暂降和短时中断抗扰度试验装置。

10.9.6.4 试验程序

按GB/T 17626.11的要求，流量计在零流量工作状态下进行电压暂降和短时中断抗扰度试验。试验参数见表17。

表17 电压暂降和短时中断抗扰度试验参数

| 电压暂降试验参数 |  |
| --- | --- |
| 试验等级 | 0 % |
| 持续时间 | 0.5个周期 |
| 试验次数 | 至少10次，每次间隔时间最少 10 s |
| 短时中断试验参数 |  |
| 试验等级 | 0 % |
| 持续时间 | 250个周期 |
| 试验次数 | 至少 10 次，每次间隔时间最少 10 s |

恢复正常通电后，检查流量计工作是否正常，存贮的数据是否保持不变。

10.9.6.5 合格判据

在电压暂降和短时中断抗扰度试验后，流量计应符合第7.7条的要求。

## 10.10 软件标识管理要求的验证

10.10.1 试验目的

检验流量计的软件是否符合7.9的要求。

10.10.2 试验条件

流量计正常通电。

10.10.3 试验设备

利用流量计上的显示屏或装有上位机管理软件的电脑。

10.10.4 试验程序

10.10.4.1对带有点阵式液晶显示屏的流量计，直接通过按键查询软件标识，也即固件版本号、固件校验码、参数版本号和参数校验码。

10.10.4.2 对于未配备点阵式液晶显示屏的流量计，流量计可通过串口或以太网口与上位机管理软件的电脑连接，查询固件版本号、固件校验码、参数版本号和参数校验码。

10.10.5 合格判据

流量计的固件版本号、固件校验码、参数版本号和参数校验码应符合7.8的要求。

## 10.11 耐久性试验

10.11.1 试验目的

检验流量计在最大流量下工作100 h后，其示值误差是否符合第7.9条的要求。

10.11.2 试验条件

试验在参考工作条件下进行。

10.11.3 试验设备

耐久性试验设备。

10.11.4 试验程序

将流量计安装在耐久性试验设备上，在qmax下工作100h，或在0.8qmax～qmax的流量下运行相当于qmax下连续100h通过的累积流量。运行结束后，复测流量计初始试验流量点下的示值误差和重复性。

注：流量计的初始误差和耐久性试验后的误差试验应为同一套流量标准装置。

10.11.5 数据处理

采用10.2.1.5的方法进行试验数据处理，计算流量计的示值误差和重复性，计算误差偏移量。

10.11.6 合格判据

流量计试验结果应符合7.9条要求。

# 11 试验项目所用的计量器具和设备表

试验项目所用的计量器具和设备表见表18。

表18试验项目所用的计量器具和设备表

| 序号 | 试验参数或项目 | 试验设备名称 | 主要性能指标及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流量 | 液体流量标准装置 （如质量法液体流量标准装置、容积法液体流量标准装置、标准表法液体流量标准装置、体积管等） | 流量范围： 最小规格流量计的qmin至最大规格流量计的1.2qmax 扩展不确定度： 不大于流量计最大允许误差绝对值的1/3。 |
|  |  | 温度计（测量流经流量计的液体介质温度） | MPE：±0.2℃ |
|  |  | 压力计（测量流经流量计的液体介质压力） | 0.2级 |
|  |  | 二等标准密度计 | MPE：±0.5 kg/m3 |
| 2 | 密封性 | 流量标准装置 | 压力计准确度等级：1.0级 |
| 3 | 耐压强度 | 耐静压试验装置 | 试验压力可达流量计1.5倍公称压力 压力计准确度等级：1.0级 |
| 4 | 绝缘电阻 | 兆欧表或绝缘电阻测试仪 | 5级 |
| 5 | 绝缘强度 | 绝缘强度测试仪 | 10级 |
| 6 | 贮存环境适应性 | 高低温湿热试验装置 | 技术性能：符合GB/T 2423.1、 GB/T 2423.2和GB/T 2423.3的要求。 |
| 7 | 冲击 | 冲击试验台 | 技术性能：符合GB/T 2423.5的要求。 |
| 8 | 静电放电抗扰度 | 静电放电抗扰度试验装置 | 技术性能：符合GB/T 17626.2 的要求。 |
| 9 | 射频电磁场辐射抗扰度 | 辐射电磁场抗扰度试验装置 | 技术性能：符合GB/T 17626.3的要求； 试验场：3 米法或 10米法电波暗室。 |
| 10 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验装置 | 技术性能：符合GB/T 17626.4的要求。 |
| 11 | 浪涌（冲击）抗扰度 | 浪涌（冲击）抗扰度试验装置 | 技术性能：符合GB/T 17626.5的要求。 |
| 12 | 工频磁场抗扰度 | 工频磁场抗扰度试验装置 | 技术性能：符合GB/T 17626.8的要求 |
| 13 | 电压暂降和短时中断抗扰度 | 电压暂降和短时中断抗扰度试验装置 | 技术性能：符合GB/T 17626.11的要求 |
| 14 | 耐久性 | 耐久性试验装置 | 流量范围为流量计0.8qmax至qmax |

# 附录A
	系列流量计的型式评价

A.1 系列流量计

本附录规定了型式评价机构确定一组流量计在型式评价试验时是否可以被认为是相同系列的基本原则。

A.2 系列的定义

系列流量计是一组规格不同和（或）流量范围不同的流量计，这些流量计应具有以下特性：

——相同的制造商；

——接触液体部件几何相似；

——相同的测量原理；

——相同的准确度等级；

——相同的范围度；

——具有相同功能的电子装置；

——设计和部件的组装具有相似的标准；

——关键部件具有相同的材料；

——与流量计规格有关的相同的安装要求，如上游直管段10D（管径）和下游直管段 5 D（管径）。

A.3 样机的选择

应按下列规则考虑系列流量计试验样机的规格选择：

a）一般情况下，系列流量计中的最小规格和最大规格应进行试验；

b）冲击试验、电磁兼容适应性从试验样机中选择一个具有代表性的规格进行，至少应有一个规格的样机进行全部项目的试验。

e）试验样机的原则为：

（1）对于单一规格或不超过4种规格的系列流量计，按图 A.1中带下划线的系列流量计选取；

（2）超过5种规格的系列流量计，选取包含最小规格和最大规格的三种规格作为试验样机。

|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |

注1：每行代表一个系列的流量计，1是最小规格的流量计。

图A.1 系列流量计中用于试验的样机

# 附录B 
	流量计型式评价项目记录格式（参考）

一、综合信息

产品名称：                       型号规格：

准确度等级：                     制造单位：

二、观察项目记录

| 序号 | 评价项目 |  | + | - | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.1计量单位 |  |  |  |  |
| 2 | 5.2外部结构设计要求 |  |  |  |  |
| 3 | 5.3标志和标识 |  |  |  |  |
| 4 | 5.4保护装置和封印 |  |  |  |  |
| 5 | 7.1外观与结构 | 7.1.1外观 |  |  |  |
|  |  | 7.1.2结构 |  |  |  |
| 6 | 7.8软件管理要求 |  |  |  |  |

注：

| ＋ | － |  |
| --- | --- | --- |
| × |  | 通过 |
|  | × | 不通过 |

三、试验项目记录

1. 示值误差和重复性试验原始记录（质量法）

产品名称：                           型号规格：                       制造单位：                     出厂编号：

样品编号：                        流量范围：                           准确度等级：           仪表系数：

大气压：          kPa  室温：        ℃ 相对湿度：            ％ 试验介质：        介质压力：        kPa

试验设备：

| 流量点 |  | 标 准 装 置 数 据 |  |  |  |  |  |  |  | 被检表数据 |  | 计 算 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量 | 次数 | 时间 | 介质压力 | 介质温度 | 介质密度 | 衡器示值 | 实际质量 | 实际体积 | 瞬时流量 | 累积脉冲 | 体积 | 误差 | 平均误差 | 重复性 |
| qi(m³/h) |  | tsij(s) | Psij(MPa) | Tsij(℃) | ρsij(kg/m³) | MIij(kg) | Msij(kg) | Vsij(L) | qsij(m³/h) | Nij(N) | Qij(L) | Eij(%) | Ei(%) | Eri(%) |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验结论：示值误差：      ％；重复性：      ％

试验员                    　   核验员                            试验日期

2. 过载流量试验原始记录

产品名称：                         型号规格：

准确度等级：                     制造单位：

| 项目名称 | 型式评价大纲要求 | 样品编号 | 实测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3 过载流量 | 流量计承受1.2qmax流量下运行30min后，复测qmax、0.2qmax和qmin的示值误差仍应不超过流量计最大允许误差值 |  |  |
| 环境条件：大气压： kPa；室温： ℃；相对湿度： % 试验设备： |  |  |  |

试验员      　              核验员               　         试验日期

3、耐压强度试验原始记录

产品名称：                         型号规格：

准确度等级：                     制造单位：

| 项目名称 | 型式评价大纲要求 | 样品编号 | 实测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.2 耐压强度 | 流量计基表壳体应能承受试验压力为1.5倍公称压力下的耐压试验，试验期间应无泄漏或损坏。 公称压力 MPa |  |  |
| 环境条件：大气压： kPa；室温： ℃；相对湿度： % 试验设备： |  |  |  |

试验员      　              核验员               　         试验日期

4、密封性试验原始记录

产品名称：                         型号规格：

准确度等级：                     制造单位：

| 项目名称 | 型式评价大纲要求 | 样品编号 | 实测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.3 密封性 | 流量计应具有良好的密封性，正常工作时无渗漏、泄漏。 检定压力 MPa |  |  |
| 环境条件：大气压： kPa；室温： ℃；相对湿度： % 试验设备： |  |  |  |

试验员      　              核验员               　         试验日期

5、功能性要求试验原始记录

产品名称：                         型号规格：

准确度等级：                     制造单位：

| 项目名称 | 型式评价大纲要求 | 样品编号 | 实测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.4 功能性要求 | 7.4.1 工作电源欠压 采用电池供电的流量计，当电池电压降至低电压设定值时，应有明确的文字、符号或声光提示。 设置电压： V |  |  |
|  | 7.4.2断电保护 当电源电压降至欠压设计值或电源中断时，应保证流量计保存的信息和数据不丢失。 设置电压： V |  |  |
| 环境条件：大气压： kPa；室温： ℃；相对湿度： % 试验设备： |  |  |  |

试验员      　              核验员               　         试验日期

6、 安全性能试验原始记录

产品名称：                         型号规格：

准确度等级：                     制造单位：

| 项目名称 | 型式评价大纲要求 | 样品编号 | 实测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.5 安全性能 | 7.5.1 绝缘电阻 在一般大气条件下，流量计的电源端子与接地端子、输入输出端子与接地端子之间在表4规定的试验电压下其绝缘电阻应不低于 20 MΩ。 |  |  |
|  | 7.5.2 绝缘强度 在一般大气条件下，流量计的电源端子与接地端子、输入输出端子与接地端子之间应能承受表5规定的正弦波交流电压电气强度试验，不发生击穿或飞弧现象。 |  |  |
| 环境条件：大气压： kPa；室温： ℃；相对湿度： % 试验设备： |  |  |  |

试验员      　              核验员               　         试验日期

7、 贮存环境适应性试验原始记录

产品名称：                         型号规格：

准确度等级：                     制造单位：

| 项目名称 | 型式评价大纲要求 | 样品编号 | 实测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.6 贮存环境适应性 | 流量计在包装条件应能承受下列规定条件的贮存环境试验，试验后流量计的外观和功能应符合要求。复测qmax、0.2qmax和qmin流量点的示值误差，其结果应不超过流量计的最大允许误差。 7.6.1低温 按GB/T 2423.1的相关要求进行。低温－25℃，持续16h。 7.6.2高温 按GB/T 2423.2的相关要求进行。高温＋55℃，持续16h。 7.6.3恒定湿热 按GB/T 2423.3的相关要求进行。温度(40±2)℃、相对湿度(93±3)%，持续时间2d。 7.6.4冲击 按GB/T 2423.5的相关要求进行。其中次数（1000±10）次，加速度（100±10）m/s2，脉冲持续时间（11±2）ms，，重复速率(60～100)次/min，半正弦波、垂直方向试验。 |  |  |
| 环境条件：大气压： kPa；室温： ℃；相对湿度： % 试验设备： |  |  |  |

试验员      　              核验员               　         试验日期

8、 电磁兼容适应性试验原始记录

产品名称：                         型号规格：

准确度等级：                     制造单位：

| 项目名称 | 型式评价大纲要求 | 样品编号 | 实测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.7 电磁兼容适应性 | 电源供电的流量计应进行电磁兼容适应性试验。试验期间流量计允许出现功能和性能暂时丧失，但试验结束后相应功能和性能应能自行恢复；流量计应正常工作，存贮的数据保持不变，外观和功能应符合要求。 7.7.1静电放电抗扰度 按GB/T 17626.2的相关要求进行，试验等级3级。 7.7.2射频电磁场辐射抗扰度 按GB/T 17626.3的相关要求进行，试验等级3级。 7.7.3电快速瞬变脉冲群抗扰度 对外电源供电的流量计，按GB/T 17626.4的相关要求进行，试验等级3级。 7.7.4 浪涌（冲击）抗扰度 对外电源供电的流量计，按GB/T 17626.5的相关要求进行，试验等级：线对线2级，线对地3级。 7.7.5 工频磁场抗扰度 对外电源供电的流量计，按GB/T 17626.8的相关要求进行，试验等级3级。 7.7.6 电压暂降和短时中断抗扰度 对外电源供电的流量计，按GB/T 17626.11的相关要求进行，试验等级2级。 |  |  |
| 环境条件：大气压： kPa；室温： ℃；相对湿度： %； 试验设备： |  |  |  |

试验员      　              核验员               　         试验日期

9、耐久性试验原始记录原始记录（质量法）

产品名称：                           型号规格：                       制造单位：                     出厂编号：

样品编号：                        流量范围：                           准确度等级：           仪表系数：

大气压：          kPa  室温：        ℃ 相对湿度：            ％ 试验介质：        介质压力：        kPa

试验设备：

| 流量点 |  | 标 准 装 置 数 据 |  |  |  |  |  |  |  | 被检表数据 |  | 计 算 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量 | 次数 | 时间 | 介质压力 | 介质温度 | 介质密度 | 衡器示值 | 实际质量 | 实际体积 | 瞬时流量 | 累积脉冲 | 体积 | 误差 | 平均误差 | 误差偏移量 |
| qi(m³/h) |  | tsij(s) | Psij(MPa) | Tsij(℃) | ρsij(kg/m³) | MIij(kg) | Msij(kg) | Vsij(L) | qsij(m³/h) | Nij(N) | Qij(L) | Eij(%) | Ei(%) | (%) |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （4） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （5） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （6） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （4） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （5） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （6） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验员      　              核验员               　         试验日期