JJF xxxx-20xx

《液体涡轮流量计型式评价大纲》（制订）

编制说明

起草组

2025年11月

《液体涡轮流量计型式评价大纲》编制说明

- 任务来源

2024年12月，辽宁省计量科学研究院向全国流量计量技术委员会液体流量分技术委员会秘书处提交了关于《液体涡轮流量计型式评价大纲》制订的申请书，并在同年12月召开的技术委员会上进行了立项答辩。

2025年5月，国家市场监督管理总局办公厅下达市监计量（2025）45号文件《市场监管总局办公厅关于下达2025年国家计量技术规范制定、修订及宣贯计划的通知》，《液体涡轮流量计型式评价大纲》制定任务下达到全国流量计量技术委员会液体流量分技术委员会，计划项目编号：MTC3/SC1－2025－08，随后技术委员会秘书处对主要起草单位下达了制定通知和要求。辽宁省计量科学研究院作为主要起草单位接受了《液体涡轮流量计》检定大纲的制定任务，归口全国流量计量技术委员会液体流量分技术委员会。

辽宁省计量科学研究院接到任务后，成立了大纲起草小组，具体有：中国计量科学研究院、山东省计量科学研究院、吉林省计量科学研究院、国家石油天然气大流量计量站东营分站。起草小组严格按照2002年质检总局36号令《国家计量检定大纲管理办法》、JJF 1002《国家计量检定大纲编写规则》、JJF 1001《通用计量术语及定义》、JJF 1059《测量不确定度评定与表示》等文件的要求启动大纲制定工作，确保大纲制定工作按时保质完成。

- 大纲制定的必要性

液体涡轮流量计是一类准确度高，稳定性好的流量仪表，在液体流量计量，尤其是贸易结算以及过程控制中有大量的应用。原型式评价大纲包含在检定大纲JJG 1037-2008《涡轮流量计》中，该技术规范是2008年发布并实施的，按照国家市场监督管理总局对技术规范管理的要求，型式评价大纲应与大纲分开，独立成文。目前《气体涡轮流量计》检定大纲已于2022年单独申请制定，2024年完成制定并通过全国流量计技术委员会审定，不久后将发布实施，原JJG 1037-2008《涡轮流量计》大纲中的气体部分不再适用；另外随着国内计量管理手段的不断完善和细化，液体涡轮流量计的应用越来越广泛，对该流量计的检定工作（包括新产品的型式评价）都提出了新的要求，这种现状导致原有的型评大纲不能适应，因此需要重新制定型评大纲，以满足新的要求。

目前国内外针对液体涡轮流量计的试验方法主要有：

ISO 2715-2017《Liquid Hydrocarbons——Volumtric Measurement by Turbine Flowmeter》、GB/T 17289《液态烃体积测量 涡轮流量计计量系统》（ISO 2715-1981）、JB/T 9246-2016《涡轮流量传感器》，已作为本大纲起草的重要参考。原大纲中的引用文献多数已更新。

JJG 1037-2008《涡轮流量计》大纲实施至今已17年，在使用过程中也发现了其中存在的不足，因此现行的型评大纲亟待更新制定，进一步促进液体涡轮流量计及其型评工作的完善与进步。

- 大纲制定的技术依据及主要原则

- 大纲制定的主要技术依据

本大纲根据JJF 1015《计量器具型式评价通用规范》和JJF 1016《计量器具型式评价大纲编写导则》进行编制。本大纲所用术语，除在大纲中专门定义外，均采用JJF1001《通用计量术语及定义》、JJF1004《流量计量名词术语及定义》和GB/T 17611-1998《封闭管道中流体流量的测量 术语和符号》。

本大纲依据的主要技术文件有：

JJF 1051 计量器具命名与分类编码

JJF 1182  计量器具软件测评指南

GB/T 2423.1 电工电子产品环境试验 第2部分 试验方法 试验A: 低温

GB/T 2423.2 电工电子产品环境试验 第2部分 试验方法 试验B: 高温

GB/T 2423.4 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Db 交变湿热（12h＋12h循环）

GB/T 2423.5 环境试验 第2部分：试验方法 试验Ea和导则：冲击

GB/T 2423.43 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 振动、冲击和类似动力学试验样品的安装

GB/T 2423.56 环境试验 第2部分：试验方法 试验Fh：宽带随机振动和导则

GB/T 17289 液态烃体积测量 涡轮流量计计量系统

GB/T 17626.2 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.3 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.4 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.5 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验

GB/T 17626.8 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验

GB/T 17626.11电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验

JB/T 9246-2016 涡轮流量传感器

OIML R 117-1：2007 (E) Dynamic measuring systems for liquids other than water

- 大纲制定的主要原则

与现行国际国内标准和文件保持一致，结合生产、使用及标准装置现状确定技术指标和检定方法，使之科学、合理、可行。

- 大纲制定过程

接到任务后，起草小组成员在多年准备的基础上，对已收集到的资料重新进行了学习和讨论，对大纲制定的工作内容和技术路线进行了深入细致的交流，厘清了液体涡轮流量计在检定系统表中可能发挥的作用，根据流量标准装置的实际情况确定不同用途流量计的准确度等级、技术要求、测试方法、测试结果的表达及不确定度评定中存在的差异等问题；规定了不同标准装置的温度测量点和压力测量点的位置；对大纲中用到的计算公式重新进行了推导和整理，列出了各种常用标准装置测得的并换算到流量计处状态的累积流量计算公式，力争做到方法合理，易于操作；公式正确，便于使用。

大纲的制定工作虽然是国家市场监督管理总局2025年5月下达的任务，在这之前起草小组主要成员对液体涡轮流量计的研究已进行了多年，积累了大量的试验数据（详见“试验报告”和“不确定度评定报告”），2025年10月初完成了大纲初稿，在起草小组全体成员充分讨论的基础上，对初稿进行了修改形成讨论稿。并在2025年上饶召开的全国流量计量技术委员会的同时召开了液体涡轮流量计大纲和型式评价大纲的制定首次会，为了更好地完成制定起草任务，除大纲起草人，委员会邀请了行业专家参会一同参与，对大纲和型评大纲的讨论稿进行了技术研讨，会后起草小组根据专家的评审意见对讨论稿进行了修改和补充，并在小组内再次进行了讨论，形成了征求意见稿，提交全国流量计量技术委员会液体流量分技术委员会秘书处。

- 大纲变化主要内容

与JJG 1037-2008《涡轮流量计》检定规程附录A相比，本次制定除了编辑性修改之外，主要技术变化如下：

按JJF 1016《计量器具型式评价大纲编写导则》要求，确定了规范结构，增加或更新了“引言”、“引用文件”、“术语”和“计量单位”内容；

考虑到液体涡轮流量计与气体体涡轮流量计结构的差异，同时两种流量计的性能也有不同，本次修订把液体涡轮流量计单列，试验方法上与其他液体流量计统一；

根据法制管理的要求，增加了封印及仪表系数的检查项目；

增加了电磁兼容适应性项目的相关内容；

增加了耐久性项目的相关内容；

对流量计系列产品的要求进行了完善；

对于测量可燃液体或在防爆条件下使用的流量计，应取得防爆合格证书的要求列入到5.3.3条款中，不再作为技术条款；

增加了流量计软件标识管理的相关要求和检验方法；

删除原大纲中对气体涡轮流量计最大允许误差包括示值误差和线性度的要求。

规定配套的压力测量仪表的准确度不低于0.2级；温度测量仪表的扩展不确定度不超过0.2℃；二等标准密度计的MPE不大于±0.5 g/m3；对被检流量计处温度测量点和压力测量点的位置，不同标准装置的温度测量点和压力测量点的位置都做了明确的规定。

规定对qmax、0.7qmax、0.4qmax、0.2qmax和qmin五个流量点进行试验，当范围度大于10时，如果0.1qmax在流量范围内应增加为试验点。对于检定介质粘度超过15mm2/s的流量计，如果0.1qmax在流量范围内亦应增加为试验点。对于准确度等级优于0.5级的流量计，每个流量点的试验次数应不少于6次，对于准确度等级为0.5级及以下的流量计，每个流量点的试验次数应不少于3次。

2008版的《液体涡轮流量计》检定大纲，标准器处流体的实际体积V和换算到被检流量计处状态的累积流量Qs未明确给出，本次制定直接给出不同标准装置V和Qs的计算公式，更加直观明了。

修改了“附录A  系列流量计的型式评价”；

修改了“附录B  流量计型式评价原始记录格式”。

- 征求意见情况

2025年  月由全国流量计量技术委员会液体流量分技术委员会在中国计量协会官网对外发布，公开征求意见，起草小组对征集到的所有意见逐条进行了讨论，并进行了妥善处理（详见“征求意见汇总”），对大纲内容进行了补充和完善，形成最终报审稿。

- 技术规范主要的试验验证报告

通过试验，验证订制的《液体涡轮流量计型式评价大纲》的试验方法的合理性可操作性和正确性等。主要涉及项目：准确度等级和最大允许误差，重复性试验、过载流量试验、耐压强度试验、密封性试验、功能性要求试验、安全性能试验、贮存环境适应性试验、电磁兼容适应性试验、耐久性试验等，充分验证了本《液体涡轮流量计型式评价大纲》合理性和可操作性。

- 知识产权说明（涉及专利的情况声明）

本文件不涉及专利问题。

- 国际、国外对比情况（采用国际标准和国外先进标准情况）

本文件没有直接采用国际标准。

本文件制定过程中未查到同类国际、国外标准。

本文件水平为国内先进水平。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

无。

除了个别名词、专业术语名称上有过争论,内容的增加有争论，最后大家基本能够统一认识，起草过程中无重大分歧意见。

- 宣贯的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法、实施日期）

在大纲的制定过程中，起草小组以引用文件、试验数据等技术资料为依据，本着科学合理、易于操作和普遍适用的原则，严格按照JJF 1015《计量器具型式评价通用规范》、JJF 1016《计量器具型式评价大纲编写导则》编写。试验证明，本大纲的检定方法操作性强，技术指标符合实际，计算公式清晰正确。

本大纲规定了各种参数的取值方式，增加了新的试验项目和计算公式，为了让使用者尽快理解和掌握，建议大纲发布实施后，技术委员会组织进行全国范围宣贯。