附件三

建筑气密性检测装置校准试验报告

《建筑气密性检测装置校准规范》起草小组

2026年02月07日

目录

1.验证目的	1

2.试验依据	1

3.环境条件	1

4.试验用标准器	1

5.试验记录	1

6.试验结论	1

附录 校准记录	2

建筑气密性检测装置校准试验报告

- 试验目的

为了验证建筑气密性检测装置所制定的技术指标和试验方法是否适用、科学、合理。

- 试验依据

本规范征求意见稿。

- 环境条件

温度：（20±5）℃；

相对湿度：20%RH～75％RH；

大气压力：（86～106）kPa；

周围无明显机械振动、气体流动和磁场影响。

- 试验用标准器

（1）流量标准装置，扩展不确定度：Urel=1.6%  (k=2)。

（2）一等补偿式微压计，最大允许误差：±0.4Pa。

- 试验记录

详见记录1~4

- 试验结论

本次试验包括了本规范的主要内容，试验数据具有代表性和说服力，能够验证本规范规定的技术指标、校准方法和校准过程适用、科学、合理，满足对建筑气密性检测装置的校准要求。

附录 校准记录

建筑气密性检测装置校准校准记录 1

证书编号：

| 送检单位 | 建筑气密性检测装置校准规范编写组 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准地点 | 上海市质量监督检验技术研究院有限公司风机实验室 |  | 生产厂家 | 中国 |  |
| 规格型号 | / |  | 出厂编号 | 380177 |  |
| 测量标准及配套设备 | 设备名称 | 设备型号 | 设备编号 | 不确定度 | 证书号 |
|  | 喷嘴 | （110~225）mm | 1～6 | U=0.02mm (k=2) | J25235S00409 |
|  | 喷嘴 | （40~110）mm | 7～12 | U=0.02mm (k=2) | J25235S00408 |
|  | 静压智能变送器 | EJA110A-DLS5A-85NA | JD-A-A1-04060-3 | Urel=0.10%FS (k=2) | J24331S02044 |
|  | 静压智能变送器 | EJA110A-DLS5A-85NA | JD-A-A1-04060-4 | Urel=0.10%FS (k=2) | J24331S02045 |
|  | 差压智能变送器 | EJA110A-DLS5A-85NA | JD-A-A1-04060-5 | Urel=0.10%FS (k=2) | J24331S02046 |
|  | 差压智能变送器 | EJA110A-DLS5A-85NA | JD-A-A1-04060-6 | Urel=0.10%FS (k=2) | J24331S02047 |
|  | 压力变送器 | PTX7517 | JD-A-A1-04060-7 | U=0.011mA (k=2) | J24453S01660 |
|  | 温湿度变送器 | (-10～60)℃， （0～100）%RH | JD-A-A1-04060-8 | U=0.3℃（k=2）, U=1.5%RH（k=2） | J24331S02050 |
|  | 温湿度变送器 | (-10～60)℃， （0～100）%RH | JD-A-A1-04060-9 | U=0.3℃（k=2）, U=1.5%RH（k=2） | J24331S02051 |
|  | 补偿式微压计 | YJB-2500 | 201210017 | 一等 | RGyz2024-05695 |
| 温度 | 21℃ |  | 相对湿度 | 49%RH |  |
| 大气压力 | 102.3kPa |  |  |  |  |
| 技术依据 | 建筑气密性检测装置校准规范 |  |  |  |  |

一、外观检查

| ☑符合要求 | □不符合要求 |
| --- | --- |

二、压力

| 序号 | 标准器示值Pa | 被检仪表示值Pa |  | 示值误差Pa | 回程误差Pa | 扩展不确定度 U（k= 2）Pa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 正行程 | 反行程 |  |  |  |
| 1 | -70 | -70.1 | -70.1 | -0.1 | 0.0 | 0.5 |
| 2 | -50 | -50.0 | -50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 3 | -30 | -30.0 | -30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 5 | 30 | 30.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 6 | 50 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 7 | 70 | 70.1 | 70.1 | 0.1 | 0.0 | 0.5 |

三、流量

工作差压： 30  Pa

| 序号 | 校准点m3/h | 标准器示值m3/h | 被检仪表示值m3/h | 单次测量 示值误差% | 示值误差% | 重复性% | 扩展不确定度 Urel （k= 2）% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 51.0 | 50.4 | -1.18 | -0.85 | 0.41 | 1.8 |
|  |  | 50.8 | 50.3 | -0.98 |  |  |  |
|  |  | 50.5 | 50.3 | -0.40 |  |  |  |
| 2 | 400 | 402.7 | 402.3 | -0.10 | -0.01 | 0.10 | 1.7 |
|  |  | 402.1 | 402.5 | 0.10 |  |  |  |
|  |  | 402.3 | 402.2 | -0.02 |  |  |  |
| 3 | 2500 | 2583.4 | 2546 | -1.45 | -1.44 | 0.44 | 1.9 |
|  |  | 2585.7 | 2537 | -1.88 |  |  |  |
|  |  | 2583.8 | 2558 | -1.00 |  |  |  |

工作差压： 50   Pa

| 序号 | 校准点m3/h | 标准器示值m3/h | 被检仪表示值m3/h | 单次测量 示值误差% | 示值误差% | 重复性% | 扩展不确定度 Urel （k= 2）% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 37 | 38.2 | 38.7 | 1.31 | 1.48 | 0.30 | 1.8 |
|  |  | 38.3 | 38.8 | 1.31 |  |  |  |
|  |  | 38.2 | 38.9 | 1.83 |  |  |  |
| 2 | 100 | 101.3 | 101.7 | 0.39 | 0.75 | 0.31 | 1.8 |
|  |  | 103.0 | 103.9 | 0.87 |  |  |  |
|  |  | 102.1 | 103.1 | 0.98 |  |  |  |
| 3 | 1300 | 1346.6 | 1342 | -0.34 | -0.31 | 0.03 | 1.6 |
|  |  | 1322.6 | 1319 | -0.27 |  |  |  |
|  |  | 1347.1 | 1343 | -0.30 |  |  |  |
| 4 | 3100 | 3141.3 | 3079 | -1.98 | -1.95 | 0.20 | 1.7 |
|  |  | 3142.8 | 3088 | -1.74 |  |  |  |
|  |  | 3168.5 | 3101 | -2.13 |  |  |  |

工作差压： 70   Pa

| 序号 | 校准点m3/h | 标准器示值m3/h | 被检仪表示值m3/h | 单次测量 示值误差% | 示值误差% | 重复性% | 扩展不确定度 Urel （k= 2）% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45 | 45.6 | 45.3 | -0.66 | 0.81 | 1.27 | 3.0 |
|  |  | 45.6 | 46.3 | 1.54 |  |  |  |
|  |  | 45.4 | 46.1 | 1.54 |  |  |  |
| 2 | 114 | 114.1 | 115.0 | 0.79 | 0.44 | 0.40 | 1.8 |
|  |  | 114.1 | 114.1 | 0.00 |  |  |  |
|  |  | 113.0 | 113.6 | 0.53 |  |  |  |

建筑气密性检测装置校准校准记录 2

证书编号：

| 送检单位 | 建筑气密性检测装置校准规范编写组 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准地点 | 上海市质量监督检验技术研究院有限公司风机实验室 |  | 生产厂家 | 中国 |  |
| 规格型号 | / |  | 出厂编号 | 510003 |  |
| 测量标准及配套设备 | 设备名称 | 设备型号 | 设备编号 | 不确定度 | 证书号 |
|  | 喷嘴 | （110~225）mm | 1～6 | U=0.02mm (k=2) | J25235S00409 |
|  | 喷嘴 | （40~110）mm | 7～12 | U=0.02mm (k=2) | J25235S00408 |
|  | 静压智能变送器 | EJA110A-DLS5A-85NA | JD-A-A1-04060-3 | Urel=0.10%FS (k=2) | J24331S02044 |
|  | 静压智能变送器 | EJA110A-DLS5A-85NA | JD-A-A1-04060-4 | Urel=0.10%FS (k=2) | J24331S02045 |
|  | 差压智能变送器 | EJA110A-DLS5A-85NA | JD-A-A1-04060-5 | Urel=0.10%FS (k=2) | J24331S02046 |
|  | 差压智能变送器 | EJA110A-DLS5A-85NA | JD-A-A1-04060-6 | Urel=0.10%FS (k=2) | J24331S02047 |
|  | 压力变送器 | PTX7517 | JD-A-A1-04060-7 | U=0.011mA (k=2) | J24453S01660 |
|  | 温湿度变送器 | (-10～60)℃， （0～100）%RH | JD-A-A1-04060-8 | U=0.3℃（k=2）, U=1.5%RH（k=2） | J24331S02050 |
|  | 温湿度变送器 | (-10～60)℃， （0～100）%RH | JD-A-A1-04060-9 | U=0.3℃（k=2）, U=1.5%RH（k=2） | J24331S02051 |
|  | 补偿式微压计 | YJB-2500 | 201210017 | 一等 | RGyz2024-05695 |
| 温度 | 20℃ |  | 相对湿度 | 46%RH |  |
| 大气压力 | 102.5kPa |  |  |  |  |
| 技术依据 | 建筑气密性检测装置校准规范 |  |  |  |  |

一、外观检查

| ☑符合要求 | □不符合要求 |
| --- | --- |

二、压力

| 序号 | 标准器示值Pa | 被检仪表示值Pa |  | 示值误差Pa | 回程误差Pa | 扩展不确定度 U（k= 2）Pa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 正行程 | 反行程 |  |  |  |
| 1 | -70 | -70.1 | -70.1 | -0.1 | 0.0 | 0.5 |
| 2 | -50 | -50.0 | -50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 3 | -30 | -30.0 | -30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 5 | 30 | 30.0 | 29.9 | -0.1 | 0.1 | 0.5 |
| 6 | 50 | 49.9 | 49.8 | -0.2 | 0.1 | 0.5 |
| 7 | 70 | 69.9 | 69.9 | -0.1 | 0.0 | 0.5 |

三、流量

工作差压： 30  Pa

| 序号 | 校准点m3/h | 标准器示值m3/h | 被检仪表示值m3/h | 单次测量 示值误差% | 示值误差% | 重复性% | 扩展不确定度 Urel （k= 2）% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40 | 38.5 | 39.4 | 2.34 | 1.38 | 0.84 | 2.4 |
|  |  | 39.1 | 39.5 | 1.02 |  |  |  |
|  |  | 38.9 | 39.2 | 0.77 |  |  |  |
| 2 | 400 | 400.6 | 396.7 | -0.97 | -1.03 | 0.12 | 1.7 |
|  |  | 400.4 | 396.6 | -0.95 |  |  |  |
|  |  | 401.2 | 396.5 | -1.17 |  |  |  |
| 3 | 2500 | 2515.0 | 2528 | 0.52 | 0.42 | 0.10 | 1.7 |
|  |  | 2513.0 | 2521 | 0.32 |  |  |  |
|  |  | 2504.0 | 2515 | 0.44 |  |  |  |

工作差压： 50   Pa

| 序号 | 校准点m3/h | 标准器示值m3/h | 被检仪表示值m3/h | 单次测量 示值误差% | 示值误差% | 重复性% | 扩展不确定度 Urel （k= 2）% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 37 | 37.4 | 37.5 | 0.27 | 0.45 | 0.15 | 1.7 |
|  |  | 37.4 | 37.6 | 0.53 |  |  |  |
|  |  | 37.5 | 37.7 | 0.53 |  |  |  |
| 2 | 100 | 100.5 | 101.3 | 0.80 | 0.50 | 0.36 | 1.8 |
|  |  | 101.2 | 101.3 | 0.10 |  |  |  |
|  |  | 100.9 | 101.5 | 0.59 |  |  |  |
| 3 | 1200 | 1237.7 | 1238.3 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 1.6 |
|  |  | 1237.4 | 1237.3 | -0.01 |  |  |  |
|  |  | 1233.6 | 1233.5 | -0.01 |  |  |  |
| 4 | 3000 | 3001.7 | 3046 | 1.48 | 1.60 | 0.11 | 1.7 |
|  |  | 3036.4 | 3086 | 1.63 |  |  |  |
|  |  | 3023.7 | 3075 | 1.70 |  |  |  |

工作差压： 70   Pa

| 序号 | 校准点m3/h | 标准器示值m3/h | 被检仪表示值m3/h | 单次测量 示值误差% | 示值误差% | 重复性% | 扩展不确定度 Urel （k= 2）% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 42 | 42.2 | 42.9 | 1.66 | 0.55 | 0.96 | 2.5 |
|  |  | 42.5 | 42.5 | 0.00 |  |  |  |
|  |  | 43.1 | 43.1 | 0.00 |  |  |  |
| 2 | 114 | 112.5 | 112.5 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 1.7 |
|  |  | 112.3 | 112.4 | 0.09 |  |  |  |
|  |  | 112.5 | 112.7 | 0.18 |  |  |  |
| 3 | 660 | 645.1 | 656.6 | 1.78 | 1.83 | 0.05 | 1.6 |
|  |  | 642.3 | 654.4 | 1.88 |  |  |  |
|  |  | 643.1 | 654.8 | 1.82 |  |  |  |

建筑气密性检测装置校准校准记录 3

证书编号：

| 送检单位 | 建筑气密性检测装置校准规范编写组 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准地点 | 上海市质量监督检验技术研究院有限公司风机实验室 |  | 生产厂家 | 美国 |  |
| 规格型号 | / |  | 出厂编号 | 5FN203042 |  |
| 测量标准及配套设备 | 设备名称 | 设备型号 | 设备编号 | 不确定度 | 证书号 |
|  | 喷嘴 | （110~225）mm | 1～6 | U=0.02mm (k=2) | J25235S00409 |
|  | 喷嘴 | （40~110）mm | 7～12 | U=0.02mm (k=2) | J25235S00408 |
|  | 静压智能变送器 | EJA110A-DLS5A-85NA | JD-A-A1-04060-3 | Urel=0.10%FS (k=2) | J24331S02044 |
|  | 静压智能变送器 | EJA110A-DLS5A-85NA | JD-A-A1-04060-4 | Urel=0.10%FS (k=2) | J24331S02045 |
|  | 差压智能变送器 | EJA110A-DLS5A-85NA | JD-A-A1-04060-5 | Urel=0.10%FS (k=2) | J24331S02046 |
|  | 差压智能变送器 | EJA110A-DLS5A-85NA | JD-A-A1-04060-6 | Urel=0.10%FS (k=2) | J24331S02047 |
|  | 压力变送器 | PTX7517 | JD-A-A1-04060-7 | U=0.011mA (k=2) | J24453S01660 |
|  | 温湿度变送器 | (-10～60)℃， （0～100）%RH | JD-A-A1-04060-8 | U=0.3℃（k=2）, U=1.5%RH（k=2） | J24331S02050 |
|  | 温湿度变送器 | (-10～60)℃， （0～100）%RH | JD-A-A1-04060-9 | U=0.3℃（k=2）, U=1.5%RH（k=2） | J24331S02051 |
|  | 补偿式微压计 | YJB-2500 | 201210017 | 一等 | RGyz2024-05695 |
| 温度 | 18℃ |  | 相对湿度 | 49%RH |  |
| 大气压力 | 102.5kPa |  |  |  |  |
| 技术依据 | 建筑气密性检测装置校准规范 |  |  |  |  |

一、外观检查

| ☑符合要求 | □不符合要求 |
| --- | --- |

二、压力

| 序号 | 标准器示值Pa | 被检仪表示值Pa |  | 示值误差Pa | 回程误差Pa | 扩展不确定度 U（k= 2）Pa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 正行程 | 反行程 |  |  |  |
| 1 | -70 | -70.2 | -70.1 | -0.2 | 0.1 | 0.5 |
| 2 | -50 | -50.1 | -50.1 | -0.1 | 0.0 | 0.5 |
| 3 | -30 | -30.0 | -30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 5 | 30 | 29.9 | 29.9 | -0.1 | 0.0 | 0.5 |
| 6 | 50 | 49.8 | 49.9 | -0.2 | 0.1 | 0.5 |
| 7 | 70 | 69.8 | 69.8 | -0.2 | 0.0 | 0.5 |

三、流量

工作差压： 30  Pa

| 序号 | 校准点m3/h | 标准器示值m3/h | 被检仪表示值m3/h | 单次测量 示值误差% | 示值误差% | 重复性% | 扩展不确定度 Urel （k= 2）% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 420 | 422.0 | 402.5 | -4.62 | -4.90 | 0.38 | 1.8 |
|  |  | 423.5 | 400.9 | -5.34 |  |  |  |
|  |  | 421.6 | 401.6 | -4.74 |  |  |  |
| 2 | 2500 | 2446.3 | 2441 | -0.22 | -0.84 | 0.61 | 2.1 |
|  |  | 2503.0 | 2467 | -1.44 |  |  |  |
|  |  | 2503.0 | 2481 | -0.88 |  |  |  |

工作差压： 50   Pa

| 序号 | 校准点m3/h | 标准器示值m3/h | 被检仪表示值m3/h | 单次测量 示值误差% | 示值误差% | 重复性% | 扩展不确定度 Urel （k= 2）% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 120 | 129.6 | 98.2 | -24.21 | -23.20 | 0.90 | 2.5 |
|  |  | 128.7 | 99.2 | -22.93 |  |  |  |
|  |  | 129.0 | 100.0 | -22.47 |  |  |  |
| 2 | 1200 | 1240.8 | 1202 | -3.13 | -3.78 | 1.17 | 2.9 |
|  |  | 1253.6 | 1215 | -3.08 |  |  |  |
|  |  | 1284.8 | 1219 | -5.12 |  |  |  |
| 3 | 3000 | 3114.2 | 3080 | -1.10 | -1.01 | 0.23 | 1.7 |
|  |  | 3096.0 | 3073 | -0.74 |  |  |  |
|  |  | 3120.0 | 3083 | -1.19 |  |  |  |

工作差压： 70   Pa

| 序号 | 校准点m3/h | 标准器示值m3/h | 被检仪表示值m3/h | 单次测量 示值误差% | 示值误差% | 重复性% | 扩展不确定度 Urel （k= 2）% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 140 | 144.7 | 110.9 | -23.36 | -23.15 | 0.25 | 1.7 |
|  |  | 144.7 | 111.6 | -22.87 |  |  |  |
|  |  | 145.2 | 111.5 | -23.21 |  |  |  |
| 2 | 660 | 664.6 | 662.2 | -0.36 | -0.47 | 0.18 | 1.7 |
|  |  | 667.0 | 662.5 | -0.67 |  |  |  |
|  |  | 667.4 | 665.0 | -0.36 |  |  |  |

建筑气密性检测装置校准校准记录 4

证书编号：

| 送检单位 | 建筑气密性检测装置校准规范编写组 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准地点 | 上海市质量监督检验技术研究院有限公司风机实验室 |  | 生产厂家 | 美国 |  |
| 规格型号 | / |  | 出厂编号 | 5533 |  |
| 测量标准及配套设备 | 设备名称 | 设备型号 | 设备编号 | 不确定度 | 证书号 |
|  | 喷嘴 | （110~225）mm | 1～6 | U=0.02mm (k=2) | J25235S00409 |
|  | 喷嘴 | （40~110）mm | 7～12 | U=0.02mm (k=2) | J25235S00408 |
|  | 静压智能变送器 | EJA110A-DLS5A-85NA | JD-A-A1-04060-3 | Urel=0.10%FS (k=2) | J24331S02044 |
|  | 静压智能变送器 | EJA110A-DLS5A-85NA | JD-A-A1-04060-4 | Urel=0.10%FS (k=2) | J24331S02045 |
|  | 差压智能变送器 | EJA110A-DLS5A-85NA | JD-A-A1-04060-5 | Urel=0.10%FS (k=2) | J24331S02046 |
|  | 差压智能变送器 | EJA110A-DLS5A-85NA | JD-A-A1-04060-6 | Urel=0.10%FS (k=2) | J24331S02047 |
|  | 压力变送器 | PTX7517 | JD-A-A1-04060-7 | U=0.011mA (k=2) | J24453S01660 |
|  | 温湿度变送器 | (-10～60)℃， （0～100）%RH | JD-A-A1-04060-8 | U=0.3℃（k=2）, U=1.5%RH（k=2） | J24331S02050 |
|  | 温湿度变送器 | (-10～60)℃， （0～100）%RH | JD-A-A1-04060-9 | U=0.3℃（k=2）, U=1.5%RH（k=2） | J24331S02051 |
|  | 补偿式微压计 | YJB-2500 | 201210017 | 一等 | RGyz2024-05695 |
| 温度 | 19℃ |  | 相对湿度 | 51%RH |  |
| 大气压力 | 102.7kPa |  |  |  |  |
| 技术依据 | 建筑气密性检测装置校准规范 |  |  |  |  |

一、外观检查

| ☑符合要求 | □不符合要求 |
| --- | --- |

二、压力

| 序号 | 标准器示值Pa | 被检仪表示值Pa |  | 示值误差Pa | 回程误差Pa | 扩展不确定度 U（k= 2）Pa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 正行程 | 反行程 |  |  |  |
| 1 | -70 | -70.3 | -70.4 | -0.4 | 0.1 | 0.5 |
| 2 | -50 | -50.2 | -50.2 | -0.2 | 0.0 | 0.5 |
| 3 | -30 | -30.1 | -30.0 | -0.1 | 0.1 | 0.5 |
| 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 5 | 30 | 30.1 | 30.0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |
| 6 | 50 | 50.2 | 50.2 | 0.2 | 0.0 | 0.5 |
| 7 | 70 | 70.3 | 70.3 | 0.3 | 0.0 | 0.5 |

三、流量

工作差压： 30  Pa

| 序号 | 校准点m3/h | 标准器示值m3/h | 被检仪表示值m3/h | 单次测量 示值误差% | 示值误差% | 重复性% | 扩展不确定度 Urel （k= 2）% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 49.5 | 50 | 1.01 | 0.20 | 0.73 | 2.2 |
|  |  | 49.0 | 49 | 0.00 |  |  |  |
|  |  | 49.2 | 49 | -0.41 |  |  |  |
| 2 | 400 | 386.2 | 383 | -0.83 | 0.21 | 0.98 | 2.6 |
|  |  | 387.7 | 392 | 1.11 |  |  |  |
|  |  | 391.6 | 393 | 0.36 |  |  |  |
| 3 | 2500 | 2564.0 | 2483 | -3.16 | -3.20 | 1.32 | 3.1 |
|  |  | 2555.4 | 2507 | -1.89 |  |  |  |
|  |  | 2558.0 | 2442 | -4.53 |  |  |  |

工作差压： 50   Pa

| 序号 | 校准点m3/h | 标准器示值m3/h | 被检仪表示值m3/h | 单次测量 示值误差% | 示值误差% | 重复性% | 扩展不确定度 Urel （k= 2）% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30 | 28.8 | 32 | 11.11 | 11.24 | 0.59 | 2.0 |
|  |  | 28.9 | 32 | 10.73 |  |  |  |
|  |  | 28.6 | 32 | 11.89 |  |  |  |
| 2 | 100 | 102.2 | 101 | -1.17 | -0.16 | 0.98 | 2.6 |
|  |  | 101.2 | 102 | 0.79 |  |  |  |
|  |  | 102.1 | 102 | -0.10 |  |  |  |
| 3 | 1300 | 1284.2 | 1274 | -0.79 | -0.99 | 0.80 | 2.3 |
|  |  | 1294.3 | 1270 | -1.88 |  |  |  |
|  |  | 1296.0 | 1292 | -0.31 |  |  |  |
| 4 | 3000 | 3032.4 | 2891 | -4.66 | -3.30 | 1.40 | 3.3 |
|  |  | 2998.0 | 2897 | -3.37 |  |  |  |
|  |  | 3010.0 | 2954 | -1.86 |  |  |  |

工作差压： 70   Pa

| 序号 | 校准点m3/h | 标准器示值m3/h | 被检仪表示值m3/h | 单次测量 示值误差% | 示值误差% | 重复性% | 扩展不确定度 Urel （k= 2）% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40 | 39.6 | 44 | 11.11 | 10.36 | 1.07 | 2.7 |
|  |  | 39.7 | 44 | 10.83 |  |  |  |
|  |  | 39.4 | 43 | 9.14 |  |  |  |
| 2 | 114 | 113.2 | 115 | 1.59 | 1.71 | 0.21 | 1.7 |
|  |  | 112.8 | 115 | 1.95 |  |  |  |
|  |  | 113.2 | 115 | 1.59 |  |  |  |
| 3 | 660 | 669.0 | 677 | 1.20 | 1.25 | 0.11 | 1.7 |
|  |  | 663.2 | 671 | 1.18 |  |  |  |
|  |  | 666.8 | 676 | 1.38 |  |  |  |