中华人民共和国国家计量技术规范                                 JJF XXXX—XXXX

振动式在线黏度计校准规范

Calibration Specification of Vibrating-Type Online Viscometer

(征求意见稿)

XXXX-XX-XX发布                     XXXX-XX-XX实施

国家市场监督管理总局 发布

JJF XXXX—XXXX

振动式在线黏度计校准规范

Calibration Specification of

Vibrating-Type Online Viscometer

归 口 单 位：  全国石油专用计量测试技术委员会

主要起草单位： 辽宁省计量科学研究院

中国计量科学研究院

参加起草单位：中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司

本规范委托全国石油专用计量测试技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

参加起草人：

目   录

引言 ……………………………………………………………………………………… (II)

1范围……………………………………………………………………………………(1)

2引用文件 ………………………………………………………………………………(1)

3术语 ……………………………………………………………………………………(1)

4概述 ……………………………………………………………………………………(1)

5计量特性 ………………………………………………………………………………(2)

6校准条件………………………………………………………………………………(2)

6.1环境条件 ………………………………………………………………………………(2)

6.2校准设备及标准物质………………………………………………………………(2)

7 校准项目和校准方法…………………………………………………………………(3)

7.1校准前准备……………………………………………………………………………(3)

7.2安装……………………………………………………………………………………(3)

7.3调零………………………………………………………………………………………(3)

7.4恒温………………………………………………………………………………………(3)

7.5黏度示值误差……………………………………………………………………………(3)

7.6黏度重复性………………………………………………………………………………(4)

7.7温度示值误差……………………………………………………………………………(4)

8 校准结果表达  ……………………………………………………………………...…(4)

9 复校时间间隔  ………………………………………………………………………(5)

附录A 振动式在线黏度计校准原始记录…………………………………………………(6)

附录B振动式在线黏度计校准证书内页格式……………………………………(7)

附录C黏度示值误差校准结果测量不确定度评定示例 …………………………… (8)

引   言

本规范针对振动式在线黏度计的校准需求而制定。

JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2018《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》共同构成本规范制定的基础性系列规范。在编制过程中，参考了GB/T 10247-2008《粘度测量方法》文件中的相关内容。

本规范为首次制定。

振动式在线黏度计校准规范

1  范围

本规范适用于测量范围为（1 ~ 1×106）mPa·s的振动式在线黏度计（以下简称黏度计）的校准。

2  引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

JJF 1059.1  测量不确定度评定与表示

GB/T 10247  粘度测量方法

3  术语

下列术语和定义适用于本文件。

3.1黏度 Viscosity

表征流体内部抵抗流动或相对运动能力的物理量，本质上是流体内部摩擦力或剪切应力的量度。

3.2动力黏度Dynamic Viscosity

又称绝对黏度，是表征流体抵抗层流剪切变形能力的本征物理量。

3.3振动式在线黏度计Vibrating-type Online Viscometer

一种基于机械振动阻尼原理，直接安装于工业流程管线或容器中，对流体动力黏度进行实时、连续、在线测量的过程分析仪表。其核心部件是一个浸入被测流体的振动元件（探头），通过测量该元件在流体中振动状态的变化，间接推算出流体的黏度值。

4  概述

常见的黏度测定方法有毛细管法、旋转法和振动法等。其中振动法测量黏度以其响应快、安装及测量环境要求低、适用面广、可靠性强、安装清洗方便等优点，更适用于在线测量。

振动式在线黏度计（简称黏度计）的原理为用一定强度的脉冲激励探头使振动体振动，振动体置于被测流体中时，受流体粘性阻力作用振动将衰减，其衰减系数与流体的动力黏度和密度的关系可用式（1）表示。

α=Kη⋅ρ                          （1）

式中：

α——衰减系数；

η——流体的动力黏度，mPa·s；

ρ——流体的密度，g/cm3；

K——仪器常数。

通过补充由于流体粘性阻尼而损失的能量，使探头的振幅维持在与流体作用之前的状态，这部分补充的能量与流体的黏度有关。测量出这部分补充的能量，则可以按照一定的关系求出流体的黏度。

5  计量特性

仪器的计量特性见表1

表1 振动式在线黏度计的计量特性

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 黏度示值误差 | ±5%FS |
| 黏度重复性 | 不超过1.5% |
| 温度示值误差（若具备温度测量功能） | ±0.5℃ |
| 注：以上指标不用于合格性判定，仅供参考。 |  |

6  校准条件

6.1 环境条件

6.1.1 环境温度：（15 ~ 35）℃，波动不超过±2℃/2h。

6.1.2 相对湿度：≤80%。

6.1.3 电源电压：（220±22）V；频率：（50±1）Hz。

6.1.4无影响仪器正常工作的机械振动、电磁干扰和气流直吹。

6.2 校准用标准器及标准物质

6.2.1标准物质：应使用国家一级、二级有证牛顿流体标准物质。

6.2.2 恒温槽：在设定温度下，温度波动度不超过±0.1℃。

6.2.3 温度计：采用分度值不大于0.1℃的玻璃温度计或其他测温设备，使用前应经计量部门检定或校准。

6.2.4 清洗液与干燥设备：应使用适用于清洗探头的溶剂（如乙醇、丙酮等）及无尘擦拭布。

6.2.5 烧杯或专用测试容器：直径应足够大（建议直径≥80mm），以避免容器壁对振动波产生“壁效应”干扰测量。

7  校准项目和校准方法

7.1 校准前准备

黏度计应按仪器说明书要求对仪器进行校准。应用易挥发的溶剂彻底清洗黏度计振动元件。如果振动元件表面有油等，应根据需要用中性洗剂进行清洗，充分干燥水分。擦拭检测段子时应从根部开始向前进行，不应造成机械变形。

7.2安装

按照仪器说明书将仪器连接起来，固定在探头支架上，使探头垂直向下。黏度计应牢固地固定在底座上，以免在测量过程中发生轻微移动。

7.3 调零

仪器通电预热0.5 h后，把探头垂直向下置于空气中，在最灵敏量程进行零位调整。在空气中振动时，黏度计示值应为0 mPa·s或接近0 mPa·s。

7.4 恒温

将标准黏度液倒入恒温容器中，要求目测标准黏度液无杂质和气泡。把黏度计探头部分垂直插入标准黏度液中，确保感应元件完全浸没，且探头距离容器底部和侧壁至少 20mm 以上（或按厂家规定距离）。黏度计探头进入标准黏度液时，应注意避免气泡附着在振动元件表面。标准黏度液和探头在测定温度下恒温15 min ~ 30 min，直至温度计读数稳定。

7.5 黏度示值误差

应选择校准量程范围20%到80%内为标准值的两种标准黏度液对黏度计进行测量。首先选择一种标准物质进行校准，待示数稳定后读数，共测两组，每组测量三次。要求组内每两次读数之间使探头和容器相对旋转90°（振动元件不拔出）。三次示值与组内平均值的最大偏差应不超过平均值的±1.5%，否则应重新测量。按照公式（2）计算黏度示值误差。

Δηj,r=ηj−ηj,sR×100%                      （2）

式中：

Δηj,r——第j种标准黏度液测得的黏度示值误差，%；

ηj——第j种标准黏度液测得2次平行测量实测值的算术平均值，mPa·s；

ηj,s——第j种标准黏度液的标称值，mPa·s；

R——测量时所选择的量程，mPa·s。

黏度计清洗干燥后测量第二种标准黏度液。取两种标准黏度液所得黏度示值误差绝对值较大者作为该黏度计的黏度示值误差。

7.6黏度重复性

按照公式（3）计算黏度测量重复性。

δj=ηj,max−ηj,minηj×100%                     （3）

式中：

δj——第j种标准物质测得的重复性，%；

ηj,max——第j种标准黏度液测得的黏度最大值，mPa·s；

ηj,min——第j种标准黏度液测得的黏度最小值，mPa·s；

ηj——第j种标准黏度液测得的黏度算术平均值，mPa·s。

黏度计清洗干燥后测量第二种标准黏度液。取两种标准黏度液所得黏度测量重复性较大者作为该黏度计的黏度测量重复性。

7.7 温度示值误差

在7.4的条件下将黏度计温度探头与温度计置于标准黏度液内同一深度，尽量靠近但互不接触。待温度计示数稳定后读数，按照公式（4）计算黏度计温度示值误差。

ΔT=T−Ts                           （4）

式中：

ΔT——温度示值误差，℃；

T——黏度计的温度读数，℃；

Ts——温度计的读数，℃。

8  校准结果表达

校准结果应在校准证书上反映。校准证书应至少包括以下信息：

- 标题：“校准证书”；

- 实验室名称和地址；

- 进行校准的地点；

- 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

- 客户的名称和地址；

- 被校对象的描述和明确标识；

- 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

- 如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

- 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

- 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

- 校准环境的描述；

- 校准结果及其测量不确定度的说明；

- 对校准规范的偏离的说明；

- 校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

- 校准结果仅对被校对象的有效的声明；

- 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

9  复校时间间隔

复校时间间隔建议为1年。由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定，因此送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

附录A

（推荐性附录）

振动式在线黏度计校准原始记录

证书编号：                                           原始记录编号：

| 送检单位： |  |  |  |  | 校准地点： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器型号： |  |  |  |  | 仪器编号： |  |
| 校准依据： |  |  |  |  | 制造厂： |  |
| 环境温度： |  | 环境湿度： |  |  | 校准日期： |  |
| 标准黏度液 | 标准物质编号 |  | 认定值 | 不确定度 |  | 有效期 |

一、黏度示值误差和重复性

| 量程 （mPa·s） | 标准值 （mPa·s） | 测量值（mPa·s） |  |  | 单组平均值 （mPa·s） | 平均值 （mPa·s） | 示值误差 （%） | 重复性 （%） | 扩展不确定度U（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |

- 二、温度示值误差

| - 温度计示值（℃） | - 黏度计温度示值（℃） | - 温度示值误差（℃） |
| --- | --- | --- |

校准员：                          核验员：

附录B

（推荐性附录）

振动式在线黏度计校准证书内页格式

- 黏度示值误差及重复性

| 量程（mPa·s） | 黏度示值误差（%） | 重复性（%） | - 扩展不确定度U（k=2） |
| --- | --- | --- | --- |

- 温度示值误差：           ℃

以下空白。

附录C

（资料性附录）

黏度示值误差校准结果测量不确定度评定示例

C.1 概述

C.1.1环境条件

环境温度：（15~35）℃，波动不超过±2℃/2h；

相对湿度：≤80%。

C.1.2校准用标准物质：

国家一级、二级有证牛顿流体标准物质。

C.1.3测量方法：

选择校准量程范围20%到80%内为标准值的两种标准黏度液对黏度计进行测量。待示数稳定后读数，共测两组，每组测量三次。要求组内每两次读数之间使探头和容器相对旋转90°（振动元件不拔出）。三次示值与组内平均值的最大偏差应不超过平均值的±1.5%，否则应重新测量。取两次平行测量结果的平均值作为本次测量结果。

C.2 测量模型及不确定度计算公式

C.2.1测量模型

Δηr=η−ηsR×100%                 （C.1）

式中：

Δηr——黏度示值误差，%；

η——测量点6次测量结果的平均值，mPa·s；

ηs——测量点的标准值，mPa·s；

R——测量时所选择的量程，mPa·s。

C.2.2不确定度传播率：

uC2(Δηr)=∂∆ηr∂η2u2(η)+∂∆ηr∂ηs2u2(ηs)

C.2.3灵敏系数：

c1=∂∆ηr∂η，c2=∂∆ηr∂ηs

C.3标准不确定度的来源及评定

C.3.1 由标准黏度液引入的不确定度uηs。

使用标准黏度液引入的不确定度分量来源于标准黏度液标称值的不确定度、恒温槽波动度导致标准黏度液量值差异、温度计分度值导致标准黏度液量值差异。

（1）标准黏度液标称值引入的不确定度u1ηs。由国家一级标准黏度液标准物质证书可知，标准黏度液最大不确定度为0.50%，k=2，则：

u1ηs=Urel2∙ηs=0.50%2=0.25%∙ηs

- 恒温槽波动度导致标准黏度液量值差异引入的不确定度u2ηs。

液体黏度随温度升高而减小，校准时要求恒温槽温度波动不大于±0.1℃，标准黏度液黏温变化率不大于±1%（温度波动±0.1℃），假定为均匀分布，则：

u2ηs=1%3∙ηs≈0.58%∙ηs

- 温度计误差导致的标准黏度液量值差异引入的不确定度u3ηs。

规范要求使用分度值不大于0.1℃的温度计，标准黏度液黏温变化率不大于0.5%/0.05℃，假定为均匀分布，则：

u3ηs=0.5%3∙ηs≈0.29%∙ηs

因此，标准黏度液引入的不确定度为：

urelηs=uηsηs=0.25%2+0.58%2+0.29%2≈0.7%

C.3.2 重复测量引入的不确定度uη。

按照测量方法要求，测量结果为6次测量的平均值。测量数据如下：

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值 （mPa·s） | 2078.8 | 2073.8 | 2078.7 | 2073.6 | 2075.4 | 2075.3 |

单次测量结果的相对标准偏差为sr(ηi)=i=16(ηi−η)2(n−1)η≈0.2%

则由于重复测量引入的不确定度为：urel(η)=sr(ηi)6≈0.1%

C.4标准不确定度分量来源及其描述

表C.1 各标准不确定度分量来源及其描述

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 相对标准不确定度分量 |
| --- | --- | --- |
| urel(ηs) | 标准黏度液引入 | 0.7% |
| urel(η) | 重复测量引入 | 0.1% |

C.5合成相对标准不确定度

按照公式D.8计算合成标准不确定度：

urel=urel(ηs)2+urel(η)2≈0.71%

C.6相对扩展不确定度

取k=2，则该仪器黏度示值误差校准结果的相对扩展不确定度为：

Urel=k×urel=0.71%×2≈1.5%，k=2