《振动式在线黏度计校准规范》

国家计量技术规范编写说明

（征求意见稿）

辽宁省计量科学研究院

2026年2月

《振动式在线黏度计校准规范》

- 1  工作简况

1.1  任务来源

任务来源：依据国家市场监督管理总局办公厅下发的2024年国家计量技术规范制定、修订计划通知，计划项目编号：MTC42-2024-03《振动式在线黏度计校准规范》。

1.2背景与必要性

振动式在线黏度计因其快速响应、易于集成和清洗方便等特性，已成为石油化工、能源环保、高分子材料等领域工业流程控制和质量管理的关键工具。随着工业自动化程度的提高，该类仪器在恶劣工况（如高温、腐蚀性介质）下的应用日益广泛，其测量数据的准确性直接关系到产品质量与安全生产。

然而，目前国内针对振动式在线黏度计尚无统一的校准规范，部分企业仅依赖企业标准或国外标准，量值溯源体系不完善，导致不同厂家、不同原理的仪器测量结果缺乏可比性。为完善国家计量技术规范体系，保障振动式在线黏度计测量量值的准确统一，制定本规范具有重要的现实意义。

1.3  编写依据

《振动式在线黏度计校准规范》的制定依据JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2018《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》共同构成本规范制定的基础性系列规范。在编制过程中，参考了GB/T 10247-2008《粘度测试方法》文件中的相关内容。

振动式在线黏度计广泛运用于生产和产品质量检验，其量值的准确与否直接关系到生产工艺和产品质量。在编制的过程中，起草小组掌握以下原则：体现目前技术的先进性，实际工作中的可操作性和可行性。

根据JJF1071《国家计量校准规范编写规则》的要求，本规范架构上包括封面、扉页、目录、引言、范围、引用文件、术语、概述、计量特性、校准条件、校准项目和校准方法、校准结果表达、复校时间间隔以及附录几个部分。

本着校准的原则，对仪器特性中示值误差和重复性进行校准，仅给出计量特性、校准项目及方法，并注明计量特性仅作参考不做合格判定依据。

1.4  起草过程

包括调研、实验验证、技术讨论、征求意见、专家评审等关键阶段的时间节点和完成情况。

2024年6月—2024年11月，全国石油专用计量测试技术委员会确定中国计量科学研究院主持承担《振动式在线黏度计校准规范》（编号：MTC42-2024-03）的编制任务，接到编制任务后，辽宁省计量科学研究院作为规范主要承担单位，成立本标准起草组，进行立项申报，开始收集、研究有关计量技术规范文件以及相关国家规范，对振动式在线黏度计厂家、应用现场调研，设计测试实验、研制配套标准器，确定相应技术指标。

2024年12月—2025年1月，规范起草小组组织了若干次研讨会，明确技术路线，做好实验分工与技术验证相关工作，开始试验数据的积累。

2025年2月—2025年5月，规范起草小组汇总初期实验数据及技术验证数据，在此基础上形成《振动式在线黏度计校准规范（初稿）》，并进一步依据初稿，开展模拟校准试验验证。

2025年6月—2025年8月：内部讨论和完善。项目组内部进行讨论和完善，并与相关合作单位、试验单位进行校准规范的讨论和完善。

征求意见处理：汇总征求到的意见（单位/专家意见），说明采纳或未采纳的理由。拟向相关领域的全国专业计量技术委员会委员、各级计量技术机构、相关生产企业、科研机构、使用单位及行业管理部门征求意见。

1.5  主要参加单位和工作组成员及分工

主起草单位及参加起草单位包括辽宁省计量科学研究院、中国计量科学研究院、中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司。

1.6  与相关国际技术文件的一致性程度、与国家标准的兼容情况

1.6.1技术指标的兼容性

基础要求一致：目前我国黏度测量的国家标准以JJG154-2012《标准黏度计检定规程》、JJG155-2016《工作毛细管黏度计检定规程》、JJG1002-2005《旋转黏度计检定规程》为核心技术规范，振动式在线黏度计校准规范的核心技术指标与上述国家规范以及国家标准GB/T 10247-1988《粘度测试方法》中振动法均要求测量结果的准确性和溯源性。

标准物质引用：校准规范要求使用有证牛顿流体黏度标准物质提供量值支持，这与国家标准物质的定值方法兼容，均通过毛细管黏度计定值确保溯源性。

1.6.2差异点

适用范围不同。JJG154-2012《标准黏度计检定规程》主要是针对标准毛细管黏度计进行检定校准，JJG155-2016《工作毛细管黏度计检定规程》主要是针对工作毛细管黏度计进行检定校准，JJG1002-2005《旋转黏度计检定规程》主要是针对旋转黏度计进行检定校准。国家标准GB/T 10247-1988《粘度测试方法》中振动法主要是针对振动法测量牛顿流体测试方法进行规范，侧重于测试方法。本规范是针对振动式在线黏度计进行校准，填补了振动原理在线仪器的校准规范空白，解决了在线工况下仪器校准无据可依的问题。

- 2  规范的编制原则和主要内容

2.1 规范的编制原则

振动式在线黏度计广泛运用于生产和产品质量检验，其量值的准确与否直接关系到生产工艺和产品质量。在编制的过程中，起草小组遵循以下原则：体现目前技术的先进性，实际工作中的可操作性和可行性。

根据JJF1071《国家计量校准规范编写规则》的要求，本规范架构上包括封面、扉页、目录、引言、范围、引用文件、术语、概述、计量特性、校准条件、校准项目和校准方法、校准结果表达、复校时间间隔以及附录几个部分。

本着校准的原则，对仪器特性中示值误差和重复性进行校准，仅给出计量特性、校准项目及方法，并注明计量特性仅作参考不做合格判定依据。

2.2 规范的主要内容

2.2.1振动式在线黏度计的校准参数主要有：黏度示值误差、黏度重复性、温度示值误差。

- 黏度示值误差

关键性：黏度示值误差是衡量黏度计测量结果与真实值偏差的关键参数，直接影响测量结果的准确性和可靠性。黏度示值误差校准是确保黏度计满足实际应用需求的重要环节。

可操作性：黏度示值误差的校准方法简单易行。校准所需标准黏度液、测头支架和恒温设备，易于获取且操作简便。

技术依据：GB/T 10247-1988《粘度测试方法》。

不确定度分析：示值误差校准过程中对校准结果可能引入的不确定度来源为标准黏度液的不确定度和水浴温度波动。

- 黏度示值重复性

关键性：重复性是衡量黏度计测量结果一致性的重要指标，直接影响测量数据的可靠性和仪器的稳定性。重复性校准是确保黏度计能够提供一致结果的关键步骤。

可操作性：重复性的校准方法简单易行。校准应在稳定的条件下进行，避免外界因素对校准结果的干扰。

- 温度示值误差

关键性：温度是影响黏度测量的关键因素，温度示值误差直接影响黏度测量准确度，因此温度校准是确保黏度计性能的重要环节。

可操作性：校准方法简单易行。校准设备温度计易于获取且操作简便。

2.2.2校准方法：振动式在线黏度计校准的技术路线为准备标准物质和标准设备，正确安装清洗，调零，恒温，校准步骤，数据处理。具体操作步骤如下：

1.校准前准备。黏度计需按仪器说明书要求对仪器进行校准。用易挥发的溶剂彻底清洗黏度计振动元件。如果振动元件表面有油等，根据需要用中性洗剂进行清洗，充分干燥水分。擦拭检测端子时应从根部开始向前进行，不应造成机械变形。

2.安装。按照仪器说明书将仪器连接起来，固定在探头支架上，使探头垂直向下。黏度计应牢固地固定在底座上，以免在测量过程中发生轻微移动。

3.调零。仪器通电预热0.5h后，把探头垂直向下置于空气中，在最灵敏量程进行零位调整。在空气中振动，黏度计示值应为0mPa·s或接近0mPa·s。

4.恒温。将标准黏度液倒入恒温容器中，要求目测标准黏度液无杂质和气泡。把黏度计探头部分垂直插入标准黏度液中，确保感应元件完全浸没，且探头距离容器底部和侧壁至少 20mm 以上（或按厂家规定距离）。黏度计探头进入标准黏度液时，应注意不要有气泡附着在振动元件表面。标准黏度液和探头在测定温度下恒温15min~30min，直至温度计读数稳定。

5.黏度示值误差。选择校准量程范围20%到80%内为标准值的两种标准黏度液对黏度计进行测量。首先选择一种标准物质进行校准，待示数稳定后读数，共测两组，每组测量三次，要求组内每两个读数之间使探头和容器相对旋转90°（振动元件不拔出）。三次示值与组内平均值的最大偏差应不超过平均值的±1.5%，否则应重新测量。按照公式（2）计算黏度示值误差。

Δηj,r=ηj−ηj,sR×100%                      （2）

式中：

Δηj,r——第j种标准黏度液测得的黏度示值误差，%；

ηj——第j种标准黏度液测得2次平行测量实测值的算术平均值，mPa·s；

ηj,s——第j种标准黏度液的标称值，mPa·s；

R——测量时所选择的量程。

黏度计清洗干燥后测量第二种标准黏度液。取两种标准黏度液所得黏度示值误差绝对值较大者作为该黏度计的黏度示值误差。

6.黏度重复性。按照公式（3）计算黏度测量重复性。

δj=ηj,max−ηj,minηj×100%                     （3）

式中：

δj——第j种标准物质测得的重复性；

ηj,max——第j种标准黏度液测得的黏度最大值，mPa·s；

ηj,min——第j种标准黏度液测得的黏度最小值，mPa·s；

ηj——第j种标准黏度液测得的黏度算术平均值，mPa·s。

黏度计清洗干燥后测量第二种标准黏度液。取两种标准黏度液所得黏度测量重复性较大者作为该黏度计的黏度测量重复性。

7.温度示值误差。将黏度计温度探头与温度计置于标准黏度液内同一深度，尽量靠近但互不接触，待温度计示数稳定后读数，按照公式（4）计算黏度计温度示值误差。

ΔT=T−Ts                           （4）

式中：

ΔT——温度示值误差，℃；

T——黏度计的读数，℃；

Ts——温度计的读数，℃。

- 3  主要试验验证情况

3.1实验方案

3.1.1实验目标

技术指标验证：确认校准方法对黏度示值误差、黏度重复性、温度示值误差核心指标的覆盖能力。

适用范围验证：评估校准规范对不同黏度范围的适用性。

3.1.2实验设计的关键步骤

- 标准物质与设备选择：有证牛顿流体黏度标准物质，覆盖1~106 mPa·s的黏度范围。恒温槽，在设定温度下，温度波动度不超过±0.1℃。温度计，采用分度值（或分辨率）不大于0.1℃的玻璃温度计或其他测温设备，使用前应经计量部门检定。

2. 实验流程设置：用标准黏度液在其定值温度下的黏度值，作为“真值”。将黏度计振头置于标准黏度液中测量6次，计算平均值与基准值的偏差，得到示值误差。同一标准液连续测量2次，计算重复性。使用经检定校准过的温度计对标准黏度液进行温度测量，黏度计的温度示值与温度计示值之差为温度示值误差

3.1.3数据的采集

记录环境参数，标准液批次、测量时间以及原始输出值。

3.2数据分析：汇总实验数据，验证校准方法的可行性和技术指标的合理性。

3.2.1 黏度示值误差

选择校准量程范围20%到80%内为标准值的两种标准黏度液对黏度计进行测量。首先选择一种标准物质进行校准，待示数稳定后读数，共测两组，每组测量三次，要求组内每两个读数之间使探头和容器相对旋转90°（振动元件不拔出）。三次示值与组内平均值的最大偏差应不超过平均值的±1.5%，否则应重新测量。黏度计清洗干燥后测量第二种标准黏度液。取两种标准黏度液所得黏度示值误差绝对值较大者作为该黏度计的黏度示值误差。

仪器制造商推荐的仪器误差一般为±5%FS。对累积的黏度测试结果进行分析，根据拉依达准则排除1个异常值后，以3个数据为一组，有效数据为209组，其示值误差δerr为引用示值误差绝对值。在对示值误差在特定区间内出现的概率做了计算，其中“出现概率”是指，从0至本区间实际出现次数之和与试验总次数之比。

表2 黏度示值误差的统计结果

| 示值误差δerr/%FS | 出现次数 | 出现概率 |
| --- | --- | --- |
| δerr≤1.0 | 91 | 43.54% |
| 1.0<δerr≤2.0 | 64 | 74.16% |
| 2.0<δerr≤3.0 | 31 | 89.00% |
| 3.0<δerr≤4.0 | 14 | 95.69% |
| 4.0<δerr≤5.0 | 6 | 98.56% |
| 5.0<δerr≤6.0 | 2 | 99.52% |
| δerr>6.0 | 1 | 100.00% |

当δerr≤5.0%时，可覆盖98.56%（209/210）的测量数据。综合考量所使用标准物质的不确定度，确定在本校准规范中，振动式在线黏度计黏度示值误差最大允许误差（MPE）为±5%FS。

3.2.2 黏度重复性

按照公式（3）计算黏度重复性。取两种标准黏度液所得黏度测量重复性较大者作为该黏度计的黏度测量重复性，根据拉依达准则检验，无异常值，有效数据105组。

表3 黏度重复性的统计结果

| 示值误差δr/% | 出现次数 | 出现概率 |
| --- | --- | --- |
| δerr≤0.5 | 43 | 40.95% |
| 0.5<δerr≤1.0 | 35 | 74.29% |
| 1.0<δerr≤1.5 | 22 | 95.24% |
| 1.5<δerr≤2.0 | 4 | 99.05% |
| δerr>2.0 | 1 | 100.00% |

对重复性再特定值出现的概率做了计算，在计算时以0.5%作为计算间隔，δr≤1.5%时，在此区间分布结果的比例为95.24%。考虑到实际测量工作过程中，影响测量结果的因素比较多，综合考量标准物质不确定度的影响，确定在本校准规范中，仪器重复性结果为不大于1.5%，可覆盖95%以上的测量数据。

3.3结论

表4 仪器计量性能要求

| 校准项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 黏度示值误差 | ±5%FS |
| 黏度重复性 | 不超过1.5% |
| 注：以上指标不用于合格性判定，仅供参考。 |  |

实验表明，本规范提出的校准方法操作可行，设定的技术指标（示值误差 ±5%FS，重复性 1.5%）合理，能够客观反映目前主流仪器的性能水平。

- 4  规范中重要条款的解释

- 无

- 5  重大分歧意见的处理结果和依据

截至目前，在起草及征求意见过程中，未收到重大分歧意见。

6  实施技术规范的风险评估及对经济社会发展可能产生的影响

6.1实施可行性

校准所需设备（恒温槽、标准黏度液、温度计）均为常规计量标准器，技术门槛适中。相关技术人员经过培训即可掌握操作规范。

6.2经济社会效益

本规范的实施将有效统一行业测试标准，解决在线黏度计“校准难、溯源难”的问题。有助于企业通过准确的黏度控制优化生产工艺、降低能耗和废品率，具有显著的经济效益。

7  贯彻实施国家计量技术规范的要求、措施、过渡期和实施日期等建议

为贯彻实施《振动式在线黏度计校准规范》，确保其有效执行，各相关计量技术机构、校准实验室及使用单位需高度重视，组织深入学习，准确理解其技术要点与校准程序。具体而言，各单位应尽快配备所需标准器与设备，完善操作规程，并组织开展人员专项培训与考核，确保校准人员持证上岗。各级计量行政部门亦需加强监督管理，将此规范纳入日常监督检查范围。为此，建议设置自发布之日起6个月的过渡期，鼓励各单位在此期间积极准备与试运行，过渡期结束后则须全面严格执行。

- 8  涉及专利的有关说明

- 本规范不涉及任何专利问题。

- 9  其他应当说明的事项

- 无