XXXX–XX–XX 实施

中华人民共和国国家计量技术规范

JJF  XXXX－XXXX

石油产品凝点测定仪校准规范

Calibration Specification for Petroleum Product Solidification Point Testers

（征求意见稿）

XXXX–XX–XX 发布

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局  发  布

本规范委托全国石油专用计量测试技术委员会负责解释

Calibration Specification for Petroleum Product

Solidification Point Testers

石油产品凝点测定仪校准规范

JJF XXXX－XXXX

归 口 单 位 ：  全国石油专用计量测试技术委员会

主要起草单位：  中国计量科学研究院

中国石化胜利油田分公司

山东省计量科学研究院

辽宁省计量科学研究院

参加起草单位：  中石化石油化工科学研究院有限公司

宁波市计量科学研究院

本规范主要起草人：

刘  喆（中国计量科学研究院）

  - 张  森（山东省计量科学研究院）

贺东旭（中国石化胜利油田分公司）

  - 洪  滔（辽宁省计量科学研究院）

参加起草人：

  - 赵丽萍（中国石化石油化工科学研究院）

秦树伟（宁波市计量科学研究院）

张正东（中国计量科学研究院）

目    录

1	范围	1

2	引用文件	1

3	术语	1

4	概述	1

5	计量特性	1

6	校准条件	2

6.1  环境条件	2

6.2  测量标准及其他设备	2

7	校准项目和校准方法	2

8	校准结果表达	4

9	复校时间间隔	5

附录A	6

附录B	7

附录C	8

附录D	10

引 言

本规范依据JJF 1071－2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001－2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1－2012《测量不确定度评定与表示》进行编制。

本规范主要参考了GB/T 510－2018《石油产品凝点测定法》中的技术指标、检测方法等内容。

本规范为首次发布。

石油产品凝点测定仪校准规范

- 范围

本规范适用于手动法和自动法石油产品凝点测定仪的校准。

- 引用文件

本规范引用了下列文件：

GB/T 510－2018 石油产品凝点测定法

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范。

- 术语

3.1 凝点 solidification point

试样在规定条件下冷却至液面停止移动时的最高温度，以℃表示。

[来源：GB/T 510－2018，3.1]

- 概述

凝点测定仪用于液体燃料（如柴油、生物柴油调合燃料）及润滑油等石油产品凝点的测定。测量原理是将试样装在规定的试管中，冷却至预期温度，将试管倾斜至与水平成45°，静置1 min，观察液面是否移动，当液面不移动时的最高温度即为试样的凝点。

凝点测定仪分为手动和自动两种方式，分别采用目视或光学监测方法进行测量。凝点测定仪主要由冷却系统、计时装置、测试系统（试管、套管、温度计等）和光学监测系统（自动凝点测定仪适用）等组成。手动凝点测定仪结构示意图如图1所示。

图1 手动凝点测定仪结构示意图

- 计量特性

凝点测定仪的计量特性见表1。

表1 计量特性

| 计量特性 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 温度示值误差 | 不超过±1.0 ℃ |
| 凝点示值误差 | 不超过±6.0 ℃ |
| 凝点示值重复性 | 2.0 ℃ |
| 注：以上所有计量特性指标仅供参考,不做符合性判定。 |  |

- 校准条件

6.1  环境条件

###### 6.1.1 环境温度：（15～35）℃。

###### 6.1.2 相对湿度：≤85%。

###### 6.1.3 供电电源：交流电压（220±22）V，（50±1）Hz。

###### 6.1.4凝点测定仪应置于平稳的工作台上，且保证实验室内光线充足，能准确观察到试样液面变化。

6.2  测量标准及其他设备

6.2.1 有证标准物质：国家计量行政部门批准的凝点标准物质，扩展不确定度不大于2.8 ℃（k=2）。

6.2.2 测温设备：（－80～60）℃，分度值不大于0.1 ℃，最大允许误差不超过校准温度点允许误差绝对值的1/3。

6.2.3 电子秒表：最大允许误差不超过±0.07 s/10 min。

- 校准项目和校准方法

7.1 校准前检查

7.1.1 外观检查

仪器应具有名称、型号、制造厂、出厂编号等标识。仪器各部件齐全且连接良好，各旋钮及按键应能正常工作，无影响使用性能的缺陷。

7.1.2 玻璃器皿检查

试管、套管等玻璃器皿应完好、清洁。

7.2 温度示值误差

在凝点测定仪规定的使用条件下，设定温度T0，待冷浴温度稳定后，用测温仪测量套管附近冷浴温度，每隔1 min测量1次，重复测量3次。凝点测定仪设定的温度与3次测量结果的算术平均值进行比较，以两者之差作为温度示值误差，如式（1）所示：

ΔT=T0−T                           （1）

式中：

——温度示值误差，℃；

T0——凝点测定仪设定温度，℃；

——测温设备3次测量结果的算术平均值，℃。

注：无液体工作介质的凝点测定仪不校准此项。

7.3  凝点示值误差

7.3.1 手动凝点测定仪

按试验要求开机并设置相关参数。根据仪器量程及客户要求选择合适的凝点标准物质，将标准物质倒入清洁、干燥的试管至刻线处。选用量程与所测标准物质认定值匹配的温度计，用塞子将温度计固定在试管中央，使温度计感温泡底部距试管底部8 mm~10 mm。将装有试样和温度计的试管，垂直地浸入50 ℃±1 ℃的水浴中加热，直至试样温度到50 ℃±1 ℃为止。当试样温度加热到50 ℃±1 ℃时，从水浴中取出装有试样和温度计的试管，擦干后装入套管中，将套管和试管组件垂直固定在支架上，并在室温下静置，直至试样冷却至35 ℃±5 ℃。然后将此组件浸入到冷却浴中，浴槽温度应比试样的预期凝点低7 ℃~8 ℃。当试验温度冷却到预期凝点时，将浸在冷却浴中的套管和试管组件倾斜，倾斜至与水平成45°，并保持1 min。当试样液面位置有移动时，从套管中取出试管，并将试管重新加热至试样温度达到50 ℃±1 ℃，然后用比上次低4 ℃或其他更低的温度重新进行测定，直至某试验温度能使试样液面停止移动为止。当试样液面的位置没有移动时，从套管中取出试管，并将试管重新预热至试样达到50 ℃±1 ℃，然后用比上次试验温度高4 ℃或其他更高的温度重新进行测定。直至某试验温度能使试样液面有移动为止。找出凝点的温度范围（即液面位置从移动到不移动或从不移动到移动的温度范围）之后，选择比试样能够移动的温度低2 ℃，或比试样不能移动的温度高2 ℃，重新进行试验。直至确定某试验温度能使试样液面停止移动而升高2 ℃试样液面又能够移动时，取试样液面不移动的温度，作为试样的凝点T1。选择相同编号且同一批次的标准物质，按上述步骤重复测量，分别得到和。按式（2）计算凝点示值误差。

ΔTs=Ts−Tss                           （2）

式中：

ΔTs——凝点示值误差，℃；

Ts——3次测量值、和的算术平均值，℃；

Tss——凝点标准物质认定值，℃。

7.3.2 自动凝点测定仪

按照使用说明书要求开机预热，并设置相关参数。根据仪器量程及客户要求选择合适的凝点标准物质。取一定量的试样，按照自动凝点测定仪的说明书选择合适试验程序开始试验，测试完成后记录测定结果。选择相同编号且同一批次的标准物质，按上述步骤重复测量，分别得到和。按式（2）计算凝点示值误差。

7.4  凝点示值重复性

根据7.3中的测试结果，按式（3）计算凝点重复性。

（3）

式中：

——凝点重复性，℃；

、——3次凝点测量结果中的最大值和最小值，℃。

- 校准结果表达

校准结果应在校准证书上反映。校准证书应至少包括以下信息：

a) 标题：“校准证书”；

b) 实验室名称和地址；

c) 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d) 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e) 客户名称和地址；

f) 被校对象的描述和明确标识；

g) 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h) 如果与校准结果的有效性或应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i) 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k) 校准环境的描述；

l) 校准结果及其测量不确定度的说明；

m) 对校准规范的偏离的说明（如有）；

n) 校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o) 校准结果仅对被校对象有效的声明；

p) 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

- 复校时间间隔

- 凝点测定仪复校时间间隔建议为1年。由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

附录A

凝点测定仪校准原始记录参考格式

| 送校单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 |  |  |  | 型号 |  |  |  |
| 制造厂 |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |
| 客户地址 |  |  |  | 校准地点 |  |  |  |
| 接收日期 |  |  |  | 校准日期 |  |  |  |
| 环境温度/℃ |  |  |  | 湿度/%RH |  |  |  |
| 依据技术文件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准周期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准员 |  |  |  | 记录编号 |  |  |  |
| 核验员 |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |
| 校准使用的计量基（标）准装置（含标准物质）/主要仪器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 | 测量范围 |  | 不确定度/准确度等级 |  | 证书编号 |  | 证书有效期至 |

1.外观检查

| 外观检查 | □ 符合 □ 不符合 |
| --- | --- |
| 玻璃器皿检查 | □ 符合 □ 不符合 |

2.温度示值误差及不确定度

| 设定温度 ℃ | 实测值/℃ |  |  |  | 温度示值误差 ℃ | 扩展不确定度 ℃（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 平均值 |  |  |

3. 凝点示值误差和重复性

|  | T1 | T2 | T3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预期凝点/℃ |  |  |  |
| 实测值/℃ |  |  |  |
| 平均值/℃ |  |  |  |
| 示值重复性/℃ |  |  |  |
| 示值误差/℃ |  |  |  |

4、凝点示值误差不确定度

|  | 标准物质/℃ | 重复性/℃ | 测试温度间隔/℃ | uc/℃ | U/℃（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ui |  |  |  |  |  |

以下空白

附录B

- 凝点测定仪校准证书内页推荐格式

证书编号：××××——×××× 校准结果 一、外观检查： 表1 外观检查 检查项目; 检查结果. 外观检查. 玻璃器皿检查. 二、校准结果： 表2 温度示值误差 设定值℃; 测量值 ℃; 平均值 ℃; 温度示值误差 ℃; 扩展不确定度 ℃（k=2）. 表3 凝点示值误差和重复性 标准值 ℃; 测量值 ℃; 仪器示值 ℃; 重复性 ℃; 示值误差 ℃; 扩展不确定度 ℃（k=2）. 以下空白

附录C

温度示值误差不确定度评定示例

C.1 测量方法

在凝点测定仪规定的使用条件下，设定温度T0，待冷浴温度稳定后，用测温仪测量套管附近冷浴温度，每隔1 min测量1次，重复测量3次。凝点测定仪设定的温度与3次测量结果的算术平均值进行比较，以两者之差作为温度示值误差。

C.2 测量模型及不确定度计算公式

C.2.1 测量模型

凝点示值误差为：

ΔT=T0−T                           （C.1）

式中：

——温度示值误差，℃；

T0——凝点测定仪设定温度，℃；

——测温设备3次测量结果的算术平均值，℃。

C.2.2 合成标准不确定度计算公式

根据式（C.1）的测量模型，输入量T0和T的不确定度之间不相关，由不确定度传播律，可以得到合成标准不确定度的计算公式（C.2）。

ucΔT2=c12uT02+c22uT2                 （C.2）

- 灵敏系数为：

- c1=∂ΔT∂T0=1，c2=∂ΔT∂T=−1

将灵敏系数代入式（C.2），则式（C.2）可简化为式（C.3）。

ucΔT=uT02+uT2                        （C.3）

- 式中：ucΔT、uT0、uT分别为示值误差的合成标准不确定度，以及仪器示值、测温仪测试值引入的不确定度分量。

C.3 不确定度分量一览表

不确定度分量一览表列于表C.1。

表C.1 标准不确定度分量一览表

| 不确定度分量 | 不确定度来源 | 不确定度分量 |
| --- | --- | --- |
| 测温设备不确定度uT | 测温设备引入的分量 | u1 |
| 仪器示值不确定度uT0 | 重复性引入的分量 | u2 |

C.4 不确定度分量的评定

C.4.1 测温设备引入的不确定度分量u1

采用温度巡检仪对凝点测定仪的设定温度进行校准，从校准证书中查询温度巡检仪的扩展不确定度为0.04 ℃（k=2），则温度巡检仪引入的不确定度分量按下式计算：

u1=0.042=0.02 ℃

C.4.2 重复性引入不确定度分量u2

对标准物质重复测量3次，测量结果分别为－9.0 ℃、－8.0 ℃和－8.0 ℃，用极差法计算重复性引入的不确定度分量，按下式计算：

u2 =−8.0−−9.01.69×3=0.34 ℃

C.5 合成标准不确定度

由式计算合成标准不确定度uc为：

uc=u12+u22=0.34 ℃

C.6 扩展不确定度

取包含因子k=2，凝点示值误差测量结果的扩展不确定度为：

U=k⋅uc=2×0.34=0.68 ℃

附录D

- 凝点示值误差不确定度评定示例

D.1 测量方法

在本次评定实验中，选用国家有证凝点标准物质GBW（E）作为测量样品，凝点为-0.7 ℃，U＝2.8 ℃（k=2）。按规范7.3内容对凝点测定仪进行凝点示值误差的校准，测定仪3次测量结果的平均值与标准物质认标准的差值为凝点示值误差。

D.2 测量模型及不确定度计算公式

D.2.1 测量模型

凝点示值误差为：

ΔTs=Ts−Tss                                  （C.1）

式中：

ΔTs——凝点示值误差，℃；

Ts——3次凝点测量结果的算术平均值，℃；

Tss——凝点标准物质标准值，℃。

D.2.2 合成标准不确定度计算公式

根据式（C.1）的测量模型，输入量Ts和Tss的不确定度之间不相关，由不确定度传播律，可以得到合成标准不确定度的计算公式（C.2）。

ucΔTs2=c12uTs2+c22uTss2                 （C.2）

- 灵敏系数为：

- c1=∂ΔTs∂Ts=1，c2=∂ΔTs∂Tss=−1

将灵敏系数代入式（C.2），则式（C.2）可简化为式（C.3）。

ucΔTs=uTs2+uTss2                        （C.3）

- 式中：ucΔTs、uTs、uTss分别为示值误差的合成标准不确定度，以及仪器示值、标准物质标准值引入的不确定度分量。

D.3 不确定度分量一览表

不确定度分量一览表列于表C.1。

表C.1 标准不确定度分量一览表

| 不确定度分量 | 不确定度来源 | 不确定度分量 |
| --- | --- | --- |
| 标准值不确定度uTss | 标准物质引入的分量 | u1 |
| 仪器示值不确定度uTs | 重复性引入的分量 | u2 |
|  | 数据修约引入的分量 | u3 |
|  | 冷浴槽温度示值误差引入的分量 | u4 |
|  | 温度计引入的分量 | u5 |
|  | 电子秒表引入的分量 | u6 |

D.4 不确定度分量的评定

D.4.1 标准物质标准值引入的不确定度分量u1

校准所用标准物质的证书上可查到标准值的扩展不确定度和包含因子，以凝点标准物质GBW(E)为例，U＝2.8 ℃（k=2），则标准物质标准值引入的不确定度分量按下式计算：

u1=2.82=1.4 ℃

D.4.2 仪器示值不确定度uTs

D.4.2.1 重复性引入不确定度分量u2

对标准物质重复测量3次，测量结果分别为－1.0 ℃、－2.0 ℃和0.0 ℃，用极差法计算重复性引入的不确定度分量，按下式计算：

u2 =0.0−−2.01.69×3=0.68 ℃

D.4.2.2 数据修约引入的不确定度分量u3

GB/T510中要求，手动凝点测定仪报告试样的凝点，结果需精确至1 ℃，假设其为均匀分布，则数据修约引入的不确定度分量按下式计算：

u3=12×3=0.29 ℃

D.4.2.3 冷浴槽温度示值误差引入的不确定度分量u4

根据附录C，冷浴槽温度示值误差引入的扩展不确定为0.68 ℃（k=2），则：

u4=0.682=0.34 ℃

D.4.2.4 温度计引入的不确定度分量u5

根据JJG 130-2011《工作用玻璃液体温度计》中的要求，GB-31号温度计在（-50~0） ℃范围内的最大允许误差为±2.0 ℃，假设其为均匀分布，则温度计引入的不确定度分量按下式计算：

u5=23=1.2 ℃

D.4.2.5 电子秒表引入的不确定度分量u6

根据JJF 2195 -2025《秒表校准规范》中的要求，电子秒表的的最大允许误差为±0.07 s/10 min，假设其为均匀分布，则温度计引入的不确定度分量按下式计算：

u5=0.073=0.04 s

D.5 合成标准不确定度

由式计算合成标准不确定度uc为：

uc=u12+u22+u32+u42+u52+u62=2.0 ℃

D.6 扩展不确定度

取包含因子k=2，凝点示值误差测量结果的扩展不确定度为：

U=k⋅uc=2×1.6=4.0 ℃