《石油产品凝点测定仪校准规范》

国家计量技术规范编写说明

（征求意见稿）

中国计量科学研究院

2025年08月

《石油产品凝点测定仪校准规范》

1  工作简况

1.1  任务来源

本规程修订任务来源于《市场监管总局办公厅关于印发2024年国家计量技术规范制定、修订及宣贯计划的通知》(市监计量发[2024]40号)，计划项目编号：MTC42—2024—08。

1.2  编写依据

本规范依据JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》、JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》编制。本规范的主要技术指标和试验方法参考了GB/T 510-2018《石油产品凝点测定法》。

1.3  起草过程

中国计量科学研究院于2024年6月接到本规范制定任务。中国计量科学研究院、山东省计量科学研究院、辽宁省计量科学研究院作为主要起草单位，与中石化石油化工科学研究院有限公司合作，成立了规范起草小组。在前期准备工作中，技术规范起草小组对国内使用的石油产品凝点测定仪的结构、工作原理、使用情况、用户需求做了深入的研究，为起草《石油产品自动凝点测定仪校准规范》工作奠定了基础。

规范起草小组于2024年6月接到本规程制定任务。自2024年7月至2024年9月进行调研，收集仪器生产、使用情况等信息，并整理相关数据。2024年10月，制定小组根据已汇总信息，召开规范制定讨论会，讨论确定规范主要指标的计量性能要求与试验方法。讨论会后规范起草小组将已确定的计量性能指标与试验方法编制试验操作说明，发放给凝点测定仪使用实验室，进行指标验证试验。2025年2月，将各实验室已返回的实验数据进行处理分析，完成计量性能指标的确认与规范修订初稿。2025年5月，召开起草小组会议，内部讨论征求意见，对初稿进行进一步完善，并完成不确定度评定报告；2025年8月，本规范起草小组完成征求意见稿初稿及相关材料的起草，并报送秘书处。

1.4  主要参加单位和工作组成员及分工

规范起草小组主要由中国计量科学研究院刘喆和张正东、山东计量科学研究院张森、辽宁省计量科学研究院洪滔、中国石化胜利油田分公司贺东旭组成。其中刘喆负责材料整理收集以及规范相关材料的撰写工作；张森、洪滔和贺东旭负责凝点测定仪用户使用情况的调研工作及指标验证工作；张正东负责项目整体的决策及进度的把控。

1.5  与相关国际技术文件的一致性程度、与国家标准的兼容情况

国外尚无凝点测定仪校准技术文件。

2  规范的编制原则和主要内容

2.1 规范的编制原则

规范起草小组依据JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》和JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》进行规范编写；规范起草小组参考GB/T 510-2018《石油产品凝点测定法》国家标准对规范主要技术指标和试验方法进行编写，并在大连智能仪器仪表有限公司DZY-037型、湖南津市市石油化工仪器有限公司的JSR0908型等凝点测定仪的检测数据进行了比对试验。

2.2 规范的主要内容

本规范在编制格式上执行了JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》，主要内容包括9个章节和4个附录, 具体为：1.范围、2.引用文件、3.术语和计量单位、4.概述、5.计量特性、6.校准条件、7.校准项目和校准方法、8.校准结果表达、9.复校时间间隔、附录A校准记录参考格式、附录B校准证书内页参考格式、附录C温度示值误差不确定度评定示例、附录D凝点示值误差不确定度评定示例。

3  主要试验验证情况和预期达到的效果

3.1  试验条件

本规范对试验条件下的温度、湿度等环境条件进行了规定。其中，环境温度范围为（15~35）℃；环境相对湿度不大于85%。

3.2  试验方法

试验按照GB/T 510-2018《石油产品凝点测定法》要求进行。手动法要求，当试样温度加热到50℃±1℃时，从水浴中取出装有试样和温度计的试管，擦干后装入套管中，将套管和试管组件垂直固定在支架上，并在室温下静置，直至试样冷却至35℃±5℃。然后将此组件浸入到冷却浴中，浴槽温度应比试样的预期凝点低7℃~8℃。当试验温度冷却到预期凝点时，将浸在冷却浴中的套管和试管组件倾斜，倾斜至与水平成45°，并保持1min。当试样液面位置有移动时，从套管中取出试管，并将试管重新加热至试样温度达到50℃±1℃，然后用比上次低4℃或其他更低的温度重新进行测定，直至某试验温度能使试样液面停止移动为止。当试样液面的位置没有移动时，从套管中取出试管，并将试管重新预热至试样达到50℃±1℃，然后用比上次试验温度高4℃或其他更高的温度重新进行测定。直至某试验温度能使试样液面有移动为止。找出凝点的温度范围（即液面位置从移动到不移动或从不移动到移动的温度范围）之后，选择比试样能够移动的温度低2℃，或比试样不能移动的温度高2℃，重新进行试验。直至确定某试验温度能使试样液面停止移动而升高2℃试样液面又能够移动时，取试样液面不移动的温度，作为试样的凝点。自动法则是按照自动微量凝点仪的说明书选择合适试验程序开始试验。

每家实验室收到样品共3种，编号为SPBW-1、SPBW-2、SPBW-3，每种样品2瓶，共6瓶。每种样品测试2个单元，每个单元独立取样2次进行测量，取4次测试结果平均值作为凝点值。所有试验数据保留到小数点后一位。

3.3  试验结果、结论

依据GB/T 510-2018方法，累计获得校准数据35组，每组含4次测量数据，汇总数据如下表所示。其中，SPBW-1和SPBW-2测量数据12组， SPBW-3测量数据11组；自动法仪器9组，手动法仪器26组。

4  规范中重要条款的解释

（1）主要计量特性的确定

本规范以大连智能仪器仪表有限公司DZY-037型、湖南津市市石油化工仪器有限公司的JSR0908型等众多品牌典型仪器设备的计量特性为依据，在前期试验的基础上，确定了主要计量特性，具体试验数据见试验报告。校准项目的测量设备及计量特性如下表所示：

表3 校准项目及计量特性

| 序号 | 校准项目 | 计量特性 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 温度示值误差 | 不超过±1.0℃ |
| 2 | 凝点示值误差 | 不超过±6.0℃ |
| 3 | 凝点示值重复性 | 2.0℃ |

5  重大分歧意见的处理结果和依据

无

6  实施技术规范的风险评估及对经济社会发展可能产生的影响

准确获取石化产品凝点对于石化产品的使用、贮存及运输具有重要意义。本规范的制定和实施，弥补了凝点测定仪校准规范的空白，保证使用凝点测定仪测定结果的准确可靠，有利于促进石化产业产品质量提高，实现石化产品的高质量发展。

7  贯彻实施国家计量技术规范的要求、措施、过渡期和实施日期等建议

目前凝点测定仪具备完善的试验方法且设备运转稳定性好，为石化产品安全监测提供了有效的技术支撑。但目前尚缺少此类凝点测定设备的相关校准规范，仪器的量值特性准确无法得到考察。中国计量科学研究院目前正在研制凝点标准物质，标准物质的研制是校准规范应用过程中实现校准参数准确性、提升校准规范性的技术支撑和有力保障。鉴于此，建议本规范在发布后尽快实施。

8  涉及专利的有关说明

无

9  其他应当说明的事项

无