《微量法残炭测定仪校准规范》

国家计量技术规范编写说明

（征求意见稿）

单位名称：辽宁省计量科学研究院

2026年2月

《微量法残炭测定仪校准规范》

- 1  工作简况

1.1  任务来源

根据国家市场监督管理总局办公厅文件《市场监管总局办公厅关于印发2024年国家计量技术规范项目制定、修订及宣贯计划的通知》（市监计量发[2024]40号）要求，《微量法残炭测定仪校准规范》列入2024年国家计量技术规范项目制定计划（计划项目编号：MTC42－2024－02），《微量法残炭测定仪校准规范》的制定工作在全国法制计量管理计量技术委员会指导下，由辽宁省计量科学研究院负责制定工作，计划报批时间为2026年第4季。

1.2  编写依据

残炭是指在规定条件下，油品在裂解中所形成的残留物。残炭值主要用于评估油品（如润滑油、燃料油、沥青等）在高温条件下的结焦倾向或炭残留特性，是高温加热试样前后的质量百分比，单位是%。在石油化工领域残炭值是油品中胶状物质和不稳定化合物含量的间接指标，可用于预测原油、渣油、沥青等重质油品在加工过程中结焦倾向，指导炼油工艺优化（如催化裂化、焦化装置）；评估润滑油基础油、燃料油（如船用燃料油）的清洁性，可反映润滑油的精致程度；分析生物柴油、乙醇燃料等可再生燃料的相关特性，确保产品质量；在焦化原料油中的残炭值则间接表明了焦炭的产率，残炭值越大，焦炭产量越高；在化工与材料领域，测量残炭值可用于了解橡胶、塑料等高分子材料热裂解行为，评估添加剂（如阻燃剂）对材料热稳定性的影响，在开发催化剂时评估催化剂载体（如分子筛）在反应过程中积碳情况，优化催化剂再生周期；在煤炭与煤化工、新型燃料、润滑油或高分子材料的研发与质量控制方面残炭的测定同样有重要作用。因此，石油产品的残炭值对于油品质量的保障和产量控制至关重要。主要测量方法有微量残炭法、康氏残炭法、兰氏残炭法以及电炉残炭法。微量法是近些年国内外普遍采用的一种简便而高效的残炭测定方法，原理是将已称重的试样放人一个样品管中，在规定的时间内以可控方式于氮气下加热到500℃，加热过程中易挥发性物质随氮气排出，称量残留的炭质型残渣质量得到残炭数值；康氏法是世界各国普遍采用的一种标准方法，原理是把已称重的试样置于坩埚内进行分解蒸馏，残余物经强烈加热一定时间即进行裂化和焦化反应。在规定的加热时间结束后，将盛有碳质残余物的坩埚于干燥器内冷却并称重计算残炭值；兰氏残炭法原理是将样品装入特制的带有毛细管的玻璃焦化瓶中，并置于温度维持在（550±5）℃的金属炉内，将试样迅速地加热到所有挥发性物质（包括分解和没有分解的）都从瓶口逸出的温度，而较重的残留物则留在瓶内进行裂化、焦化反应。在加热周期的后阶段，焦炭或残炭进一步缓慢分解或由于空气可能被吸入瓶内而有轻微的氧化，在规定的加热周期之后，将焦化瓶从炉内取出，置于干燥器内冷却、称重。电炉法源于原苏联，使用的国家很少，原理是在规定的试验条件下，用电炉来加热蒸发润滑油、重质液体或其它石油产品的试样，并测定燃烧后形成的焦黑色残留物（残炭）的质量百分数。四种方法比较见表1。

根据表1和市场应用情况，微量法残炭凭借其优点在质量控制（常规分析）、科研与工艺优化和特定行业需求方面成为主流方法，康氏法为传统重质油的标准方法，对于燃料油、原油及大部分渣油，两者数据偏差在重复性允差范围内（如燃料油偏差0.8%~1.0%，康氏法残炭值略高于微量法，但线性相关性较好（R²=0.9925），在0.10%~25.0%（质量分数）范围内在统计意义上没有显著的差别，但微量法精密度更好；微量法与电炉法比较，轻质油和原油数据近似性好（偏差1.0%~2.1%），但渣油、悬浮床加氢尾油等差异显著（偏差最高达12.2%），电炉法残炭值普遍高于微量法，可能与加热方式（明火点燃）有关；兰氏法与康氏法的数据存在近似关系，但未被广泛采用，具体差异未明确说明，同时兰氏法因数据近似性和操作复杂性，应用场景有限。微量法残炭的国家标准在2021年重新进行了修订，而其他三种方法的现行版本已经距今30年有余，微量法残炭的应用更普遍，使用领域更广泛，因此本规范选择微量法残炭作为国家规范的研究对象。

表1 我国主要残炭测定法比较

| 方法 | 微量法 | 康氏法 | 兰氏法 | 电炉法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 | GB/T17144-2021、 ASTM D4530 | GB/T 268-1987、 ASTM D189 | SH/T 0160-1992、ISO 4262、ASTM D524 | SH/T 0170-1992 |
| 原理 | 样品在氮气保护下程序升温（500℃）热裂解，形成残炭后冷却称量 | 样品在瓷坩埚中通过煤气喷灯直接加热燃烧，高温（约700℃）下形成残炭 | 样品在氮气保护下加热至550℃，通过裂解和氧化反应生成残炭 | 样品在电炉中加热至520±5℃，点燃油烟后煅烧，最终称量残炭 |
| 测试条件 | 电炉程序控温，分阶段升温（150~500℃），全程惰性气体保护，自动化程度高 | 分阶段加热（预点火、燃烧、强火煅烧），需手动调节火焰，明火操作 | 特定玻璃管中加热，需控制惰性气体流量，操作较复杂 | 电炉恒温加热，需手动点火，总加热时间30分钟 |
| 样品量 | 0.15g~5g | 3g~10g | 0.5g~4g | 1g ~8g |
| 测量范围 | 0.1%~30% | 未明确 | 小于20% | 未明确 |
| 适用样品 | 轻质油（柴油、汽油）、重质油及原油 | 重质油（渣油、沥青、燃料油） | 柴油、燃料油 | 渣油、超稠油等重质油 |
| 数据特点 | 与康氏法数据等效（残炭>0.01%时），自动化程度高，重复性误差较小 | 结果受加热均匀性影响较大，重复性允差0.06%~1.66%（依样品类型） | 数据与康氏法近似，但国际应用较少 | 残炭值通常高于微量法，尤其在渣油中差异显著（偏差可达2.3%~12.2%） |
| 优缺点 | 优点：样品量少、速度快； 缺点：对低残炭样品（<0.1%）灵敏度有限 | 优点：国际通用，成本低； 缺点：操作繁琐，重现性较差 | 优点：操作可控性较好； 缺点：适用性窄，数据相关性争议大 | 优点：适用于高温工艺研究； 缺点：数据与微量法一致性较差 |

微量法残炭测定仪的原理是通过高温裂解样品，测量残炭值。经过调研，进口仪器品牌主要是日本田中、美国克勒、法国的NORMALAB公司和美国PAC公司。国产品牌众多，国产仪器市场占有率较高但国内生产厂家较为分散，主要生产微量残炭仪的厂家及其代表性产品有得利特（北京）科技有限公司生产的A1260型、北京时代新维测控设备有限公司的TP737型、深圳市联合嘉利科技有限公司的MCR100型、山东盛泰仪器有限公司的SH109型、上海阳光科学仪器制造有限公司的YG-2711型、上海景颐自动化设备有限公司、上海程斯智能科技有限公司CSI-TE193型、上海神开石油仪器有限公司、湖南慑力电子科技有限公司的SL-CT108型、湖南津市市石油化工仪器有限公司、菏泽市新世纪仪器仪表有限公司、西安卓凡石油仪器有限公司ZFY-17144B型、庆阳戴瑞特石油仪器有限公司、辽宁华科，还有很多地方性占有率比较高的如大连瑞德仪器有限公司、大连远东兴仪器有限公司、大连北方分析仪器有限公司、大连石油仪器有限公司、大连邦能石油仪器有限公司、大连格博特自动化有限公司等，市场上生产厂家众多，亟需制定规范，加快助力相关领域发展。目前，国内相关的计量技术规范包括，国家标准GB/T17144-2021《石油产品残炭测定法（微量法）》；地方计量技术规范JJF（辽）435-2020《残炭测定器（微量法）校准规范》、JJF（辽）445-2020《残炭炉温度参数校准规范》、JJF（新）112-2023《微量残炭测定仪校准规范》；行业计量技术规范JJF（石化）056-2021《微量法残炭测定器校准规范》。国家标准中缺乏相应的计量性能的明确指标，地方规范和行业规范对微量法残炭测定仪的温度计量性能研究不足。目前市场上微量法残炭测定仪的各项指标均有提升，在此基础上亟需对仪器的各项指标起草更符合计量溯源意义的规范，保证重要石化检测仪器的量值溯源。

主要技术依据：

JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》

JJF1001-2018《通用计量术语及定义》

JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》

GB/T17144-2021《石油产品残炭测定法（微量法）》。

1.3  起草过程

2024年1月申报微量法残炭测定仪校准规范申报书；

2024年5月市场监管总局办公厅正式通知《关于印发 2024 年国家计量技术规范项目制定、修订及宣贯计划》；

2024年9月，全国石油专用计量测试技术委员会石油加工及产品检验检测工作组进行规范编制线上协调会。

2025年3月，全国石油专用计量测试技术委员会石油加工及产品检验检测工作组进行规范编制协调会。

2025年8月，全国石油专用计量测试技术委员会石油加工及产品检验检测工作组发布项国家计量技术规范意见的函，形成报审稿。

2026年2月，进行厂家测试，形成征求意见稿。

1.4  主要参加单位和工作组成员及分工

本次起草组由辽宁省计量科学研究院、中国计量科学研究院。辽宁省计量科学研究院主要进行整体起草工作的规划、文本的编制、材料的整理以及校准方法研究；中国计量科学研究院主要进行标准物质的研发；

1.5  与相关国际技术文件的一致性程度、与国家标准的兼容情况

与美国标准ASTM D4530和国家标准GB/T17144-2021方法兼容，取样量、使用方法相同，但以上标准方法没有对计量特性的描述，该部分在本规范中有显示。

- 2  规范的编制原则和主要内容

2.1 规范的编制原则

编制规范的文件：

JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》

JJF1001-2018《通用计量术语及定义》

JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》

在进行充分市场调研的基础上，对标准物质和校准方法进行研究，广泛征集市场上在售仪器厂家的实验数据，依据编制规范的文件进行规范的编制。

2.2 规范的主要内容

本规范的主要包括以下：

1  范围

2  引用文件

3  术语

4  概述

5  计量特性

6  校准条件

7  校准项目和校准方法

8  校准结果表达

9  复校时间间隔

附录A微量法残炭测定仪箱体温度校准说明

附录B微量法残炭测定仪校准原始记录

附录C微量法残炭测定仪校准证书内页格式

附录D微量法残炭测定仪示值误差校准结果测量不确定度评定示例

- 3  主要试验验证情况和预期达到的效果

3.1 试验条件

选取干燥清洁的玻璃样品管，根据样品残炭值大小选取适当规格的样品管，待玻璃样品瓶置于干燥器内冷却1h后，称量并记录样品瓶质量m1，根据残炭值大小选择称样量，将样品装入样品管底部，避免样品粘在管壁上，称量装入样品的样品管质量m2，将装有测定样品的玻璃样品管依次放入样品管支架上，将装有测定样品的玻璃样品管依次放入样品管支架上。当炉温低于100℃时，将放有样品管的样品架放入炉膛内，并盖好顶盖，以流速600 mL/min的氮气吹扫至少10 min，然后将氮气流速降到150 mL/min，并以（10~15）℃/min 的加热速率将成焦炉升温至500 ℃恒温15 min，然后关闭电源，让其在600mL/min的氮气流吹扫下冷却；当炉温降低至250℃时，把样品管支架取出，并放入干燥器中冷却至室温，称量并记录样品瓶和残炭质量m3，依据公式（1）计算残炭值。在进行箱体温度校准时，从收集废液的口将热电偶探进箱体，将热电偶固定在样品架上，然后用棉布将收集口堵住，将顶盖盖好后进行温度校准。

- 样品管与称样量的选择

根据样品的预计残炭值，选择推荐的试样称取量和样品管体积,见表3。在分析中应严格按照标准要求进行分析，选取不适宜的样品管可能会影响分析结果。选取容量比推荐值小时，样品在加热过程中易挥发性物质存在残留的可能性；若选取容量比推荐值大时，样品管在加热、转移、干燥等过程中，被杂质污染的可能性就更大，在那去样品管的过程中均需使用夹子或者镊子，避免污染。

表3 残炭值与称样量和样品管容积的关系

| 残炭值质量分数范围(%) | 称样量（g） | 样品管容积（mL） |
| --- | --- | --- |
| ＞5.0 | 0.15±0.05 | 2 |
| 1.0~5.0 | 0.50±0.10 | 2 |
| 0.2~1.0 | 1.50±0.50 | 2 |
| ＜0.2 | 3.00±0.50 | 4 |
| ＜0.1 | 5.00±0.50 | 4 |

2.升温速率

在进行测试之前，经过氮气吹扫，保证箱体中是氮气氛围后，开始升温，升温速率可在（10~15）℃/min范围内可调。升温速率对残炭值的影响不可忽视，若升温过快，超过15℃/min，可能导致样品快速通过低温分解阶段，减少某些组分的完全裂解，残炭值可能偏低（挥发性成分逸出不完全）或偏高（高温缩合反应更剧烈），具体取决于样品组成；若升温过慢，低于10℃/min，低温停留时间过长，可能增加轻质组分的挥发，导致残炭值偏高（更多重组分残留）。因此在选定速率后，保持所有实验条件一致，通过标准化操作最大限度减少偏差，以确保数据可比性。

3．恒温时间

成焦炉升温至 500℃恒温15 min，然后关闭电源，让其在600mL/min的氮气流吹扫下冷却；当炉温降低至250℃时，把样品管支架取出。规定的15min是平衡裂解充分性与避免过度反应的优化条件，偏离此时间会导致系统性误差。在刚刚升温至500℃时，样品中轻质组分（如烷烃、芳烃）快速挥发，部分重组分（胶质、沥青质）开始裂解。在500℃恒温的15分钟内，剩余重组分进一步裂解为挥发性产物（气体、焦油）和固态残炭（缩聚产物）。此阶段是残炭形成的关键窗口，时间不足或者过长均有可能会导致结果偏低。需定期使用标准物质进行测试，监控恒温时间对结果的敏感性。

3.2  试验方法

1.试验准备：

标准物质：油品残炭有证标准物质，具体信息见下表2

表2使用残炭标准物质信息

| 标准物质号 | 标称值/% | 不确定度/U,k=2 |
| --- | --- | --- |
| GBW （E）110139 | 16.05 | 0.46 |
| GBW （E）110140 | 11.10 | 0.42 |
| GBW （E）110141 | 6.70 | 0.24 |
| GBW （E）110142 | 1.43 | 0.06 |
| GBW （E）110143 | 0.71 | 0.04 |
| GBW （E）110144 | 0.17 | 0.02 |

温度测量标准装置：扩展不确定度不大于被测对象允许值的1/3。

2．试验方法：

微量法残炭测定仪的校准分为成焦箱的箱体温度校准和整机的校准。使用温度测量标准装置对成焦箱的箱体进行温度均匀度、温度稳定度和温度示值误差的校准，使用国家有证残炭标准物质对微量测定仪整机的示值误差和重复性进行校准。在校准前确认称量用天平分度值0.1mg，经过检定并且合格；确认使用氮气纯度在98.5%以上，打开气源后，流量表示数平稳；确认干燥器密封良好，处于正常使用状态。按照说明书推荐条件调整流量和升温程序，温度平稳后开始校准。

- 成焦箱是一个圆柱体，底部是圆形，直径为（87±3）mm,高（105±5）mm，在圆心位置有（13±1）mm的圆孔，用于导出冷凝物。虽然GB/T17144-2021《石油产品残炭测定法（微量法）》对温度传感器的位置有规定，见图2，但由于微量法残炭测定仪生产厂家众多，国内国外品牌均有，因此温度传感器的位置有所不同，除了标准规定的位置，如图3。

- 图2 标准中规定的温度传感器的位置

- 图3 温度传感器的位置

- 箱体的温度校准在空载下进行，温度均匀度、温度稳定度和温度示值误差可以同时进行校准。拆除仪器下端的收集器，将校准用温度传感器从仪器下段圆孔插入成焦箱内，选取3个测温点，一个测温点放于工作区中心位置，高度与箱内本身温度传感器同一高度，即中心测温点。另外在样品架样品位置分别选取两个测温点，一个在传感器附近，高度与传感器一致，另一个选在该点对面。三个点高度尽可能一致，不要触碰到箱体壁。热电偶参考端引出炉外，标记后通过转换开关与测量仪器连接，用隔热棉塞堵下段圆孔，关闭炉盖通电升温，温度到达500℃后，处于热稳定状态5分钟后，开始读数，在10min内，每1min记录校准用温度传感器示值，共6次，每次记录各温度点温度要在10s内完成。按照式（2）计算，求得温度测量仪在在各个测温点测得的最高、最低实际温度，按照式（3）、式（4），求得箱体均匀度。

（2）

（3）

（4）

式中：

——温度均匀度，℃；

tpn——测温仪器测得各个测温点的实际温度(实际温度=测温仪器读数平均

值+修正值)，℃；

m——测量次数；

tij——第j个测温点的瞬时温度值，℃；

txj——温度校准装置第j个测温点的修正值，℃；

tpmax——式(2)求得的各测温点实际温度的最大值，℃；

tpmin——式(2)求得的各测温点实际温度的最小值，℃；

tp——式(1)求得的中心测温点的实际温度，℃。

经校准取测温仪器在中心测温点上测得温度的最大、最小值和平均值，按式（5）、式（6）计算，求炉温稳定度。

（5）

（6）

式中：

δ+ ,δ- ——温度稳定度,℃；

——中心测温点温度读数的算术平均值,℃；

th——中心测温点测得的最大值,℃；

tl——中心测温点测得的最小值,℃。

经校准取测温仪器，选取传感器旁边的那一个测温点，测得温度的和仪器显示的标称温度之差为温度示值误差，按照式（7）计算。

（7）

式中：

——温度示值误差,℃；

——测温点温度读数的算术平均值,℃；

tx——测温点温度修正值,℃；

tb——标称温度,℃。

可根据用户使用情况，选取一种国家有证油品残炭标准物质，按照说明结合标准物质残炭含量决定取样量，称量三份，放入成焦箱，开始测量。结束后称量残留物质量，计算残炭值，示值误差按照式（8），重复性按照式（9）。

（8）

（9）

式中：

——示值误差，%；

R——重复性，%；

Xs——标准物质标称值，%；

——3次测量结果的平均值，%；

Xmax——3次测量结果中的最大值，%；

Xmin——3次测量结果中的最小值，%；

3.3  试验结果、结论

1、整机示值误差校准

示值误差指的是仪器连续测量标准物质3次结果的算术平均值与标准值之间的相对误差。目前返回一定数据，对累积的残炭值测试结果进行分析，目前获得的残炭值以3个数据为一组，共获得131组数据，根据标准物质不确定和示值误差出现概率的初步统计，残炭值应该分段进行，131组数据按照残炭含量大小，分为大于5%，5%-0.2%，小于0.2%三个分段，大于5%分段中数据有60组，5%-0.2%段中有48组，小于0.2%分段中有23组。首先根据格拉布斯法，排除4组异常值，使用夏皮罗-威尔克进行正态分布检验，有效数据为127组，其示值误差δerr为绝对示值误差的绝对值。在对示值误差在特定区间内出现的概率作了计算，其中“出现概率”是指，从0至本区间实际出现次数之和与总试验次数之比。示值误差统计结果见表7。

表7示值误差的统计结果

| 残炭值x/% | 示值误差δerr/% | 出现次数 | 出现概率 |
| --- | --- | --- | --- |
| x≥5% | δerr≤0.5 | 38 | 65.52% |
|  | 0.5<δerr≤1.0 | 48 | 82.76% |
|  | 1.0<δerr≤2.0 | 56 | 96.55% |
|  | δerr >2.0 | 58 | 100% |
| 0.2%＜x＜5% | δerr≤0.05 | 25 | 54.35% |
|  | 0.05<δerr≤0.10 | 32 | 69.57% |
|  | 0.10<δerr≤0.15 | 38 | 82.61% |
|  | 0.15<δerr≤0.20 | 42 | 91.30% |
|  | 0.20<δerr≤0.25 | 44 | 95.65% |
|  | δerr >0.20 | 46 | 100% |
| x≤0.2% | δerr≤0.03 | 17 | 73.91% |
|  | 0.03<δerr≤0.04 | 20 | 86.96% |
|  | 0.04<δerr≤0.05 | 22 | 95.65% |
|  | δerr >0.05 | 23 | 100% |

残炭值大于5%分段中,当δerr≤2.0%时，可覆盖96.55%（56/58）的测量数据；5%-0.2%分段中，当δerr≤0.25%时，可覆盖95.65%（44/46）的测量数据；小于0.2%分段中，当δerr≤0.05%时，可覆盖95.65%（22/23）的测量数据。

根据目前数据，确定在本校准规范中，仪器最大允许误差（MPE）：当x≥5%时，为±2.0%；当0.2%＜x＜5%时，为±0.25%；当x≤0.2%时，为±0.05%。

2、整机重复性

采用3次测量数据的极差作为重复性计算方法，根据格拉布斯法，排除3组异常值，有效数据为128组。

表8残炭值重复性的统计结果

| 残炭值x/% | 重复性δr/% | 出现次数 | 出现概率 |
| --- | --- | --- | --- |
| x≥5% | δr≤0.5 | 42 | 72.41% |
|  | 0.5<δr≤1.0 | 55 | 94.83% |
|  | 1.0<δr≤1.5 | 57 | 98.28% |
|  | δr>1.5 | 58 | 100% |
| 0.2%＜x＜5% | δr≤0.10 | 40 | 83.33% |
|  | 0.10<δr≤0.15 | 42 | 87.5% |
|  | 0.15<δr≤0.20 | 46 | 95.83% |
|  | δr>0.20 | 48 | 100% |
| x≤0.2% | δr≤0.02 | 17 | 77.27% |
|  | 0.02<δr≤0.03 | 21 | 95.45% |
|  | δr>0.03 | 22 | 100% |

重复性在特定值出现的概率作了计算，残炭值大于5%分段中,当δr≤1.0%时，可覆盖94.83%（55/58）的测量数据；0.2%-5%分段中，当δr≤0.20%时，可覆盖95.83%（46/48）的测量数据；小于0.2%分段中，当δr≤0.03%时，可覆盖95.45%（21/22）的测量数据。

根据目前数据，确定在本校准规范中，仪器重复性：当x≥5%时，为1.0%；当0.2%＜x＜5%时，为0.20%；当x≤0.2%时，为0.03%。

表9 仪器的计量特性

| 序号 | 计量性能 |  |  | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整机 | 示值误差（%） | ≥5% | ±2.00% |
|  |  |  | (5%~0.2%) | ±0.25% |
|  |  |  | ≤0.2% | ±0.05% |
|  |  | 测量重复性（%） | ≥5% | 1.00% |
|  |  |  | (5%~0.2%) | 0.20% |
|  |  |  | ≤0.2% | 0.03% |
| 注：以上指标不用于合格性判定，仅供参考。 |  |  |  |  |

3、箱体温度校准

经过报审稿的评审，箱体温度示值误差均太大，经过评审老师商议，将箱体作为选做项，在整机示值误差和重复性不满足计量特性要求时可以选做箱体温度，因为箱体温度的误差和均匀性稳定性与整机的计量特性存在相关性，故将11个生产厂家13台仪器的温度数据进行统计，并将统计结果统计后得出计量特性。目前已有的温度示值误差13组、温度均匀度数据18组，温度稳定度78组，13台仪器生产厂分别为日本田中、庆阳戴瑞特石油仪器有限公司、辽宁华科仪器有限公司、美国Alcor、深圳联合嘉利、北京得利特、大连石油仪器有限公司、大连邦能仪器有限公司、大连北方分析仪器厂、大连远东兴仪器有限公司。现在很多仪器有温度修正功能，也有没有修正功能的。箱体温度均匀度统计结果见表4，箱体稳定度统计结果见表5，示值误差统计结果见表6，箱体温度计量特性统计结果见表7。其中数据先进行格拉布斯法排除异常值，其中示值误差排除1个异常值，其它数据没有异常值。然后进行夏皮罗-威尔克进行正态分布检验，其中稳定度的数据量较大使用的是爱泼斯-普利，均符合正态性。

按照测试数据得出的结果与残炭测试国标方法对残炭的要求差距较大，根据反复噶GB/T17144-2021《石油产品残炭测定法（微量法）》中对于温度的要求，成焦炉的温度要能在15分钟内保持在500℃±2℃，但是现实测试很多仪器达不到，温度的高低预测试的样品含碳量呈现不规则相关，原因是各个厂家校准成焦箱的方法并不一致所致。

表4 箱体温度均匀度统计结果

| 均匀度Δθ/℃ | 出现次数 | 出现概率 |
| --- | --- | --- |
| Δθ≤10.0 | 13 | 72.22% |
| 10.0<Δθ≤11.0 | 14 | 77.78% |
| 11.0<Δθ≤12.0 | 17 | 94.44% |
| Δθ>12.0 | 18 | 100% |

表5 箱体温度稳定度统计结果

| 稳定度δ/℃ | 出现次数 | 出现概率 |
| --- | --- | --- |
| δ≤3.5 | 71 | 91.03% |
| 3.5<δ≤4.0 | 72 | 92.31% |
| 4.0<δ≤4.5 | 75 | 96.15% |
| δ >4.5 | 78 | 100% |

表6 箱体温度示值误差统计结果

| 示值误差δerr/℃ | 出现次数 | 出现概率 |
| --- | --- | --- |
| δerr≤5.0 | 6 | 50% |
| 5.0<δerr≤10.0 | 8 | 66.67% |
| 10.0<δerr≤20.0 | 11 | 91.67% |
| δerr >20.0 | 12 | 100% |

表7 箱体温度计量特性统计结果

| 序号 | 计量性能 |  | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 箱体 | 温度均匀度（℃） | 12.0 |
|  |  | 温度稳定度（℃） | 4.5 |
|  |  | 温度示值误差（℃） | 20.0 |

- 4  规范中重要条款的解释

计量特性的选择：

微量法残炭测定仪上的计量参数有成焦箱的温度、氮气流量、计时器三个，氮气流量表是嵌入在微量残炭仪的整体仪器上的，可以使用皂膜流量计进行现场流量测试，但考虑到此处的流量只是提供测试的无氧环境和降温冷却作用，只要所用的氮气达到纯度在98.5%以上就对最终的残炭测量没有影响，因此此处不予考虑；计时器所带来的误差相较于15min这种长度的计时对残炭值结果影响可以忽略不计，因此此处不予考虑。

由于放入成焦箱内测试的样品架可以放入6~12个不等的样品管，因此成焦箱内的均匀度对测试的精密度影响较大，样品在500℃下恒温保持15min是标准程序的核心步骤因此成焦箱中温度的示值误差和温度稳定度均是重点计量目标。但由于残炭测定仪市场售价不高，因此很多厂家在成焦炉的制造上成本不高，导致均匀度并不理想，稳定度和示值误差与国家标准有一定不符合。

仪器的升温速率同样关系到残炭值的结果，国家标准规定微量法残炭测定仪的升温速率（10~15）℃/min，其影响包含在标准物质的不确定度中，在进行整机校准时已经包含此部分的影响。

- 5  重大分歧意见的处理结果和依据

本次国家规范为首次制定，不存在重大分歧意见。

6  实施技术规范的风险评估及对经济社会发展可能产生的影响

本技术规范在编制过程中涉及计量特性的参数，参数的确认是通过市场上仪器测试标准物质的结果通过汇总统计出来，计量特性的限值是在95%数据均满足要求的情况下确认的，但还是有部分厂家的测量结果超过该限制，在该规范发布后旧设备无法满足新规范要求，企业需强制更新。

对经济社会发展有积极作用，推动行业标准化、自动化，提升全要素生产率，淘汰落后产能，优化产业结构。

7  贯彻实施国家计量技术规范的要求、措施、过渡期和实施日期等建议

建议规范发布后，由委员会或者计量主管部门组织召开宣贯和推广工作，并且鼓励各级市场监管部门、各有关政府部门、行业协会、计量 技术机构采用多种形式开展国家计量技术规范的宣传和推广工作。规范上注明发布时间，在发布时间后设置为期6个月的过渡期，过渡期的主要任务应聚焦于完成培训、资源配置、方法确认、文件更新以及人员考核。过渡期后是实施日期，自实施日期开始，所有相关计量活动（新开展的检定、校准、检测、型式评价等）必须严格依据新规范进行。

- 8  涉及专利的有关说明

没有涉及专利的情况。

- 9  其他应当说明的事项

无