中华人民共和国国家计量技术规范                                 JJFXXXX—XXXX

石油产品针（锥）入度测定仪校准规范

Calibration Specification for Needle (Cone)

Penetration Testers of Petroleum Products

(征求意见稿)

XXXX-XX-XX发布                     XXXX-XX-XX实施

国家市场监督管理总局 发布

石油产品针（锥）入度测定仪

校准规范

JJF XXXX—XXXX

Calibration Specification for Needle (Cone) Penetration of Petroleum Products

归 口 单 位：  全国石油专用计量测试技术委员会

主要起草单位： 辽宁省计量科学研究院

中国计量科学研究院

参加起草单位： 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司

本规范委托由全国石油专用计量测试技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

参加起草人：

目   录

引言 ……………………………………………………………………………………… (Ⅴ)

1  范围……………………………………………………………………………………(1)

2  引用文件 ………………………………………………………………………………(1)

3  术语 ……………………………………………………………………………………(1)

4  概述 ……………………………………………………………………………………(1)

5  计量特性 ………………………………………………………………………………(2)

6  校准条件………………………………………………………………………………(2)

6.1环境条件 ………………………………………………………………………………(3)

6.2测量标准及其他设备………………………………………………………………(3)

7  校准项目和校准方法…………………………………………………………………(3)

7.1校准前检查……………………………………………………………………………(3)

7.2水浴温度偏差……………………………………………………………………………(3)

7.3计时误差……………………………………………………………………………(3)

7.4针（锥）入度示值误差……………………………………………………………………(4)

7.5针（锥）入度测量重复性…………………………………………………………………(4)

8  校准结果表达  ……………………………………………………………………...…(4)

9  复校时间间隔  ………………………………………………………………………(4)

附录A石油产品针（锥）入度测定仪用标准针（锥）计量特性测试方法(6)

附录B石油产品针（锥）入度测定仪校准原始记录参考格式……………………………(9)

附录C石油产品针（锥）入度测定仪校准证书内页参考格式……………………………(10)

附录D示值误差校准结果测量不确定度评定示例 …………………………………… (11)

引   言

本规范是依据JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》、JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》编制。

本规范石油产品针（锥）入度测定仪校准方法参考了GB/T4985《石油蜡针入度测定法》和GB/T269《润滑脂和石油脂锥入度测定法》等。

本规范为首次发布。

石油产品针（锥）入度测定仪校准规范

1  范围

本规范适用于石油蜡针入度测定仪、润滑脂和石油脂锥入度测定仪的校准，其它具有相同测量原理或功能的仪器可参照本规范执行。

2  引用文件

本规范引用了下列文件：

GB/T 4985《石油蜡针入度测定法》

GB/T 269《润滑脂和石油脂锥入度测定法》

JJF 1208《沥青针入度仪校准规范》

JJF 2019《液体恒温试验设备温度性能测试规范》

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3  术语

石油蜡针入度penetration of petroleum waxes

在规定的条件下，标准针垂直刺入蜡试样的深度，以1/10mm为单位。

润滑脂和石油脂锥入度 penetration of lubricating greases and petrolatum

在规定的时间、温度和负荷条件下，锥体刺入润滑脂和石油脂试样的深度。

4  概述

石油产品针（锥）入度测定仪是用于测定固体或半固体原料稠度或硬度的仪器，测定规定重量的针（锥）在重力作用下刺入原料的深度。石油产品针（锥）入度测定仪主要由标准针（锥）、调节测试台、计时装置、水浴等部分组成。其常见结构示意图见图1。

图1石油产品针（锥）入度测定仪常见结构示意图

5  计量特性

5.1石油蜡针入度测定仪的计量特性见表1

表1 石油蜡针入度测定仪的计量特性

| 校准项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 水浴温度示值误差 | ±0.1℃ |
| 计时误差 | ±0.1s |
| 针入度示值误差 | ±1针入度 |
| 针入度测量重复性 | 1针入度 |
| 注：以上技术指标不用于合格性判定，仅供参考。 |  |

5.2润滑脂和石油脂锥入度测定仪的计量特性见表2

表2 润滑脂和石油脂锥入度测定仪的计量特性

| 校准项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 水浴温度示值误差 | ±0.5℃ |
| 计时误差 | ±0.1s |
| 锥入度示值误差 | ±1锥入度 |
| 锥入度测量重复性 | 1锥入度 |
| 注：以上技术指标不用于合格性判定，仅供参考。 |  |

6  校准条件

6.1 环境条件

6.1.1 环境温度：（24.0±2.0）℃

6.1.2相对湿度：≤85%。

6.1.3仪器放置于平稳无振动的工作台上，周围无强电磁场干扰、无腐蚀性气体、无阳光

直射，避免温度急剧变化，接地良好。

6.2 测量标准及其他设备

6.2.1 有证标准物质，

根据实际需要，选用由国家计量行政部门批准的针入度和锥入度有证标准物质。

石油蜡针入度测定用标准物质，扩展不确定度不大于0.3针入度（k=2），润滑脂和石油脂锥入度测定用标准物质，扩展不确定度不大于0.3针入度（k=2）。

6.2.2 数字温度计：最大允许误差不大于±0.03℃。

6.2.3 时间检定仪：最大允许误差不大于±（A1×t+3ms）。

7  校准项目和校准方法

7.1 校准前检查

仪器应具有名称、型号、制造厂、出厂编号等标识。

仪器各部件齐全且连接良好，各旋钮及按键应能正常工作，无影响使用性能的缺陷。

7.2 水浴温度示值误差

将石油蜡针入度测定仪控制温度设定在测试温度（通常为25℃、35℃、40℃、45℃或55℃），待其达到设定温度并处于稳定状态后开始记录各测量点温度，在水浴的四角和中间5个点测水温，根据公式（1）和（2）计算5个点测量值与设定值的差为温度偏差。

∆tmax=tmax−ts                           （1）

∆tmin=tmin−ts                            （2）

式中：

∆tmax——测定仪的温度上偏差，℃；

∆tmin——测定仪的温度下偏差，℃；

tmax ——各测量点在规定时间内测得的最高温度，℃；

tmin ——各测量点在规定时间内测得的最低温度，℃；

ts   ——测定仪的设定温度，℃。

7.3 计时误差

使用时间检定仪通过专用夹具与被校准测定仪的计时装置按钮连接，调整夹具上的撞击头与被校准测定仪启动（停止）按钮的间距。使被校准测定仪的计时装置正常启停，校准点通常选择5s，同时启动被校准测定仪和时间检定仪，记录时间检定仪的示值，以上过程重复三次，按公式（3）计算计时误差。

∆Ti=Ti−T0                                （3）

式中：

∆Ti ——测定仪计时装置计时误差，s；

Ti  ——时间检定仪测量的三次时间平均值，s；

T0  ——测定仪的设定计时时间，s。

7.4 针（锥）入度示值误差

在测定仪的量程内均匀选取两个校准点，将测定仪设定在工作状态。将保持试验温度的标准物质依次放于工作台上，使指示器处于零位，选择满足附录A要求的标准针（锥），使标准针（锥）连杆缓慢落下与标准物质接触，按试验时间释放滑杆，记录示值，重复测量三次，三次测量结果的平均值作为测量结果。按公式（4）计算示值误差。

∆li=li−l0                                  （4）

式中：

∆li ——测定仪针（锥）入度示值误差，针入度；

li   ——测定仪测量的三次针入度平均值，针入度；

l0  ——标准物质的针（锥）入度标准值，针入度。

7.5 针（锥）入度测量重复性

选取中间量程的标准物质，按照7.4的要求，测量中间量程标准物质的针入度，重复测量六次，按公式（5）计算针（锥）入度重复性。

（5）

s ——测定仪针（锥）入度示值误差，针入度；

li——测定仪针（锥）入度针入度测量值，针入度；

l ——测定仪针（锥）入度七次测量的平均值，针入度。

n ——六次；

8  校准结果表达

石油产品针（锥）入度测定仪校准后，出具校准证书。校准证书应至少包括以下信息：

- 标题：“校准证书”；

- 实验室名称和地址；

- 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

- 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

- 客户的名称和地址；

- 被校对象的描述和明确标识；

- 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

- 如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

- 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

- 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

- 校准环境的描述；

- 校准结果及其测量不确定度的说明；

- 对校准规范的偏离的说明；

- 校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

- 校准结果仅对被校对象的有效的申明；

- 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的申明。

校准原始记录推荐格式见附录B，校准证书内页推荐格式见附录C。

9  复校时间间隔

建议复校时间间隔不超过12个月。

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸多因素所决定的，因此送校单位根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

附录A

石油产品针（锥）入度测定仪用标准针（锥）计量特性测试方法

石油产品针入度和锥入度测定仪标准针（锥）计量特性以及测试需要的计量器具主要如表A.1、图A.1、表A.2、图A.2、图A.3和图A.4所示：

- 直径类参数测试方法：用外径千分尺测量标准针（锥）直径类参数。

- 角度类参数测试方法：按影像测量仪说明书要求开机预热，清洁被测标准针（锥）的表面，避免反光或污渍成像，选择合适的镜头倍率，将被测试标准针（锥）放置在测量平台上，调整焦距和光照，使边缘清晰，通过软件捕捉图像，确保无模糊或阴影干扰，用软件工具选择边缘点、直线或圆，软件根据选取的特征自动拟合，测出角度值。

- 质量类参数测试方法：用电子天平测量标准针（锥）质量类参数。

也可以采用满足校准规范要求的其它方法测试标准针（锥）计量特性。

表1 石油蜡针入度测定仪的计量特性

| 参数 | 要求 | 计量器具 |
| --- | --- | --- |
| 标准针针体直径 | （3.84～4.28）mm | 外径千分尺MPE：±4um 影像测量仪MPE：±4um |
| 标准针小头截面直径 | （0.14～0.16）mm |  |
| 标准针椎体角度 | 8°55′～9°25′ |  |
| 标准针质量 | （2.5±0.05）g | 电子天平：级 |
| 滑杆总质量 | （47.5±0.05）g |  |
| 砝码总质量 | （50±0.05）g |  |
| 注：以上指标不用于合格性判定，仅供参考，可使用满足要求的其它长度计量器具。 |  |  |

图A.1石油蜡针入度几何参数（单位：mm）

A.2石油产品锥入度测定仪标准锥

表2 润滑脂和石油脂锥入度测定仪的计量特性

| 参数 | 要求 | 计量器具 |
| --- | --- | --- |
| 全尺寸锥体几何参数 | 参见图A.2, 图中未标明参数：±1mm | 外径千分尺MPE：±4um 影像测量仪 MPE：±（3.0+L/200）μm |
| 1/2比例锥体几何参数 | 参见图A.3, 图中未标明参数：±0.5mm |  |
| 1/4比例锥体几何参数 | 参见图A.4, 图中未标明参数：±0.25mm |  |
| 全尺寸锥体总质量 | （102.50±0.05）g | 电子天平：级 |
| 全尺寸锥杆质量 | （47.50±0.05）g |  |
| 1/2比例锥体和锥杆总质量 | （37.50±0.05）g |  |
| 1/2比例锥体质量 | （22.500±0.025）g |  |
| 1/2比例锥杆质量 | （15.000±0.025）g |  |
| 1/4比例锥体和锥杆总质量 | （9.380±0.025）g |  |
| 注：以上指标不用于合格性判定，仅供参考，可使用满足要求的其它长度计量器具。 |  |  |

图A.2 全尺寸锥体几何参数（单位：mm）

图A.3 1/2比例锥体几何参数（单位：mm）

图A.4 1/4比例锥体几何参数（单位：mm）

附录B

校准原始记录格式

| 仪器名称 |  |  |  |  |  | 制造单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 |  |  |  |  |  | 校准地点 |  |  |  |  |  |
| 型号规格 |  |  | 仪器编号 |  |  | 证书编号 |  |  | 校准日期 |  |  |
| 环境温度 | ℃ |  | 相对湿度 | % |  | 校 准 员 |  |  | 核 验 员 |  |  |
| 技术依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所使用标准器 及主要配套设备 |  | 型号 |  |  | 编号 |  | 证书号 |  |  | 有效日期 |  |

校准项目、内容及数据处理

| 温度偏差 | 示值（℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上偏差 （℃） |  |  |  | 下偏差 （℃） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设定值（℃） | 左上 | 左下 |  |  | 右上 |  | 右下 |  |  | 中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计时误差 | 测量值（s） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 （s） |  |  |  | 示值误差 （s） |  |
| 设定值（s） | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 针（锥）入度示值误差 | 示值（针（锥）入度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 （针入度） |  |  |  | 示值误差 （针入度） |  |
| 标称值（针（锥）入度） | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量重复性 （针（锥）入度） | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 |  |  | 重复性 |

附录C

校准证书内页格式

| 校准项目 | 校准结果 |
| --- | --- |
| 水浴温度示值误差 |  |
| 计时误差 |  |
| 针（锥）入度示值误差 |  |
| 针（锥）入度测量重复性 |  |

附录D

示值误差校准结果测量不确定度评定示例

1、概述

1.1测量依据：JJFXXXX-202X《石油产品针（锥）入度测定仪校准规范》

1.2环境条件：

环境温度：（24±2）℃

相对湿度：不大于85%

1.3计量标准：主要计量标准设备见表1。

表1.实验室的计量标准器

| 设备名称 | 技术性能 |
| --- | --- |
| 石油产品针入度测定用标准物质 | U=0.3针入度，k=2 |

1.4被测对象：石油产品针入度测定仪

2、建立测量模型，列出不确定度传播率

2.1示值绝对误差计算公式

(1)

式中： --被校准石油产品针入度测定仪示值误差，0.1针入度；

--被校准石油产品针入度测定仪示值，0.1针入度；

--标准物质认定值，0.1针入度。

2.2不确定度传播率

(2)

2.3计算灵敏系数

上式中灵敏系数

3、标准不确定度的评定

3.1由标准物质不确定度的引入的标准不确定度

用B类标准不确定度方法评定，由标准物质证书可得，标准物质的不确定度为U=0.3针入度，k=2，所以针入度。

3.2被校准石油蜡针入度试验仪示值重复性引入的标准不确定度

用A类标准不确定度方法评定，使用190针入度的标准物质校准石油蜡针入度测定仪为例，重复测量10次，测量结果如表2所示。

表2石油蜡针入度测定仪的测量结果

| 次数 （针入度） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值 | 190.5 | 190.2 | 190.3 | 190.2 | 190.2 | 190.0 | 190.6 | 190.6 | 190.3 | 190.7 |

用贝塞尔公式计算单次实验标准差

由于常规测量通常测量三次，

4、标准不确定度汇总见下表3

表3. 标准不确定度汇总表（单位：针入度）

| 不确定度来源（） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准物质认定值不确定度 | 0.3 | 2 | 0.15 |
| 石油产品针（锥）入度测定仪测量重复性 | 0.006 |  | 0.003 |

5、合成标准不确定度的评定

以上各项标准不确定度分量是互不相关的，所以合成标准不确定度为：

6、扩展不确定度的确定

取包含因子k＝2，则：