中华人民共和国国家计量技术规范                                 JJF XXXX—XXXX

残渣燃料油总沉淀物测定仪校准规范

Calibration Specification of Total Sediment in Residual Fuel Oils

(征求意见稿)

XXXX-XX-XX发布                     XXXX-XX-XX实施

国家市场监督管理总局 发布

残渣燃料油总沉淀物测定仪校准规范

JJF XXXX—XXXX

Calibration Specification of Total Sediment in Residual Fuel Oils

归 口 单 位：  全国石油专用计量测试技术委员会

主要起草单位： 辽宁省计量科学研究院

浙江省计量科学研究院

中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司

参加起草单位： 辽宁省计量科学研究院

宁波市计量测试研究院

中国计量科学研究院

中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司

本规范委托由全国石油专用计量测试技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

刘凤健 （辽宁省计量科学研究院）

沙跃兵（浙江省计量科学研究院）

李凯凯（中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司）

参加起草人：

徐宏光（辽宁省计量科学研究院）

施江焕（宁波市计量测试研究院）

张正东（中国计量科学研究院）

熊兆洪（中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司）

目   录

引言 ……………………………………………………………………………………… (II)

1  范围……………………………………………………………………………………(1)

2  引用文件 ………………………………………………………………………………(1)

3  术语 ……………………………………………………………………………………(1)

4  概述 ……………………………………………………………………………………(1)

5  计量特性 ………………………………………………………………………………(2)

6  校准条件………………………………………………………………………………(2)

6.1环境条件 ………………………………………………………………………………(2)

6.2校准设备及标准物质………………………………………………………………(2)

7  校准项目和校准方法…………………………………………………………………(2)

7.1 校准前准备…………………………………………………………………………… (2)

7.2温度参数的测量…………………………………………………………………………(3)

7.3老化浴的温度示值误差（如果需要）…………………………………………………(3)

7.4 压力表的示值误差……………………………………………………………………(3)

7.5 残渣燃料油总沉淀物测量结果的示值误差 …………………………….……………(4)

7.6 残渣燃料油总沉淀物测量结果的示值误差重复性…………………………...………(4)

8  校准结果表达……………………………………………………………………...…(4)

9  复校时间间隔………………………………………………………………………(4)

附录A残渣燃料油总沉淀物测定仪过滤元件的组装……………………………………(5)

附录B 校准原始记录…………………………………………………………………(7)

附录C校准证书内页格式 ………………………………………………… (8)

附录D残渣燃料油总沉淀物测定仪温度示值误差不确定度评定报告…………………(9)

附录E残渣燃料油总沉淀物测定仪温度均匀度不确定度评定报告……………………(11)

附录F残渣燃料油总沉淀物测定仪压力表示值误差测量结果不确定度评定报告……(13)

引   言

本规范是以JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2018《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》共同构成本规范制定的基础性系列规范。在编制过程中，参考了SH/T 0701-2001《残渣燃料油总沉淀物测定法（热过滤法）》、SH/T 0702-2001《残渣燃料油总沉淀物测定法（老化法）》、JJF 1101-2019《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》和JJG 52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程》文件中的相关内容。

本版为首次制定。

残渣燃料油总沉淀物测定仪校准规范

1  范围

本规范适用于SH/T 0701-2001《残渣燃料油总沉淀物测定法（热过滤法）》、SH/T 0702-2001《残渣燃料油总沉淀物测定法（老化法）》两种测试标准的残渣燃料油总沉淀物测定仪的校准。

2  引用文件

本规范引用了下列文件：

JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、

JJF 1001-2018《通用计量术语及定义》

JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》

SH/T 0701-2001《残渣燃料油总沉淀物测定法（热过滤法）》

SH/T 0702-2001《残渣燃料油总沉淀物测定法（老化法）》

JJF 1409-2013 《表面温度计校准规范》

JJG 52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程》

最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3  术语

总沉淀物 total sediment

一定量的试样通过规定的滤纸进行过滤，分离出不溶解与一种主要是烷烃的洗涤溶剂的有机物和无机物的总量。

4  概述

残渣燃料油总沉淀物测定仪主要用于测定100℃粘度小于55mm2/s的残渣燃料油及含有残渣组分调合的馏分燃料油中的总沉淀物。试样在100℃下通过规定的仪器过滤后，把滤纸上的总沉淀物经溶剂洗涤和干燥后，进行称重。

残渣燃料油总沉淀物测定仪分为热过滤法和老化法两种方法。前者在一定的负压及水蒸汽加热下，通过直径47mm、孔径0.0016mm的滤纸进行过滤，分离出不溶于一种以饱和烷烃为主的烷烃芳烃混合物的洗涤溶剂的有机物和无机物，滤出物的总量占试样总量的比例即是残渣燃料油总沉淀物含量，以质量百分数表示。后者则是先通过燃料油老化的预处理试验程序（一种是热老化法，另一种是化学老化法），再通过SH/T 0701规定的热过滤法，最终测得总沉淀物含量。

5  计量特性

仪器的计量特性见表1

表1 仪器的计量特性

| 校准项目 | 测量范围 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 温度示值误差 | 应满足（95~105）℃ 最大分度值0.5℃ | 不超过±2℃ |
| 温度均匀性 | / | 不大于0.6℃ |
| 真空表准确度等级 | （-0.1~1）MPa | 不超过±2kPa |
| 残渣燃料油总沉淀物测量结果的示值误差 | 总沉淀物含量不大于0.50%（m/m）的残渣燃料油 | 不超过±0.06% |
|  | 总沉淀物含量不大于0.40%（m/m）的含残渣组分的馏分燃料油 | 不超过±0.03% |
| 残渣燃料油总沉淀物测量结果的重复性 | 总沉淀物含量不大于0.50%（m/m）的残渣燃料油 | ≤0.04% |
|  | 总沉淀物含量不大于0.40%（m/m）的含残渣组分的馏分燃料油 | ≤0.02% |
| 注：以上指标不用于合格性判定，仅供参考。 |  |  |

6  校准条件

6.1 环境条件

6.1.1 环境温度：（18~28）℃，相对湿度：≤80%。

6.1.2 电源电压及频率：电压交流（220±20）V，频率（50±0.5）Hz。

6.1.3仪器放置于平稳无振动的工作台上，周围无强电磁场干扰、无腐蚀性气体、无阳光直射，避免温度急剧变化，接地良好。

6.2 校准设备及标准物质

6.2.1铂电阻温度计：测量范围应包含（95~105）℃；分辨力不低于0.01℃，二等标准。

6.2.2补偿性微压计：标准器最大允许误差应不大于被检压力表最大允许误差绝对值的1/4。

6.2.3电子秒表：日差不大于0.5s

6.2.4电子天平：分辨率不大于0.0001g，满足II级

6.2.5残渣燃料油总沉淀物标准物质，总沉淀物含量不超过0.50%（m/m）,相对扩展不确定度不大于0.04%（k=2）或含残渣组分的馏分燃料油标准物质，总沉淀物含量不超过0.40%（m/m）,相对扩展不确定度不大于0.02%（k=2）

7  校准项目和校准方法

7.1 校准前准备

7.1.1外观检查：

仪器应无影响其正常工作的损伤，仪器上应标明制造单位名称、型号、编号。

7.1.2仪器的安装与连接：

将过滤元件安装在真空烧瓶的上方。连接能够提供100℃±1℃的蒸汽源；连接真空源，并抽真空，调节绝对压力到40kPa±2kPa。确保整个装置气密性良好，连接处未泄漏。

7.2温度参数的测量

7.2.1温度示值误差的测量

在过滤元件安装之前，使用标准铂电阻温度计分别在滤网表面中心及四周选取5点测量位置。温度计（传感器）随过滤元件一齐安装在真空烧瓶上。通入100℃±1℃的蒸汽到整个装置10min后开始记录各测量点的温度，记录时间为1min，读数后迅速将标准铂电阻温度计移至下一个测量位置，共测量5个点位。按照公式（1）　　　（1）

式中：——温度示值误差，℃；

——过滤元件预设温度的平均值，℃；

——各测量点标准铂电阻温度计的示值，℃。

7.2.2温度均匀性的测量

测量方法同7.2.1，按照公式（2）

（2）

式中：——温度均匀度，℃；

——实际温度最大平均值，℃；

——实际温度最小平均值，℃。

7.3 老化浴的温度示值误差（如果需要）

将老化浴的温度Tm预设为100℃，在恒温状态下，将温度传感器或铂电阻温度计固定在老化浴空气套管内或空气套管外壁上。恒温10min后开始读数 按照公式（3）

（3）

式中：——老化浴温度示值误差，℃；

Tm——老化浴预设温度值，℃；

——铂电阻温度计读数，℃。

7.4 压力表的示值误差

在7.1.2的测量条件下，被测仪器配备的压力表的示值与标准数字压力校验仪的直接比较，此时被检仪表显示值与标准器产生的标准压力值之差值即为被检仪表的示值误差。按照公式（4）。

δ被＝P被－P标　　　　　　　　　　　  　　（4）

式中：δ被—被检表示值误差；

P被—检定点上被检表示值；

P标—0.05级数字压力校验仪显示的标准压力值。

7.5 残渣燃料油总沉淀物测量结果的示值误差

7.5.1滤纸的准备

在110℃烘箱中将两张滤纸干燥20min。把每张滤纸分别迅速地移人有编号的称量瓶中，放入冷却容器中冷却至室温（5min-10min）。称量两张滤纸的质量，称精确至0.0001g。上层的滤纸记为m1，下层滤纸记为m2。

7.5.2样品的加入

准备的约11g残渣燃料油标准物质或10.5g调合的馏分燃料油标准物质倒人30ml玻璃烧杯中，称重，称精确至0.01g，记为m3。连接真空源，并抽真空，调节绝对压力到40kPa±2kPa（真空度61.3Pa）。将烧杯中的试样（调合的馏分燃料油不用加热，残渣燃料油加热到100℃±2℃转移到滤纸中央。重新称量烧杯，精确至0.01g，记为m4。转移的试样量应为10g±0.5g。在转移过程中要小心，不要使试样与过滤器壁接触。加热超过105℃的残渣燃料油应终止试验，不能再使用。

7.5.3滤纸的回收

当上层滤纸呈现干燥时，切断真空。用镊子分别将每张滤纸转移到110℃±1℃烘箱中，干燥20min，并迅速转移到不同的称量瓶中。在冷却器中冷却至室温（5min~10min），再称重，上层的滤纸记为m5，下次记为m6，称重精确至0.0001g。

7.5.4总沉淀物回收率的计算

残渣燃料油或含残渣组分馏分燃料油总沉淀物（%，m/m）按照公式（5）进行计算

S=（m5−m1）−(m6−m2)(m3−m4)×100%                      (5)

其中S为残渣燃料油或含残渣组分馏分燃料油总沉淀物（%，m/m）

m1为过滤前上层滤纸的重量，g

m2为过滤前下层滤纸的重量，g

m3为烧杯加标准物质的重量，g

m4为加样后烧杯的重量，g

m5为过滤后上层滤纸的重量，g

m6为过滤后下层滤纸的重量，g

7.5.5示值误差的计算

按照7.5.1-7.5.3的操作重复测量2次，记为S1，S2。测量结果的示值误差按照公式（6）计算

（6）

其中ΔS为测量结果的示值误差，%

为两次测量结果的平均值，%

Ss为残渣燃料油或含残渣组分的馏分燃料油标准物质的标称值，%

7.6重复性

测量结果的示值误差按照公式（6）计算

Rs=S1−S2                           （7）

其中Rs为两次测量结果的重复性，%

8  校准结果表达

校准结果应在校准证书上反映。校准证书应至少包括以下信息：

- 标题：“校准证书”；

- 实验室名称和地址；

- 进行校准的地点；

- 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

- 客户的名称和地址；

- 被校对象的描述和明确标识；

- 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

- 如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

- 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

- 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

- 校准环境的描述；

- 校准结果及其测量不确定度的说明；

- 对校准规范的偏离的说明；

- 校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

- 校准结果仅对被校对象的有效的声明；

- 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

9  复校时间间隔

复校时间间隔建议为1年。由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定，因此送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

附录A

残渣燃料油总沉淀物测定仪过滤元件的组装

过滤元件：由黄铜制成，附带有铜的蒸汽盘管。过滤元件设在真空烧瓶的上方。过程装置流程见附图A

注：只要尺寸符合要求，加热介质能符合规定，其他外形的仪器也是符合要求的。

附图A

附录B

残渣燃料油总沉淀物测定仪校准原始记录

证书编号：                                           原始记录编号：

| 送检单位： |  |  |  |  |  | 校准地点： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器型号： |  |  |  |  |  | 仪器编号： |  |
| 校准依据： |  |  |  |  |  | 制造厂： |  |
| 环境温度： |  | 环境湿度： |  |  |  | 校准日期： |  |
| 校准员： |  |  |  | 核验员： |  |  |  |
| 校准用标准器： |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 | 测量范围 |  | 不确定度 |  | 溯源单位及证书编号 |  | 有效期 |

- 外观检查：

- 温度示值误差及重复性

| 预设温度值/℃ | 铂电阻温度计示值/℃ |  |  |  |  | 平均值/℃ | 示值误差/℃ | 极差/℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 测量点1 | 测量点2 | 测量点3 | 测量点4 | 测量点5 |  |  |  |

三、压力表示值误差

| 压力表示数/kPa | 标准数字压力计/kPa | 示值误差/℃ |
| --- | --- | --- |

四、残渣燃料油总沉淀物测量结果的示值误差及重复性

| 序号 | 过滤前上层滤纸的重量m1，g | 过滤前下层滤纸的重量m2，g | 烧杯加标准物质的重量m3，g | 加样后烧杯的重量m4，g | 过滤后上层滤纸的重量m5，g | 过滤后下层滤纸的重量m6，g | 总沉淀物测量结果S，% | 示值误差ΔS，% | 重复性Rs，% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录C

残渣燃料油总沉淀物测定仪校准证书内页格式

| - 外观检查： |  |
| --- | --- |
| - 温度示值误差 |  |
| - 温度重复性 |  |
| - 压力表示值误差 |  |
| - 残渣燃料油总沉淀物测量结果的示值误差 |  |
| - 残渣燃料油总沉淀物测量结果的重复性 |  |

附录D

残渣燃料油总沉淀物测定仪温度示值误差不确定度评定报告

1  概述:

1.1测量依据

JJF 1409-2013 《表面温度计校准规范》

1.2环境条件

温度（20±2）℃，相对湿度（40～50）%。

1.3计量标准

标准铂电阻温度计作为标准器。实验室的计量标准器和配套设备见表1。

表1. 实验室的计量标准器和配套设备

| 序号 | 设备名称 | 测量范围 | 技术性能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准铂电阻温度计 | (0～400）℃ | U= 0.9℃,k=2 |

1.4被校对象

# 被校对象为残渣燃料油总沉淀物测定仪

1.5 校准方法

当残渣燃料油总沉淀物测定仪过滤元件达到预设温度后，使用标准铂电阻温度计分别在滤网表面中心及四周选取5点测量，1min测量一个位置，读数后迅速将标准铂电阻温度计移至下一个测量位置，共测量5个点位。

2. 不确定度的评定

2.1　数学模型

（1）

式中：——温度示值误差，℃；

——过滤元件预设温度的平均值，℃；

——各测量点标准铂电阻温度计的示值，℃。

2.2　灵敏系数

式（1）中、互为独立，因而得到

，

2.4　不确定度来源

（1）测量重复性引入的标准不确定度；

（2）标准铂电阻温度计引入的标准不确定度；

2.5　标准不确定度评定

2.5.1　A类标准不确定度评定

对残渣燃料油总沉淀物测定仪过滤元件的滤网表面选择中心及表面的4个点，每个点测量1min作为测量值，测量值列表如下：

| 序 号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值（℃） | 100.4 | 100.5 | 100.5 | 100.6 | 100.2 |

由贝塞尔公式求得单次实验标准差=0.16℃，则

℃

2.5.2　B类标准不确定度评定

2.5.2.1　标准铂电阻温度计引入的标准不确定度

由上级校准部门出具的校准证书得到其扩展不确定度=0.9℃，=2，得

℃ ，则

℃

2.6　合成标准不确定度

℃

2.7　扩展不确定度

取，则℃

附录E

残渣燃料油总沉淀物测定仪温度均匀度不确定度评定报告

1  概述:

1.1测量依据

JJF 1409-2013 《表面温度计校准规范》

1.2环境条件

温度（23±5）℃，相对湿度（40～50）%。

1.3计量标准

标准铂电阻温度计作为标准器。实验室的计量标准器和配套设备见表1。

表1. 实验室的计量标准器和配套设备

| 序号 | 设备名称 | 测量范围 | 技术性能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准铂电阻温度计 | (0～400）℃ | U= 0.9℃,k=2 |

1.4被校对象

# 被校对象为残渣燃料油总沉淀物测定仪

1.5 校准方法

当残渣燃料油总沉淀物测定仪过滤元件达到预设温度后，使用标准铂电阻温度计分别在恒温表面中级及四周选取5点测量，1min测量一个位置，读数后迅速将标准铂电阻温度计移至下一个测量位置，共测量一遍。

2. 不确定度的评定

2.1　数学模型

（1）

式中：——温度均匀度，℃；

——实际温度最大平均值，℃；

——实际温度最小平均值，℃。

2.2　灵敏系数

式（1）中、互为独立，因而得到

，

2.4　不确定度来源

（1）测量重复性引入的标准不确定度；

（2）标准铂电阻温度计引入的标准不确定度；

（3）标准铂电阻温度计位置不一致引入的标准不确定度；

2.5　标准不确定度评定

2.5.1　A类标准不确定度评定

对温度均匀性进行重复10次独立测量，列表如下：10分种应为6次测量，

| 序 号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值（℃） | 100.4 | 100.3 | 100.5 | 100.6 | 100.2 | 100.4 | 100.2 | 100.0 | 100.5 | 100.3 |

由贝塞尔公式求得单次实验标准差=0.092℃，则

℃

2.5.2　B类标准不确定度评定

2.5.2.1　标准铂电阻温度计引入的标准不确定度

由上级校准部门出具的校准证书得到其扩展不确定度=0.9℃，=2，得

℃ ，则

℃

2.5.2.2　标准铂电阻温度计位置不一致引入的标准不确定度

标准铂电阻温度计位置不一致产生的温度差估计为0.2℃，取半宽区间为0.1℃，按均匀分布处理，则

℃

2.6　合成标准不确定度

℃

2.7　扩展不确定度

取，则℃

附录F

残渣燃料油总沉淀物测定仪压力表示值误差

测量结果不确定度评定报告

1  概述

1.1测量依据：JJG 52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程》

1.2计量标准： 0.05级便携式数字压力校验仪量程为（-0.1～250）kPa。

1.3被测对象：残渣燃料油总沉淀物测定仪。

1.4测量方法：被测仪器配备的压力表的示值与标准数字压力校验仪的直接比较，此时被检仪表显示值与标准器产生的标准压力值之差值即为被检仪表的示值误差。

2  建立测量模型，列出不确定度传播律

2.1  测量模型

δ被＝P被－P标

式中：δ被—被检表示值误差；

P被—检定点上被检表示值；

P标—0.05级数字压力校验仪显示的标准压力值。

2.2  不确定度传播律

2.3  计算灵敏系数

=1

=-1

3  标准不确定度的评定

3.1输入量的标准不确定度的来源主要是数字压力计的测量不重复性，可以对待测点连续测量6次，采用极差法进行评定。对一台残渣燃料油总沉淀物测定仪，在40kPa点进行6次等精度重复性测量，所得数据如表1所

表1                     测量数列

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实测值（ kPa） | 40.2 | 40.0 | 40.2 | 41.0 | 41.0 | 40.4 |

得到

Ｒ－６次测量结果的极差；

Ｃ－６次测量的极差系数为2.53。

3.2输入量的标准不确定评定

输入量P标的标准不确定度来源于数字压力校验仪的不确定度。

便携式数字压力校验仪的最大允许示值误差为±0.05%,而在区间分布属均匀分布,包含因子为,可按B类不确定度评定。

a=0.05%×250kPa=0.13kPa

==0.08kPa

- 标准不确定度分量表

| 输入量 X | 标准不确定度 u() | 概率分布 | 灵敏系数 | 不确定度分量u() |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.48kPa | 正态分布 | 1 |  |
|  | 0.08kPa | 均匀分布 | -1 |  |

5  合成标准不确定度的评定

因彼此独立，所以合成不确定度为

=0.5kPa

6  扩展不确定度的确定

取k＝2 ，扩展不确定度为

U= kuc=2×0.019MPa=1.0kPa

7  不确定度报告

残渣燃料油总沉淀物测定仪压力误差的测量结果的扩展不确定度为

U＝1.0kPa k＝2