《残渣燃料油总沉淀物测定仪》

国家计量技术规范编写说明

（征求意见稿）

辽宁省计量科学研究院

2025年8月

《残渣燃料油总沉淀物测定仪》

- 1  工作简况

1.1  任务来源

根据国家市场监督管理总局办公厅文件《市场监管总局办公厅关于印发2024年国家计量技术规范制定、修订及宣贯计划的通知》要求，《残渣燃料油总沉淀物测定仪校准规范》列入2024年国家计量技术规范项目制定计划（计划项目编号：MTC42－2024－05），《残渣燃料油总沉淀物测定仪校准规范》的制定工作在全国石油专用计量测试技术委员会（MTC42）指导下，由辽宁省计量科学研究院、浙江省计量科学研究院、中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司负责制定工作，计划报批时间为2026年5月。

1.2  编写依据

本规范制定主要依据及参考了以下文件：

JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、

JJF 1001-2018《通用计量术语及定义》

JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》

SH/T 0701-2001《残渣燃料油总沉淀物测定法（热过滤法）》

SH/T 0702-2001《残渣燃料油总沉淀物测定法（老化法）》

JJF 1409-2013 《表面温度计校准规范》

JJG 52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程》

1.3  起草过程

1、2024年6月—2024年11月，全国石油专用计量测试技术委员会确定辽宁省计量科学研究院、浙江省计量科学研究院、中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司承担《残渣燃料油总沉淀物测定仪校准规范》（编号：MTC42-2024-05）的编制任务，接到编制任务后，起草单位成立本标准起草组，进行立项申报，开始收集、研究有关计量技术规范文件以及相关国家规范，对残渣燃料油总沉淀物测定仪校准规范厂家、应用现场调研，设计测试实验、研制配套标准器，确定相应技术指标。

2、2024年12月—2025年1月，规范起草小组组织了若干次研讨会，明确技术路线，做好实验分工与技术验证相关工作，开始试验数据的积累。

3、2025年2月—2025年5月，规范起草小组汇总初期实验数据及技术验证数据，在此基础上形成《残渣燃料油总沉淀物测定仪校准规范（初稿）》，并进一步依据初稿，开展模拟校准试验验证。

4、2025年6月—2025年7月：内部讨论和完善。项目组内部进行讨论和完善，并与相关合作单位、试验单位进行校准规范的讨论和完善。

征求意见处理：汇总征求到的意见（单位/专家意见），说明采纳或未采纳的理由。

5、2025年8月-2025年12月：按照专家意见修改规范，补充数据完善规范。

1.4  主要参加单位和工作组成员及分工

本规范的主要起草单位为：辽宁省计量科学研究院、浙江省计量科学研究院、中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司；参加起草单位为：辽宁省计量科学研究院、宁波市计量测试研究院、中国计量科学研究院和中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司

1.5  与相关国际技术文件的一致性程度、与国家标准的兼容情况

本规范参考了SH/T 0701-2001《残渣燃料油总沉淀物测定法（热过滤法）》、SH/T 0702-2001《残渣燃料油总沉淀物测定法（老化法）》中的相关内容。计量特性的设定和校准方法的选择均参考了以上两个标准，与国家标准完全兼容。

- 2  规范的编制原则和主要内容

2.1 规范的编制原则

......本规范的制定以国内和国际实际情况为出发点，体现科学性、合理性、先进性、实用性，使规范校准项目、技术要求及校准方法与国家、行业标准、技术规范相符合。

2.2 规范的主要内容

......1、范围

本规范适用于SH/T 0701-2001《残渣燃料油总沉淀物测定法（热过滤法）》、SH/T 0702-2001《残渣燃料油总沉淀物测定法（老化法）》两种测试标准的残渣燃料油总沉淀物测定仪的校准。

2、引用文件

本规范引用了下列文件：

JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、

JJF 1001-2018《通用计量术语及定义》

JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》

SH/T 0701-2001《残渣燃料油总沉淀物测定法（热过滤法）》

SH/T 0702-2001《残渣燃料油总沉淀物测定法（老化法）》

JJF 1409-2013 《表面温度计校准规范》

JJG 52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程》

最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3、术语

总沉淀物 total sediment

一定量的试样通过规定的滤纸进行过滤，分离出不溶解与一种主要是烷烃的洗涤溶剂的有机物和无机物的总量。

4、概述

残渣燃料油总沉淀物测定仪主要用于测定100℃粘度小于55mm2/s的残渣燃料油及含有残渣组分调合的馏分燃料油中的总沉淀物。试样在100℃下通过规定的仪器过滤后，把滤纸上的总沉淀物经溶剂洗涤和干燥后，进行称重。

残渣燃料油总沉淀物测定仪分为热过滤法和老化法两种方法。前者在一定的负压及水蒸汽加热下，通过直径47mm、孔径0.0016mm的滤纸进行过滤，分离出不溶于一种以饱和烷烃为主的烷烃芳烃混合物的洗涤溶剂的有机物和无机物，滤出物的总量占试样总量的比例即是残渣燃料油总沉淀物含量，以质量百分数表示。后者则是先通过燃料油老化的预处理试验程序（一种是热老化法，另一种是化学老化法），再通过SH/T 0701规定的热过滤法，最终测得总沉淀物含量。

5、计量特性

仪器的计量特性见表1

表1 仪器的计量特性

| 校准项目 | 测量范围 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 温度示值误差 | 应满足（95~105）℃ | 最大分度值0.5℃ 不超过±2℃ |
| 温度均匀性 | / | 不大于0.6℃ |
| 真空表示值误差 | （-0.1~1）MPa | 不超过±2kPa |
| 残渣燃料油总沉淀物测量结果的示值误差 | 总沉淀物含量不大于0.50%（m/m）的残渣燃料油 | 不超过±0.06% |
|  | 总沉淀物含量不大于0.40%（m/m）的含残渣组分的馏分燃料油 | 不超过±0.03% |
| 残渣燃料油总沉淀物测量结果的重复性 | 总沉淀物含量不大于0.50%（m/m）的残渣燃料油 | ≤0.04% |
|  | 总沉淀物含量不大于0.40%（m/m）的含残渣组分的馏分燃料油 | ≤0.02% |
| 注：以上指标不用于合格性判定，仅供参考。 |  |  |

6、校准条件

6.1 环境条件

6.1.1 环境温度：（18~28）℃，相对湿度：≤80%。

6.1.2 电源电压及频率：电压交流（220±20）V，频率（50±0.5）Hz。

6.1.3仪器放置于平稳无振动的工作台上，周围无强电磁场干扰、无腐蚀性气体、无阳光直射，避免温度急剧变化，接地良好。

6.2 校准设备及标准物质

6.2.1铂电阻温度计：测量范围应包含（95~105）℃；分辨力不低于0.01℃，二等标准。

6.2.2 0.05级及以上数字压力计（年稳定合格）：标准器最大允许误差应不大于被检压力表最大允许误差绝对值的1/4。

6.2.3电子秒表：日差不大于0.5s

6.2.4电子天平：分辨率不大于0.0001g，满足II级

6.2.5残渣燃料油总沉淀物标准物质，总沉淀物含量不超过0.50%（m/m）,相对扩展不确定度不大于0.04%（k=2）或含残渣组分的馏分燃料油标准物质，总沉淀物含量不超过0.40%（m/m）,相对扩展不确定度不大于0.02%（k=2）

7、校准项目和校准方法

7.1 校准前准备

7.1.1外观检查：

仪器应无影响其正常工作的损伤，仪器上应标明制造单位名称、型号、编号。

7.1.2仪器的安装与连接：

将过滤元件安装在真空烧瓶的上方。连接能够提供100℃±1℃的蒸汽源；连接真空源，并抽真空，调节绝对压力到40kPa±2kPa。确保整个装置气密性良好，连接处未泄漏。

7.2温度参数的测量

7.2.1温度示值误差的测量

在过滤元件安装之前，使用标准铂电阻温度计分别在滤网表面中心及四周选取5点测量位置。温度计（传感器）随过滤元件一齐安装在真空烧瓶上。通入100℃±1℃的蒸汽到整个装置10min后开始记录各测量点的温度，记录时间为1min，读数后迅速将标准铂电阻温度计移至下一个测量位置，共测量5个点位。按照公式（1）

（1）

式中：——温度示值误差，℃；

——过滤元件预设温度的平均值，℃；

——各测量点标准铂电阻温度计的示值，℃。

7.2.2温度均匀性的测量

测量方法同7.2.1，按照公式（2）

（2）

式中：——温度均匀度，℃；

——实际温度最大平均值，℃；

——实际温度最小平均值，℃。

7.3 老化浴的温度示值误差（如果需要）

将老化浴的温度Tm预设为100℃，在恒温状态下，将温度传感器或铂电阻温度计固定在老化浴空气套管内或空气套管外壁上。恒温10min后开始读数 按照公式（3）

（3）

式中：——老化浴温度示值误差，℃；

Tm——老化浴预设温度值，℃；

——铂电阻温度计读数，℃。

7.4 压力表的示值误差

在7.1.2的测量条件下，被测仪器配备的压力表的示值与标准数字压力校验仪的直接比较，此时被检仪表显示值与标准器产生的标准压力值之差值即为被检仪表的示值误差。按照公式（4）。

δ被＝P被－P标　　　　　　　　　　　 　　（4）

式中：δ被—被检表示值误差；

P被—检定点上被检表示值；

P标—0.05级数字压力校验仪显示的标准压力值。

7.5 残渣燃料油总沉淀物测量结果的示值误差

7.5.1滤纸的准备

在110℃烘箱中将两张滤纸干燥20min。把每张滤纸分别迅速地移人有编号的称量瓶中，放入冷却容器中冷却至室温（5min-10min）。称量两张滤纸的质量，称精确至0.0001g。上层的滤纸记为m1，下层滤纸记为m2。

7.5.2样品的加入

准备的约11g残渣燃料油标准物质或10.5g调合的馏分燃料油标准物质倒人30ml玻璃烧杯中，称重，称精确至0.01g，记为m3。连接真空源，并抽真空，调节绝对压力到40kPa±2kPa（真空度61.3Pa）。将烧杯中的试样（调合的馏分燃料油不用加热，残渣燃料油加热到100℃±2℃转移到滤纸中央。重新称量烧杯，精确至0.01g，记为m4。转移的试样量应为10g±0.5g。在转移过程中要小心，不要使试样与过滤器壁接触。加热超过105℃的残渣燃料油应终止试验，不能再使用。

7.5.3滤纸的回收

当上层滤纸呈现干燥时，切断真空。用镊子分别将每张滤纸转移到110℃±1℃烘箱中，干燥20min，并迅速转移到不同的称量瓶中。在冷却器中冷却至室温（5min~10min），再称重，上层的滤纸记为m5，下次记为m6，称重精确至0.0001g。

7.5.4总沉淀物回收率的计算

残渣燃料油或含残渣组分馏分燃料油总沉淀物（%，m/m）按照公式（5）进行计算

S=（m5−m1）−(m6−m2)(m3−m4)×100%                (5)

其中S为残渣燃料油或含残渣组分馏分燃料油总沉淀物（%，m/m）

m1为过滤前上层滤纸的重量，g

m2为过滤前下层滤纸的重量，g

m3为烧杯加标准物质的重量，g

m4为加样后烧杯的重量，g

m5为过滤后上层滤纸的重量，g

m6为过滤后下层滤纸的重量，g

7.5.5示值误差的计算

按照7.5.1-7.5.3的操作重复测量2次，记为S1，S2。测量结果的示值误差按照公式（6）计算

（6）

其中ΔS为测量结果的示值误差，%

为两次测量结果的平均值，%

Ss为残渣燃料油或含残渣组分的馏分燃料油标准物质的标称值，%

7.6重复性

测量结果的示值误差按照公式（6）计算

Rs=S1−S2                        （7）

其中Rs为两次测量结果的重复性，%

8、校准结果表达

校准结果应在校准证书上反映。校准证书应至少包括以下信息：

- 标题：“校准证书”；

- 实验室名称和地址；

- 进行校准的地点；

- 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

- 客户的名称和地址；

- 被校对象的描述和明确标识；

- 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

- 如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

- 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

- 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

- 校准环境的描述；

- 校准结果及其测量不确定度的说明；

- 对校准规范的偏离的说明；

- 校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

- 校准结果仅对被校对象的有效的声明；

未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

9、复校时间间隔

复校时间间隔建议为1年。由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定，因此送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

10、附录

附录A  残渣燃料油总沉淀物测定仪过滤元件的组装

附录B  校准原始记录参考格式

附录C  校准证书内页参考格式

附录D  残渣燃料油总沉淀物测定仪温度示值误差不确定度评定报告

附录E残渣燃料油总沉淀物测定仪温度均匀度不确定度评定报告

附录F残渣燃料油总沉淀物测定仪压力表示值误差测量结果不确定度评定报告

- 3  主要试验验证情况和预期达到的效果

3.1  试验条件

......本次实验所用标准器如下

表2 残渣燃料油总沉淀物测定仪校准用标准器

| 设备名称 | 测量范围 | MPE/不确定度/ 准确度等级 |
| --- | --- | --- |
| 铂电阻温度计 | (0～400）℃ | U= 0.9℃,k=2 |
| 0.05级便携式数字压力校验仪 | （-0.1～250）kPa | 0.02级 |
| 含残渣组分的馏分燃料油 | 0.1%(m/m) | U=0.02% k=2 |

环境温度：（18~28）℃，相对湿度：≤80%。

电源电压及频率：电压交流（220±20）V，频率（50±0.5）Hz。

仪器放置于平稳无振动的工作台上，周围无强电磁场干扰、无腐蚀性气体、无阳光直射，避免温度急剧变化，接地良好。

3.2  试验方法

残渣燃料油总沉淀物测定仪分为SH/T0701热过滤法和SH/T0702老化法两种方法。前者在一定的负压及水蒸汽加热下，试样在通过规定的仪器过滤后，把滤纸上的总沉淀物经溶剂洗涤和干燥后，进行称重。滤出物的总量占试样总量的比例即是残渣燃料油总沉淀物含量，以质量百分数表示。后者则是先通过燃料油老化的预处理试验程序，再通过SH/T 0701规定的热过滤法，最终测得总沉淀物含量。本规范主要针对这两项标准制定。

3.3  试验结果、结论

- （1）对残渣燃料油总沉淀物测定仪的过滤元件温度的示值误差、温度均匀性，压力表的示值误差和电子天平的示值误差和重复性进行测量。

表3 残渣燃料油总沉淀物测定仪的过滤元件温度的示值误差、温度均匀性校准数据校准数据

| 生产厂 | 型号 | 序号 | 预设温度值/℃ | 铂电阻温度计示值/℃ |  |  |  |  | 平均值/℃ | 示值误差/℃ | 极差/℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 测量点1 | 测量点2 | 测量点3 | 测量点4 | 测量点5 |  |  |  |
| 大连特安技术有限公司 | TSY-6011Z | 1 | 100 | 100.0 | 100.2 | 100.2 | 100.1 | 100.3 | 100.2 | +0.2 | 0.3 |
|  |  | 2 | 100 | 99.9 | 100.1 | 100.2 | 100.1 | 100.3 | 100.2 | +0.2 | 0.4 |
|  |  | 3 | 100 | 100.1 | 100.2 | 100.1 | 100.1 | 100.3 | 100.2 | +0.2 | 0.3 |
|  |  | 4 | 100 | 100.1 | 100.3 | 100.3 | 100.1 | 100.3 | 100.2 | +0.2 | 0.3 |
|  |  | 5 | 100 | 100.0 | 100.2 | 100.3 | 100.1 | 100.3 | 100.2 | +0.2 | 0.3 |
|  |  | 6 | 100 | 100.0 | 100.1 | 100.3 | 100.1 | 100.3 | 100.2 | +0.2 | 0.3 |
|  |  | 7 | 100 | 100.1 | 100.2 | 100.2 | 100.1 | 100.3 | 100.2 | +0.2 | 0.3 |
|  |  | 8 | 100 | 100.0 | 100.2 | 100.4 | 100.1 | 100.3 | 100.2 | +0.2 | 0.3 |
|  |  | 9 | 100 | 100.1 | 100.1 | 100.3 | 100.1 | 100.4 | 100.2 | +0.2 | 0.3 |
|  |  | 10 | 100 | 100.0 | 100.2 | 100.5 | 100.1 | 100.5 | 100.2 | +0.2 | 0.3 |
|  |  | 11 | 100 | 99.9 | 100.2 | 100.2 | 100.1 | 100.6 | 100.2 | +0.2 | 0.3 |
|  |  | 12 | 100 | 100.0 | 100.3 | 100.1 | 100.1 | 100.5 | 100.2 | +0.2 | 0.3 |
|  |  | 13 | 100 | 100.1 | 100.2 | 100.1 | 100.1 | 100.3 | 100.2 | +0.2 | 0.2 |
|  |  | 14 | 100 | 100.0 | 100.1 | 100.2 | 100.1 | 100.5 | 100.2 | +0.2 | 0.3 |
|  |  | 15 | 100 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.5 | 100.2 | +0.2 | 0.3 |
|  |  | 16 | 100 | 100.0 | 100.2 | 100.1 | 100.1 | 100.3 | 100.2 | +0.2 | 0.3 |
|  |  | 17 | 100 | 100.1 | 100.1 | 100.3 | 100.1 | 100.3 | 100.2 | +0.2 | 0.3 |
|  |  | 18 | 100 | 100.1 | 100.2 | 100.1 | 100.1 | 100.3 | 100.2 | +0.2 | 0.3 |
|  |  | 19 | 100 | 100.2 | 100.3 | 100.2 | 100.2 | 100.6 | 100.3 | +0.3 | 0.4 |
|  |  | 20 | 100 | 100.0 | 100.3 | 100.0 | 100.1 | 100.2 | 100.2 | +0.2 | 0.3 |
| 辽宁华科石油设备科技有限公司 | HK-0701 | 21 | 100 | 99.6 | 99.8 | 99.9 | 99.8 | 99.9 | 99.8 | -0.2 | 0.3 |
|  |  | 22 | 100 | 99.6 | 99.9 | 99.9 | 99.8 | 99.9 | 99.8 | -0.2 | 0.3 |
|  |  | 23 | 100 | 99.7 | 99.8 | 99.8 | 100.0 | 99.9 | 99.8 | -0.2 | 0.3 |
|  |  | 24 | 100 | 99.6 | 99.9 | 99.9 | 99.8 | 99.9 | 99.8 | -0.2 | 0.3 |
|  |  | 25 | 100 | 99.7 | 99.8 | 99.9 | 99.8 | 99.9 | 99.8 | -0.2 | 0.2 |
|  |  | 26 | 100 | 99.5 | 99.8 | 99.9 | 99.8 | 99.9 | 99.8 | -0.2 | 0.4 |
|  |  | 27 | 100 | 99.6 | 99.8 | 99.9 | 99.8 | 99.9 | 99.8 | -0.2 | 0.3 |
|  |  | 28 | 100 | 99.7 | 99.7 | 99.9 | 99.8 | 99.9 | 99.8 | -0.2 | 0.2 |
|  |  | 29 | 100 | 99.5 | 99.9 | 100.0 | 99.9 | 99.7 | 99.8 | -0.2 | 0.5 |
|  |  | 30 | 100 | 99.6 | 99.8 | 99.9 | 99.8 | 99.9 | 99.8 | -0.2 | 0.3 |
|  |  | 31 | 100 | 99.6 | 99.8 | 99.9 | 99.8 | 99.9 | 99.8 | -0.2 | 0.3 |
|  |  | 32 | 100 | 99.7 | 99.7 | 99.9 | 99.8 | 99.9 | 99.8 | -0.2 | 0.2 |
|  |  | 33 | 100 | 99.7 | 99.9 | 100.0 | 99.9 | 99.7 | 99.8 | -0.2 | 0.3 |
|  |  | 34 | 100 | 99.7 | 99.7 | 100.0 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | -0.2 | 0.3 |
|  |  | 35 | 100 | 99.5 | 99.9 | 100.0 | 99.9 | 99.7 | 99.8 | -0.2 | 0.4 |
|  |  | 36 | 100 | 99.5 | 99.7 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | -0.3 | 0.3 |
|  |  | 37 | 100 | 99.6 | 99.8 | 99.9 | 99.9 | 99.7 | 99.8 | -0.2 | 0.3 |
|  |  | 38 | 100 | 99.5 | 99.7 | 100.0 | 99.7 | 99.8 | 99.8 | -0.2 | 0.5 |
|  |  | 39 | 100 | 99.6 | 99.9 | 99.9 | 99.8 | 99.9 | 99.8 | -0.2 | 0.3 |
|  |  | 40 | 100 | 99.7 | 99.8 | 99.9 | 99.8 | 99.9 | 99.8 | -0.2 | 0.2 |
| 上海阳光科学仪器制造有限公司 | YG-2812-1 | 41 | 100 | 100.2 | 100.6 | 100.5 | 100.7 | 100.4 | 100.5 | +0.5 | 0.5 |
|  |  | 42 | 100 | 100.3 | 100.6 | 100.7 | 100.6 | 100.5 | 100.6 | +0.6 | 0.4 |
|  |  | 43 | 100 | 100.2 | 100.7 | 100.7 | 100.8 | 100.5 | 100.6 | +0.6 | 0.5 |
|  |  | 44 | 100 | 100.3 | 100.7 | 100.5 | 100.8 | 100.5 | 100.6 | +0.6 | 0.5 |
|  |  | 45 | 100 | 100.3 | 100.5 | 100.6 | 100.7 | 100.6 | 100.5 | +0.5 | 0.3 |
|  |  | 46 | 100 | 100.2 | 100.6 | 100.7 | 100.8 | 100.6 | 100.6 | +0.6 | 0.6 |
|  |  | 47 | 100 | 100.3 | 100.7 | 100.5 | 100.6 | 100.5 | 100.5 | +0.5 | 0.4 |
|  |  | 48 | 100 | 100.4 | 100.7 | 100.6 | 100.7 | 100.6 | 100.6 | +0.6 | 0.3 |
|  |  | 49 | 100 | 100.4 | 100.7 | 100.6 | 100.7 | 100.5 | 100.6 | +0.6 | 0.3 |
|  |  | 50 | 100 | 100.2 | 100.6 | 100.7 | 100.6 | 100.6 | 100.5 | +0.5 | 0.5 |
|  |  | 51 | 100 | 100.4 | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 100.6 | +0.6 | 0.2 |
|  |  | 52 | 100 | 100.2 | 100.6 | 100.6 | 100.8 | 100.4 | 100.5 | +0.5 | 0.6 |
|  |  | 53 | 100 | 100.4 | 100.8 | 100.7 | 100.6 | 100.6 | 100.6 | +0.6 | 0.4 |
|  |  | 54 | 100 | 100.3 | 100.7 | 100.7 | 100.7 | 100.6 | 100.6 | +0.6 | 0.4 |
|  |  | 55 | 100 | 100.3 | 100.7 | 100.6 | 100.7 | 100.5 | 100.6 | +0.6 | 0.4 |
|  |  | 56 | 100 | 100.2 | 100.8 | 100.5 | 100.7 | 100.5 | 100.6 | +0.6 | 0.6 |
|  |  | 57 | 100 | 100.3 | 100.8 | 100.5 | 100.8 | 100.5 | 100.6 | +0.6 | 0.5 |
|  |  | 58 | 100 | 100.2 | 100.7 | 100.7 | 100.8 | 100.4 | 100.6 | +0.6 | 0.5 |
|  |  | 59 | 100 | 100.3 | 100.7 | 100.7 | 100.6 | 100.4 | 100.5 | +0.5 | 0.4 |
|  |  | 60 | 100 | 100.2 | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 100.5 | 100.5 | +0.5 | 0.4 |

表4 重复性数据统计

| 试验次数 | 60 |  |
| --- | --- | --- |
| 0≤δr≤0.5 | 57 | 95% |
| 0.5＜δr≤1.0 | 3 | 5% |
| δr≤1.0 | 合格率达到100% |  |

表5 残渣燃料油总沉淀物测定仪温度示值误差数据统计

|  | 出现概率 | 累积概率 |
| --- | --- | --- |
| 0≤δR≤0.5 | 0.783 | 0.78 |
| 0.5＜δR≤1.0 | 0.217 | 1.000 |
| 1.0＜δR≤1.5 | 0.000 | 1.000 |
| 1.5＜δR≤2.0 | 0.000 | 1.000 |
| 2.0＜δR | 0.000 | 1.000 |

表6 残渣燃料油总沉淀物测定仪压力表示值误差校准数据

| 生产厂 | 型号 | 序号 | 压力表示数/kPa | 标准数字压力校验仪/kPa | 示值误差/℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大连特安技术有限公司 | TSY-6011Z | 1 | 40.0 | 40.0 | 0.0 |
|  |  | 2 | 40.2 | 40.0 | 0.2 |
|  |  | 3 | 40.0 | 40.0 | 0.0 |
|  |  | 4 | 40.0 | 40.0 | 0.0 |
|  |  | 5 | 40.2 | 40.0 | 0.2 |
|  |  | 6 | 40.2 | 40.0 | 0.2 |
|  |  | 7 | 40.0 | 40.0 | 0.0 |
|  |  | 8 | 40.0 | 40.0 | 0.0 |
|  |  | 9 | 40.2 | 40.0 | 0.2 |
|  |  | 10 | 40.0 | 40.0 | 0.0 |
|  |  | 11 | 40.2 | 40.0 | 0.2 |
|  |  | 12 | 40.0 | 40.0 | 0.0 |
|  |  | 13 | 40.2 | 40.0 | 0.2 |
|  |  | 14 | 40.4 | 40.0 | 0.4 |
|  |  | 15 | 40.4 | 40.0 | 0.4 |
|  |  | 16 | 40.0 | 40.0 | 0.0 |
|  |  | 17 | 40.0 | 40.0 | 0.0 |
|  |  | 18 | 40.4 | 40.0 | 0.4 |
|  |  | 19 | 40.2 | 40.0 | 0.2 |
|  |  | 20 | 40.0 | 40.0 | 0.0 |
| 辽宁华科石油设备科技有限公司 | HK-0701 | 21 | 40.2 | 40.0 | 0.2 |
|  |  | 22 | 40.0 | 40.0 | 0.0 |
|  |  | 23 | 40.2 | 40.0 | 0.2 |
|  |  | 24 | 40.0 | 40.0 | 0.0 |
|  |  | 25 | 40.0 | 40.0 | 0.0 |
|  |  | 26 | 40.2 | 40.0 | 0.2 |
|  |  | 27 | 40.2 | 40.0 | 0.2 |
|  |  | 28 | 40.2 | 40.0 | 0.2 |
|  |  | 29 | 40.0 | 40.0 | 0.0 |
|  |  | 30 | 40.2 | 40.0 | 0.2 |
|  |  | 31 | 40.2 | 40.0 | 0.2 |
|  |  | 32 | 40.0 | 40.0 | 0.0 |
|  |  | 33 | 40.0 | 40.0 | 0.0 |
|  |  | 34 | 40.0 | 40.0 | 0.0 |
|  |  | 35 | 40.0 | 40.0 | 0.0 |
|  |  | 36 | 40.4 | 40.0 | 0.4 |
|  |  | 37 | 40.2 | 40.0 | 0.2 |
|  |  | 38 | 40.0 | 40.0 | 0.0 |
|  |  | 39 | 40.0 | 40.0 | 0.0 |
|  |  | 40 | 40.0 | 40.0 | 0.0 |
| 上海阳光科学仪器制造有限公司 | YG-2812-1 | 41 | 41.0 | 40.0 | 1.0 |
|  |  | 42 | 41.2 | 40.0 | 1.2 |
|  |  | 43 | 40.6 | 40.0 | 0.6 |
|  |  | 44 | 41.0 | 40.0 | 1.0 |
|  |  | 45 | 40.8 | 40.0 | 0.8 |
|  |  | 46 | 40.6 | 40.0 | 0.6 |
|  |  | 47 | 41.0 | 40.0 | 1.0 |
|  |  | 48 | 41.0 | 40.0 | 1.0 |
|  |  | 49 | 41.2 | 40.0 | 1.2 |
|  |  | 50 | 41.0 | 40.0 | 1.0 |
|  |  | 51 | 41.2 | 40.0 | 1.2 |
|  |  | 52 | 41.0 | 40.0 | 1.0 |
|  |  | 53 | 40.6 | 40.0 | 0.6 |
|  |  | 54 | 40.6 | 40.0 | 0.6 |
|  |  | 55 | 40.8 | 40.0 | 0.8 |
|  |  | 56 | 41.0 | 40.0 | 1.0 |
|  |  | 57 | 41.0 | 40.0 | 1.0 |
|  |  | 58 | 40.6 | 40.0 | 0.6 |
|  |  | 59 | 40.8 | 40.0 | 0.8 |
|  |  | 60 | 41.0 | 40.0 | 1.0 |

表7 残渣燃料油总沉淀物测定仪压力表示值误差数据统计

|  | 出现概率 | 累积概率 |
| --- | --- | --- |
| 0≤δR≤1.0 | 0.800 | 0.800 |
| 0.1＜δR≤2.0 | 0.200 | 1.000 |
| 2.0＜δR | 0.000 | 1.000 |

表8 含残渣组分馏分燃料油总沉淀物测量结果示值误差和重复性数据

| 生产厂 | 型号 | 序号 | 测量结果% | 标准物质 标称值% | 示值误差/% | 重复性/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大连特安技术有限公司 | TSY-6011Z | 1 | 0.09 | 0.10 | -0.01 | 0.00 |
|  |  | 2 | 0.10 |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 3 | 0.10 |  | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 4 | 0.10 |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 5 | 0.10 |  | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 6 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 7 | 0.10 |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 8 | 0.09 |  | -0.01 | 0.00 |
|  |  | 9 | 0.08 |  | -0.02 | 0.00 |
|  |  | 10 | 0.10 |  | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 11 | 0.10 |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 12 | 0.10 |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 13 | 0.09 |  | -0.01 | 0.00 |
|  |  | 14 | 0.10 |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 15 | 0.10 |  | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 16 | 0.10 |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 17 | 0.09 |  | -0.01 | 0.00 |
|  |  | 18 | 0.10 |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 19 | 0.10 |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 20 | 0.10 |  | 0.00 | 0.00 |
| 辽宁华科石油设备科技有限公司 | HK-0701 | 21 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 22 | 0.10 |  | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 23 | 0.09 |  | -0.01 | 0.00 |
|  |  | 24 | 0.10 |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 25 | 0.10 |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 26 | 0.10 |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 27 | 0.10 |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 28 | 0.09 |  | -0.01 | 0.00 |
|  |  | 29 | 0.11 |  | 0.01 | 0.00 |
|  |  | 30 | 0.11 |  | 0.01 | 0.00 |
|  |  | 31 | 0.10 |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 32 | 0.09 |  | -0.01 | 0.00 |
|  |  | 33 | 0.10 |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 34 | 0.10 |  | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 35 | 0.10 |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 36 | 0.10 |  | 0.00 | 0.02 |
|  |  | 37 | 0.09 |  | -0.01 | 0.00 |
|  |  | 38 | 0.09 |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 39 | 0.10 |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 40 | 0.10 |  | 0.00 | 0.01 |
| 上海阳光科学仪器制造有限公司 | YG-2812-1 | 41 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 42 | 0.10 |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 43 | 0.09 |  | -0.01 | 0.00 |
|  |  | 44 | 0.09 |  | -0.01 | 0.00 |
|  |  | 45 | 0.10 |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 46 | 0.10 |  | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 47 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 48 | 0.10 |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 49 | 0.09 |  | -0.01 | 0.00 |
|  |  | 50 | 0.09 |  | -0.01 | 0.00 |
|  |  | 51 | 0.10 |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 52 | 0.08 |  | -0.02 | 0.01 |
|  |  | 53 | 0.10 |  | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 54 | 0.10 |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 55 | 0.09 |  | -0.01 | 0.00 |
|  |  | 56 | 0.09 |  | -0.01 | 0.00 |
|  |  | 57 | 0.08 |  | -0.02 | 0.00 |
|  |  | 58 | 0.10 |  | 0.00 | 0.01 |
|  |  | 59 | 0.09 |  | -0.01 | 0.00 |
|  |  | 60 | 0.10 |  | 0.00 | 0.00 |

表9 含残渣组分馏分燃料油总沉淀物测量结果示值误差数据统计

|  | 出现概率 | 累积概率 |
| --- | --- | --- |
| 0≤δR≤0.01% | 0.950 | 0.950 |
| 0.01%＜δR≤0.02% | 0.050 | 1.000 |
| 0.02%＜δR≤0.03% | 0.000 | 1.000 |
| 0.03%＜δR | 0.000 | 1.000 |

表10 含残渣组分馏分燃料油总沉淀物测量结果重复性数据统计

|  | 出现概率 | 累积概率 |
| --- | --- | --- |
| 0≤δR≤0.01% | 1.000 | 1.000 |
| 0.01%＜δR≤0.02% | 0.000 | 1.000 |
| 0.02%＜δR | 0.000 | 1.000 |

（2）残渣燃料油总沉淀物测定仪温度重复性分析

我们采用极差法作为示值重复性计算方法。SH/T0701中要求过滤元件的温度保持在100℃±2℃，设备的最大分度值为0.5℃，因此在计算时以0.5℃作为计算间隔。由见表3可知：当δr≤0.5℃时，在此温度区间分布结果的比率大于95%。考虑到实际检测工作过程中，影响测试结果的因素比较多，结合表3统计结果，在本校准规范中规定手动法仪器示值重复性结果为不大于1.0℃。

（3）残渣燃料油总沉淀物测定仪温度示值误差分析

示值误差指的是仪器连续测量过滤元件温度两次所结果的算术平均值与标准值之间的差值。对近几年所累积的温度测试结果进行分析，关键是对示值误差在每0.5℃区间内出现的概率作了计算，得到了表4所示的结果。表中的“出现概率”指的是，在本示值误差区间[0.5℃]实际出现次数与总试验次数之比。“累积概率”是指，从0至本区间实际出现次数之和与总试验次数之比。

从表4可以看出，仪器示值在标准值附近出现的几率最大，另外还有一个原因是随着设备能力的提升，很多仪器都有温度补偿功能，所以仪器温度的示值误差基本都能满足。在实际校准工作中，不是所有仪器都具有温度补偿功能，所以在本校准规范中依然参考SH/T0701关于过滤元件温度的要求，温度示值误差不超过±2℃。

（4）残渣燃料油总沉淀物测定仪压力表示值误差分析

示值误差指的是被测仪器配备的压力表的示值与标准数字压力校验仪的直接比较，此时被检仪表显示值与标准器产生的标准压力值之差值即为被检仪表的示值误差。

一般的压力表或真空表的分辨力为1kPa，因此是对示值误差在每1kPa区间内出现的概率作了计算，得到了表7所示的结果。表中的“出现概率”指的是，在本示值误差区间[1.0kPa]实际出现次数与总试验次数之比。“累积概率”是指，从0至本区间实际出现次数之和与总试验次数之比。

从表7可以看出，仪器示值在标准值附近出现的几率最大，另外还有一个原因是随着设备能力的提升，很多仪器都有压力调节功能，所以仪器压力表的示值误差基本都能满足。在实际校准工作中，不是所有仪器都具有压力调节功能，所以在本校准规范中依然参考SH/T0701关于压力的要求，压力表示值误差不超过±2kPa。

(5)残渣燃料油总沉淀物测定仪含残渣组分馏分燃料油总沉淀物测量结果示值误差分析

示值误差指的是馏分燃料油测量结果的平均值与馏分燃料油标准物质之差值即为馏分燃料油测量结果的示值误差。

因为SH/T0701中要求总沉淀物测量结果精确到0.01%，因此是对示值误差在每0.01%区间内出现的概率作了计算，得到了表9所示的结果。表中的“出现概率”指的是，在本示值误差区间0.01%实际出现次数与总试验次数之比。“累积概率”是指，从0至本区间实际出现次数之和与总试验次数之比。

含残渣组分馏分燃料油总沉淀物测量结果接近标称值的主要原因是含残渣组分的馏分燃料油总沉淀物标准物质的运动黏度低，流动性很好，所以能够比较完全的转移过滤。另外残渣燃料油总沉淀物测定仪是条件实验，严格控制温度、真空度等因素也起到很重要的作用。

(6)残渣燃料油总沉淀物测定仪馏分燃料油总沉淀物测量结果重复性分析

重复性指的是两次含残渣组分馏分燃料油总沉淀物测量结果之差值即为馏分燃料油测量结果的示值误差。

因为SH/T0701中要求总沉淀物测量结果精确到0.01%，因此是对示值误差在每0.01%区间内出现的概率作了计算，得到了表9所示的结果。表中的“出现概率”指的是，在本示值误差区间0.01%实际出现次数与总试验次数之比。“累积概率”是指，从0至本区间实际出现次数之和与总试验次数之比。

含残渣组分馏分燃料油总沉淀物测量结果的重复性符合要求的主要原因是含残渣组分的馏分燃料油总沉淀物标准物质的运动黏度低，流动性很好，所以能够比较完全的转移过滤。另外残渣燃料油总沉淀物测定仪是条件实验，严格控制温度、真空度等因素也起到很重要的作用。

- 4  规范中重要条款的解释

本规范参考了SH/T 0701-2001《残渣燃料油总沉淀物测定法（热过滤法）》、SH/T 0702-2001《残渣燃料油总沉淀物测定法（老化法）》中的相关内容。计量特性的设定和校准方法的选择均参考了以上两个标准。温度参数的测量方法参照JJF 1409-2013 《表面温度计校准规范》，由于残渣燃料油总沉淀物测定仪的过滤元件的过滤网温度对于实验结果产生重要影响，且实验过程中样品不允许碰到杯壁，所以对于杯壁温度的测量是无意义的。压力表的示值误差参照JJG 52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程》。标准物质的示值误差和重复性应满足SH/T 0701-2001《残渣燃料油总沉淀物测定法（热过滤法）》中关于精密度和重复性的要求。

- 5  重大分歧意见的处理结果和依据

本次国家规范为首次制定，不存在重大分歧意见。

6  实施技术规范的风险评估及对经济社会发展可能产生的影响

本技术规范在编制过程中涉及的计量特性的参数的确认是参照行业标准的要求对仪器相关的设备性能进行了验证。由于标准发布的时间较早，没有随着仪器工艺的发展而进行更新，所以部分仪器的整合了温度压力参数都可以自己调节以满足要求。因此，在该规范发布后部分厂家会更新残渣燃料油总沉淀物测定仪的设计和装配工艺，提高仪器的自动化集成化程度以满足新规范要求。

对经济社会发展有积极作用，推动行业标准化、自动化，提升全要素生产率，淘汰落后产能，优化产业结构。

7  贯彻实施国家计量技术规范的要求、措施、过渡期和实施日期等建议

建议规范发布后，由委员会或者计量主管部门组织召开宣贯和推广工作，并且鼓励各级市场监管部门、各有关政府部门、行业协会、计量技术机构采用多种形式开展国家计量技术规范的宣传和推广工作。规范上注明发布时间，在发布时间后设置为期6个月的过渡期，过渡期的主要任务应聚焦于完成培训、资源配置、方法确认、文件更新以及人员考核。过渡期后是实施日期，自实施日期开始，所有相关计量活动（新开展的检定、校准、检测、型式评价等）必须严格依据新规范进行。

- 8  涉及专利的有关说明

......没有涉及专利的情况

- 9  其他应当说明的事项

......无