XXXX–XX–XX 实施

中华人民共和国国家计量技术规范

JJF XXXX—XXXX

润滑油空气释放值测定仪校准规范

Calibration specificationsfor AdsorbableOrganically

Bound HalogensAnalyzers

Calibration Specification for Analyzers for Air Release Value of Lubricants

（征求意见稿）

XXXX–XX–XX 发布

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局发  布

本规范委托全国石油专用计量测试技术委员会负责解释

Calibration Specification for Analyzers for Air Release Value of Lubricants

润滑油空气释放值测定仪

校准规范

JJF XXXX—XXXX

归口单位：全国石油专用计量测试技术委员会

主要起草单位：浙江省质量科学研究院

宁波市计量测试研究院

中国石油化工集团有限公司胜利油田分公司

参加起草单位：辽宁省计量科学研究院

山东省计量科学研究院

浙江中智检测技术有限公司

本规范主要起草人：

  - 沙跃兵（浙江省质量科学研究院）

  - 施江焕（宁波市计量测试研究院）

  - 毕海鹏（中国石油化工集团有限公司胜利油田分公司）

参加起草人：

  - 王  舵（辽宁省计量科学研究院）

郭  波（山东省计量科学研究院）

  - 宋晓慧（浙江省质量科学研究院）

李  昊（浙江中智检测技术有限公司）

目  录

引 言	II

1	范围	1

2	引用文件	1

3	概述	1

4	计量特性	2

5	校准条件	2

5.1 环境条件	2

5.2 测量标准及其他设备	2

6 校准项目和校准方法	2

6.1 校准前准备	2

6.2循环水浴温度示值误差	3

6.3 空气温度示值误差	3

6.4 压力示值误差	3

6.5 称量示值误差	4

7 校准结果表达	4

8 复校时间间隔	5

附录A校准原始记录参考格式	6

附录B校准证书（内页）参考格式	8

附录C温度示值误差测量结果的不确定度评定示例	9

附录D压力示值误差测量结果的不确定度评定示例	12

附录E称量示值误差测量结果的不确定度评定示例	15

引 言

JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》，JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制定工作的基础性系列规范。

本规范技术指标的制定参考了SH/T 0308-1992（2004）《润滑油空气释放值测定法》。

本规范为首次发布。

润滑油空气释放值测定仪校准规范

- 范围

本校准规范适用于润滑油空气释放值测定仪的校准。

- 引用文件

本规范引用了下列文件：

JJG 42—2023  工作玻璃浮计

JJG 52—2013  弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表

JJG 99—2022  砝码

JJF 1847—2020  电子天平

JJF 2019—2022  液体恒温试验设备温度性能测试

SH/T 0308—1992（2004） 润滑油空气释放值测定法

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

- 概述

润滑油空气释放值测定仪（以下简称空气释放值测定仪）的工作原理是将试样加热到25 ℃，50 ℃或75 ℃，通过对试样吹入过量的压缩空气，使试样剧烈搅动，空气在试样中形成小气泡，即雾沫空气。停气后记录试样中雾沫空气体积减到0.2%的时间，该时间即为试样的空气释放值。

根据空气释放值测定仪的气泡释放终点监测方式的不同，目前市场上的空气释放值测定仪可分为以下两类：

基于密度计监测原理的空气释放值测定仪——停气后，通过密度计实时监测试样的密度变化，当密度计的值变化到空气体积减少至0.2%处，也即密度减少0.0017 g/cm3时，记录停气到此点的时间。其主要由压力表、空气加热炉、温度计、耐热夹套玻璃试管、循环水浴和密度计等组成。

基于天平监测原理的空气释放值测定仪——停气后，通过天平实时监测试样中沉锤的质量变化，再根据阿基米德原理推算试样的密度变化，当沉锤在试样中的质量变化到空气体积减少至0.2%处，也即密度减少0.0017 g/cm3时，记录停气到此点的时间。其主要由压力表、空气加热炉、温度计、耐热夹套玻璃试管、循环水浴和天平等组成。

- 计量特性

## 4.1 空气释放值测定仪的计量特性

空气释放值测定仪的计量特性见表1。

表1  计量特性

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 循环水浴温度示值误差 | ±1 ℃ |
| 空气温度示值误差 | ±5 ℃ |
| 压力示值误差 | ±2.5 kPa |
| *称量示值误差 | ±3 mg |
| *基于密度计监测原理的空气释放值测定仪，不做称量示值误差。 注：以上指标不适用于合格性判别，仅供参考。 |  |

4.2 空气释放值测定仪所配备密度计的计量特性

按密度计进行校准，校准结果参考JJG 42的要求，密度计示值的最大允许误差为±0.6个分度值。

- 校准条件

5.1 环境条件

5.1.1 环境温度：（15～35）℃；相对湿度：不大于80%。

5.1.2 电源：（220±22）V；频率：（50±0.5）Hz。

5.2 测量标准及其他设备

5.2.1温度测量标准：范围（0~100）℃，分度值不大于0.01 ℃，最大允许误差：±（0.15℃+0.002t）。

5.2.2 压力测量标准：0.5级或以上数字压力计。

5.2.3 砝码：F1等级或以上，其最大允许误差应不大于表2中的要求。

表2  砝码最大允许误差（以mg为单位）

| 标称值 | 200g | 100g | 50g | 20g | 10g | 5g | 2g | 1g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MPE | ±1.0 | ±0.5 | ±0.3 | ±0.25 | ±0.20 | ±0.16 | ±0.12 | ±0.10 |

6 校准项目和校准方法

6.1 校准前准备

6.1.1 按使用说明书的要求使空气释放值测定仪处于正常工作状态，并确认循环水浴的液位正常。

6.1.2 校准温度点选择25 ℃、50 ℃和75 ℃，也可根据用户需要选择常用的温度点。设定循环水浴温度和空气温度。

6.2 循环水浴温度示值误差

将温度测量标准的温度传感器放入循环水浴中，浸没至液面以下容器总深度的1/2处。待循环水浴达到稳定状态后开始记录温度标准器的读数，连续测量3次，取平均值为测量结果。按公式（1）计算示值误差。

（1）

式中：

——循环水浴温度示值误差，℃；

——温度测量值的算术平均值，℃；

——循环水浴温度设定值，℃。

## 6.3 空气温度示值误差

将温度测量标准的温度传感器插入到空气释放值测定仪的加热空气出气口，并将其固定在出气口的内部中心位置。接通气源，通入压缩空气后，每隔2 min记录一次温度标准器测得的空气温度值，连续测量3次，取平均值为测量结果。按公式（2）计算示值误差。

（2）

式中：

——空气温度示值误差，℃；

——温度测量值的算术平均值，℃；

——空气温度设定值，℃。

6.4 压力示值误差

将数字压力计通过压力导管连接到空气释放值测定仪的加热空气出气口，接通气源，通入压缩空气，使压力达到19.6 kPa左右，保持压力。读取数字压力计上的压力值，连续测量3次，取平均值为测量结果。按公式（3）计算压力示值误差。

（3）

式中：

——压力示值误差，kPa；

——压力测量值的算术平均值，kPa；

——空气释放值测定仪压力显示值，kPa。

6.5 称量示值误差

6.5.1 在需校准的称量范围均匀选取称量点，至少需有5个不同的试验载荷点，其中需包括零点、最大称量点或接近最大称量点。根据客户的需求可增加测量点。

6.5.2 在每次测量之前，应将天平示值置零。从零载荷顺序增加至最大称量，将标准砝码依次挂到天平上。在天平示值稳定的情况下，读取并记录天平示值mi。对于每一个试验载荷，用公式（4）计算示值误差。

（4）

式中：

——称量示值误差，g；

mi——天平示值，g；

mref——试验载荷的参考质量，g。

7 校准结果表达

校准结果应在校准证书上反映。校准证书应至少包括以下信息：

a）标题：“校准证书”；

b）实验室名称和地址；

c）进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d）证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e）客户名称和地址；

f）被校仪器的制造单位、名称、型号及编号；

g）进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接受日期；

h）如果与校准结果的有效性和应用相关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i）校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j）本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k）校准环境的描述；

l）校准结果及其测量不确定度的说明；

m）对校准规范的偏离的说明（如有）；

n）校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o）校准结果仅对被校对象有效的声明；

p）未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

8 复校时间间隔

- 空气释放值测定仪的复校时间间隔建议不超过12个月。由于复校时间间隔的长短是由空气释放值测定仪的使用情况、使用者、空气释放值测定仪本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

附录A

润滑油空气释放值测定仪校准原始记录参考格式

证书编号：                                 原始记录编号：

| 送校单位： |  |  |  |  | 仪器名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造厂： |  |  | 仪器型号： |  |  | 仪器编号： |  |  |
| 环境温度: ℃ |  |  | 环境湿度： ％RH |  |  | 校准日期： |  |  |
| 校准依据： |  |  | 校准员： |  |  | 核验员： |  |  |
| 校准所用的主要计量标准器： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 型号规格 | 测量范围 |  | 不确定度/最大允许误差/准确度等级 |  |  | 溯源单位 | 证书号/有效期 |

A.1 循环水浴温度示值误差

| 设定值/℃ | 测量值/℃ |  |  | 测量平均值/℃ | 示值误差/℃ | 扩展不确定度 U/℃（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |

A.2 空气温度示值误差

| 设定值/℃ | 测量值/℃ |  |  | 测量平均值/℃ | 示值误差/℃ | 扩展不确定度 U/℃（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |

A.3 压力示值误差

| 压力显示值/kPa | 测量值/kPa |  |  | 测量平均值/kPa | 示值误差/kPa | 扩展不确定度 U/kPa（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |

A.4 称量示值误差

分度值d=

| 试验载荷 | 示值 | 示值误差 | 扩展不确定度 U（k=2） |
| --- | --- | --- | --- |

附录B

校准证书（内页）参考格式

| 校准项目 | 校准结果 |  | 扩展不确定度U（k=2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 循环水浴温度示值误差 |  |  |  |
| 空气温度示值误差 |  |  |  |
| 压力示值误差 |  |  |  |
| 称量示值误差 | 试验载荷 | 示值误差 |  |

附录C

温度示值误差测量结果的不确定度评定示例

C.1 概述

C.1.1 环境条件：温度（15~35）℃，相对湿度不大于80%。

C.1.2 测量标准：温度巡回检测仪，分辨力为0.01℃，不确定度U=0.06 ℃，k=2。

C.1.3 测量方法

以循环水浴温度示值误差测量结果的不确定度评定为例。

开机运行空气释放值测定仪，设定循环水浴校准温度。将温度测量标准的温度传感器放入循环水浴中，浸没至液面以下容器总深度的1/2处。待循环水浴达到稳定状态后开始记录温度标准器的读数，连续测量3次，通过3次测量平均值与温度设定值之差计算循环水浴温度示值误差，以水浴温度设定值50 ℃为例，对示值误差的不确定度进行评定。

C.2 测量模型

根据润滑油空气释放值测定仪校准规范，按照式（C.1）计算循环水浴温度示值误差。

（C.1）

式中：

——循环水浴温度示值误差，℃；

——温度测量值的算术平均值，℃；

——循环水浴温度设定值，℃。

C.3 不确定度传播律

测量量与彼此不相关，则合成标准不确定度的计算公式为：

（C.2）

灵敏系数为：

C.4 标准不确定度评定

不确定度来源：测量重复性引入的标准不确定度分量，标准器分辨力引入的标准不确定度分量，标准器修正值引入的标准不确定度分量，标准器的稳定性引入的标准不确定度分量，被校对象分辨力引入的标准不确定度分量。

C.4.1 测量值的标准不确度

C.4.1.1 测量重复性引入的标准不确定度分量u1

在50 ℃校准点重复测量10次，所得测量数据如下（℃）：50.22、50.13、49.92、50.01、50.06、50.13、50.24、50.05、50.02、49.93。标准偏差s用式（C.3）计算：

（C.3）

在实际校准中取3次的算术平均值为测量结果，则：

C.4.1.2 标准器分辨力引入的标准不确定度分量u2

标准器温度分辨力为0.01 ℃，不确定度区间半宽0.005 ℃，服从均匀分布，则分辨力引入的标准不确定度分量：

标准不确定度u2< u1，则标准器分辨力引入的标准不确定度可忽略。

C.4.1.3 标准器修正值引入的标准不确定度分量u3

由标准器证书查得，标准器温度修正值的扩展不确定度为U=0.06 ℃，k=2，则标准器修正值引入的标准不确定度分量：

C.4.1.4 标准器稳定性引入的标准不确定度分量u4

本标准器相邻两次校准温度修正值最大变化为0.10℃，按均匀分布，由此引入的标准不确定度分量：

C.4.1.5 测量值的标准不确度

测量值的标准不确定度通过以下公式获得：

C.4.2 被校对象设定值的标准不确度

被校对象设定值的标准不确定度主要由被校对象分辨力引入。被校对象温度分辨力为0.1 ℃，不确定度区间半宽0.05 ℃，服从均匀分布，则分辨力引入的标准不确定度：

C.5 合成标准不确定度

合成标准不确定度按式（C.2）计算：

C.6 扩展不确定度

取包含因子k=2，该校准点温度示值误差校准结果的扩展不确定度为：

附录D

压力示值误差测量结果的不确定度评定示例

D.1概述

D.1.1 环境条件：温度（15~35）℃，相对湿度不大于80%。

D.1.2 测量标准：0.05级数字压力计，测量范围（0~100）kPa。

D.1.3 测量方法

将数字压力计通过压力导管连接到空气释放值测定仪的加热空气出气口，接通气源，通入压缩空气，使压力达到19.6 kPa左右，保持压力。读取数字压力计上的压力值，连续测量3次，取平均值为测量结果。通过3次测量平均值与空气释放值测定仪的压力显示值之差计算压力示值误差。

D.2 测量模型

根据润滑油空气释放值测定仪校准规范，按照式（D.1）计算压力示值误差。

（D.1）

式中：

——压力示值误差，kPa；

——压力测量值的算术平均值，kPa；

——空气释放值测定仪压力显示值，kPa。

D.3 不确定度传播律

测量量与彼此不相关，则合成标准不确定度的计算公式为：

（D.2）

灵敏系数为：

D.4 标准不确定度评定

不确定度来源：测量重复性引入的标准不确定度分量，标准器最大允许误差引入的标准不确定度分量，被检压力示值估读引入的标准不确定度分量。

D.4.1 测量值的标准不确定度

D.4.1.1 测量重复性引入的标准不确定度分量u1

对压力重复测量10次，所得测量数据如下（kPa）：19.93、19.65、20.05、19.96、19.91、19.78、20.03、19.84、19.96、19.88。标准偏差s用式（D.3）计算：

（D.3）

在实际校准中取3次的算术平均值为测量结果，则：

D.4.1.2 标准器最大允许误差引入的标准不确定度分量u2

由标准器证书查得，标准器准确度为0.05级，最大允许误差为±0.05%FS，按均匀分布，则标准器最大允许误差引入的标准不确定度分量：

D.4.1.3 测量值的标准不确定度

测量值的标准不确定度通过以下公式获得：

D.4.2 示值的标准不确定度

压力示值的不确定度主要由被检压力示值估读引入。空气释放值测定仪的压力表的测量范围为（0~0.1）MPa，最小分度值为5 kPa，被检压力表按分度值1/5估读，即估读误差为±1 kPa，按均匀分布，则被检压力示值估读引入的标准不确定度分量：

D.5 合成标准不确定度

合成标准不确定度按式（D.2）计算：

D.6 扩展不确定度

取包含因子k=2，则压力示值误差校准结果的扩展不确定度为：

附录E

称量示值误差测量结果的不确定度评定示例

E.1概述

E.1.1 环境条件：温度（15~35）℃，相对湿度不大于80%。

E.1.2 测量标准：F1级标准砝码，测量范围（0~200）g。

E.1.3 测量方法

将天平示值置零，从零载荷顺序增加至最大称量，将标准砝码依次挂到天平上。在天平示值稳定的情况下，读取并记录天平示值mi。以试验载荷50 g为例，对称量示值误差的不确定度进行评定。

E.2 测量模型

根据润滑油空气释放值测定仪校准规范，按照式（E.1）计算称量示值误差。

（E.1）

式中：

——称量示值误差，g；

mi——天平示值，g；

mref——试验载荷的参考质量，g。

E.3 不确定度传播律

测量量mi与mref彼此不相关，则合成标准不确定度的计算公式为：

（E.2）

灵敏系数为：

E.4 标准不确定度评定

E.4.1 示值的标准不确定度

E.4.1.1 空载示值的化整误差引入的标准不确定度分量u1,1

空载示值的化整误差的区间半宽度为d/2，天平的实际分度值d为0.1 mg，服从均匀分布，其标准不确定为：

E.4.1.2 加载示值的化整误差引入的标准不确定度分量u1,2

加载示值的化整误差的区间半宽度为d/2，天平的实际分度值d为0.1mg，服从均匀分布，其标准不确定为：

E.4.1.3 测量重复性引入的标准不确定度分量u1,3

用50 g标准砝码对天平重复测量10次，所得测量数据如下（g）：50.0003、50.0002、50.0002、50.0003、50.0002、50.0003、50.0003、50.0000、50.0004、50.0003。标准偏差s用式（E.3）计算：

=0.11 mg                   （E.3）

则：u1,3=0.11 mg

E.4.1.4 示值的标准不确定度

示值的标准不确定度通过以下公式获得：

E.4.2 参考质量的标准不确定度

E.4.2.1 标准砝码的标准不确定度分量u2,1

由标准器证书查得，F1级标准砝码载荷50 g的扩展不确定度U=0.10 mg，k=2，则标准器的标准不确定度为：

E.4.2.2 砝码不稳定性引入的标准不确定度分量u2,2

砝码的不稳定性根据JJG 99选择最大允许误差0.3 mg的三分之一，服从均匀分布，其标准不确定度为：

E.4.2.3 参考质量的标准不确定度

参考质量的标准不确定度通过以下公式获得：

E.5 合成标准不确定度

合成标准不确定度按式（E.2）计算：

E.6 扩展不确定度

取包含因子k=2，则载荷50 g的称量示值误差校准结果的扩展不确定度为：