《润滑油空气释放值测定仪》

国家计量技术规范编写说明

（征求意见稿）

润滑油空气释放值测定仪校准规范编制组

2025年8月

《润滑油空气释放值测定仪》

1  工作简况

1.1  任务来源

根据国家市场监督管理总局 市监计量[2024]40号文件，《润滑油空气释放值测定仪校准规范》制定任务由国家市场监督管理总局下达，归口全国石油专用计量测试技术委员会管理。

1.2  编写依据

本规范制定以国内实际情况为出发点，体现科学性、合理性、先进性、实用性。努力使规范校准项目、技术要求及校准方法与国家（行业）标准、技术规范相符合。

本规范制定主要依据及参考了以下文件：

JJF 1001—2011  通用计量术语及定义

JJF 1071—2010  国家计量校准规范编写规则

JJF 1059.1—2012  测量不确定度评定与表示

JJF 1094—2002  测量仪器特性评定

JJG 52—2013  弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表

JJF 1847—2020  电子天平

JJG 99—2022  砝码

JJF 2019—2022  液体恒温试验设备温度性能测试

JJG 42—2023  工作玻璃浮计

SH/T 0308—1992（2004） 润滑油空气释放值测定法

查阅了：

JJF 1101—2019  环境试验设备温度、湿度参数

JJG 1036—2022  电子天平

JJG 171—2004 液体相对密度天平

ASTM D3427—2019  烃基油空气释放特性的标准试验方法

本校准规范查阅涉及的相关国际标准均为测试方法标准，本校准规范内并未引用或参考相关国际标准的内容。

1.3  起草过程

2024年向全国石油专用计量测试技术委员会提出“润滑油空气释放值测定仪校准规范”的立项申请，于2024年由总局计量司立项并下达制定任务。

2024年5月~2024年10月，根据参与本规范制定单位往年积累的一些校准经验、查阅相应的国家和行业标准以及调研目前市场上存量的润滑油空气释放值测定仪的技术指标，规范起草组编制了《润滑油空气释放值测定仪校准规范（初稿）》。

2024年11月~2025年3月，规范起草组依据制定的《润滑油空气释放值测定仪校准规范（初稿）》开展相关的计量技术指标的实验工作，积累完善数据，并针对不同的型号检测过程中遇到的问题及时修改和调整初稿内容。

2025年4月~2025年8月，修改整理完成《润滑油空气释放值测定仪校准规范》（征求意见稿）、编制说明和试验报告。

2025年8月23日，委员会组织召开国家计量技术规范审查会，委员会相关专家提出了如下修改意见：

- 技术规范6.2、6.3、6.4条款中，对公式中下标用汉字表示的，进行优化修改；

- 技术规范6.5条款中，对公式中使用的变量符号进行简化；

- 技术规范6.4条款中，明确数字压力计与空气释放值测定仪的加热空气出气口的连接方式。

- 增加进口设备称量示值误差的试验数据，针对进口设备较少的情况，可对一台设备进行多次试验，以获得更多的试验数据。

编制组根据审查会的意见进行了修改，形成了润滑油空气释放值测定仪校准规范（征求意见稿），编制说明和试验报告，并提交全国石油专用计量测试技术委员秘书处及各单位进行意见征集工作。

1.4  主要参加单位和工作组成员及分工

该技术规范由浙江省质量科学研究院、宁波市计量测试研究院、辽宁省计量科学研究院、山东省计量科学研究院、中国石油化工集团有限公司胜利油田分公司和浙江中智检测技术有限公司共同承担制定工作。

工作组成员及分工：

  - 沙跃兵（浙江省质量科学研究院）：担任编写组总协调人，负责规范整体框架设计与技术方向把控。统筹规范引言、范围、引用文件、概述等核心章节的撰写，确保与JJF 1071-2010等基础性规范的一致性；审核计量特性与校准条件的技术合理性，协调各参与单位工作进度；牵头完成规范征求意见稿的整合与最终定稿。

  - 施江焕（宁波市计量测试研究院）：负责校准方法与计量特性的技术细节编写。主导导校准项目和校准方法的撰写，重点细化循环水浴温度示值误差、空气温度示值误差的测量步骤与计算公式；与附录A “校准原始记录参考格式” 中温度相关表格的设计，确保与校准方法匹配；验证温度测量标准的参数选择合理性，提供实验数据支持。

  - 毕海鹏（中国石油化工集团有限公司胜利油田分公司）：结合行业应用场景，提供技术需求与实践验证支持。基于润滑油生产企业实际需求，提出校准项目的技术指标建议，参考SH/T 0308-1992（2004）的行业实践；参与“概述”中仪器工作原理的描述，补充工业现场应用中两类测定仪（密度计型、天平型）的使用差异；验证校准方法对实际生产用仪器的适用性，提供典型案例反馈。

  - 王  舵（辽宁省计量科学研究院）：负责压力与称量相关校准内容的编写。撰写“压力示值误差”的校准方法，明确数字压力计的连接方式、测量点选择及误差计算；参与附录 D“压力示值误差测量结果的不确定度评定示例”的推导，确保数学模型与传播律的准确性；协助审核“压力测量标准”的技术要求。

  - 郭  波（山东省计量科学研究院）：聚焦称量示值误差与砝码标准的编写。撰写“称量示值误差”的校准方法，明确试验载荷点选择及误差计算公式；负责“砝码最大允许误差”的制定，结合JJG 99-2022《砝码》要求细化F1级砝码参数；主导附录 E “称量示值误差测量结果的不确定度评定示例”的编写，提供50 g载荷的不确定度计算实例。

  - 宋晓慧（浙江省质量科学研究院）：负责校准结果表达与复校间隔的编写，协助总协调工作。撰写“校准结果表达”，明确校准证书的必备信息；设计附录 B“校准证书（内页）参考格式”，确保与校准项目（温度、压力、称量）对应；完成部分试验工作并进行总结反馈，编写试验汇总；协助沙跃兵整理各章节意见，整理完成协调规范语言的统一性。

李  昊（浙江中智检测技术有限公司）：负责附录与环境条件的编写，提供第三方检测视角支持。

各负责人完成分工章节后，由沙跃兵组织跨单位会审，重点核对技术指标一致性；毕海鹏、李昊从行业应用与第三方检测视角提供实践反馈，确保规范兼具科学性与实用性；最终由沙跃兵、宋晓慧汇总意见，形成规范征求意见稿。

1.5  与相关国际技术文件的一致性程度、与国家标准的兼容情况

国内主要依据行业标准SH/T 0308《润滑油空气释放值测定法》开展相关检测工作，该标准明确了测试方法和仪器要求，成为企业生产和实验室检测的核心依据。国外主要依据美国材料与试验协会（ASTM）制定的ASTM D3427-2019《烃基油空气释放特性的标准试验方法》。两种方法的测量原理及测量过程大致相同。润滑油空气释放值测定仪的市场主要由本土企业占据，国内实验室既有国产仪器也有进口仪器，但以国产仪器居多。不同企业在仪器设计、参数控制等会存在差异。例如，国产仪器一般采用小密度计检测密度变化，而部分国际厂商可能采用内置天平或外置天平和铅锤检测密度变化。这种技术差异亟需通过校准规范加以协调。

本规范明确引用SH/T 0308-1992(2004)《润滑油空气释放值测定法》，其测试原理和关键参数（终点判定为空气体积减少到0.2%）与国际标准ASTM D3427-2019《烃基油空气释放特性的标准试验方法》完全一致。

1.5.1 与国际技术文件的一致性程度

关键参数：

温度误差：温度控制点（25℃、50℃、75℃）与ASTM D3427一致。国际标准ASTM D3427-2019《烃基油空气释放特性的标准试验方法》中对循环水浴温度误差的要求为±0.1 ℃。由于国产设备普遍采用国内标准SH/T 0308，且国内的石油、化工、电力、机械制造、高校、科研院所及相关的第三方检测机构所配备的润滑油空气释放值测定仪国产设备占比更大，结合试验结果，进口设备循环水浴温度示值误差也很难达到±0.1 ℃。本规范规定循环水浴温度示值误差技术指标为不超过±1.0 ℃。ASTM D3427中未对空气温度误差做出要求。

压力要求：在试验温度下使压力达到表压19.6 kPa左右，保持压力和温度，必要时进行调节，压力示值误差为±2.5 kPa，与ASTM D3427中对压力要求为20 kPa，压力表精度为1.5 kPa。经过调研，国内主流润滑油空气释放值测定仪的压力表范围通常为（0～0.1）MPa，分度值为2 kPa或5 kPa，压力表等级为2.5级。

称量误差：ASTM D3427中未对称量误差做出要求。

1.5.2 与国家标准的兼容性分析

本校准规范的编写严格遵循JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》，术语定义符合JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》，不确定度评定方法符合JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》，确保结果表达的规范性。

温度校准：标准器的选择及校准方法参考JJF 2019-2022《液体恒温试验设备温度性能测试》。

压力校准：标准器的选择及校准方法参考JJG 52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》，使用0.5级或以上数字压力计。

称量校准：标准器的选择及校准方法参考JJF 1847-2020《电子天平》，砝码选用JJG 99-2022的F1等级或以上。

密度计校准：要求符合JJG 42-2023《工作玻璃浮计》。

校准规范编写中的测量原理、仪器结构等与SH/T 0308-1992(2004)《润滑油空气释放值测定法》一致，温度校准点选择及计量特性要求与SH/T 0308一致。

计量特性技术指标主要参考依据及采用程度见表1。

表1  计量特性技术指标主要参考依据

| 校准项目 | 技术指标 | 主要参考依据 | 采用程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 循环水浴温度示值误差 | ±1℃ | SH/T 0308-1992(2004) 润滑油空气释放值测定法 | 等同采用 |
| 空气温度示值误差 | ±5℃ | SH/T 0308-1992(2004) 润滑油空气释放值测定法 | 等同采用 |
| 压力示值误差 | ±2.5 kPa | JJG 52-2013 弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程 | 等同采用 |
| 称量示值误差 | ±3 mg | JJG 42-2023 工作玻璃浮计检定规程 | 等同采用 |

2  规范的编制原则和主要内容

2.1 规范的编制原则

规范结构：

按照JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》的要求，本规范的主体内容由以下几个部分构成：范围、概述、计量特性、校准条件、校准项目和校准方法、校准结果表达、复校时间间隔以及附录。

计量性能的确定：

仪器的计量性能的要求主要是根据目前市场上润滑油空气释放值测定仪供应商及生产厂家的验收指标、生产出厂指标以及相关标准对仪器的性能要求作为参考，并通过日常的计量校准的经验及试验数据进行总结、讨论制定。

计量标准器的选择：

参考JJF 2019-2022《液体恒温试验设备温度性能测试规范》及SH/T 0308-1992(2004)《润滑油空气释放值测定法》，选择温度测量标准：范围（0~100）℃，分度值不大于0.01 ℃，最大允许误差：±（0.15℃+0.002t），易于获得并有溯源性。

参考JJG 52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程》及SH/T 0308-1992(2004)《润滑油空气释放值测定法》，选择压力测量标准：0.5级或以上数字压力计，易于获得并方便溯源。

参照JJF 1847-2020《电子天平校准规范》，所选砝码需符合JJG 99的要求，且其最大允许误差不得超过被检空气释放值测定仪在该载荷下最大允许误差的1/3，易于获得并方便溯源。

2.2 规范的主要内容

2.2.1 校准规范适用范围

本校准规范适用于润滑油空气释放值测定仪的校准。

2.2.2 仪器的原理及组成

润滑油空气释放值测定仪（以下简称空气释放值测定仪）的工作原理是将试样加热到25 ℃，50 ℃或75 ℃，通过对试样吹入过量的压缩空气，使试样剧烈搅动，空气在试样中形成小气泡，即雾沫空气。停气后记录试样中雾沫空气体积减到0.2%的时间，该时间即为试样的空气释放值。

根据空气释放值测定仪的气泡释放终点监测方式的不同，目前市场上的空气释放值测定仪可分为以下两类：

基于密度计监测原理的空气释放值测定仪——停气后，通过密度计实时监测试样的密度变化，当密度计的值变化到空气体积减少至0.2%处，也即密度减少0.0017 g/cm3时，记录停气到此点的时间。其主要由压力表、空气加热炉、温度计、耐热夹套玻璃试管、循环水浴和密度计等组成。

基于天平监测原理的空气释放值测定仪——停气后，通过天平实时监测试样中沉锤的质量变化，再根据阿基米德原理推算试样的密度变化，当沉锤在试样中的质量变化到空气体积减少至0.2%处，也即密度减少0.0017 g/cm3时，记录停气到此点的时间。其主要由压力表、空气加热炉、温度计、耐热夹套玻璃试管、循环水浴和天平等组成。

2.2.3 计量特性

空气释放值测定仪的计量特性见表2。

表2  计量特性

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 循环水浴温度示值误差 | ±1 ℃ |
| 空气温度示值误差 | ±5 ℃ |
| 压力示值误差 | ±2.5 kPa |
| *称量示值误差 | ±3 mg |
| *基于密度计监测原理的空气释放值测定仪，不做称量示值误差。 注：以上指标不适用于合格性判别，仅供参考。 |  |

空气释放值测定仪所配备密度计的计量特性：按密度计进行校准，校准结果参考JJG 42的要求，密度计示值的最大允许误差为±0.6个分度值。

2.2.4 校准条件

2.2.4.1 环境条件：环境温度：（15～35）℃；相对湿度：不大于80%。

2.2.4.2 电源：（220±22）V；频率：（50±0.5）Hz。

2.2.5 测量标准及其他设备

2.2.5.1 温度测量标准：范围（0~100）℃，分度值不大于0.01 ℃，最大允许误差：±（0.15℃+0.002t）。

2.2.5.2 压力测量标准：0.5级或以上数字压力计。

2.2.5.3 砝码：F1等级或以上，其最大允许误差应不大于表3中的要求。

表3  砝码最大允许误差（以mg为单位）

| 标称值 | 200g | 100g | 50g | 20g | 10g | 5g | 2g | 1g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MPE | ±1.0 | ±0.5 | ±0.3 | ±0.25 | ±0.20 | ±0.16 | ±0.12 | ±0.10 |

2.2.6 校准项目及校准方法

2.2.6.1 校准前准备

按使用说明书的要求使空气释放值测定仪处于正常工作状态，并确认循环水浴的液位正常。

校准温度点选择25 ℃、50 ℃和75 ℃，也可根据用户需要选择常用的温度点。设定循环水浴温度和空气温度。

2.2.6.2 循环水浴温度示值误差

将温度测量标准的温度传感器放入循环水浴中，浸没至液面以下容器总深度的1/2处。待循环水浴达到稳定状态后开始记录温度标准器的读数，连续测量3次，取平均值为测量结果。按公式（1）计算示值误差。

（1）

式中：

——循环水浴温度示值误差，℃；

——温度测量值的算术平均值，℃；

——循环水浴温度设定值，℃。

2.2.6.3 空气温度示值误差

将温度测量标准的温度传感器插入到空气释放值测定仪的加热空气出气口，并将其固定在出气口的内部中心位置。接通气源，通入压缩空气后，每隔2 min记录一次温度标准器测得的空气温度值，连续测量3次，取平均值为测量结果。按公式（2）计算示值误差。

（2）

式中：

——空气温度示值误差，℃；

——温度测量值的算术平均值，℃；

——空气温度设定值，℃。

2.2.6.4 压力示值误差

将数字压力计通过压力导管连接到空气释放值测定仪的加热空气出气口，接通气源，通入压缩空气，使压力达到19.6 kPa左右，保持压力。读取数字压力计上的压力值，连续测量3次，取平均值为测量结果。按公式（3）计算压力示值误差。

（3）

式中：

——压力示值误差，kPa；

——压力测量值的算术平均值，kPa；

——空气释放值测定仪压力显示值，kPa。

2.2.6.5 称量示值误差

在需校准的称量范围均匀选取称量点，至少需有5个不同的试验载荷点，其中需包括零点、最大称量点或接近最大称量点。根据客户的需求可增加测量点。

在每次测量之前，应将天平示值置零。从零载荷顺序增加至最大称量，将标准砝码依次挂到天平上。在天平示值稳定的情况下，读取并记录天平示值mi。对于每一个试验载荷，用公式（4）计算示值误差。

（4）

式中：

——称量示值误差，g；

mi——天平示值，g；

mref——试验载荷的参考质量，g。

2.2.7 复校时间间隔

- 空气释放值测定仪的复校时间间隔建议不超过12个月。由于复校时间间隔的长短是由空气释放值测定仪的使用情况、使用者、空气释放值测定仪本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

3  主要试验验证情况和预期达到的效果

3.1  试验条件

环境温度：（15~35）℃；相对湿度：不大于80%。

电源：（220±22）V；频率：（50±0.5）Hz。

测量标准及其他设备：

温度测量标准：范围（0~100）℃，分度值不大于0.01 ℃，最大允许误差：±（0.15℃+0.002t）。

压力测量标准：0. 5级或以上数字压力计。

砝码：F1等级。

3.2  试验方法

3.2.1 试验前准备

3.2.1.1按使用说明书的要求使空气释放值测定仪处于正常工作状态，并确认循环水浴的液位正常。

3.2.1.2 试验温度点选择25 ℃、50 ℃和75 ℃。设定循环水浴温度和空气温度。

3.2.2 循环水浴温度示值误差

试验方法同2.2.6.2。

3.2.3 空气温度示值误差

试验方法同2.2.6.3。

3.2.4 压力示值误差

试验方法同2.2.6.4。

3.2.5 称量示值误差

试验方法同2.2.6.5。

3.3  试验结果、结论

在实验过程中编写组共考察了12个厂商的14台润滑油空气释放值测定仪，对这14台润滑油空气释放值测定仪进行了校准实验并对校准结果进行了统计，见表4。

表4  润滑油空气释放值测定仪试验汇总

| 序号 | 型号 | 生产厂家 | 循环水浴温度示值误差/℃ |  | 空气温度示值误差/℃ |  | 压力示值误差/kPa | 天平称量示值误差 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HGSF208 | 山东惠工电气股份有限公司 | 25 | -0.3 | 25 | -0.7 | -0.8 | / |  |
|  |  |  | 50 | -0.2 | 50 | -0.8 |  |  |  |
|  |  |  | 75 | -0.4 | 75 | -1.6 |  |  |  |
| 2 | NRSF-1007 | 淄博纳瑞仪器有限公司 | 25 | -0.5 | 25 | -1.9 | -0.9 | / |  |
|  |  |  | 50 | -0.5 | 50 | -2.7 |  |  |  |
|  |  |  | 75 | -0.6 | 75 | -2.9 |  |  |  |
| 3 | HGSF212 | 山东惠工电气股份有限公司 | 25 | 0.2 | 25 | 1.0 | 0.4 | / |  |
|  |  |  | 50 | 0.3 | 50 | 2.3 |  |  |  |
|  |  |  | 75 | 0.4 | 75 | 2.1 |  |  |  |
| 4 | HGSF219 | 山东惠工电气股份有限公司 | 25 | -0.9 | 25 | -1.3 | -0.1 | / |  |
|  |  |  | 50 | -1.6 | 50 | -5.3 |  |  |  |
|  |  |  | 75 | -1.9 | 75 | -4.7 |  |  |  |
| 5 | ZHC105 | 山东中惠仪器有限公司 | 25 | 0.3 | 25 | 1.8 | -0.6 | / |  |
|  |  |  | 50 | 0.4 | 50 | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 75 | 0.6 | 75 | 2.2 |  |  |  |
| 6 | HK-3130KQ | 北京华科仪科技股份有限公司 | 25 | -0.6 | 25 | -1.0 | -0.8 | / |  |
|  |  |  | 50 | -0.6 | 50 | -1.2 |  |  |  |
|  |  |  | 75 | -0.7 | 75 | -2.0 |  |  |  |
| 7 | GSF | 吉林市睿谷科学仪器有限公司 | 25 | -0.9 | 25 | -1.2 | 0.6 | / |  |
|  |  |  | 50 | -0.8 | 50 | -4.5 |  |  |  |
|  |  |  | 75 | -0.8 | 75 | -5.2 |  |  |  |
| 8 | BN-045 | 大连邦能石油仪器有限公司 | 25 | 0.3 | 25 | 2.3 | -2.7 | / |  |
|  |  |  | 50 | 0.4 | 50 | 4.3 |  |  |  |
|  |  |  | 75 | 0.7 | 75 | 2.9 |  |  |  |
| 9 | ST-1566 | 北京旭鑫仪器设备有限公司 | 25 | -0.4 | 25 | -1.9 | -1.0 | / |  |
|  |  |  | 50 | -0.5 | 50 | -2.6 |  |  |  |
|  |  |  | 75 | -0.7 | 75 | -1.9 |  |  |  |
| 10 | SDW-368 | 北京斯达沃科技有限公司 | 25 | 0.4 | 25 | 0.7 | 0.8 | / |  |
|  |  |  | 50 | 0.5 | 50 | 1.4 |  |  |  |
|  |  |  | 75 | 0.4 | 75 | 1.3 |  |  |  |
| 11 | ARV TECH | Norma lab | 25 | 0.5 | 25 | 1.5 | -1.7 | 试验载荷mref | 误差/mg |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 g | 0.0 |
|  |  |  | 50 | 0.9 | 50 | 2.0 |  | 5 g | -0.2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 50 g | 0.1 |
|  |  |  | 75 | 0.6 | 75 | 2.1 |  | 100 g | 0.3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 200 g | 0.8 |
| 12 | Oil Lab 8590 | Linetronic | 25 | -0.1 | 25 | 0.2 | 0.3 | 试验载荷mref | 误差/mg |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 g | 0.0 |
|  |  |  | 50 | 0.0 | 50 | 0.5 |  | 5 g | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 50 g | -0.4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100 g | -1.3 |
|  |  |  | 75 | 0.1 | 75 | -0.3 |  | 200 g | -1.5 |
| 13 | K88539 | Koehler | 25 | 0.1 | 25 | 0.5 | -0.5 | 试验载荷mref | 误差/mg |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 g | 0.0 |
|  |  |  | 50 | 0.1 | 50 | 0.8 |  | 5 g | -0.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 50 g | -0.7 |
|  |  |  | 75 | 0.4 | 75 | 0.8 |  | 100 g | -0.8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 200 g | -1.2 |
| 14 | A1090 | 得利特（北京）科技有限公司 | 25 | -0.3 | 25 | -0.2 | -1.0 | / |  |
|  |  |  | 50 | -0.4 | 50 | -0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 75 | -0.4 | 75 | -0.6 |  |  |  |

针对进口设备，对同一台设备进行多次试验，得到称量示值误差的测量结果如表5所示。

表5  润滑油空气释放值测定仪称量示值误差试验汇总

| 15 | ARV TECH | Norma lab | 试验载荷mref | 误差/mg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 g | 0.0 |
|  |  |  | 5 g | -0.3 |
|  |  |  | 50 g | 0.0 |
|  |  |  | 100 g | 0.4 |
|  |  |  | 200 g | 0.9 |
| 16 | ARV TECH | Norma lab | 试验载荷mref | 误差/mg |
|  |  |  | 0 g | 0.0 |
|  |  |  | 5 g | -0.2 |
|  |  |  | 50 g | 0.2 |
|  |  |  | 100 g | 0.3 |
|  |  |  | 200 g | 0.8 |
| 17 | K88539 | Koehler | 试验载荷mref | 误差/mg |
|  |  |  | 0 g | 0.0 |
|  |  |  | 5 g | -0.8 |
|  |  |  | 50 g | -0.9 |
|  |  |  | 100 g | -1.1 |
|  |  |  | 200 g | -1.5 |
| 18 | K88539 | Koehler | 试验载荷mref | 误差/mg |
|  |  |  | 0 g | 0.0 |
|  |  |  | 5 g | -0.8 |
|  |  |  | 50 g | -1.0 |
|  |  |  | 100 g | -1.2 |
|  |  |  | 200 g | -1.4 |

从表4中实验数据可以得出，循环水浴温度示值误差、压力示值误差有13台达到本规范规定的要求，有1台超过了本规范定的循环水浴温度示值误差（50℃校准点、75℃校准点）和压力示值误差的要求；空气温度示值误差有12 台达到本规范规定的要求，有2台超过了本规范定的空气温度示值误差（50℃校准点、75℃校准点），从表4和表5实验数据可以得出，配有天平的润滑油空气释放值测定仪的天平称量示值误差都能达到本规范规定的要求。

以上对不同型号的润滑油空气释放值测定仪按照校准规范的要求进行了校准，校准结果表明规范的校准项目合理、技术要求恰当、校准方法可行、可操作性强，能够满足润滑油空气释放值测定仪的校准要求。

4  规范中重要条款的解释

4.1 校准规范适用范围

本校准规范适用于润滑油空气释放值测定仪的校准。

润滑油主要包括汽轮机油、液压油、齿轮油等石油产品。

液压油：是最主要的应用领域。高压液压系统对空气释放值要求非常严格，油中夹带的微小气泡会导致系统压力不稳定、响应迟缓，油品氧化加速，泵的气蚀、损坏泵部件等。

工业齿轮油：特别是在高速齿轮箱（如风力发电机齿轮箱、大型工业齿轮箱）中，油中夹带的空气会影响油膜形成，导致润滑不良、点蚀、磨损加剧，并可能引起泡沫问题。

汽轮机油：用于润滑和冷却高速旋转的汽轮机轴承。油中滞留的空气会影响散热效率，并可能在高压区域引起气蚀，损坏轴承表面。良好的空气释放性对系统稳定运行至关重要。

压缩机油（部分类型）：特别是用于喷油回转式（螺杆式、滑片式）空气压缩机的润滑油。空气释放性差会导致油气分离困难、油耗增加、油品氧化和积碳，影响压缩机效率和寿命。虽然泡沫倾向测试更常见，但空气释放值对某些高性能压缩机油也很重要。

某些合成润滑油和生物基润滑油：当这些油品被设计用于上述应用场合（如合成液压油、合成齿轮油）时，也需要测定其空气释放值。

总结来说，最核心、最普遍应用空气释放值测定仪的是：汽轮机油、液压油等石油产品。

4.2 环境条件

参照SH/T 0308-1992（2004）《润滑油空气释放值测定法》、根据润滑油空气释放值测定仪的实际使用环境，本规范确定的环境条件为：环境温度：（15～35）℃；相对湿度：不大于80%；电源电压及频率：电压（220±22）V，频率（50±0.5）Hz。

4.3 测量标准及其他设备

4.3.1 温度测量标准

润滑油空气释放值测定仪的通常使用温度为25 ℃、50 ℃或75 ℃，根据本规范中规定循环水浴温度示值误差技术指标为不超过±1℃，空气温度示值误差技术指标为不超过±5℃，参考JJF 2019-2022《液体恒温试验设备温度性能测试规范》，确定温度校准标准器的技术指标为：范围（0~100）℃，分度值不大于0.01 ℃，最大允许误差：±（0.15℃+0.002t）。

4.3.2 压力测量标准

根据本规范中规定压力示值误差技术指标为不超过±2.5 kPa，结合国内设备实际使用情况，参照JJG 52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程》7.1.1选择适用的标准器，所选标准器的最大允许误差绝对值应不大于被检压力表最大允许误差绝对值的1/4的原则，确定压力校准标准器的技术指标为：0.5级及以上数字压力计。

4.3.3 砝码

F1等级或以上。一组满足JJG 99 要求的标准砝码，其最大允许误差不得超过被检空气释放值测定仪在该载荷下最大允许误差的1/3。砝码在各载荷点的最大允许误差见表3。

F1等级的砝码可满足要求，因此称量示值误差的校准需选择F1等级或以上的砝码。

4.4 计量性能的选择

起草组查阅的相关的检测方法标准，结合过往的校准经验以及客户的校准需求，对于规范中润滑油空气释放值测定仪的计量特性的要求，起草组确定了循环水浴温度示值误差、空气温度示值误差、压力示值误差、称量示值误差四个指标。

4.4.1 循环水浴温度示值误差

润滑油的空气释放性能对温度高度敏感。温度偏差（如示值高于或低于实际温度）会改变润滑油的黏度和气泡析出速率，导致测得的空气释放值偏离真实值。若温度偏高，可能加速气泡释放，使测试结果偏小（释放时间缩短）；反之，温度偏低可能延缓释放过程，导致结果偏大。这种偏差会误导润滑油性能评价，影响产品研发或质量判定。

SH/T 0308等标准严格规定测试温度（通常为25 ℃、50 ℃或75 ℃）。若循环水浴温度示值存在误差，即使仪器显示符合标准，实际温度偏离会导致不同实验室或设备间的数据不可比。因此需要对循环水浴温度示值误差进行校准。

国内标准SH/T 0308-1992(2004)《润滑油空气释放值测定法》中对循环水浴温度误差的要求为不超过±1 ℃。在试验过程中编写组共考察了12个厂商的14台润滑油空气释放值测定仪，对这14台润滑油空气释放值测定仪进行了校准实验并对校准结果进行了统计。结合试验结果，循环水浴的温度示值误差有13台不超过±1.0 ℃，有1台超过了±1.0 ℃（50℃和75 ℃校准点）。

国际标准ASTM D3427-2019《烃基油空气释放特性的标准试验方法》中对循环水浴温度误差的要求为±0.1 ℃。由于国产设备普遍采用国内标准SH/T 0308，且国内的石油、化工、电力、机械制造、高校、科研院所及相关的第三方检测机构所配备的润滑油空气释放值测定仪国产设备占比更大，结合试验结果，进口设备循环水浴温度示值误差也很难达到±0.1 ℃。因此，本规范规定循环水浴温度示值误差技术指标为不超过±1.0 ℃。

4.4.2 循环水浴温度示值误差测量点的选择

润滑油空气释放值测定仪的校准温度点选择需围绕测试标准、实际工况需求及仪器性能进行系统性考量。国内标准SH/T 0308和国际标准ASTM D3427通常将25 ℃、50 ℃、75 ℃等作为基准温度，这些温度点反映了油品在常规工业环境中的典型应用场景。对于40℃时黏度小于9 mm2/s的油，试验温度为25℃；黏度在9 mm2/s~90 mm2/s的油，试验温度为50℃；黏度大于90 mm2/s的油，试验温度为75℃。在实际校准过程中，可根据实验室主要测试工况油品情况，结合测试标准中规定的温度选择温度点进行校准。每个温度点重复测量3次，能科学的反映仪器在实际使用中的技术状态。

4.4.3 空气温度示值误差

空气温度是润滑油空气释放值测定仪测试过程中最核心的变量之一，其直接影响润滑油的物理性质、气泡行为以及仪器本身的控温精度，进而对测试结果的准确性产生系统性偏差。低温环境下，润滑油黏度高、表面张力大，微小气泡更稳定且难以聚并，导致空气释放时间延长。若仪器温度示值偏低（如显示50 ℃而实际仅45 ℃），可能误判油品在真实工况下的空气释放能力。因此需要对空气温度示值误差进行校准。

国内标准SH/T 0308-1992(2004)《润滑油空气释放值测定法》中对空气温度误差的要求为不超过±5 ℃。在试验过程中编写组共考察了12个厂商的14台润滑油空气释放值测定仪，对这14台润滑油空气释放值测定仪进行了校准实验并对校准结果进行了统计。结合试验结果，空气温度示值误差有12台不超过±5.0 ℃，有2台超过了±5.0 ℃（50 ℃和75℃校准点）。因此，本规范规定空气温度示值误差技术指标为不超过±5 ℃。

4.4.4 空气温度示值误差测量点的选择

在润滑油空气释放值测定实验中，压缩空气温度与循环水浴温度的设定通常需要保持一致，压缩空气需预热至与油样相同的温度后再通入，以避免温度干扰。因此，空气温度示值误差测量点的选择与循环水浴温度示值误差温度点的选择保持一致。参照标准SH/T 0308-1992(2004)《润滑油空气释放值测定法》，在空气释放值测定的程序中，通入空气的时间是420s（7min），因此，在实际校准过程中，通入压缩空气后，每隔2 min记录一次温度标准器测得的空气温度值，连续测量3次，能科学的反映仪器在实际使用中的技术状态。

4.4.5 压力示值误差

在润滑油空气释放值测定实验中，通气压力误差会对测试结果产生显著影响。通气压力是控制空气注入油样的关键参数，其误差可能导致空气释放值的偏差，甚至导致测试结果无效。

国内标准SH/T 0308-1992(2004)《润滑油空气释放值测定法》中指出，在试验温度下使压力达到表压19.6 kPa（0.2 kgf/cm2），保持压力和温度，必要时进行调节，未对压力误差做出技术要求。经过调研，国内主流润滑油空气释放值测定仪的压力表范围通常为（0～0.1）MPa，分度值为2 kPa或5 kPa，压力表等级为2.5级。结合试验结果，压力示值误差有1台超过±2.5 kPa，有1台达到了±1.6 kPa。参考JJG 52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程》，本规范规定压力示值误差技术指标为不超过±2.5 kPa。

4.4.6 称量示值误差

质量与密度的关系：

（5）

式中：ρ为待测液体的密度，g/cm3；α为空气浮力校正因子，为0.99985；A下沉锤在空气中的质量，g；B为下沉锤在待测液体中的质量，g；ρL为空气的密度，g/cm3。

通常空气的密度比较小，大约为0.0012 g/cm3，可不予考虑。则质量与密度的关系可简写为：

（6）

ASTM D3427-2019《烃基油空气释放特性的标准试验方法》也中指出：

目标密度=0.998×初始密度。

根据公式（5）可知，下沉锤的质量称量准确性直接影响待测液体密度测量的准确性。

参照JJG 42-2023《工作玻璃浮计检定规程》，对于分度值为0.5 kg/m3的密度计，密度计的最大允许误差为±0.6个分度值，即密度计测量密度的最大允许误差为±0.3 kg/m3。根据公式（6）计算得知，天平称量的最大允许误差为：

MPE=±（0.3×V）

结合调研及试验，配置内置天平的润滑油空气释放值测定仪所用沉锤的体积一般为5 mL或10 mL，大部分为10 mL。则5 mL沉锤对应天平称量的最大允许误差为：±1.5 mg，10 mL沉锤对应天平称量的最大允许误差为：±3 mg。

沉锤的材质有玻璃沉锤、铅锤或其他合适材料，玻璃沉锤在空气和油样中的质量大致在25 g左右；铅的密度约为11.34 g/cm³，体积10 mL铅锤在空气中的质量约为120 g。因此确定载荷m的范围为（0~200）g。

在试验过程中编写组共考察了3个厂商的3台润滑油空气释放值测定仪，对这3台润滑油空气释放值测定仪进行了校准实验并对校准结果进行了统计，称量示值误差都能达到本规范规定的要求。结合试验结果，本规范规定称量示值误差技术指标为不超过±3 mg。

5  重大分歧意见的处理结果和依据

5.1 配置密度计的润滑油空气释放值测定仪

基于密度计监测原理的空气释放值测定仪所配备密度计通常为一套四支小密度计，测量范围为（0.83~0.84）g/cm3，（0.84~0.85）g/cm3,（0.85~0.86）g/cm3,（0.86~0.87）g/cm3，分度为0.0005 g/cm3。

所配置密度计应进行校准溯源，校准结果参考JJG 42的要求，密度计示值的最大允许误差为±0.6个分度值。

5.2 充气时间示值误差

在润滑油空气释放值测定的标准方法中，对充气时间有明确规定，只要严格按照规定的充气时间进行操作，就能保证实验过程的一致性和可重复性。与一些关键的计量参数（如温度、压力等）相比，充气时间的微小波动对润滑油空气释放值的最终测定结果影响相对较小。

另经过调研，对于部分国产仪器，是通过手动计时来控制充气时间的。部分进口仪器，虽内置程序自动管理充气时间，但是充气系统停气也需要手动控制。也有仪器通过程序自动管理充气时间，并自动停气。如果用秒表手动进行计时校准，考虑到人为误差等因素，对充气时间进行校准意义不大。

6  实施技术规范的风险评估及对经济社会发展可能产生的影响

润滑油空气释放值测定仪是主要用于测定汽轮机油、液压油等石油产品的空气释放值，来评估润滑油分离雾沫空气的能力。目前，国内的石油、化工、电力、机械制造、高校、科研院所及相关的第三方检测机构配备有该类仪器。

润滑油空气释放值测定仪是评估润滑油中空气释放性能的核心设备，其通过模拟润滑油在高压、高温或高速剪切工况下的空气分离能力，量化油品中夹带空气的逸出速度与效率。该指标直接关联润滑系统的效率与安全性。例如：过高的空气残留可能导致液压系统气蚀、油泵效率下降或轴承润滑失效。在风电齿轮箱、航空液压系统等高端场景中，空气释放值直接影响设备寿命与能效。

实施技术规范的风险评估：

设备兼容性风险：部分老旧设备可能无法满足±1 ℃的水温控制、±3 mg称量精度等技术要求，导致校准结果超过润滑油空气释放值测定仪的计量特性要求。

校准设备适配性风险：规范对测量标准设备（如温度传感器、数字压力计、F1 级砝码等）的精度和等级有明确要求。若相关计量技术机构或企业实验室现有设备未达到要求，需额外投入资金购置或升级设备，可能导致短期内校准工作延迟。

规范的实施将从计量溯源性、行业质量管控、产业链效率等层面产生多维度影响经济社会发展。

对经济发展的影响：

首先，提升产业链质量管控能力。润滑油空气释放值是衡量其在高温下释放气泡能力的关键指标，直接影响发动机等设备的润滑效率和寿命。规范通过统一校准方法，确保测定仪数据准确，可推动润滑油产品质量提升，降低下游工业设备因润滑不良导致的故障风险，间接减少企业维护成本。

其次，促进行业公平竞争。规范统一了校准标准和方法，避免了因仪器精度差异导致的检测数据不公，为润滑油生产企业、检测机构提供公平的技术依据，有利于市场良性竞争。

最后，推动计量服务产业发展。规范对校准设备、技术的要求将带动计量检测机构的技术升级和服务需求，促进相关领域的就业和产业发展。

对社会发展的影响：

首先，保障公共安全。润滑油广泛应用于交通运输、工业制造等领域，其质量直接关系到车辆、机械设备的运行安全。规范通过提升检测数据可靠性，从源头降低因润滑油性能不达标引发的安全事故风险，保障公众生命财产安全。通过统一仪器性能指标和校准方法，确保不同品牌、型号设备的测试数据具有一致性和可比性，为润滑油产品的质量控制提供可靠技术支撑。

其次，助力绿色低碳发展。精准的空气释放值数据可指导企业研发高效润滑油，减少设备能耗和污染物排放，符合 “双碳” 目标下对工业领域绿色发展的要求。

最后，提升计量技术公信力。作为国家计量技术规范，其统一的校准方法和技术要求有助于增强检测数据的权威性和公信力，为政府监管、企业质量控制提供可靠依据，提升社会对计量技术的信任度。

实施《润滑油空气释放值测定仪校准规范》的核心风险集中在短期合规成本与技术执行难度，但其长期影响将显著提升润滑油行业质量水平、规范市场秩序、保障社会安全，对经济社会发展具有正向推动作用。

7  贯彻实施国家计量技术规范的要求、措施、过渡期和实施日期等建议

7.1 贯彻实施规范的要求

统一校准依据。各级计量技术机构、润滑油生产及检测企业等相关单位，在对润滑油空气释放值测定仪进行校准时，必须严格以本规范为唯一技术依据，替代以往可能存在的行业内部标准或地方临时规定，确保校准方法、计量特性判定、不确定度评定的一致性。

覆盖全类型设备。针对本规范明确的两类测定仪（基于密度计监测原理和基于天平监测原理），需分别落实校准项目：前者无需校准称量示值误差，后者需严格按照规范要求校准称量示值误差，避免漏校或错校。

确保量值溯源性。校准所用的测量标准（如0.5级及以上数字压力计、F1 级砝码、温度标准器等）必须符合本规范的要求，并通过法定计量机构溯源，确保校准结果的准确性和有效性。

7.2 实施保障措施

宣贯与培训。由全国石油专用计量测试技术委员会牵头，组织起草单位（浙江省质量科学研究院等）开展全国范围内的宣贯培训，重点解读本规范的校准项目（如6.2-6.5条的温度、压力、称量校准方法）、记录格式（附录A）及证书模板（附录B），确保相关计量技术机构和企业掌握操作要点。另外，针对校准人员，开展不确定度评定专项培训（结合附录C-E的示例），避免因计算方法不统一导致结果偏差。

标准设备配备与验证。要求开展校准业务的机构在实施前配齐本规范要求的测量标准，并通过内部验证或能力验证活动，确认设备性能满足校准需求。鼓励行业协会组织比对试验，验证不同机构的校准结果一致性，提升整体校准水平。

7.3 过渡期建议

考虑到相关单位需完成设备更新、人员培训等准备工作，建议设置6个月过渡期，具体安排如下：

过渡期内（自规范正式发布之日起6个月），允许企业和校准机构逐步替换不符合要求的测量标准。校准机构可同时按原方法和本规范开展校准，但需在报告中注明依据；企业可自主选择送检，但过渡期结束后必须全部采用本规范。

过渡期结束后，所有校准活动必须严格执行本规范。

7.4 实施日期建议

发布日期：建议在征求意见稿公示结束后1个月内，由国家市场监督管理总局正式发布，明确规范编号。

实施日期：建议自发布之日起第7个月正式实施（即包含6个月过渡期）。

8  涉及专利的有关说明

本规范在编制过程中未发现涉及专利内容。

9  其他应当说明的事项

在本规范的制定过程中，起草小组以国内技术资料及相关标准、大量试验数据为技术依据，本着科学合理、易于操作和普遍适用的原则，制定完成了润滑油空气释放值测定仪校准规范。