JJGXXXX—XXXX


[image: image3.emf]192

Ir参考

空气比释动能基准

(0.005~0.05)Gy m2/h

U

rel

=0.72%，k=2

192Irγ射线辐射装置

(0.005~0.05) Gy m2/h

直接校准

直接校准

工作级井型电离室剂量仪

(0.001~0.05)Gy m

2

/h

U

rel

=3.0%，k=2

标准井型电离室剂量计

(0.001~0.05)Gy m2/h

U

rel

=2.0%，k=2

高剂量率近距离治疗192Ir

源

(0.001~0.06)Gy m

2

/h

医用高剂量率近距离治疗

192Ir源

U

rel

=5.0%，k=2


中华人民共和国国家计量检定系统表

JJG××××-××××

[image: image1.png]



192Ir参考空气比释动能计量器具

（征求意见稿）

Metrological Instruments for Reference Air-Kerma of 192Ir 
[image: image2]××××-××-××发布　　　××××-××-××实施

国家市场监督管理总局发布

192Ir参考空气比释动能
计量器具检定系统表

Verification Scheme of Measuring Instruments for 

Reference Air-Kerma of 192 Ir 

本检定系统表经国家市场监督管理总局于202×年××月××日批准，并自202×年××月××日起施行。

归口单位：全国电离辐射计量技术委员会

起草单位：中国计量科学研究院

本检定系统表委托全国电离辐射计量技术委员会负责解释

主要起草人：

    王  继（中国计量科学研究院）

王  坤（中国计量科学研究院）

王培玮（中国计量科学研究院）

罗  琛（北京市计量检测科学研究院）

参加起草人：

   李大伟（中国人民解放军军事科学院军事医学研究院）
目录

51 范围


52 计量基准


52.1 192Ir参考空气比释动能国家基准


52.2 高剂量率近距离放射治疗192Ir源


63 计量标准


63.1 标准井型电离室剂量计


63.2 高剂量率近距离治疗192Ir源


64 工作计量器具


64.1 工作级井型电离室剂量仪


64.2 医用高剂量率近距离治疗192Ir源


75 近距离放射治疗源参考空气比释动能计量器具检定系统表框图。





192Ir源参考空气比释动能计量器具检定系统表

范围

本检定系统表适用于192Ir源参考空气比释动能计量器具的检定。它规定了Ir-192源参考空气比释动能国家基准的用途，基准所包括的全套基本计量器具，计量学参数，借助于标准向工作计量器具传递空气比释动能量值的程序，并指明其不确定度和检定方法。

计量基准

192Ir源参考空气比释动能基准计量器具由192Ir源参考空气比释动能国家基准和高剂量率近距离放射治疗192Ir源γ射线参考辐射装置组成。

192Ir参考空气比释动能国家基准
192Ir参考空气比释动能国家基准用于复现和保存空气比释动能的量值，通过向基本量长度、时间和电流量值溯源，使用参考放射源向标准计量器具、工作计量器具传递单位量值，以保证全国近距离放射治疗192Ir源参考空气比释动能量值的统一，其测量参考空气比释动能率的范围为0.005~ 0.05 Gy m2/h，在开展校准时，也可作为量值溯源的依据。
192Ir参考空气比释动能国家基准为石墨空腔电离室系统，包括主体基准电离室和电离电荷测量系统。电离电荷测量系统测量电离室的输出电荷。高剂量率近距离放射治疗192Ir源参考空气比释动能基准在搭建的高剂量率近距离放射治疗参考辐射装置的辐射场中复现参考空气比释动能量值。

192Ir参考空气比释动能基准复现参考空气比释动能量值的扩展不确定度为：Urel＝0.72%，包含因子k=2。

高剂量率近距离放射治疗192Ir源
2.2.1高剂量率近距离治疗192Ir源由后装机驱动。

2.2.2高剂量率近距离治疗192Ir源参考空气比释动能范围0.005~0.05Gy m2/h。

2.2.3后装机应当符合IEC 60601-2-17《自动控制臂式后装治疗设备基本安全和基本性能的特殊要求》的要求。
2.2.4 192Ir参考空气比释动能基准通过放射源用直接校准法向标准井型电离室传递量值。

计量标准

标准计量器具由标准井型电离室剂量计和高剂量率近距离放射治疗192Ir辐射源组成。标准剂量计通过辐射装置用直接校准法向工作级剂量计传递量值。

标准井型电离室剂量计
标准井型电离室剂量计参考空气比释动能率测量范围为0.001~0.05Gy m2/h。
标准井型电离室剂量计校准因子的扩展不确定度Urel不超过2.0％。

高剂量率近距离治疗192Ir源
3.2.1 高剂量率近距离治疗192Ir源由后装机驱动。
3.2.2高剂量率近距离治疗192Ir源参考空气比释动能范围0.001~0.05Gy m2/h。
3.2.3后装机应当符合IEC 60601-2-17《自动控制臂式后装治疗设备基本安全和基本性能的特殊要求》的要求。

工作计量器具

工作级井型电离室剂量仪
工作级井型电离室剂量仪参考空气比释动能率测量范围为0.001~ 0.05 Gy m2/h。

工作级井型电离室剂量仪测量参考空气比释动能的扩展不确定度Urel不超过3.0%。

工作级井型电离室剂量仪用直接测量法向高剂量率近距离治疗辐射源传递量值。

医用高剂量率近距离治疗192Ir源

医用高剂量率近距离治疗192Ir源的误差小于5.0%。
近距离放射治疗源参考空气比释动能计量器具检定系统表框图。
	量值传递框图

	计量基准
	


	计量标准
	

	工作计量器具
	

	对应的国家计量检定系统表编号：
补充说明：


JJG×××-××





� EMBED Visio.Drawing.15 \* MERGEFORMAT ���








192Ir参考空气比释动能基准
(0.005~0.05)Gy m2/h
Urel=0.72%，k=2
192Irγ射线辐射装置
(0.005~0.05) Gy m2/h
直接校准
直接校准
工作级井型电离室剂量仪
(0.001~0.05)Gy m2/h
Urel=3.0%，k=2
标准井型电离室剂量计
(0.001~0.05)Gy m2/h
Urel=2.0%，k=2
高剂量率近距离治疗192Ir源
(0.001~0.06)Gy m2/h
医用高剂量率近距离治疗192Ir源
Urel=5.0%，k=2



