《雨量校验仪校准规范》编制说明

一、任务来源

经全国气象专用计量器具计量技术委员会向国家市场监督管理总局申报，国家市场监督管理总局于2024年5月印发《市场监管总局办公厅关于印发2024年国家计量技术规范制定、修订及宣贯计划的通知》，正式批准《雨量校验仪》（以下简称本规范）立项编制。本规范由新疆维吾尔自治区气象技术装备保障中心、中国气象局气象探测中心、山东省气象工程技术中心、水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心等单位联合起草，由全国气象专用计量器具计量技术委员会归口管理。

二、编制此规范的目的和意义

雨量观测数据是我国重要的基础资料，其量值准确可靠是筑基新质生产力的基本需求。现阶段，气象、水利、民航、部队等部门自动气象站广泛采用承水口径为200mm的翻斗雨量传感器（以下简称雨量传感器）自动观测液态降水，确保传感器观测数据准确可靠的方法即定期利用雨量校验仪对传感器开展实验室和现场计量工作。雨量校验仪是用于雨量传感器检定、校准、核查、测试的标准装置，其内部通过容量瓶或电子天平实时控制出水量，利用蠕动泵将容量瓶或储水装置的内部纯净水以恒定流速均匀注入雨量传感器，从而模拟不同雨强对应的降水现象。

目前，全国各部门自动气象站雨量传感器检定、校准、核查、测试等计量业务工作中广泛使用雨量校验仪复现标准雨量和标准雨强。在气象行业，国、省、市、县四级气象部门均配有雨量校验仪，用于对全国气象部门雨量传感器进行定期开展量值传递工作，国、省两级法定气象计量检定机构采用雨量校验仪对传感器开展实验室检定和校准，在重大天气过程前，市、县两级气象观测保障人员携带雨量校验仪在自动气象站现场对传感器进行使用中检查，以此对全国超过10万个在用雨量传感器的观测数据建立可溯源至国家基准的量值传递体系。在水文行业，雨量校验仪主要配备于国家级质量监督检验机构和区域级法定计量检定机构，用于开展雨量传感器校准工作；在交通、军事等领域，民航、部队气象台站利用雨量校验仪在现场开展雨量传感器的性能测试工作。

现阶段，各行业、各部门雨量校验仪技术要求和测试方法各不相同，目前尚无雨量校验仪整机的技术要求和测试方法。雨量校验仪的出水总量、出水速度等性能指标受容量瓶（电子天平）、蠕动泵、管路等部件以及现场环境共同影响，因此容量瓶、电子天平称量准确不能等同于雨量校验仪整机性能良好。为保证雨量校验仪量值准确可靠，以填补该类仪器通用技术要求和性能测试依据技术文件的空白。

- 编制《雨量校验仪校准规范》的依据

本规范依据JJF 1071―2010《国家计量校准规范编写规则》编写，规范中的通用计量术语符合JJF 1001―2011《通用计量术语及定义》要求，附录中给出的校准不确定度评定示例依据JJF 1059.1―2012《测量不确定度评定与表示》编制。

本规范技术内容（如计量特性、校准方法、设备要求等）的确定，充分参考和引用了与雨量观测、水量测量及仪器检定相关的现行有效技术标准与规程，确保了技术路线的成熟、可行和与现有体系的兼容：

JJG（气象）005《自动气象站雨量传感器》：

这是本规范技术内容制定的直接参照和衔接对象。雨量校验仪的核心用途是校准雨量传感器，因此其模拟降水的性能指标（如雨强范围、控制精度）必须满足对传感器进行检定/校准的需求。本规范中校准点的选择、部分术语的定义均参考了该规程，确保校验仪的校准能力能够有效支撑对传感器的量值传递。

JJG 20《标准玻璃量器》：

这是校准方法中体积/质量测量溯源性的重要依据。本规范采用质量法间接测量水量，其原理与容量计量密切相关。规范中对使用电子天平等设备进行精确称量的要求，其计量学思想和技术层级与JJG 20一脉相承，共同构建了从国家容量基准到雨量校准结果的完整溯源链。

GB/T 35221-2017《地面气象观测规范 总则》：

这是本规范应用背景的上位标准。该标准规定了雨量传感器的基本要求和原则。本规范作为保障雨量观测设备计量性能的技术文件，其制定目的完全服务于实现GB/T 35221中对观测数据准确、可靠的核心要求，二者在业务目标上高度统一。

GB 6682-2008《分析实验室用水规格和试验方法》：

这是本规范校准介质要求的直接引用标准。校准用水的纯度直接影响水密度值的确定和测量结果的准确性，也可能对仪器管路造成影响。直接引用该国家标准，明确要求使用三级及以上纯度的水，为校准工作的基础条件提供了明确、权威的技术依据，避免了歧义。

- 任务分工

本规范主要起草人包括：殷星晨、陈曦、邱实、史占红、白赢策、陈禹、马静，其分工如下：

| 姓名 | 单位 | 职称 | 分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 殷星晨 | 新疆维吾尔自治区气象技术装备保障中心 | 工程师 |  |
| 陈曦 | 中国气象局气象探测中心 | 高工 |  |
| 邱实 | 山东省气象工程技术中心 | 工程师 |  |
| 史占红 | 水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心 | 高工 |  |
| 白赢策 | 中国气象局气象探测中心 | 助理工程师 |  |
| 陈禹 | 新疆维吾尔自治区气象技术装备保障中心 | 高工 |  |
| 马静 | 新疆维吾尔自治区气象技术装备保障中心 | 工程师 |  |

- 主要编制过程

编制的主要工作过程如下：

（1）成立起草组、召开启动部署会、任务分工、制定工作计划

2024年6-7月，召开了规范编制工作部署会，成立了编写组，明确了编写组人员分工任务，确定了规范编制原则和总体思路，制定工作进度计划。

（2）组织调研、研讨咨询、确定技术路线

2024年8月-12月，系统调研国内外雨量计量、雨量传感器检定/校准及相关水流控制设备的技术现状。收集并分析气象、水文、民航等部门广泛使用的各型号雨量校验仪的技术资料和操作规程。基于调研和长期计量实践，研讨确定了规范的核心技术内容：校准项目聚焦于“雨量最大允许误差”和“出水时间误差”；校准方法采用“质量-体积转换法”和“计时法”相结合。开展针对性试验，对校准点的选择、环境条件影响、测量标准可行性、校准过程的可操作性等进行验证。完成规范初稿和编制说明初稿的编写。

（3）技术参数的试验、分析和验证，编写征求意见稿

2025年1月-6月，起草组多次召开内部会议，对初稿的技术内容、文字表述、公式及附录进行反复讨论和修改，形成较为完善的征求意见稿草案。

- 编制内容的说明

# （1）范围

本规范适用于雨量校验仪的校准。以固定流速模拟降水实现雨量校验功能的系统校准也可参照使用。

说明：

本文件的校准对象是雨量校验仪，其核心功能是通过精确控制水流速度来模拟不同强度的降水过程，从而对雨量传感器进行校准。该仪器广泛应用于气象观测、水文监测及农业环境研究等领域，确保降水数据的准确性与可靠性。校准过程中主要关注雨量校验仪的雨量及雨强与设定标准值的偏差，确保其在规定允差范围内。

# （2）引用文件

列出了本文件引用的技术文件。

说明：

引用文件的选择体现了校准工作的“溯源性”与“合规性”。引用JJF 1071、1001、1059.1确保了规范自身的编写质量。技术内容上，JJG（气象）005是校准工作的服务目标，确保本规范与传感器检定需求无缝对接；JJG 20为标准玻璃量器规程，为质量-体积转换的计量学基础提供支撑；GB 6682对实验用水的规定，是保证介质统一、减小密度测量误差的前提；GB/T 35221则锚定了规范的气象观测应用属性。所有引用共同构建了一个从计量基础、介质要求到最终应用的全链条技术依据网络。

# （3）术语和计量单位

给出了雨量校验仪校准规范校准相关术语和计量单位，引自JJG（气象）005-2015自动气象站翻斗式雨量传感器检定规程。

说明：

明确定义“雨量”和“雨强”两个核心术语，并与JJG（气象）005及气象水文行业通用定义保持一致，消除了歧义。“雨量”定义中强调“未经蒸发、渗透、流失”和“在水平面上积累的深度”，精准指出了校准工作模拟的理想状态和测量的物理本质。统一使用毫米（mm）和毫米每分钟（mm/min）作为法定计量单位，是确保全国范围内校准数据可比、可汇总、可溯源的基石。

# （4）概述

概述部分以简洁的文字和原理示意图，阐明了雨量校验仪的工作原理（储水、控流、模拟）和核心功能（对雨量传感器进行精确校准）。其目的在于让不熟悉该设备的校准人员或审阅专家能快速理解校准对象的本质，明确校准行为的目标是评估其“模拟降水”的逼真度和可控性，为后续计量特性的提出校准定了逻辑起点。

# （5）计量特性

本规范聚焦于两项最关键、最可量化、且直接决定校准有效性的核心特性：雨量最大允许误差、单次出水时间误差。

说明：

雨量最大允许误差：该指标直接评判校验仪输出“降水总量”的准确度。气象部门常见的雨量桶口径为200mm，按照雨量传感器标准要求，雨量测量的最大允许误差通常不超过±4%，由三分之一原则可推知校验仪自身雨量输出的最大允许误差应优于±1.33%.结合校验仪实际应用场景，本规范最终确定雨量最大允许误差为±1.0%，以确保校准过程的不确定度贡献可控。

单次出水时间误差：该指标评判校验仪控制“降水强度”的稳定性与准确性。按照雨量传感器检定规程对检定点的要求，通常为1mm/min、4mm/min两个典型雨强，对应出水时间分别为600秒和150秒。为确保模拟降水过程的连续性与可控性，单次出水时间误差控制在±1%以内，即1mm/min雨强下出水时间为600s±6s，4mm/min雨强下为150s±1.5s。

# （6）校准条件

- 环境条件

- 环境温度：（20±5） ℃；

- 在校准过程中，环境温差变化量不得超过1℃；

- 校准用水的温度与室温之差不大于1℃；

- 环境湿度：小于80 %RH；

- 无对校准结果造成影响的有害震动。

说明：

- 温度：根据JJG 20 标准玻璃量器的相关规定，二等标准玻璃量器的标称容量一般以20℃为标准温度。环境温度偏离或波动过大，将导致金属与塑料部件热胀冷缩，影响储水容器容积精度及流道几何尺寸，进而引入显著测量误差。控制在（20±5）℃且变化不超过1℃，可有效减小此类系统误差。

- 在校准过程中，环境温差变化量不得超过1℃：同样根据JJG 20 标准玻璃量器的相关规定，在对标准量器进行检定时，实验室温度变化应不大于1℃/h，以避免因温度梯度引起液体密度变化和容器形变，从而影响体积测量的准确性。本规范参考该要求，明确校准过程中环境温差变化量不得超过1℃，确保校准数据的稳定性与可靠性。

- 校准用水的温度与室温之差不大于1℃：若水温与室温差异过大，在校准过程中，可能影响到设备的热平衡状态，导致容器材料发生局部形变或引起水面蒸发、凝结等现象，进而影响出水量的准确控制与测量。尤其在长时间连续校准过程中，温差导致的微小体积变化会累积成显著误差，降低校验仪输出稳定性。因此，规定校准用水温度与室温差不大于1℃，可有效抑制热交换带来的测量偏差，确保试验条件下系统处于热平衡状态，提高校准结果的重复性与准确性。

- 环境湿度：环境湿度小于80 %RH，旨在防止高湿环境下雨量校验仪内部残留水份发生凝结或滴落，干扰出水体积的准确测量，同时避免电路元件受潮导致性能异常。

- 无对校准结果造成影响的有害震动：避免外界机械振动对出水控制机构及测量系统造成扰动，确保流量稳定性与数据采集精度。尤其在低雨强模拟时，微小扰动可能导致显著的计量偏差，影响校准结果的重复性与准确性。因此，校准应于稳固平台进行，并远离振源。

2）测量标准及其他设备的选择。测量标准及其他设备主要技术指标见表1。

| 仪器名称 | 测量范围 | 技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电子天平 | 分度值：1 mg | 准确度等级：Ⅱ 级 | 用于测量校验仪雨量值 |
| 秒表 | - | 准确度等级：优等 分辨力：0.1 s | 用于测量校验仪流出时间 |
| 数字温度计 | (10～30)℃ | 分辨力：0.01 ℃ 最大允许误差：0.05℃ | 用于测量水温 |

说明：

- 电子天平。电子天平作为质量测量的核心设备，其Ⅱ级准确度等级与1 mg分度值确保了对校验仪出水质量的高精度称量，根据不确定度相关计算，二等天平的性能完全满足雨量校验仪的相关校准需求。。秒表分辨力为0.1 s，满足对时间测量的基本精度要求，确保雨量校验仪出水持续时间的准确记录。

- 数字温度计。使用数字温度计测量水温，通过查表确认温度对应的水密度，进而精确计算出水的质量与体积关系。在测量过程中，将温度值代入国际标准水密度表中，获取对应温度下的密度数值，结合电子天平测得的水质量，利用公式 V = m / ρ 推算出实际出水体积。

- 校准项目及方法

- 校准项目的确定依据

雨量示值误差是雨量校验仪最根本的计量特性。校验仪的核心任务是产生已知、准确的“模拟降雨量”（标准值）。其内置计量系统（如流量控制与累计装置）的示值能否真实、准确地反映实际输出的水量，直接决定了后续对雨量计校准的准确性。

雨量校验仪的另一核心功能是模拟不同强度的降雨（雨强）。稳定的雨强是通过精确控制单位时间内的出水量（即流速）来实现的。在规定雨量下，出水时间的长短直接反演出水流的平均速率，从而间接考核了雨强控制的准确性与稳定性。因此，将“雨量示值误差”列为首要且必备的校准项目。

以上两个项目相辅相成，共同构成了对雨量校验仪“量值准确性”（雨量）和“时间控制特性”（雨强/流速）的完整评价体系，覆盖了其作为校准设备的主要工作模态。未将“重复性”单独列项，是因为在校准过程中通过多次测量（各校准点重复3次）已能计算实验标准差，其信息已包含在测量不确定度评定中，符合常规计量实践。

- 校准方法的原理与设计

校准方法的设计遵循了“高标准传递”和“直接测量”的原则，即采用准确度等级更高的测量标准，对校验仪的输出量进行直接、独立的测量。本规范采用的方法是静态容量法，具体通过高精度电子天平测量质量，再换算为体积。这是一种被国际国内广泛认可的、高准确度的液体流量或容量校准方法。

电子天平的准确度（如Ⅱ级，分度值1mg）远高于被校准雨量校验仪自身的计量指标，能够实现有效的量值溯源与传递。

校准流程的设计强调了环境平衡、器具清洁、设备调平等要求，旨在消除系统误差和粗大误差，确保测量基线稳定（如天平调零）；校准点的选择选取了10mm雨量，4mm/min雨强和10mm雨量，1mm/min雨强两个典型点。10mm是常见降雨量程的中段值，具有代表性；4mm/min和1mm/min分别代表了中大雨强和小雨强两种典型工况，能够考核校验仪在不同流速下的性能。这两个点基本覆盖了气象水文常用观测范围。确了“注水-计时-记录质量与时间-测量水温-复位”的单次循环，并要求每个校准点重复3次。流程清晰，操作性强，保证了数据的重复性和统计意义。

- 数据处理与计算

数据处理公式是校准方法从操作到结果的量化桥梁，公式1为体积换算核心是使用实测水温下的水密度（ρw）将天平测得的质量（m）换算为实际体积（V）。引入温度补偿是提高准确度的关键步骤，因为水密度随温度变化明显（见附录B）。将体积量转化为深度量。公式2中采用了雨量筒的标准承水口面积，这是将校验仪输出溯源到标准雨量测量几何条件的体现。使用标准半径进行计算。采用相对误差形式（△R），直观反映了示值误差相对于标准值的大小比例，便于对不同量程的仪器进行性能比较和合格判定。

由设定的标准雨量（R）和标准雨强（I）推导出理论出水时间（T），直接给出时间偏差的秒数，直观反映了时间控制系统的准确度。

本章节所确定的校准项目与方法是基于雨量校验仪的计量学原理和实际应用需求，经过充分论证后制定的。采用“静态质量法”作为核心校准方法，技术成熟、路径清晰、不确定度可控，能够有效实现对该类仪器的量值溯源。数据处理公式完整、科学，考虑了温度修正等关键因素。整体方案兼顾了规范性、可操作性和技术先进性，为雨量校验仪的校准工作提供了统一、可靠的技术依据。

# （8）校准结果的表达

根据JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》的要求，本规范列出了校准结果的表达，对校准证书应包含的信息加以说明。

# （9）复校时间间隔

在本规范建议雨量校验仪的复校时间间隔为1年，但是当怀疑或发现雨量校验仪出现异常时，建议提前校准。由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，使用单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

# （10）附录

- 本规范附录A给出了雨量校验仪校准记录参考格式。

- 附录B为温度和水密度的对应关系参考值。

- 附录C为雨量校验仪校准证书内页格参考格式。

- 附录D为雨量校验仪校准不确定度评定

- 其他需要说明事项

关于未使用流量计作为标准器的相关说明，未采用流量计作为标准器，是因雨量校验仪出水使用的为蠕动泵，为非连续脉冲流，流量计采集频率难以准确测量瞬时脉冲流量，且易受流态不稳影响，导致测量误差增大。起草组采用流量计对雨量校验仪进行测试及分析后发现，其测量结果与实际出水体积量偏差不大，但流速测量值与出水速度即雨强存在显著偏差，尤其在低流量条件下误差更为突出，无法满足雨量校验仪的校准精度要求。

而通过电子天平称重法结合时间测量，可实现对单次出水量及对应时段的精准计量，有效避免脉冲流带来的测量不确定性，确保校准结果可靠。该方法依据质量守恒原理，溯源链条清晰，更适用于雨量校验仪的静态分段式计量特性，符合气象行业对降雨量值传递的准确性与一致性要求。

以下为使用流速计测量的雨量校验仪的记录：

当校准点为雨量：10 mm；雨强：4 mm/min时：

| 时间 | 流速 | 时间 | 流速 | 时间 | 流速 | 时间 | 流速 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23.472 | 51 | 117.815 | 101 | 117.815 | 151 | 117.815 |
| 2 | 112.364 | 52 | 117.737 | 102 | 117.737 | 152 | 117.737 |
| 3 | 113.878 | 53 | 117.413 | 103 | 117.413 | 153 | 117.413 |
| 4 | 115.682 | 54 | 116.863 | 104 | 116.863 | 154 | 87.717 |
| 5 | 115.422 | 55 | 116.993 | 105 | 116.993 |  |  |
| 6 | 116.788 | 56 | 117.07 | 106 | 117.07 |  |  |
| 7 | 115.85 | 57 | 118.363 | 107 | 118.363 |  |  |
| 8 | 117.541 | 58 | 118.011 | 108 | 118.011 |  |  |
| 9 | 115.884 | 59 | 117.876 | 109 | 117.876 |  |  |
| 10 | 118.023 | 60 | 116.565 | 110 | 116.565 |  |  |
| 11 | 117.029 | 61 | 119.495 | 111 | 119.495 |  |  |
| 12 | 117.708 | 62 | 118.545 | 112 | 118.545 |  |  |
| 13 | 116.451 | 63 | 118.291 | 113 | 118.291 |  |  |
| 14 | 117.823 | 64 | 117.806 | 114 | 117.806 |  |  |
| 15 | 116.174 | 65 | 118.425 | 115 | 118.425 |  |  |
| 16 | 117.155 | 66 | 117.52 | 116 | 117.52 |  |  |
| 17 | 116.798 | 67 | 118.305 | 117 | 118.305 |  |  |
| 18 | 118.792 | 68 | 117.278 | 118 | 117.278 |  |  |
| 19 | 115.822 | 69 | 119.318 | 119 | 119.318 |  |  |
| 20 | 117.415 | 70 | 118.084 | 120 | 118.084 |  |  |
| 21 | 117.874 | 71 | 117.885 | 121 | 117.885 |  |  |
| 22 | 117.997 | 72 | 118.039 | 122 | 118.039 |  |  |
| 23 | 117.325 | 73 | 117.825 | 123 | 117.825 |  |  |
| 24 | 116.932 | 74 | 117.585 | 124 | 117.585 |  |  |
| 25 | 118.227 | 75 | 116.792 | 125 | 116.792 |  |  |
| 26 | 117.437 | 76 | 118.276 | 126 | 118.276 |  |  |
| 27 | 117.687 | 77 | 116.31 | 127 | 116.31 |  |  |
| 28 | 116.887 | 78 | 118.305 | 128 | 118.305 |  |  |
| 29 | 118.008 | 79 | 117.033 | 129 | 117.033 |  |  |
| 30 | 116.795 | 80 | 117.449 | 130 | 117.449 |  |  |
| 31 | 117.681 | 81 | 117.235 | 131 | 117.235 |  |  |
| 32 | 116.932 | 82 | 117.665 | 132 | 117.665 |  |  |
| 33 | 118.411 | 83 | 116.329 | 133 | 116.329 |  |  |
| 34 | 116.227 | 84 | 118.514 | 134 | 118.514 |  |  |
| 35 | 118.223 | 85 | 117.225 | 135 | 117.225 |  |  |
| 36 | 116.155 | 86 | 117.924 | 136 | 117.278 |  |  |
| 37 | 119.218 | 87 | 118.23 | 137 | 119.32 |  |  |
| 38 | 118.262 | 88 | 118.262 | 138 | 118.262 |  |  |
| 39 | 117.701 | 89 | 117.701 | 139 | 117.701 |  |  |
| 40 | 117.2 | 90 | 117.2 | 140 | 117.2 |  |  |
| 41 | 117.443 | 91 | 117.443 | 141 | 117.443 |  |  |
| 42 | 118.305 | 92 | 118.305 | 142 | 118.305 |  |  |
| 43 | 117.595 | 93 | 117.595 | 143 | 117.595 |  |  |
| 44 | 117.628 | 94 | 117.628 | 144 | 117.628 |  |  |
| 45 | 117.765 | 95 | 117.765 | 145 | 117.765 |  |  |
| 46 | 118.042 | 96 | 118.042 | 146 | 118.042 |  |  |
| 47 | 117.362 | 97 | 117.362 | 147 | 117.362 |  |  |
| 48 | 118.261 | 98 | 118.261 | 148 | 118.261 |  |  |
| 49 | 117.252 | 99 | 117.252 | 149 | 117.252 |  |  |
| 50 | 117.074 | 100 | 117.074 | 150 | 117.074 |  |  |

经过计算，平均流速为117.3477059g/min，实际计算理论流速122.95g/min，相对误差为：-4.557%。

当校准点为雨量：10 mm；雨强：1 mm/min时：

| 时间 | 流速 | 时间 | 流速 | 时间 | 流速 | 时间 | 流速 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.06 | 151 | 30.30 | 301 | 42.26 | 451 | 43.99 |
| 2 | 37.75 | 152 | 29.42 | 302 | 36.57 | 452 | 36.40 |
| 3 | 27.90 | 153 | 43.15 | 303 | 28.33 | 453 | 28.89 |
| 4 | 25.75 | 154 | 36.52 | 304 | 28.37 | 454 | 31.10 |
| 5 | 42.31 | 155 | 29.42 | 305 | 41.92 | 455 | 44.65 |
| 6 | 36.94 | 156 | 30.88 | 306 | 33.97 | 456 | 34.01 |
| 7 | 28.15 | 157 | 44.48 | 307 | 28.37 | 457 | 28.53 |
| 8 | 26.41 | 158 | 33.94 | 308 | 43.72 | 458 | 42.73 |
| 9 | 40.57 | 159 | 28.41 | 309 | 40.48 | 459 | 42.22 |
| 10 | 33.70 | 160 | 43.12 | 310 | 30.61 | 460 | 30.99 |
| 11 | 27.00 | 161 | 42.74 | 311 | 28.18 | 461 | 28.91 |
| 12 | 36.91 | 162 | 31.22 | 312 | 43.22 | 462 | 42.38 |
| 13 | 41.94 | 163 | 28.85 | 313 | 37.86 | 463 | 38.12 |
| 14 | 30.54 | 164 | 42.46 | 314 | 29.96 | 464 | 29.79 |
| 15 | 27.38 | 165 | 38.82 | 315 | 28.03 | 465 | 28.37 |
| 16 | 41.49 | 166 | 29.64 | 316 | 42.74 | 466 | 43.16 |
| 17 | 36.85 | 167 | 28.73 | 317 | 37.02 | 467 | 36.41 |
| 18 | 29.55 | 168 | 42.97 | 318 | 28.40 | 468 | 29.10 |
| 19 | 26.65 | 169 | 36.91 | 319 | 29.22 | 469 | 29.44 |
| 20 | 42.23 | 170 | 28.79 | 320 | 42.92 | 470 | 42.82 |
| 21 | 36.82 | 171 | 29.01 | 321 | 34.29 | 471 | 33.94 |
| 22 | 28.22 | 172 | 41.56 | 322 | 29.24 | 472 | 28.65 |
| 23 | 27.35 | 173 | 34.02 | 323 | 42.66 | 473 | 38.14 |
| 24 | 41.82 | 174 | 28.70 | 324 | 39.06 | 474 | 41.80 |
| 25 | 33.96 | 175 | 41.74 | 325 | 31.32 | 475 | 30.88 |
| 26 | 28.26 | 176 | 42.54 | 326 | 28.49 | 476 | 28.15 |
| 27 | 37.05 | 177 | 32.01 | 327 | 43.67 | 477 | 41.37 |
| 28 | 40.41 | 178 | 28.44 | 328 | 38.11 | 478 | 37.69 |
| 29 | 29.44 | 179 | 41.88 | 329 | 29.73 | 479 | 28.76 |
| 30 | 27.23 | 180 | 38.31 | 330 | 28.72 | 480 | 28.27 |
| 31 | 42.23 | 181 | 29.35 | 331 | 42.45 | 481 | 42.46 |
| 32 | 37.40 | 182 | 28.69 | 332 | 36.34 | 482 | 36.43 |
| 33 | 29.57 | 183 | 42.55 | 333 | 29.41 | 483 | 28.37 |
| 34 | 27.79 | 184 | 29.04 | 334 | 30.77 | 484 | 30.25 |
| 35 | 41.61 | 185 | 28.98 | 335 | 44.38 | 485 | 42.42 |
| 36 | 35.72 | 186 | 42.55 | 336 | 33.17 | 486 | 34.07 |
| 37 | 28.15 | 187 | 34.18 | 337 | 27.97 | 487 | 28.51 |
| 38 | 27.15 | 188 | 28.96 | 338 | 42.74 | 488 | 43.63 |
| 39 | 42.94 | 189 | 43.63 | 339 | 43.00 | 489 | 40.57 |
| 40 | 33.13 | 190 | 42.91 | 340 | 31.26 | 490 | 31.12 |
| 41 | 27.73 | 191 | 31.51 | 341 | 28.75 | 491 | 28.77 |
| 42 | 41.40 | 192 | 29.06 | 342 | 42.18 | 492 | 43.58 |
| 43 | 41.41 | 193 | 43.59 | 343 | 38.34 | 493 | 38.40 |
| 44 | 30.55 | 194 | 38.16 | 344 | 29.24 | 494 | 29.61 |
| 45 | 27.75 | 195 | 30.26 | 345 | 28.18 | 495 | 28.13 |
| 46 | 40.99 | 196 | 28.38 | 346 | 43.03 | 496 | 42.69 |
| 47 | 39.03 | 197 | 43.33 | 347 | 36.36 | 497 | 36.76 |
| 48 | 28.24 | 198 | 37.02 | 348 | 28.29 | 498 | 28.30 |
| 49 | 27.24 | 199 | 28.96 | 349 | 31.23 | 499 | 29.31 |
| 50 | 42.09 | 200 | 30.15 | 350 | 42.84 | 500 | 42.44 |
| 51 | 37.65 | 201 | 43.03 | 351 | 33.19 | 501 | 33.07 |
| 52 | 29.76 | 202 | 34.21 | 352 | 28.76 | 502 | 29.12 |
| 53 | 29.25 | 203 | 43.13 | 353 | 40.24 | 503 | 39.51 |
| 54 | 42.06 | 204 | 39.78 | 354 | 41.61 | 504 | 40.22 |
| 55 | 28.28 | 205 | 31.74 | 355 | 31.06 | 505 | 31.50 |
| 56 | 38.21 | 206 | 28.36 | 356 | 28.26 | 506 | 28.56 |
| 57 | 41.01 | 207 | 43.77 | 357 | 42.75 | 507 | 43.91 |
| 58 | 32.62 | 208 | 38.32 | 358 | 38.11 | 508 | 37.87 |
| 59 | 28.26 | 209 | 30.58 | 359 | 28.87 | 509 | 29.99 |
| 60 | 41.71 | 210 | 29.33 | 360 | 28.15 | 510 | 29.14 |
| 61 | 38.72 | 211 | 43.02 | 361 | 42.47 | 511 | 44.44 |
| 62 | 29.21 | 212 | 38.24 | 362 | 36.34 | 512 | 28.76 |
| 63 | 29.06 | 213 | 28.71 | 363 | 28.26 | 513 | 44.64 |
| 64 | 43.36 | 214 | 30.78 | 364 | 31.12 | 514 | 33.84 |
| 65 | 37.58 | 215 | 44.42 | 365 | 42.20 | 515 | 28.46 |
| 66 | 30.02 | 216 | 33.55 | 366 | 34.40 | 516 | 43.15 |
| 67 | 29.96 | 217 | 28.02 | 367 | 28.57 | 517 | 42.57 |
| 68 | 42.53 | 218 | 40.57 | 368 | 43.72 | 518 | 31.28 |
| 69 | 34.32 | 219 | 41.24 | 369 | 40.70 | 519 | 28.77 |
| 70 | 28.04 | 220 | 31.53 | 370 | 30.98 | 520 | 42.74 |
| 71 | 42.83 | 221 | 29.05 | 371 | 28.27 | 521 | 38.23 |
| 72 | 42.41 | 222 | 42.26 | 372 | 43.48 | 522 | 29.81 |
| 73 | 31.47 | 223 | 38.72 | 373 | 38.09 | 523 | 28.33 |
| 74 | 29.12 | 224 | 29.68 | 374 | 30.12 | 524 | 43.36 |
| 75 | 43.34 | 225 | 28.46 | 375 | 28.16 | 525 | 36.52 |
| 76 | 38.11 | 226 | 42.94 | 376 | 42.83 | 526 | 28.29 |
| 77 | 30.59 | 227 | 36.86 | 377 | 36.80 | 527 | 29.44 |
| 78 | 28.27 | 228 | 28.52 | 378 | 28.39 | 528 | 42.90 |
| 79 | 43.44 | 229 | 29.82 | 379 | 30.65 | 529 | 33.49 |
| 80 | 37.29 | 230 | 41.81 | 380 | 42.92 | 530 | 29.01 |
| 81 | 28.75 | 231 | 33.52 | 381 | 33.90 | 531 | 40.57 |
| 82 | 28.43 | 232 | 29.12 | 382 | 29.21 | 532 | 41.19 |
| 83 | 42.52 | 233 | 37.13 | 383 | 39.84 | 533 | 30.87 |
| 84 | 33.51 | 234 | 41.50 | 384 | 41.84 | 534 | 43.08 |
| 85 | 28.92 | 235 | 32.45 | 385 | 31.74 | 535 | 37.95 |
| 86 | 41.11 | 236 | 28.44 | 386 | 28.48 | 536 | 29.47 |
| 87 | 42.67 | 237 | 41.96 | 387 | 43.79 | 537 | 28.49 |
| 88 | 30.95 | 238 | 38.41 | 388 | 38.21 | 538 | 42.52 |
| 89 | 28.60 | 239 | 29.33 | 389 | 29.83 | 539 | 36.38 |
| 90 | 43.63 | 240 | 28.07 | 390 | 29.18 | 540 | 28.56 |
| 91 | 38.28 | 241 | 42.18 | 391 | 43.96 | 541 | 31.50 |
| 92 | 30.77 | 242 | 36.69 | 392 | 36.57 | 542 | 42.63 |
| 93 | 29.35 | 243 | 28.82 | 393 | 28.95 | 543 | 33.77 |
| 94 | 43.04 | 244 | 30.32 | 394 | 31.28 | 544 | 28.78 |
| 95 | 37.27 | 245 | 42.11 | 395 | 44.64 | 545 | 42.92 |
| 96 | 28.93 | 246 | 33.93 | 396 | 33.12 | 546 | 39.49 |
| 97 | 30.03 | 247 | 28.84 | 397 | 28.36 | 547 | 31.10 |
| 98 | 44.40 | 248 | 41.52 | 398 | 43.00 | 548 | 28.59 |
| 99 | 34.35 | 249 | 41.24 | 399 | 43.42 | 549 | 42.64 |
| 100 | 28.31 | 250 | 30.91 | 400 | 31.30 | 550 | 38.40 |
| 101 | 43.05 | 251 | 28.68 | 401 | 28.94 | 551 | 29.45 |
| 102 | 42.53 | 252 | 43.64 | 402 | 42.34 | 552 | 28.15 |
| 103 | 31.37 | 253 | 38.31 | 403 | 38.08 | 553 | 42.65 |
| 104 | 28.83 | 254 | 30.31 | 404 | 29.37 | 554 | 36.75 |
| 105 | 39.00 | 255 | 28.24 | 405 | 28.50 | 555 | 28.37 |
| 106 | 29.71 | 256 | 43.19 | 406 | 42.92 | 556 | 31.87 |
| 107 | 28.77 | 257 | 36.80 | 407 | 36.53 | 557 | 42.33 |
| 108 | 42.92 | 258 | 28.53 | 408 | 28.26 | 558 | 34.25 |
| 109 | 37.45 | 259 | 28.93 | 409 | 32.76 | 559 | 29.13 |
| 110 | 29.00 | 260 | 43.17 | 410 | 43.04 | 560 | 42.06 |
| 111 | 29.67 | 261 | 34.11 | 411 | 33.31 | 561 | 40.30 |
| 112 | 41.89 | 262 | 29.18 | 412 | 28.64 | 562 | 31.56 |
| 113 | 33.37 | 263 | 40.42 | 413 | 40.37 | 563 | 28.47 |
| 114 | 28.74 | 264 | 40.80 | 414 | 41.65 | 564 | 43.66 |
| 115 | 41.59 | 265 | 31.70 | 415 | 30.79 | 565 | 38.49 |
| 116 | 41.40 | 266 | 28.16 | 416 | 28.18 | 566 | 29.86 |
| 117 | 31.82 | 267 | 43.66 | 417 | 42.93 | 567 | 29.18 |
| 118 | 28.60 | 268 | 38.32 | 418 | 37.69 | 568 | 44.35 |
| 119 | 41.99 | 269 | 29.96 | 419 | 29.19 | 569 | 36.63 |
| 120 | 38.74 | 270 | 29.38 | 420 | 28.34 | 570 | 28.95 |
| 121 | 29.37 | 271 | 42.70 | 421 | 42.48 | 571 | 31.88 |
| 122 | 28.76 | 272 | 36.62 | 422 | 36.51 | 572 | 43.44 |
| 123 | 42.82 | 273 | 28.56 | 423 | 28.49 | 573 | 33.38 |
| 124 | 37.08 | 274 | 29.37 | 424 | 28.71 | 574 | 28.33 |
| 125 | 29.73 | 275 | 44.62 | 425 | 42.30 | 575 | 42.97 |
| 126 | 29.11 | 276 | 33.75 | 426 | 33.91 | 576 | 41.32 |
| 127 | 42.67 | 277 | 28.38 | 427 | 28.64 | 577 | 31.36 |
| 128 | 34.82 | 278 | 38.41 | 428 | 43.87 | 578 | 28.82 |
| 129 | 29.11 | 279 | 41.49 | 429 | 39.67 | 579 | 43.09 |
| 130 | 43.51 | 280 | 31.46 | 430 | 31.15 | 580 | 38.42 |
| 131 | 43.37 | 281 | 28.70 | 431 | 28.48 | 581 | 30.10 |
| 132 | 31.33 | 282 | 42.23 | 432 | 43.58 | 582 | 28.62 |
| 133 | 29.17 | 283 | 38.45 | 433 | 38.11 | 583 | 43.58 |
| 134 | 43.49 | 284 | 29.38 | 434 | 30.14 | 584 | 36.71 |
| 135 | 38.23 | 285 | 28.34 | 435 | 28.26 | 585 | 28.22 |
| 136 | 30.64 | 286 | 42.76 | 436 | 42.65 | 586 | 30.86 |
| 137 | 28.67 | 287 | 36.33 | 437 | 36.71 | 587 | 42.56 |
| 138 | 43.69 | 288 | 28.24 | 438 | 28.28 | 588 | 33.96 |
| 139 | 37.22 | 289 | 29.09 | 439 | 30.71 | 589 | 28.56 |
| 140 | 29.03 | 290 | 41.80 | 440 | 42.55 | 590 | 40.08 |
| 141 | 30.21 | 291 | 34.25 | 441 | 33.76 | 591 | 41.99 |
| 142 | 43.01 | 292 | 28.92 | 442 | 28.84 | 592 | 2.56 |
| 143 | 34.23 | 293 | 42.03 | 443 | 42.08 | 593 | 2.12 |
| 144 | 29.34 | 294 | 40.82 | 444 | 40.31 | 594 | 2.10 |
| 145 | 41.11 | 295 | 31.28 | 445 | 31.37 | 595 | 2.13 |
| 146 | 41.22 | 296 | 28.38 | 446 | 28.71 | 596 | 2.09 |
| 147 | 31.40 | 297 | 41.51 | 447 | 43.85 | 597 | 2.09 |
| 148 | 28.50 | 298 | 37.96 | 448 | 38.08 |  |  |
| 149 | 43.61 | 299 | 29.07 | 449 | 29.63 |  |  |
| 150 | 38.28 | 300 | 28.19 | 450 | 28.92 |  |  |

| 598 | 2.13 |
| --- | --- |
| 599 | 2.10 |
| 600 | 2.09 |
| 601 | 2.08 |
| 602 | 2.05 |
| 603 | 2.11 |
| 604 | 2.09 |
| 605 | 2.11 |
| 606 | 2.08 |
| 607 | 2.12 |
| 608 | 2.17 |
| 609 | 2.22 |
| 610 | 2.21 |
| 611 | 2.23 |
| 612 | 2.24 |
| 613 | 2.24 |
| 614 | 2.24 |
| 615 | 2.27 |
| 616 | 2.18 |
| 617 | 2.20 |
| 618 | 2.23 |
| 619 | 2.24 |
| 620 | 1.98 |
| 621 | 2.01 |
| 622 | 2.14 |
| 623 | 2.23 |
| 624 | 2.24 |
| 625 | 2.23 |
| 626 | 2.29 |
| 627 | 2.28 |
| 628 | 2.25 |
| 629 | 2.30 |
| 630 | 2.24 |
| 631 | 1.68 |
| 632 | 1.48 |
| 633 | 1.65 |
| 634 | 1.11 |

经过计算，平均流速为34.99g/min，实际流出时间为597秒，实际计算理论流速31.51g/min，相对误差为：11.01%%，在校准点雨强较小时，误差相对偏大，同时在雨量校验仪停止出水后，流量计仍有36秒有读数的情况，原因为小雨强的流速偏慢，在出水途中无法较好的充满出水管，导致流速计读数波动加剧，测量稳定性下降。

目前雨量校验仪量值传递目标的雨量筒设计的最大承受雨强为4.5mm/min，低于该雨强的流速并不会对雨量桶的观测造成溢流风险。

综上所述，雨量校验仪的雨强校准目前无法使用流速计作为标准器测量流速，同时该流速的波动也无法对雨量桶的量值传递产生影响，因此建议采用静态称重法作为主标准器，结合高精度电子天平与秒表，计算实际的雨量值与出水时间即可。

《雨量校验仪》起草小组

2026年2月5日