雨量校验仪校准结果不确定度评定报告

1概述

按照本规范对雨量校验仪的计量特性要求和校准方法，用一等电子天平及秒表作标准器；校准雨量校验仪，依次选择10mm雨量4mm/min雨强及10mm雨量1mm/min雨强作为校准点。按照规范文本进行校准，并依据规范中的有关公式计算被校雨量校验仪的雨量误差、出水时间误差及对应的不确定度。

环境条件：

校准开始  温度：   19.7   ℃     湿度：   9.8   %RH

校准结束  温度：   19.2   ℃     湿度：   10.2   %RH

校准所使用的标准器：MS1003S/01型一等电子天平，编号为B201593131，RCY-1D型数字温度计，MPE≤±0.05℃，编号为16052，JM-504型优等电子秒表，编号为Jm5041。

被校对象为ARC100-M型雨量校验仪，编号为ARC100M20230531070A，校准流程按规范文本进行。

2测量模型

2.1雨量示值误差

被校准雨量校验仪的雨量示值误差ΔR的测量模型为：

ΔR=Ri−RR×100%      （1）

其中：
 Ri为实测雨量平均值， R为雨量设定值（10 mm）

Ri= miρwπr2 ×103      （2）

式中：

Ri —第i次校准中的雨量值，i=1，2，3，单位为mm

mi —第i次校准中天平稳定后的示值，i=1，2，3，单位为g；

ρw —当前实验环境下的水密度，单位为g/cm3；

r —雨量筒承水口标准半径，单位为mm。

不确定度误差来源：

u(m):电子天平示值引入的不确定度；

u(ρw)：水的密度值引入的不确定度；

urep：测量重复性引入的标准不确定度。

2.2出水时间误差

被校准雨量校验仪的出水时间误差ΔT的测量模型为

ΔT=Ti−T

ΔT— 出水时间误差，单位为秒（s）;

Ti— 实测出水时间平均值，单位为秒（s）；

T— 标准出水时间，单位为秒（s）。

3 雨量示值误差的不确定度评定

3.1 不确定度计算公式

雨量示值误差的不确定度可由式（3）计算得出：

uc( Ri)=c1×u(m)2+c2×u(ρw)2+urep2  (3)

3.2 不确定度分量的评定

3.2.1 测量数据

见表1

表1 雨量校验仪测量数据

| 雨量： 10 mm；雨强： 4 mm/min |  |  |  |  |  | 雨量： 10 mm；雨强：1 mm/min |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出水质量 g | 出水时间 s | 水温 ℃ | 密度 g/cm3 | 体积 cm3 | 雨量 mm | 出水质量 g | 出水时间 s | 水温 ℃ | 密度 g/cm3 | 体积 cm3 | 雨量 mm |
| 313.686 | 152.44 | 19.64 | 0.998 | 314.315 | 10.00 | 313.614 | 597.69 | 19.33 | 0.998 | 314.242 | 10.00 |
| 314.179 | 152.69 | 19.49 | 0.998 | 314.808 | 10.02 | 313.735 | 597.44 | 19.23 | 0.998 | 314.363 | 10.00 |
| 314.558 | 151.15 | 19.55 | 0.998 | 315.188 | 10.03 | 313.843 | 595.76 | 19.20 | 0.998 | 314.472 | 10.01 |

3.2.2电子天平示值引入的不确定度u(m)

（1）使用电子天平电子天平为Ⅰ级，分度值 d=0.001g，按均匀分布处理分辨力引入的不确定度u(m1)。

u(m1)=0.001g3=0.0006g

- 电子天平最大允许误差引入的标准不确定度u(m2)

电子天平为Ⅰ级，分度值 d=0.001g。对于314g的载荷，根据证书，其误差位为0.002g，按均匀分布处理，则由电子天平最大允许误差引入的标准不确定度u(m2)为：

u(m2)=0.002g3=0.001g

- 电子天平示值引入的不确定度u(m)

u(m)=0.00062+0.0012=0.0013g

3.2.3纯水密度引入的不确定度分量u(ρw)。

根据规程文本要求，实验中温度变化不得超过±1℃，纯水密度受温度影响，最大变化不超过0.001g/cm3分布服从均匀分布，则纯水密度引入的不确定度分量为：

u(ρw)=0.001g/cm33=0.00058 g/cm3

3.2.4测量重复性引入的标准不确定度urep。

使用电子天平对雨量校验仪做3次独立重复测量，测量结果如表1所示。使用极差法计算不确定度urep，同理计算可得当校准点为雨量： 10  mm；雨强：1   mm/min时，urep=0.007 mm。

urep=RMIN−RMin3×C=0.01mm

3.3根据公式（2）计算各输入量对输出量 Ri  的灵敏度系数cx=∂Ri ∂x。

cm=∂Ri ∂m=103πr2ρw=10003.1416×1002×0.998=0.0319 mm/g

cρw=∂Ri ∂ρw=−m×103πr2ρw2=−314.141×10003.1416×1002×0.9982=−10.04 mm/(g/cm2)

3.4 合成标准不确定度uc( Ri)。

uc( Ri)=c1×u(m)2+c2×u(ρw)2+urep2 =(0.0319 mm/g×0.0013g)2+[10.04 mm/(g/cm2)×0.00058 g/cm3]2+0.012

=0.012mm

3.5  雨量示值误差 ΔR的标准不确定度 uc( ΔR)。

由公式(1)可得灵敏度系数 cRi=1R=0.1 mm−1。设定值 R 的不确定度可忽略。

uc( ΔR)=cRi×uc( Ri)×100%=0.1mm−1×0.012mm×100%=0.12%

得当校准点为雨量： 10  mm；雨强：1   mm/min时，uc( ΔR)=0.07%

4 出水误差的不确定度评定

4.1不确定度计算公式

测量模型为线性模型且各分量互不相关，所以，

uc( ΔT)=ut2+up2+utrep2

其中：

ut:秒表引入的不确定度；

up：操作者反应时间引入的不确定度；

utrep：测量重复性引入的标准不确定度。

4.2 不确定度分量的评定

4.2.1秒表引入的不确定度ut

- 使用的秒表为优级，分辨力为0.1s，按均匀分布处理分辨力引入的不确定度u(t1)。

u(t1)=0.1s3=0.06 s

- 使用的秒表为优级，在测量区间内的最大允许误差约为0.01s按均匀分布处理，分辨力引入的不确定度u(t2)。

u(t2)=0.01s3=0.006 s

- 由于u(t1)远大于u(t2)，则秒表引入的不确定度ut=u(t1)=0.06 s

4.2.2操作者反应时间引入的不确定度up。

校准人员操作计时反应时间估计约为0.3s，按均匀分布处理，则操作者反应时间引入的不确定度up为：

up=0.3s2×3=0.087 s

4.2.3测量重复性引入的标准不确定度urep：

根据表1测量结果，使用极差法计算不确定度utrep

utrep=TMIN−TMin3×C=0.31s

当校准点为雨量： 10  mm；雨强：1   mm/min时utrep=0.53s

4.3合成标准不确定度uc( ΔT)。

uc( Ri)=ut2+up2+utrep2=0.4s

当校准点为雨量： 10  mm；雨强：1   mm/min时uc( Ri)=0.4s

5扩展不确定度

当校准点为雨量：10 mm；雨强：4 mm/min时：

雨量示值误差的扩展不确定度：

U( ΔR)=k×uc( ΔR)=2×0.12%=0.24% (k=2)

出水时间误差的扩展不确定度为：

U(  ΔT)=k×uc(  ΔT)=2×0.4=0.8s (k=2)

当校准点为雨量：10 mm；雨强：1 mm/min时：

雨量示值误差的扩展不确定度：

U( ΔR)=k×uc( ΔR)=2×0.07%=0.14% (k=2)

出水时间误差的扩展不确定度为：

U(  ΔT)=k×uc(  ΔT)=2×0.4=0.8s (k=2)

6结论

当校准点为雨量：10 mm；雨强：4 mm/min时：

雨量示值误差的测量结果为0.2 %，扩展不确定度为0.24% (k=2)；

出水时间误差的测量结果为2.09 s，扩展不确定度为0.8s (k=2)。

当校准点为雨量：10 mm；雨强：1mm/min时：

雨量示值误差的测量结果为0.0 %，扩展不确定度为0.14% (k=2)；

出水时间误差的测量结果为-3.04s，扩展不确定度为0.8s (k=2)。