附件二

电子钢包秤校准规范

（征求意见稿）

编 制 说 明

《电子钢包秤校准规范》编制组

2026年4月

- 项目背景

钢铁工业是国民经济重要基础产业，钢（铁）水称重计量直接关系冶炼工艺控制、生产成本核算、产品质量稳定与生产运行安全。电子钢包秤作为高温、大称量、小承载器工况下的专用称重设备，工作环境恶劣、结构特殊，现有通用衡器检定 / 校准规范无法完全覆盖其技术特性与使用要求。

目前我国尚无统一的国家计量校准规范，各地校准方法不统一、结果不可比，难以满足冶金行业高质量发展与法制计量监管需求，导致以下问题亟待解决：

1）行业需求：在钢铁生产过程中，钢包秤对于准确称量钢水重量至关重要，其数据的准确性直接影响到生产工艺控制、成本核算、产品质量等，因此需要有专门的校准规范来确保其性能可靠。钢包秤的高温、大称量、小承载器等特性需专项校准方法，现有通用规范（如JJG 539）无法完全覆盖。

2）技术发展：随着电子技术的不断进步，电子钢包秤的类型和功能不断丰富和更新，原有的校准方法可能不再完全适用，需要与时俱进地制定新的规范来适应新技术的要求。耐高温传感器、无线传输等新技术的应用，要求校准规范与时俱进。

3）质量控制：钢水重量误判可能引发安全事故，需通过规范校准流程确保数据可靠性。

4）标准统一：地区间校准差异影响计量一致性，亟需国家级规范。

5)安全生产：准确的钢包秤读数对于保障生产安全也有重要意义，例如避免钢水重量误判可能导致的安全隐患，校准规范的制定有助于强化这方面的保障。

为统一校准方法、规范校准流程、保证量值准确可靠，制定适用于全国的《电子钢包秤校准规范》具有迫切必要性与重要现实意义。

- 任务来源

根据国家市场监督管理总局市监计量发〔2024〕40 号 《市场监管总局办公厅关于印发2024年国家计量技术规范制定、修订及宣贯计划的通知》（序号71，项目编号MTC10 -2024-06）要求, 由湖南省计量检测研究院牵头，联合相关单位承担《电子钢包秤》国家计量校准规范制定工作。

此校准规范由全国衡器计量技术委员会归口。

起草单位：湖南省计量检测研究院、山西省检验检测中心、山东省计量科学研究院、湘潭市工矿电传动车辆质量检验中心、湖南华菱湘潭钢铁有限公司。

- 编制依据

格式规范：本规范的编写格式依据JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》的规定起草。

技术标准：参考JJG 99-2022《砝码》

JJG 539-2016《数字指示秤》

JJF 1834-2020《非自动衡器通用技术要求》及T/CWIAS 0003-2023《耐高温电子钢包秤》团体标准。

不确定度评定：符合JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》。

本校准规范属于首次制定。

- 编制过程

钢包电子秤是冶金行业钢（铁）水冶炼过程中必不可少的重要生产工艺设备之一，广泛用于冶金厂、铸造厂、钢铁厂对钢（铁）水包的自动称量和监控，具有独特的使用要求和特征，是固定安装式电子衡器中较为特殊的一种形式，其称重传感器及结构设计、安装方式都与其他电子秤有所不同，是在钢包支承座底下设计的特殊结构的电子秤，主要特点如下：1）在高温环境中完成称重计量，其称重传感器适应的环境温度要求特别高，因此在传感器的选择上通常需要耐高温传感器，2）钢包电子秤的使用受到场地和钢（铁）水包的限制，承载器通常比一般固定式衡器小得多，这样就导致钢包电子秤量程大，承载器小的特点。对此应该有更进一步的研究的调研。基于此，本项目组在查阅大量的文献的基础上，考察了多家电子钢包秤的生产厂家，包括对仪表、传感器等方面也做了大量的调研工作，与这些领域的专家学者进行了广泛的交流和探讨，为《电子钢包秤》国家校准规范的起草奠定了坚实的基础。整个起草项目的进展为：

4.1调研阶段（2024年4月—9月）

赴湖南湘钢、涟钢、衡阳钢管等使用单位，及余姚通用仪表、余姚太平洋称重等生产企业开展实地调研；收集主流产品技术参数、现场工况与校准需求；梳理国内外相关标准与技术资料，确定规范总体框架与核心技术内容。

4.2 起草阶段（2024年9月—2025年4月）

2024 年 9—10 月成立起草组，明确分工与进度计划；2024 年 10—12 月2025 年 1—4 月组织内部多轮研讨，完善条款表述、记录格式与技术要求。

2024年9月-2024年10月。组成技术规范起草组，各个起草单位开展了深入调研，并就规范所包含内容、主要计量特性、校准方法等问题进行了讨论。

2024年10月-2024年12月。各个起草单位根据分工，完成规范初稿，确定计量特性（如分度值、示值误差）、校准条件、校准项目与方法；

2025年1月-2025年4月。起草小组进行了多次探讨会议，内部讨论征求意见，对初稿进行进一步完善，对记录格式进行了修改和完善，并进行了部分试验和不确定度分析。

4.3 试验验证（2025年4月—9月）

2025年4月-2025年4月。在湖南、山西等地开展重复性、偏载误差试验，补充高温漂移校准项目。各个起草单位在对实验数据分析的基础上，进行了试验验证，完成试验报告和不确定度的分析和评定，进一步完善了校准条件、校准方法的修正，并完成了起草小组会议的全套资料。再次形成征求意见稿（2025年6月版），发布于起草小组工作群，征集起草小组意见。

2025年5月-2025年6月。起草小组组织再次进行试验，获取试验数据，对校准项目和方法进行验证，并出具结果，形成试验验证报告。并将征求意见稿发给鲁主任，进行审核，最终形成意见稿。

2025年7月-2025年9月。起草小组组织进行不确定度评定，确定不确定度评定方法并给出示例，并出具不确定度报告。

4.4 征求意见与修改（2025年10月—2026年4月）

面向行业、企业、科研院所与计量技术机构广泛征求意见；针对反馈意见逐条梳理、修改完善；进一步优化校准流程、附录格式与表述规范性，形成本次提交衡器计量技术委员会的征求意见稿。

4.5 后续计划

2026 年 4—6 月再次征求委员与行业意见；2026 年 7—11 月提交技术委员会审议，通过后形成报批稿；2026 年 12 月完成规范报批。

- 校准规范的主要内容

本规范依据 JJF 1071-2010 编制，共9 章正文、4 个附录，核心内容如下：

(1)范围：明确适用于冶金、铸造等行业电子钢包秤的校准。

(2)引用文件：列出规范实施所依据的国家计量技术法规与相关标准。

(3)术语和计量单位：界定电子钢包秤相关术语，统一计量单位。

(4)概述：说明设备结构、工作原理与高温、大称量、小承载器的使用特点。

(5)计量特性：规定示值误差、偏载误差、重复性、蠕变、高温漂移等关键指标。

(6) 校准条件：明确环境条件、安装状态、标准器具及配套设备要求。

(7)校准项目和校准方法：规范校准前准备、示值误差、偏载、重复性、蠕变、高温漂移等项目的操作步骤。

(8)校准结果：规定校准记录、校准证书的内容与出具要求。

(9)复校时间间隔：建议复校周期，由使用单位根据实际工况确定。

(10)附录包括：校准记录格式、校准证书内页格式、测量不确定度评定(示例)。

- 技术说明

适用场景：聚焦高温、大称量、小承载器的冶金现场电子钢包秤，区别于通用数字指示秤。

校准项目：新增高温漂移等特色项目，适配现场高温工况。

校准方法：采用行业公认的闪变点法、扩展指示法，保证可操作性与结果一致性。

不确定度：给出完整评定示例，便于各级计量机构使用

- 工作小结

本规范为首次制定的国家计量校准规范，填补了我国电子钢包秤无统一国家校准依据的空白，能够有效统一全国校准方法、保障量值准确可靠。编制组经广泛调研、试验验证与多轮修改，已形成技术科学、内容完整、可操作性强的征求意见稿。

由于我们的水平和能力有限，难免有些差错和考虑不周之处，恳请衡器计量技术委员会各位委员、专家提出修改意见，起草组将按程序认真吸纳、完善内容，按期完成规范制定工作。在此，向为我们提出意见并付出辛勤劳动的专家委员和有关单位致以真诚感谢。

《电子钢包秤校准规范》起草小组

2026年4月