中华人民共和国国家计量技术规范

JJF××-202X

电子钢包秤校准规范

Calibration Specification of Electronic Ladle Scales

(征求意见稿)

202X-××-××发布                  202X-××-××实施

国家市场监督管理总局发布

电子

JJF××—202X

电子钢包秤校准规范

Calibration Specification of Electronic

Ladle Scales

归口单位：全国衡器计量技术委员会

主要起草单位：

参与起草单位：

本规范委托全国衡器计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

参加起草人：

目录

| 引言 | （Ⅱ） |
| --- | --- |
| 1 范围 | （1） |
| 2 引用文件 | （1） |
| 3 术语和计量单位 | （1） |
| 3.1 术语 | （1） |
| 3.2计量单位 | （1） |
| 4 概述 | （1） |
| 4.1 原理 | （1） |
| 4.2 结构 | （2） |
| 4.3 用途 | （2） |
| 5 计量特性 | （2） |
| 5.1 分度值 | （2） |
| 5.2 技术指标 | （2） |
| 5.3 示值误差 | （3） |
| 5.4 重复性 | （3） |
| 6 校准条件 | （3） |
| 6.1 环境条件 | （3） |
| 6.2测量标准及其他设备 | （3） |
| 7 校准项目和校准方法 | （4） |
| 7.1 校准前的准备 | （4） |
| 7.2 校准项目 | （4） |
| 7.3校准方法 | （4） |
| 8 校准结果 | （5） |
| 8.1 示值误差 | （5） |
| 8.2 重复性 | （6） |
| 8.3 校准证书 | （6） |
| 9 复校时间间隔 | （7） |
| 附录A 校准记录（格式） | （8） |
| 附录B 校准证书内页（格式） | （9） |
| 附录C 电子钢包秤测量结果不确定度评定(示例) | （10） |

引言

JJF1071《国家计量校准规范编写规则》和JJF1059.1 《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制定工作的基础性系列规范。

本规范的校准项目和校准方法充分考虑了电子钢包秤的计量特性，主要参考了JJG539《数字指示秤》、JJF2050《无线电子秤》的相关内容。

本规范为首次发布。

电子钢包秤校准规范

1 范围

本规范适用于冶金、铸造等行业中使用的电子钢包秤的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件：

JJG 99 　砝码

JJG 539　数字指示秤

JJF 1834 非自动衡器通用技术要求

JJF 2050 无线电子秤

T/CWIAS 0003 耐高温电子钢包秤

凡是注日期的应用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3 术语和计量单位

JJF 1181《衡器计量名词术语及定义》界定的以及下列术语和定义适用于本规范。

3.1 术语

3.1.1电子钢包秤 electronic ladle scale

钢铁冶炼过程中对钢（铁）水包在专用工艺设备中进行称重计量的秤。

3.1.2承载器　load receptor

衡器用于承受载荷的部件。

3.1.3 扩展显示装置 extended displaying device

根据手动指令，将衡器的实际分度值（d）暂时转换为小于检定分度值（e）的装置。

3.1.4 零点跟踪装置zero-tracking device

在一定界限内自动保持零点示值的装置。

3.1.5 称重高温传感器 high temperature load cells

在工作温度上限不低于100 ℃的条件下，考虑了使用地重力加速度影响之后，通过把被测量 （质量）转换成另一种被测量（输出）来测量质量的传感器。【T/CWIAS 0003-2023《耐高温电子钢包秤》3.3】

3.1.6 数据无线传输系统 Wireless data transmission system

用于将称重信号通过无线方式传输至显示设备的系统。

3.1.7 链路 link 【JJF2050《无线电子秤》3.1.3】

两点之间具有规定性能的电信设施。 注：通常以传输通道类型或容量来表示。例如：无线电链路、同轴链路、宽频带链路。

3.1.8 无线电链路 radio link 【JJF2050《无线电子秤》3.1.4】

在两点之间利用无线电波进行通信的电信设施。

3.2 计量单位

使用的计量单位为法定计量单位，包括：千克（kg）、吨（t）。

4 概述

原理

将被称重载荷置于承载器上，称重高温传感器将电子钢包秤产生的电信号，经过数据无线传输系统进行信号数字处理（信号放大、A/D转换），由称重指示器显示出称重质量值，如图1所示。

图1 电子钢包秤原理图

结构

电子钢包秤承载机构由两组称量箱、导向架、接近导向架和安装承载平台等组成，其中称量箱主要包含承载头、称重高温传感器、连接附件等部件。

图2 典型电子钢包秤承载机构图

1—称量箱；2—导向架；3—接近导向架；4—安装承载平台；5—承载头；6—称重高温传感器

用途

电子钢包秤一般用于钢铁冶炼过程中对钢包称重计量的专用称重装置，广泛用于冶金、铸造等行业中钢包的自动称量和监控。

5 计量特性

5.1零点误差

空载状态下的示值与零点的偏差。

5.2 示值误差

任何单次测量的示值与载荷约定质量之差。

5.3 重复性

同一载荷多次称量结果之间的差值。
6 校准条件

6.1 环境条件

校准应在一个较为稳定的条件下进行，环境温湿度、大气条件应满足秤的使用条件，校准期间温度的变化率不超过5℃/h。

6.2 测量标准及其他设备

考虑到电子钢包秤称量的特殊性，可根据实际条件选择标准砝码或经控制衡器约定相关质量值的载荷。

注：载荷可以使用质量相对恒定的钢（铁）水包。

6.2.1 标准砝码

校准用的标准砝码应符合JJG 99的计量要求。标准砝码的误差应不大于相应载荷最大允许误差的1/3。

6.2.2 控制衡器

用于静态称量方式，以确定载荷约定质量的控制衡器，控制衡器的误差不超过被检载荷约定质量最大允许误差的1/3。

【T/CWIAS 0003-2023《耐高温电子钢包秤》7.1.44】

若车辆从控制衡器到被测套件运输车辆距离较远时，应计算因环境条件、燃油消耗等因素引起的约定量值误差。

6.2.3载荷约定质量的确定

当采用载荷对电子钢包秤进行校准时，载荷约定质量应使用符合相关要求的控制衡器进行，其约定质量的误差应不超过电子钢包秤相应秤量最大允许误差的1/3。

7 校准项目和校准方法

7.1 校准前的准备

7.1.1 检查

7.1.1.1对电子钢包秤的外观进行检查，其承载机构应能使载荷方便安全放置其上，否则，应考虑附加支撑装置。

7.1.1.2零点跟踪装置

校准期间，应检查零点跟踪装置是否运行。当需要时，可通过以下方式禁止零点跟踪装置运行：

- 关闭零点跟踪装置；

- 加载能让电子钢包秤示值处于零点跟踪范围之外（例如10d）质量的少量砝码。

7.1.1.3检查电子钢包秤的铭牌或产品标识，应有型号、准确度等级、最大秤量（Max）、最小秤量（Min）、分度值（d）、制造厂商等信息。

7.1.2 开机预热，预热时间等于或大于制造厂商规定的预热时间，一般不超过30min。

7.1.3 预加载，校准前，应预加载一次载荷到接近最大秤量。

7.1.4 每项校准后，在进行下一项校准前，应有必要的恢复时间。

7.2 校准项目

示值误差和重复性。

7.3 校准方法

7.3.1 示值误差校准

7.3.1.1在空载状态下进行零点校准，将示值摆脱零点跟踪（如添加10d的砝码），用扩展显示法或闪变法确定零点化整前的示值和误差，数据处理方法见本规范8.1。

7.3.1.2校准时至少选定2个不同的载荷，应包括接近预期使用的钢（铁）水包满包重量、接近于空包重量等不同载荷点或依据客户需求的载荷点进行校准。

7.3.1.3 电子钢包秤配备了零点跟踪装置可在本校准中运行。

7.3.1.4对每一载荷，按照本规范8.1的方法确定化整前的修正误差Ec。

7.3.2 重复性校准

7.3.2.1应在接近预期使用钢（铁）水包满包重量的载荷点和接近于空包载荷点进行校准，每次校准至少进行3次。每次称量时，重新置零，称量之间的加载前或卸载后不必确定其零点误差E0，重复性误差计算见本规范8.2。

7.3.2.2  若秤具有自动置零和零点跟踪装置，可处于运行状态中进行。

8 校准结果

8.1 示值误差

8.1.1 闪变点法

电子钢包秤未装配扩展指示装置的，在进行校准时应采用闪变点法来确定化整前的示值，化整前的示值、化整前的示值误差和化整前的修正误差按公式（1）、（2）、（3）进行计算。

在电子钢包秤上的载荷L，示值为I，连续加放0.1d的附加砝码，直到秤的示值明显地增加一个分度值，变成（I+d），所有附加砝码为△L，化整前的示值为P，则P由式（1）给出：

P = I + 0.5d −△L               （1）

式中：

P——化整前的示值，kg或t；

Ｉ——示值，kg或t；

△L——附加荷载，kg或t。

化整前的误差E由公式（2）给出：

E = P − L = I + 0.5d −△L −L    （2）

式中：

E——化整前的误差，kg或t；

L——示值，kg或t。

化整前的修正误差Ec由公式（3）给出：

Ec = E−Eo                            （3）

式中：

Eo——零点误差或零点附近误差（如，10d），kg或t。

Ec——化整前的修正误差，kg或t。

8.1.2扩展指示法

电子钢包秤具有扩展显示装置的，在进行校准时可以直接使用扩展指示装置来确定化整前的示值，化整前的示值、化整前的示值误差和化整前的修正误差按公式（4）、（5）、（6）进行计算。

在电子钢包秤上的载荷L，示值为I，化整前的示值为P，则P由式（4）给出：

P=I　　　　　　　　　　　（4）

化整前的误差由式（5）给出：

E=P−L　　　　　　　　　　（5）

化整前的修正误差由式（6）给出：

Ec = E−Eo　　　　　　　　　（6）

式中：Eo——零点误差或零点附近误差（如，10d），kg或t。

8.2 重复性

重复性误差计算由公式（7）给出：

ER=Emax−Emin　　　　　　　　（7）

式中：

ER——重复性，kg或t；

Emax——示值误差的最大值，kg或t；

Emin——示值误差的最小值，kg或t。

8.3 校准证书

校准结果应在校准证书上反映，校准证书应至少包含以下信息：

a) 标题：“校准证书”

b) 实验室名称和地址；

c) 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d) 证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e) 客户的名称和地址；

f) 被校对象的描述和明确标识；

g) 进行校准的日期；

h) 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

i) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

j) 校准环境的描述；

k) 校准结果及其测量不确定度的说明；

l) 如果与校准结果的有效性应用有关时，应对校准过程中被校对象的设置和操作进行说明；

m) 对校准规范的偏离的说明；

n) 校准证书和校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o) 校准结果仅对被校对象有效的声明；

p) 未经实验室书面批准，不得部分复印证书的声明。

校准原始记录格式见附录A，校准证书内页格式见附录B，电子钢包秤示值误差测量结果的不确定度，其评定方法参见附录C，评定示例见附录D。

9 复校时间间隔

应依据电子钢包秤的校准结果、使用频次、使用条件以及用户要求确定复校时间间隔，建议不超过1年。

附录A

电子钢包秤校准原始记录参考格式

原始记录编号：

| 委托单位 |  |  |  |  |  | 设备名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 型号规格 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大秤量 |  |  |  |  |  | 分度值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |
| 准确度等级 |  |  |  |  |  | 制造厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准地点 |  |  |  |  |  | 温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 扩展指示装置 |  |  |  |  |
| 校准依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准用标准设备溯源信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准装置 |  |  | 名称 |  |  |  |  | 测量范围 |  |  |  | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  |  |  | 证书号 |  |  |  | 有效期至 |
| 控制衡器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外观检查： 符合 □ 不符合□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 载荷的静态称量值 |  |  |  |  |  |  |  | 零点载荷L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 空包载荷L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 接近满包载荷L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 零点误差 单位：t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 载荷L |  |  |  |  | 示值I |  |  |  |  | 附加砝码△L |  |  |  |  |  |  |  | 误差E0 |  |  |  |
| 示值误差 单位：t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 载荷L |  | 示值I |  |  |  |  | 附加砝码△L |  |  |  | 误差E |  |  | 修正误差EC |  |  |  |  | 扩展不确定度U（k=2） |  |  |
| 重复性 单位：t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接近于满包= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 接近于空包= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 示值I |  |  | △L |  |  |  |  | 误差E |  |  | 序号 | 示值I |  |  | △L |  |  |  | 误差E |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重复性： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 重复性： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

校准员 ：       核验员：              校准日期：

附录B

电子钢包秤校准证书内页格式

证书编号：                第  页 共  页

最大秤量：Max=                  分度值：d=              单位：

| 载荷 | 示值 | 误差E | 修正误差Ec | 测量不确定度 U，k=2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

校准结果内容结束