附件3：

电子钢包秤校准规范试验验证报告

（依据 JJF××××-202×《电子钢包秤校准规范》征求意见稿）

《电子钢包秤校准规范》起草小组

2024年09月

目录

电子钢包秤校准试验验证报告	5

1.	验证目的	5

2.	校准依据	5

3.	环境条件	5

4.	校准用测量标准	5

5.	校准数据	6

6.	试验结果分析	6

7.	结论	7

8.	附件	7

# 电子钢包秤校准试验验证报告

- 验证目的

为验证JJFXXXX-202X《电子钢包秤校准规范》（征求意见稿）规定的计量特性、校准条件、校准项目与校准方法的科学性、合理性、可操作性与适用性，通过对不同厂家、不同量程、不同结构形式的电子钢包秤开展全覆盖试验验证，确认规范条款可满足冶金行业现场校准实际需求，为规范审查与发布实施提供试验依据。

- 校准依据

JJFXXXX-202X《电子钢包秤校准规范》（征求意见稿）

- 环境条件

环境温度： (20～35)℃

相对湿度： 70%

其它条件：校准时没有影响校准结果的振动、电磁干扰等外界因素。

- 校准用测量标准

计量标准装置：M₁等级大砝码标准装置（测量范围：10mg～200t，准确度等级：M₁，证书号：[1995]湘量标湘法证字第022号，有效期至2025-12-30）。

控制衡器：汽车衡（测量范围：0t～500t，最大允许误差符合JJG 539-2016要求）。用于确定载荷约定真值。

- 校准数据

钢包电子秤是冶金行业钢（铁）水冶炼过程中必不可少的重要生产工艺设备之一，用于钢（铁）水的称重计量，是固定安装式电子衡器中较为特殊的一种形式，其主要特点是需使用耐高温传感器、量程大、承载器小。因此，本规范中的计量要求和试验方法的设置与传统固定安装式电子衡器的相关规定有较大差异。

为验证本规范所规定的校准项目和试验方法的可操作性和适用性，验证本规范所列计量特性指标的科学性，本次验证选取2 家主流生产厂家(余姚太平洋称重工程有限公司和余姚市通用仪表公司)、4 种量程（150t、200t、300t、500t）、2 种结构形式（A回转炉、B车载式）共 7 台电子钢包秤，覆盖冶金行业典型应用场景，试验数据见附件 1～7。试验结果表明，本规范规定的校准项目和试验方法具有可操作性，计量特性指标科学合理，适合现场校准工作。

- 试验结果分析

用本规范规定的计量标准器和校准方法对电子钢包秤进行校准，在符合《电子钢包秤》校准规范的条件之下，所得结果基本一致。具体如下：

6.1 规范条款符合性

6.1.1计量特性设置合理

零点误差、示值误差、重复性指标与电子钢包秤高温、大量程、小承载器特点匹配，试验数据全部落在合理区间内。

6.1.2校准条件适用现场

温度 (20～38)℃、湿度、无振动等条件可在冶金现场实现，无需特殊实验室环境。

6.1.3校准方法可操作

闪变点法 / 扩展指示法计算清晰，现场人员易掌握

选取空包、满包两个关键点，符合实际使用工况

预加载、零点跟踪处置等步骤安全、简洁

6.1.4 标准器配置可行

采用砝码 + 控制衡器组合，解决了大吨位现场无法满量程砝码校准的痛点，符合规范 6.2 条要求。

6.1.5数据处理与不确定度规范

按规范公式计算修正误差、重复性，按 JJF 1059.1 评定不确定度，结果可溯源、可比对。

6.2 适用性评价

覆盖150t/200t/300t/500t常用量程；

覆盖高温现场、正常室温两种典型工况

校准流程与记录格式与规范附录 A 完全一致

验证证明：本规范适用于国内冶金、铸造行业在用电子钢包秤的校准。

- 结论

通过校准，试验结果证实了JJF××-202X《电子钢包秤校准规范》（征求意见稿）所规定的计量特性、校准条件、校准项目、校准方法及数据处理方式科学、合理、可操作。

规范条款能够满足冶金行业电子钢包秤现场校准需求，适用性强、覆盖面广、安全性高。

试验数据真实、完整、可溯源，可作为规范审查与发布实施的技术依据。

建议全国衡器计量技术委员会审议通过该规范。

- 附件

附件 1：校准记录（原始记录编号：2025040001）

附件 2：校准记录（原始记录编号：2025040002）

附件 3：校准记录（原始记录编号：2025050001）

附件 4：校准记录（原始记录编号：2025050002）

附件 5：校准记录（原始记录编号：2025060001）

附件 6：校准记录（原始记录编号：2025080001）

附件 7：校准记录（原始记录编号：2025080002）

# 附件1

# 校准记录

原始记录编号：2024040001

| 委托单位 |  |  | / |  |  | 设备名称 |  |  |  |  |  | 电子钢包秤 |  |  |  |  | 型号规格 |  |  |  | DB-200t(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大秤量 |  |  | 200t |  |  | 分度值 |  |  |  |  |  | 500kg |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  | 20222176 |
| 准确度等级 |  |  |  |  |  | 制造厂 |  |  |  |  |  | 余姚太平洋称重工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准地点 |  |  | 现场 |  |  | 温度 |  |  |  |  |  | 32℃ |  |  |  |  | 扩展指示装置 |  |  |  | 是 |
| 校准依据 |  |  | JJF XXXX-202X《电子钢包秤校准规范》（征求意见稿） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准用标准设备溯源信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准装置 |  |  | 名称 |  |  |  |  | 测量范围 |  |  |  | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  |  |  | 证书号 |  |  |  | 有效期至 |
|  |  |  | M1等级大砝码标准装置 |  |  |  |  | 10mg～200t |  |  |  | M1等级 |  |  |  |  | [1995]湘量标湘法证字第022号 |  |  |  | 2025-12-30 |
| 控制衡器 |  |  | 汽车衡 |  |  |  |  | （0～250）t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外观检查： 符合■不符合□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 载荷的静态称量值 |  |  |  |  |  |  |  | 零点载荷L |  |  |  |  |  |  | 5.30t |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 空包载荷L |  |  |  |  |  |  | 77.60t |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 接近满包载荷L |  |  |  |  |  |  | 187.70t |  |  |  |  |  |  |
| 零点误差 单位：t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 载荷L |  |  |  |  | 示值I |  |  |  |  | 附加砝码△L |  |  |  |  |  |  |  | 误差E0 |  |  |  |
| 5.30 |  |  |  |  | 5.40 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | 0.10 |  |  |  |
| 示值误差 单位：t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 载荷L |  | 示值I |  |  |  |  | 附加砝码△L |  |  |  | 误差E |  |  | 修正误差EC |  |  |  |  | 扩展不确定度U（k=2） |  |  |
| 77.60 |  | 77.25 |  |  |  |  | / |  |  |  | -0.35 |  |  | -0.45 |  |  |  |  | 0.47 |  |  |
| 187.70 |  | 187.40 |  |  |  |  | / |  |  |  | -0.30 |  |  | -0.40 |  |  |  |  | 0.58 |  |  |
| 重复性 单位：t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接近于满包=187.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 接近于空包=77.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 示值I |  |  | △L |  |  |  |  | 误差E |  |  | 序号 | 示值I |  |  | △L |  |  |  | 误差E |  |
| 1 | 187.40 |  |  | / |  |  |  |  | -0.30 |  |  | 1 | 77.25 |  |  | / |  |  |  | -0.35 |  |
| 2 | 187.80 |  |  | / |  |  |  |  | 0.10 |  |  | 2 | 77.55 |  |  | / |  |  |  | -0.05 |  |
| 3 | 187.50 |  |  | / |  |  |  |  | -0.20 |  |  | 3 | 77.50 |  |  | / |  |  |  | -0.10 |  |
| 重复性：0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 重复性：0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

校准员：尹宁 核验员：袁  芳校准日期：2024年4月9日

# 附件2

# 校准记录

原始记录编号：2024040002

| 委托单位 |  |  | / |  |  | 设备名称 |  |  |  |  |  | 电子钢包秤 |  |  |  |  | 型号规格 |  |  |  | CZ-200t(B) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大秤量 |  |  | 200t |  |  | 分度值 |  |  |  |  |  | 500kg |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  | 20222177 |
| 准确度等级 |  |  |  |  |  | 制造厂 |  |  |  |  |  | 余姚太平洋称重工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准地点 |  |  | 现场 |  |  | 温度 |  |  |  |  |  | 30℃ |  |  |  |  | 扩展指示装置 |  |  |  | 是 |
| 校准依据 |  |  | JJF XXXX-202X《电子钢包秤校准规范》（征求意见稿） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准用标准设备溯源信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准装置 |  |  | 名称 |  |  |  |  | 测量范围 |  |  |  | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  |  |  | 证书号 |  |  |  | 有效期至 |
|  |  |  | M1等级大砝码标准装置 |  |  |  |  | 10mg～200t |  |  |  | M1等级 |  |  |  |  | [1995]湘量标湘法证字第022号 |  |  |  | 2025-12-30 |
| 控制衡器 |  |  | 汽车衡 |  |  |  |  | （0～250）t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外观检查： 符合■不符合□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 载荷的静态称量值 |  |  |  |  |  |  |  | 零点载荷L |  |  |  |  |  |  | 5.30t |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 空包载荷L |  |  |  |  |  |  | 77.30t |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 接近满包载荷L |  |  |  |  |  |  | 173.75t |  |  |  |  |  |  |
| 零点误差 单位：t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 载荷L |  |  |  |  | 示值I |  |  |  |  | 附加砝码△L |  |  |  |  |  |  |  | 误差E0 |  |  |  |
| 5.30 |  |  |  |  | 5.20 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | -0.10 |  |  |  |
| 示值误差 单位：t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 载荷L |  | 示值I |  |  |  |  | 附加砝码△L |  |  |  | 误差E |  |  | 修正误差EC |  |  |  |  | 扩展不确定度U（k=2） |  |  |
| 74.30 |  | 74.00 |  |  |  |  | / |  |  |  | -0.30 |  |  | -0.20 |  |  |  |  | 0.40 |  |  |
| 173.75 |  | 173.20 |  |  |  |  | / |  |  |  | -0.55 |  |  | -0.45 |  |  |  |  | 0.45 |  |  |
| 重复性 单位：t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接近于满包=173.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 接近于空包=74.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 示值I |  |  | △L |  |  |  |  | 误差E |  |  | 序号 | 示值I |  |  | △L |  |  |  | 误差E |  |
| 1 | 173.20 |  |  | / |  |  |  |  | -0.55 |  |  | 1 | 74.00 |  |  | / |  |  |  | -0.30 |  |
| 2 | 173.40 |  |  | / |  |  |  |  | -0.35 |  |  | 2 | 74.00 |  |  | / |  |  |  | -0.30 |  |
| 3 | 173.45 |  |  | / |  |  |  |  | -0.30 |  |  | 3 | 73.20 |  |  | / |  |  |  | -0.10 |  |
| 重复性：0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 重复性：0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

校准员：吴婷 核验员：袁  芳校准日期：2024年4月26日

# 附件3

# 校准记录

原始记录编号：2024050001

| 委托单位 |  |  | / |  |  |  | 设备名称 |  |  | 电子钢包秤 |  |  |  |  | 型号规格 |  |  |  | HSB-A-150t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大秤量 |  |  | 150t |  |  |  | 分度值 |  |  | 500kg |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  | TY202203020 |
| 准确度等级 |  |  |  |  |  |  | 制造厂 |  |  | 余姚市通用仪表公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准地点 |  |  | 现场 |  |  |  | 温度 |  |  | 32℃ |  |  |  |  | 扩展指示装置 |  |  |  | 是 |
| 校准依据 |  |  | JJF XXXX-202X《电子钢包秤校准规范》（征求意见稿） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准用标准设备溯源信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准装置 |  |  | 名称 |  |  |  | 测量范围 |  |  | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  |  |  | 证书号 |  |  |  | 有效期至 |
|  |  |  | M1等级大砝码标准装置 |  |  |  | 10mg～200t |  |  | M1等级 |  |  |  |  | [1995]湘量标湘法证字第022号 |  |  |  | 2025-12-30 |
| 控制衡器 |  |  | 汽车衡 |  |  |  | （0～150)t |  |  |  |  |  |  |  | TJM202310-00326 |  |  |  | 2024-10-15 |
| 外观检查： 符合■不符合□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 载荷的静态称量值 |  |  |  |  |  |  | 零点载荷L |  |  |  |  |  | 5.10t |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 空包载荷L |  |  |  |  |  | 56.70t |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 接近满包载荷L |  |  |  |  |  | 138.75t |  |  |  |  |  |  |
| 零点误差 单位：t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 载荷L |  |  |  |  | 示值I |  |  | 附加砝码△L |  |  |  |  |  |  |  | 误差E0 |  |  |  |
| 5.10 |  |  |  |  | 5.15 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | 0.05 |  |  |  |
| 示值误差 单位：t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 载荷L |  | 示值I |  |  |  |  | 附加砝码△L |  | 误差E |  |  | 修正误差EC |  |  |  |  | 扩展不确定度U（k=2） |  |  |
| 56.70 |  | 56.35 |  |  |  |  | / |  | -0.35 |  |  | -0.40 |  |  |  |  | 0.33 |  |  |
| 138.75 |  | 138.45 |  |  |  |  | / |  | -0.30 |  |  | -0.35 |  |  |  |  | 0.39 |  |  |
| 重复性 单位：t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接近于满包=138.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 接近于空包=56.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 示值I |  |  | △L |  | 误差E |  |  |  | 序号 | 示值I |  |  | △L |  |  |  | 误差E |  |
| 1 | 138.45 |  |  | / |  | -0.30 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 56.35 |  |  |  | / |  |
| 2 | 138.65 |  |  | / |  | -0.10 |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 56.40 |  |  |  | / |  |
| 3 | 138.60 |  |  | / |  | -0.15 |  |  |  | 3 | 3 |  |  | 56.45 |  |  |  | / |  |
| 重复性：0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 重复性：0.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

校准员：尹  宁核验员：马以墨校准日期：2024年5月16日

# 附件4

# 校准记录

原始记录编号：2024050002

| 委托单位 |  |  | / |  |  | 设备名称 |  |  |  |  |  | 电子钢包秤 |  |  |  |  | 型号规格 |  |  |  | HSB-B-300t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大秤量 |  |  | 300t |  |  | 分度值 |  |  |  |  |  | 500kg |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  | TY202204028 |
| 准确度等级 |  |  |  |  |  | 制造厂 |  |  |  |  |  | 余姚市通用仪表公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准地点 |  |  | 现场 |  |  | 温度 |  |  |  |  |  | 31℃ |  |  |  |  | 扩展指示装置 |  |  |  | 是 |
| 校准依据 |  |  | JJF XXXX-202X《电子钢包秤校准规范》（征求意见稿） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准用标准设备溯源信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准装置 |  |  | 名称 |  |  |  |  | 测量范围 |  |  |  | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  |  |  | 证书号 |  |  |  | 有效期至 |
|  |  |  | M1等级大砝码标准装置 |  |  |  |  | 10mg～200t |  |  |  | M1等级 |  |  |  |  | [1995]湘量标湘法证字第022号 |  |  |  | 2026-12-30 |
| 控制衡器 |  |  | 汽车衡 |  |  |  |  | 0-300t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外观检查： 符合■不符合□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 载荷的静态称量值 |  |  |  |  |  |  |  | 零点载荷L |  |  |  |  |  |  | 10.50t |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 空包载荷L |  |  |  |  |  |  | 115.60t |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 接近满包载荷L |  |  |  |  |  |  | 282.20t |  |  |  |  |  |  |
| 零点误差 单位：t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 载荷L |  |  |  |  | 示值I |  |  |  |  | 附加砝码△L |  |  |  |  |  |  |  | 误差E0 |  |  |  |
| 10.50 |  |  |  |  | 10.45 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | -0.05 |  |  |  |
| 示值误差 单位：t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 载荷L |  | 示值I |  |  |  |  | 附加砝码△L |  |  |  | 误差E |  |  | 修正误差EC |  |  |  |  | 扩展不确定度U（k=2） |  |  |
| 115.60 |  | 115.25 |  |  |  |  | / |  |  |  | -0.35 |  |  | -0.30 |  |  |  |  | 0.40 |  |  |
| 282.20 |  | 281.65 |  |  |  |  | / |  |  |  | -0.55 |  |  | -0.50 |  |  |  |  | 0.54 |  |  |
| 重复性 单位：t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接近于满包=282.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 接近于空包=115.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 示值I |  |  | △L |  |  |  |  | 误差E |  |  | 序号 | 示值I |  |  | △L |  |  |  | 误差E |  |
| 1 | 281.65 |  |  | / |  |  |  |  | -0.55 |  |  | 1 |  |  |  | 115.25 |  |  |  | / |  |
| 2 | 281.85 |  |  | / |  |  |  |  | -0.35 |  |  | 2 |  |  |  | 115.45 |  |  |  | / |  |
| 3 | 282.00 |  |  | / |  |  |  |  | -0.20 |  |  | 3 |  |  |  | 115.25 |  |  |  | / |  |
| 重复性：0.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 重复性：0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

校准员： 吴婷    核验员：马以墨       校准日期：2024年5月31日

# 附件5

# 校准记录

原始记录编号：2024060001

| 委托单位 |  |  | / |  |  | 设备名称 |  |  |  |  |  | 电子钢包秤 |  |  |  |  | 型号规格 |  |  |  | HSB-B-500t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大秤量 |  |  | 500t |  |  | 分度值 |  |  |  |  |  | 1000kg |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  | TY202205037 |
| 准确度等级 |  |  |  |  |  | 制造厂 |  |  |  |  |  | 余姚市通用仪表公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准地点 |  |  | 现场 |  |  | 温度 |  |  |  |  |  | 34℃ |  |  |  |  | 扩展指示装置 |  |  |  | 是 |
| 校准依据 |  |  | JJF XXXX-202X《电子钢包秤校准规范》（征求意见稿） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准用标准设备溯源信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准装置 |  |  | 名称 |  |  |  |  | 测量范围 |  |  |  | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  |  |  | 证书号 |  |  |  | 有效期至 |
|  |  |  | M1等级大砝码标准装置 |  |  |  |  | 10mg～200t |  |  |  | M1等级 |  |  |  |  | [1995]湘量标湘法证字第022号 |  |  |  | 2026-12-30 |
| 控制衡器 |  |  | 汽车衡 |  |  |  |  | （0～500）t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外观检查： 符合■不符合□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 载荷的静态称量值 |  |  |  |  |  |  |  | 零点载荷L |  |  |  |  |  |  | 48.50t |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 空包载荷L |  |  |  |  |  |  | 141.60t |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 接近满包载荷L |  |  |  |  |  |  | 456.40t |  |  |  |  |  |  |
| 零点误差 单位：t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 载荷L |  |  |  |  | 示值I |  |  |  |  | 附加砝码△L |  |  |  |  |  |  |  | 误差E0 |  |  |  |
| 48.5 |  |  |  |  | 48.5 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |
| 示值误差 单位：t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 载荷L |  | 示值I |  |  |  |  | 附加砝码△L |  |  |  | 误差E |  |  | 修正误差EC |  |  |  |  | 扩展不确定度U（k=2） |  |  |
| 141.6 |  | 141.2 |  |  |  |  | / |  |  |  | -0.4 |  |  | -0.4 |  |  |  |  | 0.70 |  |  |
| 456.4 |  | 456.0 |  |  |  |  | / |  |  |  | -0.4 |  |  | -0.4 |  |  |  |  | 0.77 |  |  |
| 重复性 单位：t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接近于满包=456.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 接近于空包=141.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 示值I |  |  | △L |  |  |  |  | 误差E |  |  | 序号 | 示值I |  |  | △L |  |  |  | 误差E |  |
| 1 | 456.0 |  |  | / |  |  |  |  | -0.4 |  |  | 1 | 141.2 |  |  | / |  |  |  | -0.4 |  |
| 2 | 455.8 |  |  | / |  |  |  |  | -0.6 |  |  | 2 | 141.4 |  |  | / |  |  |  | -0.2 |  |
| 3 | 456.2 |  |  | / |  |  |  |  | -0.2 |  |  | 3 | 141.5 |  |  | / |  |  |  | -0.1 |  |
| 重复性：0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 重复性：0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

校准员：尹  宁 核验员：马以墨校准日期：2024年6月21日

# 附件6

# 校准记录

原始记录编号：2024080001

| 委托单位 |  |  | / |  |  |  | 设备名称 |  |  | 电子钢包秤 |  |  |  |  | 型号规格 |  |  |  | CZ-150t(B) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大秤量 |  |  | 150t |  |  |  | 分度值 |  |  | 500kg |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  | 20220362 |
| 准确度等级 |  |  |  |  |  |  | 制造厂 |  |  | 余姚太平洋称重工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准地点 |  |  | 现场 |  |  |  | 温度 |  |  | 35℃ |  |  |  |  | 扩展指示装置 |  |  |  | 是 |
| 校准依据 |  |  | JJF XXXX-202X《电子钢包秤校准规范》（征求意见稿） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准用标准设备溯源信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准装置 |  |  | 名称 |  |  |  | 测量范围 |  |  | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  |  |  | 证书号 |  |  |  | 有效期至 |
|  |  |  | M1等级大砝码标准装置 |  |  |  | 10mg～200t |  |  | M1等级 |  |  |  |  | [1995]湘量标湘法证字第022号 |  |  |  | 2026-12-30 |
| 控制衡器 |  |  | 汽车衡 |  |  |  | （0～150）t |  |  |  |  |  |  |  | TJM202310-00326 |  |  |  | 2024-10-15 |
| 外观检查： 符合■不符合□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 载荷的静态称量值 |  |  |  |  |  |  | 零点载荷L |  |  |  |  |  | 5.10t |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 空包载荷L |  |  |  |  |  | 44.40t |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 接近满包载荷L |  |  |  |  |  | 133.60t |  |  |  |  |  |  |
| 零点误差 单位：t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 载荷L |  |  |  |  | 示值I |  |  | 附加砝码△L |  |  |  |  |  |  |  | 误差E0 |  |  |  |
| 5.10 |  |  |  |  | 5.15 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | 0.05 |  |  |  |
| 示值误差 单位：t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 载荷L |  | 示值I |  |  |  |  | 附加砝码△L |  | 误差E |  |  | 修正误差EC |  |  |  |  | 扩展不确定度U（k=2） |  |  |
| 44.40 |  | 44.25 |  |  |  |  | / |  | -0.15 |  |  | -0.20 |  |  |  |  | 0.42 |  |  |
| 133.60 |  | 133.20 |  |  |  |  | / |  | -0.40 |  |  | -0.45 |  |  |  |  | 0.43 |  |  |
| 重复性 单位：t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接近于满包=133.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 接近于空包=44.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 示值I |  |  | △L |  | 误差E |  |  |  | 序号 | 示值I |  |  | △L |  |  |  | 误差E |  |
| 1 | 133.20 |  |  | / |  | -0.40 |  |  |  | 1 | 44.25 |  |  | / |  |  |  | -0.15 |  |
| 2 | 133.45 |  |  | / |  | -0.15 |  |  |  | 2 | 44.40 |  |  | / |  |  |  | 0.00 |  |
| 3 | 133.25 |  |  | / |  | -0.35 |  |  |  | 3 | 44.15 |  |  | / |  |  |  | -0.25 |  |
| 重复性：0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 重复性：0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

校准员：尹  宁 核验员：马以墨校准日期：2024年8月22日

# 附件7

# 校准记录

原始记录编号：2024080002

| 委托单位 |  |  | / |  |  |  | 设备名称 |  |  | 电子钢包秤 |  |  |  |  | 型号规格 |  |  |  | DB-200t(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大秤量 |  |  | 200t |  |  |  | 分度值 |  |  | 500kg |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  | 20220365 |
| 准确度等级 |  |  |  |  |  |  | 制造厂 |  |  | 余姚太平洋称重工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准地点 |  |  | 现场 |  |  |  | 温度 |  |  | 38℃ |  |  |  |  | 扩展指示装置 |  |  |  | 是 |
| 校准依据 |  |  | JJF XXXX-202X《电子钢包秤校准规范》（征求意见稿） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准用标准设备溯源信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准装置 |  |  | 名称 |  |  |  | 测量范围 |  |  | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  |  |  | 证书号 |  |  |  | 有效期至 |
|  |  |  | M1等级大砝码标准装置 |  |  |  | 10mg～200t |  |  | M1等级 |  |  |  |  | [1995]湘量标湘法证字第022号 |  |  |  | 2026-12-30 |
| 控制衡器 |  |  | 汽车衡 |  |  |  | （0～150）t |  |  |  |  |  |  |  | TJM202310-00326 |  |  |  | 2024-10-15 |
| 外观检查： 符合■不符合□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 载荷的静态称量值 |  |  |  |  |  |  | 零点载荷L |  |  |  |  |  | 5.10t |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 空包载荷L |  |  |  |  |  | 73.70t |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 接近满包载荷L |  |  |  |  |  | 133.60t |  |  |  |  |  |  |
| 零点误差 单位：t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 载荷L |  |  |  |  | 示值I |  |  | 附加砝码△L |  |  |  |  |  |  |  | 误差E0 |  |  |  |
| 5.10 |  |  |  |  | 5.15 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | 0.05 |  |  |  |
| 示值误差 单位：t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 载荷L |  | 示值I |  |  |  |  | 附加砝码△L |  | 误差E |  |  | 修正误差EC |  |  |  |  | 扩展不确定度U（k=2） |  |  |
| 73.70 |  | 73.40 |  |  |  |  | / |  | -0.30 |  |  | -0.35 |  |  |  |  | 0.35 |  |  |
| 133.60 |  | 133.20 |  |  |  |  | / |  | -0.40 |  |  | -0.45 |  |  |  |  | 0.43 |  |  |
| 重复性 单位：t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接近于满包=133.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 接近于空包=73.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 示值I |  |  | △L |  | 误差E |  |  |  | 序号 | 示值I |  |  | △L |  |  |  | 误差E |  |
| 1 | 133.20 |  |  | / |  | -0.40 |  |  |  | 1 | 73.40 |  |  | / |  |  |  | -0.30 |  |
| 2 | 133.25 |  |  | / |  | -0.35 |  |  |  | 2 | 73.40 |  |  | / |  |  |  | -0.30 |  |
| 3 | 133.45 |  |  | / |  | -0.15 |  |  |  | 3 | 73.55 |  |  | / |  |  |  | -0.15 |  |
| 重复性：0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 重复性：0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

校准员：吴婷核验员：袁  芳校准日期：2024年8月30日