《电子钢包秤校准规范》

测量不确定度评定报告

《电子钢包秤校准规范》

起草小组

2026年04月13日

电子钢包秤测量结果不确定度分析报告

1概述

1.1测量依据

JJF	 XXXX-202X《电子钢包秤校准规范》（征求意见稿）

1.2测量对象

测量对象为	电子钢包秤，最大秤量为150t，实际分度值为500kg，带有扩展显示装置。

1.3测量方法

电子钢包秤的示值误差校准是在其承载器上直接加砝码或固定载荷L，通过扩展指示法确定其化整前的示值P，计算P与L之差，即为该电子钢包秤示值误差E。

1.4测量标准

1.4.1 固定载荷

规格：138.75t ，数量：1个。

1.4.2 控制衡器

规格型号：FSG-150；

准确度等级：；

分度值：50kg。

1.5测量环境条件

环境温度：32℃。

相对湿度：54%RH。

2 测量模型

2.1 建模

根据《电子钢包秤校准规范》（征求意见稿）中的要求和称量方法，建立测量模型：

E=P−L=I+0.5d−ΔL−L

式中：

E——称量化整前的误差，kg或t；

P——称量化整前的示值，kg或t；

I——秤的示值，kg或t；

ΔL——附加砝码质量，kg或t；

L——载荷质量，kg或t；

d——秤的分度值，kg或t。

当电子钢包秤具备扩展指示装置时，可直接简化为：

E=I-L

2.2 灵敏系数

I的灵敏系数：c1=∂E∂I=1                                                     
                   L的灵敏系数：c2=∂E∂L=−1

3 测量不确定度的来源

3.1 测量不确定度的来源有：

a) 电子钢包秤重复性引入的标准不确定度；

b) 标准砝码或固定载荷引入的标准不确定度；

c) 电子钢包秤示值分辨力引入的标准不确定度。

d) 零点误差引入的标准不确定度

对于不具备扩展指示装置的秤，附加砝码(ΔL)引入的不确定度分量通常可忽略不计。

4测量不确定度的评定

选择最大秤量为150t，实际分度值为500kg，带有扩展显示装置的电子钢包秤为测量对象，对138.75t测量点的校准结果进行测量不确定度的评定。

4.1由测量重复性引入的不确定度分量的评定

采用极差法评定，在重复性条件下，依据本规范选用接近满钢包固定载荷（138.75t）对电子钢包秤重复独立测量n=3次，读取数据（单位是t）分别为：138.75、138.65、138.60。极差R=138.75-138.60=0.15 t，极差系数C=1.69，被测量估计值的标准不确定度：

u1=RC=0.151.69=0.088(t)

注：用户也可依据实际需求选空钢包重复性引入的不确定度分量的评定。

4.2 由分辨力引入的不确定度分量的评定

电子钢包秤扩展显示分度值为50kg，半宽a=25kg=0.025t，服从均匀分布，包含因子k=3，因此：

u2=a3=0.0253=0.014(t)

当计算得到的重复性引入的不确定度分量大于被测仪器的分辨力所引入的不确定度分量时，此时重复性中已经包含分辨力对测得值的影响，故不应当再考虑分辨力所引入的不确定度分量。

4.3固定载荷引入的标准不确定度分量的评定

依据规范选用138.76t的固定载荷做不确定度分量u3评定，138.76t规格的固定载荷最大允许误差MPE不超过控制衡器的1.5d，即应为±75kg，服从均匀分布，包含因子k=3，因此标准不确定度分量u3为：

u3=MPE3=0.0753=0.043(t)

注：用户也可依据实际需求选空钢包误差引入的标准不确定度分量的评定。

4.4零点误差引入的不确定度分量评定

电子钢包秤分度值d=500kg，零点误差限为±0.5d=±250kg，按均匀分布处理：

u4=0.5d/3=0.25/3≈0.144(t)

5合成标准不确定度

通过上述分析和估算，可将不确定来源按及其类型、数值、灵敏度系数及标准不确定度等进行汇总，见表C.1。

表C.1 标准不确定度汇总一览表

| 不确定分量 | 不确定度来源 | 类型 | 标准不确定度（t） | Ci | Ci∙u(xi) (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| u1 | 重复性测量 | A | 0.088 | 1 | 0.088 |
| u3 | 固定载荷 | B | 0.043 | -1 | 0.043 |
| u4 | 零点误差 | B | 0.144 | 1 | 0.144 |

合成标准不确定度：

uc=u12+u32+u42=0.0882+0.0432+0.1442=0.174(t)

6扩展不确定度

取包含因子k=2，则：

U=kuc=2×0.174t=0.35(t)