《数字指示秤检定规程》

测量不确定度评定报告

《数字指示秤检定规程》

起草小组

2026年04月13日

数字指示秤是一种装有电子装置的数字指示称量结果的非自动衡器，由称重传感器为一次转换元件与承载器电子装置、数字显示装置组成。

为有效评价《数字指示秤检定规程》中规定的计量要求、计量标准器、试验方法的合理性和可操作性，选择在最为常用规格的数字指示秤进行测量不确定度分析，以综合验证《数字指示秤检定规程》中设置的计量要求、计量标准器、试验方法的合理性。

一、样品的选择

本次选择表1中三种最为常用规格的数字指示秤作为分析对象。

表1  样品规格

| 序号 | 最大秤量 | 最小秤量 | 检定分度值e | 检定分度数 | 准确度等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15kg | 100g | 5g | n = 3000 |  |
| 2 | 6/15kg | 40g | 2/5g |  |  |
| 3 | 30kg | 200g | 10g |  |  |

二、典型测量值的选定

根据《数字指示秤检定规程》的规定，数字指示秤的最大允许误差应符合表2的规定：

表2  最大允许误差

| 最大允许 误差 | 用检定分度值e表示的载荷m |  |
| --- | --- | --- |
|  | 中准确度级 | 普通准确度级 |
| ±0.5e | 0≤m≤500 | 0≤m≤50 |
| ±1.0e | 500＜m≤2000 | 50＜m≤200 |
| ±1.5e | 2000＜m≤10000 | 200＜m≤1000 |

从表2可以看出对于级数字指示秤而言，500e和2000e两个秤量点是最大允许误差改变的秤量点，因此，为了合理评价数字指示秤的测量不确定度，分别选择500e、2000e以及最大秤量测量点作为典型测量值进行测量不确定度分析。

三、典型测量值扩展不确定度数据汇总

1、最大秤量为15kg，最小秤量为100g，检定分度值e=5g，准确度等级为级的数字指示秤各秤量点扩展不确定度数据见表3：

表3  最大秤量15kg的数字指示秤

| 秤量点 | 最大允许误差 MPE | 扩展不确定度 U（k =2） |
| --- | --- | --- |
| 500e（2.5kg） | ±2.5g | 0.7g |
| 2000e（10kg） | ±5.0g | 1.5g |
| 3000e（15kg） | ±7.5g | 2.1g |

2、最大秤量为6/15kg，最小秤量为40g，检定分度值e=2/5g，准确度等级为级的数字指示秤各秤量点扩展不确定度数据见表4：

表4  最大秤量15kg的数字指示秤

| 秤量点 | 最大允许误差 MPE | 扩展不确定度 U（k =2） |
| --- | --- | --- |
| 500e1（1kg） | ±1.0g | 0.3g |
| 500e2（2.5kg） | ±2.0g | 0.3g |
| 2000e1（4kg） | ±2.0g | 0.4g |
| 3000e1（6kg） | ±3.0g | 0.5g |
| 2000e2（10kg） | ±5.0g | 0.9g |
| 3000e2（15kg） | ±7.5g | 1.2g |

3、最大秤量为30kg，最小秤量为200g，检定分度值e=10g，准确度等级为级的数字指示秤各秤量点扩展不确定度数据见表5：

表5  最大秤量30kg的数字指示秤

| 秤量点 | 最大允许误差 MPE | 扩展不确定度 U（k =2） |
| --- | --- | --- |
| 500e（5kg） | ±5.0g | 1.4g |
| 2000e（20kg） | ±10.0g | 2.9g |
| 3000e（30kg） | ±15.0g | 4.1g |

四、结论

对上述三种规格的数字指示秤进行分析，其各测量点示值误差的扩展不确定度U均符合U≤要求，因此可以认为《数字指示秤检定规程》规定的计量标准器和试验方法是可行的。

附件1：最大秤量15kg的数字指示秤测量不确定度分析报告

附件2：最大秤量6/15kg的数字指示秤测量不确定度分析报告

附件3：最大秤量30kg的数字指示秤测量不确定度分析报告

附件1

最大秤量15kg的数字指示秤测量不确定度分析报告

1  概述

数字指示秤是一种装有电子装置的数字指示称量结果的非自动衡器，是将承载器、载荷传递装置和载荷测量装置三部分集成为一个具有完整外壳的独立单体秤，其工作原理是将作用于承载器上物体的重力，传至称重传感器的加载端，使称重传感器弹性体产生形变，称重传感器产生电信号，经微处理机CPU处理后，指示器显示称量结果（物体的重量）。试验时采用闪变点方法来确定化整前的示值。

1.1 测量依据

JJG 539 - XXX《数字指示秤检定规程》

# 1.2 测试环境条件

# 环境温度：常温（通常在-10℃⁓40℃，且温度变化率不超过5℃/h）；相对湿度：常湿（通常≤85%）。

1.3 测量标准

M1等级砝码，测量范围：500mg～15kg（含标称质量相当于0.1e的小砝码10个）。

1.4 被测对象

最大秤量15kg，最小秤量100g，检定分度值e＝5g，准确度等级为级的数字指示秤。

1.5 测量过程

数字指示秤的示值误差测量是在其承载器上直接加卸载载荷L，通过找闪变点的方法确定其化整前的示值P，计算P与L之差，即为该数字指示秤的示值误差E。

1.6  评定结果的使用

本不确定度针对最大秤量为15kg，检定分度值e=5g，准确度等级为级的数字指示秤。由于500e和2000e两个秤量点是最大允许误差改变的秤量点，因此，在整个测量范围内，分别选择500e（2.5kg）、2000e（10kg）以及最大秤量（15kg）测量点进行。在符合上述条件下的测量，一般可直接使用本不确定度评定结果，其他秤量点的示值误差不确定度评定可参照本评定方法。

2.测量模型

（1）

式中：E—化整前的误差，g；

I—示值，kg；

L—载荷，kg；

e—检定分度值，g；

ΔL—附加砝码，g

3.方差和灵敏系数

由公式（1）得方差传播公式：

（2）

式中：               —示值误差的测量不确定度；

—数字指示秤示值引入的不确定度分量；

—标准砝码引入的不确定度分量；

—附加载荷引入的不确定度分量。

灵敏系数：

因此，                                          （3）

由于实际测量时附加砝码的值和误差均很小，对测量结果影响很小，可以忽略不计，故将公式（3）简化为公式（4）：

（4）

4.不确定度分量评定

4.1由标准砝码引入的标准不确定度

根据JJG 99-2022《砝码》检定规程，在比对过程中仅使用砝码标称值，且服从均匀分布，其标准不确定度为：

（5）

式中：—标准砝码的最大允许误差的绝对值，g。

由标准砝码引入的标准不确定度如表1.1所示：

表1.1 标准砝码引入的标准不确定度

| 标准砝码 （kg） | （g） | （g） |
| --- | --- | --- |
| 2.5 | 0.125 | 0.072 |
| 10 | 0.500 | 0.289 |
| 15 | 0.750 | 0.433 |

uLM=mpe/式中式中3

4.2 由数字指示秤示值引入的标准不确定度

不确定度主要来源于数字指示秤分辨率引入不确定度分量、数字指示秤的重复性引入的不确定度分量和偏载引入的标准不确定度。

（6）

4.2.1由数字指示秤分辨率引入的标准不确定度

该数字指示秤的分度值d为5g，服从均匀分布，测量过程中由于采用了闪变点法，使其读数误差变为0.1d，则：

4.2.2由数字指示秤重复性引入的标准不确定度

采用7.5kg砝码对数字指示秤进行重复性测量，测得3次数据如表1.2所示：

表1.2 数字指示秤重复性数据

| 序号 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量结果 （kg） | 7.5005 | 7.5000 | 7.5005 |

式中：xmax —秤的最大化整前误差，kg；

xmin—秤的最小化整前误差，kg；

—重复性测量的标准偏差，g。

4.2.3由偏载引入的标准不确定度

（7）

式中：ΔPe=P偏-P中心

P—被校准点的化整前示值，kg；

Pe—偏载试验所用载荷标称值，kg；

P偏—载荷在不同位置的化整前示值，kg；

P中心—载荷在中心位置的化整前示值，kg。

采用5kg砝码对数字指示秤进行偏载测试测试结果如表3，

表1.3 数字指示秤偏载数据

| 位置 | 中心 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量结果 （kg） | 5.0000 | 5.0010 | 4.9995 | 4.9990 | 4.9990 |

(1)500e测量点偏载引入的标准不确定度，

(2) 2000e测量点偏载引入的标准不确定度，

(3)Max测量点偏载引入的标准不确定度，

由于重复性引入的不确定度分量大于分辨力引入的不确定度分量，此时重复性中已包含分辨力对测量结果的影响，故不再考虑分辨力引入的不确定分量。因此公式（6）简化为公式（8）：

（8）

（1）500e测量点数字指示秤示值引入的标准不确定度：

（2）2000e测量点数字指示秤示值引入的标准不确定度：

（3）Max测量点数字指示秤示值引入的标准不确定度：

5.不确定度的合成

按照进行分量不确定度的合成，取覆盖因子k=2，得到扩展不确定度U，详见表1.4:

表1.4 不确定度评定汇总表

| 载荷L （kg） | 标准不确定度 | 不确定度 来源 | ci | （g） | 合成标准不确定 度 （g） | 扩展不确定度U（k=2） （g） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5 | uL | 标准砝码 | -1 | 0.072 | 0.34 | 0.7 |
|  | uI | 秤示值 | 1 | 0.329 |  |  |
|  | up | 重复性 | / | 0.296g | / | / |
|  | ue | 偏载 | / | 0.144g | / | / |
| 10 | uL | 标准砝码 | -1 | 0.289 | 0.71 | 1.5 |
|  | uI | 秤示值 | 1 | 0.649 |  |  |
|  | up | 重复性 | / | 0.296g | / | / |
|  | ue | 偏载 | / | 0.577g | / | / |
| 15 | uL | 标准砝码 | -1 | 0.433 | 1.01 | 2.1 |
|  | uI | 秤示值 | 1 | 0.915 |  |  |
|  | up | 重复性 | / | 0.296g | / | / |
|  | ue | 偏载 | / | 0.866g | / | / |

6  扩展不确定度的评定

依据JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》的要求，通常取包含因子k = 2。数字指示秤在2.5kg、10kg、15kg秤量点的扩展不确定度为：

（1）500e（2.5kg）时：

（2）2000e（10kg）时：

（3）最大秤量（15kg）时：

7  测量结果不确定度的报告与表示

数字指示秤各秤量点的测量不确定度为：

（1）500e（2.5kg）时： m = 2.5 kg，U = 0.7 g；k = 2。

（2）2000e（10kg）时： m = 10 kg，U = 1.5g；k = 2。

（3）最大秤量（15kg）时： m = 15 kg，U =2.1 g；k = 2。

附件2

最大秤量6/15kg的数字指示秤测量不确定度分析报告

1  概述

数字指示秤是一种装有电子装置的数字指示称量结果的非自动衡器，是将承载器、载荷传递装置和载荷测量装置三部分集成为一个具有完整外壳的独立单体秤，其工作原理是将作用于承载器上物体的重力，传至称重传感器的加载端，使称重传感器弹性体产生形变，称重传感器产生电信号，经微处理机CPU处理后，指示器显示称量结果（物体的重量）。试验时采用闪变点方法来确定化整前的示值。

1.1 测量依据

JJG 539-XXXX《数字指示秤检定规程》

# 1.2 测试环境条件

# 环境温度：常温（通常在-10℃⁓40℃，且温度变化率不超过5℃/h）；相对湿度：常湿（通常≤85%）。

1.3 测量标准

M1等级砝码，测量范围：500mg～15 kg（含标称质量相当于0.1e的小砝码10个）。

1.4 被测对象

最大秤量6/15kg，最小秤量40g，检定分度值e＝2/5g，准确度等级为级的数字指示秤。

1.5  测量过程

数字指示秤的示值误差测量是在其承载器上直接加卸载载荷L，通过找闪变点的方法确定其化整前的示值P，计算P与L之差，即为该数字指示秤的示值误差E。

1.6  评定结果的使用

本不确定度针对最大秤量为6/15kg，检定分度值e=2/5g，准确度等级为级的数字指示秤。由于500e和2000e两个秤量点是最大允许误差改变的秤量点，因此，在整个测量范围内，分别选择500e1（1kg）、2000e1（4kg）、第1个最大秤量（6kg）、2000e2（10kg）以及第2个最大秤量（15kg）测量点进行。在符合上述条件下的测量，一般可直接使用本不确定度评定结果，其他秤量点的示值误差不确定度评定可参照本评定方法。

2.测量模型

（1）

式中：E—化整前的误差，g；

I—示值，kg；

L—载荷，kg；

e—检定分度值，g；

ΔL—附加砝码，g

3.方差和灵敏系数

由公式（1）得方差传播公式：

（2）

式中：               —示值误差的测量不确定度；

—数字指示秤示值引入的不确定度分量；

—标准砝码引入的不确定度分量；

—附加载荷引入的不确定度分量。

灵敏系数：

因此，                                          （3）

由于实际测量时附加砝码的值和误差均很小，对测量结果影响很小，可以忽略不计，故将公式（3）简化为公式（4）：

（4）

4.不确定度分量评定

4.1由标准砝码引入的标准不确定度

根据JJG 99-2022《砝码》检定规程，在比对过程中仅使用砝码标称值，且服从均匀分布，其标准不确定度为：

（5）

式中：—标准砝码的最大允许误差的绝对值，g。

由标准砝码引入的标准不确定度如表1.1所示：

表1.1 标准砝码引入的标准不确定度

| 标准砝码 （kg） | （g） | （g） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.050 | 0.029 |
| 2.5 | 0.125 | 0.072 |
| 4 | 0.200 | 0.115 |
| 6 | 0.300 | 0.173 |
| 10 | 0.500 | 0.289 |
| 15 | 0.750 | 0.433 |

uLM=mpe/式中式中3

4.2 由数字指示秤示值引入的标准不确定度

不确定度主要来源于数字指示秤分辨率引入不确定度分量、数字指示秤的重复性引入的不确定度分量和偏载引入的标准不确定度。

（6）

4.2.1由数字指示秤分辨率引入的标准不确定度

该数字指示秤的分度值d为2/5g，服从均匀分布，测量过程中由于采用了闪变点法，使其读数误差变为0.1d1，则：

4.2.2由数字指示秤重复性引入的标准不确定度

在0≤m≤6kg采用3kg砝码对数字指示秤进行重复性测量，测得3次数据如表1.2所示：

表1.2 数字指示秤重复性数据

| 序号 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量结果 （kg） | 2.9998 | 3.0000 | 3.0000 |

式中：xmax —秤的最大化整前误差，kg；

xmin—秤的最小化整前误差，kg；

—重复性测量的标准偏差，g。

6kg＜m≤15kg采用7.5kg砝码对数字指示秤进行重复性测量，测得3次数据如表1.2所示：

表1.2 数字指示秤重复性数据

| 序号 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量结果 （kg） | 7.4995 | 7.5000 | 7.5000 |

式中：xmax —秤的最大化整前误差，kg；

xmin—秤的最小化整前误差，kg；

—重复性测量的标准偏差，g。

4.2.3由偏载引入的标准不确定度

（7）

式中：ΔPe=P偏-P中心

P—被校准点的化整前示值，kg；

Pe—偏载试验所用载荷标称值，kg；

P偏—载荷在不同位置的化整前示值，kg；

P中心—载荷在中心位置的化整前示值，kg。

采用5kg砝码对数字指示秤进行偏载测试测试结果如表1.3，

表1.3 数字指示秤偏载数据

| 位置 | 中心 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量结果 （kg） | 5.0002 | 5.0006 | 5.0006 | 5.0002 | 5.0002 |

(1)500e1测量点偏载引入的标准不确定度，

(2) 500e2测量点偏载引入的标准不确定度，

(3)2000 e1测量点偏载引入的标准不确定度，

(4) 3000e1测量点偏载引入的标准不确定度，

(5) 2000e2测量点偏载引入的标准不确定度，

(6) 3000e2测量点偏载引入的标准不确定度，

由于重复性引入的不确定度分量大于分辨力引入的不确定度分量，此时重复性中已包含分辨力对测量结果的影响，故不再考虑分辨力引入的不确定分量。 因此公式（6）简化为公式（8）：

（8）

（1）500e1测量点数字指示秤示值引入的标准不确定度：

（2）500e2测量点数字指示秤示值引入的标准不确定度：

（3）2000e1测量点数字指示秤示值引入的标准不确定度：

（4）3000e1测量点数字指示秤示值引入的标准不确定度

（5）2000e2（测量点数字指示秤示值引入的标准不确定度

（6）3000e2测量点数字指示秤示值引入的标准不确定度

5.不确定度的合成

按照进行分量不确定度的合成，取覆盖因子k=2，得到扩展不确定度U，详见表1.4:

表1.4 不确定度评定汇总表

| 载荷L （kg） | 标准不确定度 | 不确定度 来源 | ci | （g） | 合成标准不确定 度 （g） | 扩展不确定度U（k=2） （g） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | uL | 标准砝码 | -1 | 0.029 | 0.12 | 0.3 |
|  | uI | 秤示值 | 1 | 0.120 |  |  |
|  | up | 重复性 | / | 0.118g | / | / |
|  | ue | 偏载 | / | 0.023g | / | / |
| 2.5 | uL | 标准砝码 | -1 | 0.072 | 0.15 | 0.3 |
|  | uI | 秤示值 | 1 | 0.132 |  |  |
|  | up | 重复性 | / | 0.118g | / | / |
|  | ue | 偏载 | / | 0.058g | / | / |
| 4 | uL | 标准砝码 | -1 | 0.115 | 0.19 | 0.4 |
|  | uI | 秤示值 | 1 | 0.150 |  |  |
|  | up | 重复性 | / | 0.118g | / | / |
|  | ue | 偏载 | / | 0.092g | / | / |
| 6 | uL | 标准砝码 | -1 | 0.173 | 0.25 | 0.5 |
|  | uI | 秤示值 | 1 | 0.182 |  |  |
|  | up | 重复性 | / | 0.118g | / | / |
|  | ue | 偏载 | / | 0.139g | / | / |
| 10 | uL | 标准砝码 | -1 | 0.289 | 0.47 | 1.0 |
|  | uI | 秤示值 | 1 | 0.375 |  |  |
|  | up | 重复性 | / | 0.296g | / | / |
|  | ue | 偏载 | / | 0.231g | / | / |
| 15 | uL | 标准砝码 | -1 | 0.433 | 0.63 | 1.3 |
|  | uI | 秤示值 | 1 | 0.455 |  |  |
|  | up | 重复性 | / | 0.296g | / | / |
|  | ue | 偏载 | / | 0.346g | / | / |

6  扩展不确定度的评定

依据JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》的要求，通常取包含因子k = 2。数字指示秤在1kg、2.5kg、4kg、6kg、10kg、15kg秤量点的扩展不确定度为：

（1）500e1（1kg）时：

（2）500e2（2.5kg）时：

（3）2000e1（4kg）时：

（4）3000e1（6kg）时：

（5）2000e2（10kg）时：

（6）最大秤量（15kg）时：

7  测量结果不确定度的报告与表示

数字指示秤各秤量点的测量不确定度为：

（1）500e1（1kg）时： m = 1 kg，U = 0.3 g；k = 2。

（2）500e2（2.5kg）时： m = 2.5 kg，U = 0.3g；k = 2。

（3）2000e1（4kg）时： m = 4 kg，U = 0.4g；k = 2。

（4）3000e1（6kg）时： m = 6 kg，U = 0.5g；k = 2。

（5）2000e2（10kg）时： m = 10 kg，U = 1.0g；k = 2。

（6）最大秤量（15kg）时： m = 15 kg，U = 1.3 g；k = 2。
附件3

最大秤量30kg的数字指示秤测量不确定度分析报告

1  概述

数字指示秤是一种装有电子装置的数字指示称量结果的非自动衡器，是将承载器、载荷传递装置和载荷测量装置三部分集成为一个具有完整外壳的独立单体秤，其工作原理是将作用于承载器上物体的重力，传至称重传感器的加载端，使称重传感器弹性体产生形变，称重传感器产生电信号，经微处理机CPU处理后，指示器显示称量结果（物体的重量）。试验时采用闪变点方法来确定化整前的示值。

1.1 测量依据

JJG 539-20XX《数字指示秤检定规程》

# 1.2 测试环境条件

# 环境温度：常温（通常在-10℃⁓40℃，且温度变化率不超过5℃/h）；相对湿度：常湿（通常≤85%）。

1.3 测量标准

M1等级砝码，测量范围：1g～20kg（含标称质量相当于0.1e的小砝码10个）。

1.4 被测对象

最大秤量30kg，最小秤量200g，检定分度值e＝10g，准确度等级为级的数字指示秤。

1.5  测量过程

数字指示秤的示值误差测量是在其承载器上直接加卸载载荷L，通过找闪变点的方法确定其化整前的示值P，计算P与L之差，即为该数字指示秤的示值误差E。

1.6  评定结果的使用

本不确定度针对最大秤量为30kg，检定分度值e=10g，准确度等级为级的数字指示秤。由于500e和2000e两个秤量点是最大允许误差改变的秤量点，因此，在整个测量范围内，分别选择500e（5kg）、2000e（20kg）以及最大秤量（30kg）测量点进行。在符合上述条件下的测量，一般可直接使用本不确定度评定结果，其他秤量点的示值误差不确定度评定可参照本评定方法。

2.测量模型

（1）

式中：E—化整前的误差，g；

I—示值，kg；

L—载荷，kg；

e—检定分度值，g；

ΔL—附加砝码，g

3.方差和灵敏系数

由公式（1）得方差传播公式：

（2）

式中：               —示值误差的测量不确定度；

—数字指示秤示值引入的不确定度分量；

—标准砝码引入的不确定度分量；

—附加载荷引入的不确定度分量。

灵敏系数：

因此，                                          （3）

由于实际测量时附加砝码的值和误差均很小，对测量结果影响很小，可以忽略不计，故将公式（3）简化为公式（4）：

（4）

4.不确定度分量评定

4.1由标准砝码引入的标准不确定度

根据JJG 99-2022《砝码》检定规程，在比对过程中仅使用砝码标称值，且服从均匀分布，其标准不确定度为：

（5）

式中：—标准砝码的最大允许误差的绝对值，g。

由标准砝码引入的标准不确定度如表1.1所示：

表1.1 标准砝码引入的标准不确定度

| 标准砝码 （kg） | （g） | （g） |
| --- | --- | --- |
| 5 | 0.250 | 0.144 |
| 20 | 1.000 | 0.577 |
| 30 | 1.500 | 0.866 |

uLM=mpe/式中式中3

4.2 由数字指示秤示值引入的标准不确定度

不确定度主要来源于数字指示秤分辨率引入不确定度分量、数字指示秤的重复性引入的不确定度分量和偏载引入的标准不确定度。

（6）

4.2.1由数字指示秤分辨率引入的标准不确定度

该数字指示秤的分度值d为10g，服从均匀分布，测量过程中由于采用了闪变点法，使其读数误差变为0.1d，则：

4.2.2由数字指示秤重复性引入的标准不确定度

采用15kg砝码对数字指示秤进行重复性测量，测得3次数据如表1.2所示：

表1.2 数字指示秤重复性数据

| 序号 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量结果 （kg） | 15.0020 | 15.0010 | 15.0010 |

式中：xmax —秤的最大化整前误差，kg；

xmin—秤的最小化整前误差，kg；

—重复性测量的标准偏差，g。

4.2.3由偏载引入的标准不确定度

（7）

式中：ΔPe=P偏-P中心

P—被校准点的化整前示值，kg；

Pe—偏载试验所用载荷标称值，kg；

P偏—载荷在不同位置的化整前示值，kg；

P中心—载荷在中心位置的化整前示值，kg。

采用15kg砝码对数字指示秤进行偏载测试测试结果如表3，

表1.3 数字指示秤偏载数据

| 位置 | 中心 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量结果 （kg） | 15.000 | 14.997 | 14.997 | 14.998 | 15.000 |

(1)500e测量点偏载引入的标准不确定度，

(2) 2000e测量点偏载引入的标准不确定度，

(3)Max测量点偏载引入的标准不确定度，

由于重复性引入的不确定度分量大于分辨力引入的不确定度分量，此时重复性中已包含分辨力对测量结果的影响，故不再考虑分辨力引入的不确定分量。 因此公式（6）简化为公式（8）：

（8）

（1）500e测量点数字指示秤示值引入的标准不确定度：

（2）2000e测量点数字指示秤示值引入的标准不确定度：

（3）Max测量点数字指示秤示值引入的标准不确定度：

5.不确定度的合成

按照进行分量不确定度的合成，取覆盖因子k=2，得到扩展不确定度U，详见表1.4:

表1.4 不确定度评定汇总表

| 载荷L （kg） | 标准不确定度 | 不确定度 来源 | ci | （g） | 合成标准不确定 度 （g） | 扩展不确定度U（k=2） （g） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | uL | 标准砝码 | -1 | 0.144 | 0.67 | 1.4 |
|  | uI | 秤示值 | 1 | 0.658 |  |  |
|  | up | 重复性 | / | 0.592g | / | / |
|  | ue | 偏载 | / | 0.289g | / | / |
| 20 | uL | 标准砝码 | -1 | 0.577 | 1.42 | 2.9 |
|  | uI | 秤示值 | 1 | 1.298 |  |  |
|  | up | 重复性 | / | 0.592g | / | / |
|  | ue | 偏载 | / | 1.155g | / | / |
| 30 | uL | 标准砝码 | -1 | 0.866 | 2.02 | 4.1 |
|  | uI | 秤示值 | 1 | 1.830 |  |  |
|  | up | 重复性 | / | 0.592g | / | / |
|  | ue | 偏载 | / | 1.732g | / | / |

6  扩展不确定度的评定

依据JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》的要求，通常取包含因子k = 2。数字指示秤在5kg、20kg、30kg秤量点的扩展不确定度为：

（1）500e（5kg）时：

（2）2000e（20kg）时：

（3）最大秤量（30kg）时：

7  测量结果不确定度的报告与表示

数字指示秤各秤量点的测量不确定度为：

（1）500e（5kg）时： m = 5 kg，U = 1.4g；k = 2。

（2）2000e（20kg）时： m = 20 kg，U = 2.9 g；k = 2。

（3）最大秤量（30kg）时： m = 30kg，U = 4.1 g；k = 2。