《数字指示秤检定规程》

试验报告

《数字指示秤检定规程》起草小组

2026年4月

一、试验目的

通过对有代表性的数字指示秤进行试验的方法，验证《数字指示秤检定规程》的科学性、合理性和可行性。

二、试验依据

本试验依据《数字指示秤检定规程》中的相关要求进行。

三、使用的主要测量标准及试验环境

试验在常温常湿环境下开展，详见附件试验记录。

四、试验方法

为验证其科学性、合理性和可行性，起草小组做了大量的试验，选取了多种规格的数字指示秤进行检定试验，积累了充足的试验数据和经验，并依据本规程所提供的检定记录格式记录测试数据。

五、试验结论

经验证，本规程所规定的试验方法能够满足数字指示秤的检定需求，技术要求合理，检定方法严谨可行，具备良好的科学性、合理性与可操作性。依据本规程开展数字指示秤检定工作，能够有效保障其计量性能准确可靠。

数字指示秤检定规程起草小组

2026年4月

# 附件1：多分度秤试验数据

检定记录

| 送检单位 |  | XXX |  | 制造商 |  | xxx |  | 器具名称 |  | 电子计重秤 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号/规格 |  | FSY-6/15-JS |  | 器具编号 |  | 20260101 |  | 准确度等级 |  |  |  |
| 检定分度值e |  | 2/5g |  | 最大秤量Max |  | 6/15kg |  | 最小秤量Min |  | 40g |  |
| 型式批准编号 |  |  |  | XXXX |  |  |  | 铅封状态 |  | 符合 |  |
| 温度 |  | - 24.5℃ |  | - 相对湿度 |  | 55.2% |  | 检定地点 |  | 衡检实验室4-214 |  |
| 检定日期 |  | - 2026.03.24 |  | - 有效期至 |  | 2027.03.23 |  | 检定依据 |  | JJG 539-202x |  |
| 检定结论 | 合格 |  | 检定员 |  | xxx | 核验员 | xxx |  | 证书编号 |  | xxx |

检定用计量标准装置和标准器的信息

| 计量标准装置 | 名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 计量标准证书编号 | 有效期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 非自动衡器检定装置 | 100mg～150t | 100mg～3t，M₁等级；1t～150t， M₁₂等级 | 浙量标 浙证字第028号 | 2027-07-20 |
| 标准器 | 名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 检定/校准证书编号 | 有效期至 |
|  | 砝码 | 1g～2kg | M₁等级 | XZLX-20250450117 | 2026-04-01 |
|  | 砝码 | 1kg～10kg | M₁等级 | XZLX-20250450104 | 2026-04-01 |
|  | 砝码 | 1kg～5kg | M₁等级 | XZLX-20250450118 | 2026-04-01 |
|  | 砝码 | 1kg～20kg | M₁等级 | XZLX-20250450112 | 2026-04-01 |

检定项目及检定结果

| 通用技术要求的检查 |  |  |  | 计量的安全性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 ☑ |  |  |  |  |  |  | 不符合 □ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 扩展指示装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 ☑ |  |  |  |  |  |  | 不符合 □ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 辅助指示装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 ☑ |  |  |  |  |  |  | 不符合 □ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 多指示装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 ☑ |  |  |  |  |  |  | 不符合 □ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 称量结果的指示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 ☑ |  |  |  |  |  |  | 不符合 □ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 计量法制标志和计量器具标识 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 ☑ |  |  |  |  |  |  | 不符合 □ |  |  |  |  |  |  |
| 置零准确度 计量单位：g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 砝码L0 |  |  |  |  | 示值I0 |  |  |  |  |  | 附加载荷ΔL |  |  |  |  |  |  | 误差E0 |  |  |  |  |  |  |  | MPE |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | ±0.5 |  |  |  |
| 除皮准确度 计量单位：g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 砝码L0 |  |  |  |  | 示值I0 |  |  |  |  |  | 附加载荷ΔL |  |  |  |  |  |  | 误差E0 |  |  |  |  |  |  |  | MPE |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | ±0.5 |  |  |  |
| 是否使用替代法：是 否☑ ； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 称量； 零点跟踪： 运行 不运行 超出工作范围☑ ； 计量单位：g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 载荷 L |  | 示 值 ↓ I ↑ |  |  |  |  |  |  | 附加载荷 ↓ ΔL ↑ |  |  |  |  | 误 差 ↓ E ↑ |  |  |  |  | 修正误差 ↓ Ec ↑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPE |
| *20 |  | *20 |  |  | 20 |  |  |  | *1.0 |  | 1.4 |  |  | *0.0 |  |  |  | -0.4 | / |  |  |  |  | -0.4 |  |  |  |  | ±1.0 |
| 40 |  | 40 |  |  | 40 |  |  |  | 1.2 |  | 1.2 |  |  | -0.2 |  |  |  | -0.2 | -0.2 |  |  |  |  | -0.2 |  |  |  |  | ±1.0 |
| 1000 |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  | 1.2 |  | 1.2 |  |  | -0.2 |  |  |  | -0.2 | -0.2 |  |  |  |  | -0.2 |  |  |  |  | ±1.0 |
| 4000 |  | 4000 |  |  | 4000 |  |  |  | 1.0 |  | 1.0 |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | ±2.0 |
| 6000 |  | 6000 |  |  | 6000 |  |  |  | 2.5 |  | 2.5 |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | ±3.0 |
| 10000 |  | 10000 |  |  | 10000 |  |  |  | 2.5 |  | 2.5 |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | ±5.0 |
| 15000 |  | 15000 |  |  | / |  |  |  | 3.0 |  | / |  |  | -0.5 |  |  |  | / | -0.5 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | ±7.5 |
| 除皮后的称量； 零点跟踪：运行 不运行超出工作范围☑ ； 计量单位：g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 载荷 L |  | 示 值 ↓ I ↑ |  |  |  |  |  |  |  | 附加载荷 ↓ ΔL ↑ |  |  |  |  | 误 差 ↓ E ↑ |  |  |  |  |  | 修正误差 ↓ Ec ↑ |  |  |  |  |  |  |  | MPE |
| *20 |  | *20 |  |  |  | 20 |  |  |  | *1.0 |  | 1.4 |  |  | *0.0 |  |  | -0.4 |  |  | / |  |  |  | -0.4 |  |  |  | ±1.0 |
| 40 |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  | 1.2 |  | 1.2 |  |  | -0.2 |  |  | -0.2 |  |  | -0.2 |  |  |  | -0.2 |  |  |  | ±1.0 |
| 1000 |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1.2 |  | 1.2 |  |  | -0.2 |  |  | -0.2 |  |  | -0.2 |  |  |  | -0.2 |  |  |  | ±1.0 |
| 4000 |  | 4000 |  |  |  | 4000 |  |  |  | 1.0 |  | 1.0 |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  | ±2.0 |
| 6000 |  | 6000 |  |  |  | 6000 |  |  |  | 2.5 |  | 2.5 |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  | ±3.0 |
| 10000 |  | 10000 |  |  |  | 10000 |  |  |  | 2.5 |  | 2.5 |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  | ±5.0 |
| 12000 |  | 12000 |  |  |  | / |  |  |  | 3.5 |  | / |  |  | -1.0 |  |  | / |  |  | -1.0 |  |  |  | / |  |  |  | ±7.5 |
| 重复性： 零点跟踪：运行☑ 不运行 超出工作范围 ； 计量单位：g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 次数 | 载荷 L |  |  |  |  |  | 示值 I |  |  |  |  | 附加载荷 ΔL |  |  |  |  | 误差 E |  |  |  |  | 重复性 ER |  |  |  |  |  | ¦ MPE ¦ |  |
| 1 | 7500 |  |  |  |  |  | 7500 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  | 5.0 |  |
| 2 | 7500 |  |  |  |  |  | 7500 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 7500 |  |  |  |  |  | 7500 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏载 ； 零点跟踪： 运行 不运行 超出工作范围☑； 计量单位：g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 位置 |  |  | 载荷 L |  |  |  |  | 示值 I |  |  |  |  | 附加载荷 ΔL |  |  |  | 误差 E |  |  |  | 修正误差 Ec |  |  |  |  |  | MPE |  |  |
|  |  |  | *20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 1.0 |  |  |  | *0.0 |  |  |  | / |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 1 |  |  | 5000 |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  | 1.2 |  |  |  | -0.2 |  |  |  | -0.2 |  |  |  |  |  | ±3.0 |  |  |
| 2 |  |  | 5000 |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  | 1.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  | ±3.0 |  |  |
| 3 |  |  | 5000 |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  | 1.4 |  |  |  | -0.4 |  |  |  | -0.4 |  |  |  |  |  | ±3.0 |  |  |
| 4 |  |  | 5000 |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  | 1.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  | ±3.0 |  |  |
| 鉴别力 计量单位：g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 载 荷 L |  |  | 示 值 I |  |  |  |  | 移去载荷 ΔL |  |  |  |  | 加1/10d |  |  |  | 附加载荷 = 1.4d |  |  | 示 值 I1 |  |  |  |  |  |  | I1 – I |  |  |
| 42 |  |  | 42 |  |  |  |  | 1.0 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 2.8 |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 7505 |  |  | 7505 |  |  |  |  | 3.0 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 7.0 |  |  | 7510 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 15005 |  |  | 15005 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 7.0 |  |  | 15010 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |

# 附件2：多范围秤试验数据

检定记录

| 送检单位 |  | XXX |  | 制造商 |  | xxx |  | 器具名称 |  | 婴儿秤 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号/规格 |  | 376型 |  | 器具编号 |  | 53760718152 |  | 准确度等级 |  |  |  |
| 检定分度值e |  | 5/10g |  | 最大秤量Max |  | 7.5/20kg |  | 最小秤量Min |  | 0.1/0.2kg |  |
| 型式批准编号 |  |  |  | XXXX |  |  |  | 铅封状态 |  | 符合 |  |
| 温度 |  | - 26.2℃ |  | - 相对湿度 |  | 63.2% |  | 检定地点 |  | 衡检实验室4-214 |  |
| 检定日期 |  | - 2026.03.23 |  | - 有效期至 |  | 2027.03.22 |  | 检定依据 |  | JJG 539-202x |  |
| 检定结论 | 合格 |  | 检定员 |  | xxx | 核验员 | xxx |  | 证书编号 |  | xxx |

检定用计量标准装置和标准器的信息

| 计量标准装置 | 名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 计量标准证书编号 | 有效期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 非自动衡器检定装置 | 100mg～150t | 100mg～3t，M₁等级；1t～150t， M₁₂等级 | 浙量标 浙证字第028号 | 2027-07-20 |
| 标准器 | 名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 检定/校准证书编号 | 有效期至 |
|  | 砝码 | 1g～2kg | M₁等级 | XZLX-20250450117 | 2026-04-01 |
|  | 砝码 | 1kg～10kg | M₁等级 | XZLX-20250450104 | 2026-04-01 |
|  | 砝码 | 1kg～5kg | M₁等级 | XZLX-20250450118 | 2026-04-01 |
|  | 砝码 | 1kg～20kg | M₁等级 | XZLX-20250450112 | 2026-04-01 |

检定项目及检定结果

| 通用技术要求的检查 |  |  |  | 计量的安全性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 ☑ |  |  |  |  |  |  | 不符合 □ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 扩展指示装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 ☑ |  |  |  |  |  |  | 不符合 □ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 辅助指示装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 ☑ |  |  |  |  |  |  | 不符合 □ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 多指示装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 ☑ |  |  |  |  |  |  | 不符合 □ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 称量结果的指示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 ☑ |  |  |  |  |  |  | 不符合 □ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 计量法制标志和计量器具标识 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 ☑ |  |  |  |  |  |  | 不符合 □ |  |  |  |  |  |  |
| 置零准确度 计量单位：g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 砝码L0 |  |  |  |  | 示值I0 |  |  |  |  |  | 附加载荷ΔL |  |  |  |  |  |  | 误差E0 |  |  |  |  |  |  |  | MPE |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | ±1.25 |  |  |  |
| 除皮准确度 计量单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 砝码L0 |  |  |  |  | 示值I0 |  |  |  |  |  | 附加载荷ΔL |  |  |  |  |  |  | 误差E0 |  |  |  |  |  |  |  | MPE |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | ±1.25 |  |  |  |
| 是否使用替代法：是 否☑ ； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 称量； 零点跟踪： 运行 不运行 超出工作范围☑ ； 计量单位：g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 载荷 L |  | 示 值 ↓ I ↑ |  |  |  |  |  |  | 附加载荷 ↓ ΔL ↑ |  |  |  |  | 误 差 ↓ E ↑ |  |  |  |  | 修正误差 ↓ Ec ↑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPE |
| *50 |  | *50 |  |  | 50 |  |  |  | *2.5 |  | 2.0 |  |  | *0.0 |  |  |  | +0.5 | / |  |  |  |  | +0.5 |  |  |  |  | ±2.5 |
| 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 3.0 |  | 3.0 |  |  | -0.5 |  |  |  | -0.5 | -0.5 |  |  |  |  | -0.5 |  |  |  |  | ±2.5 |
| 2500 |  | 2500 |  |  | 2500 |  |  |  | 3.0 |  | 2.5 |  |  | -0.5 |  |  |  | 0.0 | -0.5 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | ±2.5 |
| 5000 |  | 5000 |  |  | 5000 |  |  |  | 3.0 |  | 3.0 |  |  | -0.5 |  |  |  | -0.5 | -0.5 |  |  |  |  | -0.5 |  |  |  |  | ±5.0 |
| 7475 |  | 7475 |  |  | / |  |  |  | 2.5 |  | / |  |  | 0.0 |  |  |  | / | 0.0 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | ±5.0 |
| 100 |  | / |  |  | 100 |  |  |  | / |  | 7 |  |  | / |  |  |  | -2.0 | / |  |  |  |  | -2.0 |  |  |  |  | ±5.0 |
| 200 |  | / |  |  | 200 |  |  |  | / |  | 7 |  |  | / |  |  |  | -2.0 | / |  |  |  |  | -2.0 |  |  |  |  | ±5.0 |
| 5000 |  | / |  |  | 5000 |  |  |  | / |  | 7 |  |  | / |  |  |  | -2.0 | / |  |  |  |  | -2.0 |  |  |  |  | ±5.0 |
| 7550 |  | 7550 |  |  | 7550 |  |  |  | 6 |  | 7 |  |  | -1.0 |  |  |  | -2.0 | -1.0 |  |  |  |  | -2.0 |  |  |  |  | ±10.0 |
| 20000 |  | 20000 |  |  | / |  |  |  | 5 |  | / |  |  | 0.0 |  |  |  | / | 0.0 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | ±10.0 |
| 除皮后的称量； 零点跟踪：运行 不运行超出工作范围☑ ； 计量单位：g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 载荷 L |  | 示 值 ↓ I ↑ |  |  |  |  |  |  |  | 附加载荷 ↓ ΔL ↑ |  |  |  |  | 误 差 ↓ E ↑ |  |  |  |  |  | 修正误差 ↓ Ec ↑ |  |  |  |  |  |  |  | MPE |
| *50 |  | *50 |  |  |  | 50 |  |  |  | *2.5 |  | 2.5 |  |  | *0.0 |  |  | 0.0 |  |  | / |  |  |  | 0.0 |  |  |  | ±2.5 |
| 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 3.0 |  | 3.0 |  |  | -0.5 |  |  | -0.5 |  |  | -0.5 |  |  |  | -0.5 |  |  |  | ±2.5 |
| 2500 |  | 2500 |  |  |  | 2500 |  |  |  | 3.0 |  | 2.5 |  |  | -0.5 |  |  | 0.0 |  |  | -0.5 |  |  |  | 0.0 |  |  |  | ±2.5 |
| 5000 |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  |  | 3.0 |  | 3.0 |  |  | -0.5 |  |  | -0.5 |  |  | -0.5 |  |  |  | -0.5 |  |  |  | ±5.0 |
| 7475 |  | 7475 |  |  |  | / |  |  |  | 2.5 |  | / |  |  | 0.0 |  |  | / |  |  | 0.0 |  |  |  | / |  |  |  | ±5.0 |
| 100 |  | / |  |  |  | 100 |  |  |  | / |  | 7 |  |  | / |  |  | -2.0 |  |  | / |  |  |  | -2.0 |  |  |  | ±5.0 |
| 200 |  | / |  |  |  | 200 |  |  |  | / |  | 7 |  |  | / |  |  | -2.0 |  |  | / |  |  |  | -2.0 |  |  |  | ±5.0 |
| 5000 |  | / |  |  |  | 5000 |  |  |  | / |  | 7 |  |  | / |  |  | -2.0 |  |  | / |  |  |  | -2.0 |  |  |  | ±5.0 |
| 7550 |  | 7550 |  |  |  | 7550 |  |  |  | 6 |  | 7 |  |  | -1.0 |  |  | -2.0 |  |  | -1.0 |  |  |  | -2.0 |  |  |  | ±10.0 |
| 10000 |  | 10000 |  |  |  | / |  |  |  | 6 |  | / |  |  | -1.0 |  |  | / |  |  | -1.0 |  |  |  | / |  |  |  | ±10.0 |
| 重复性： 零点跟踪：运行☑ 不运行 超出工作范围 ； 计量单位：g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 次数 | 载荷 L |  |  |  |  |  | 示值 I |  |  |  |  | 附加载荷 ΔL |  |  |  |  | 误差 E |  |  |  |  | 重复性 ER |  |  |  |  |  | ¦ MPE ¦ |  |
| 1 | 3750 |  |  |  |  |  | 3750 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  | 5.0 |  |
| 2 | 3750 |  |  |  |  |  | 3750 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3750 |  |  |  |  |  | 3750 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 10000 |  |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | -1.0 |  |  |  |  | 1.0 |  |  |  |  |  | 10.0 |  |
| 5 | 10000 |  |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 10000 |  |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏载 ； 零点跟踪： 运行 不运行 超出工作范围☑； 计量单位：g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 位置 |  |  | 载荷 L |  |  |  |  | 示值 I |  |  |  |  | 附加载荷 ΔL |  |  |  | 误差 E |  |  |  | 修正误差 Ec |  |  |  |  |  | MPE |  |  |
|  |  |  | *50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  | *0.0 |  |  |  | / |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 1 |  |  | 2500 |  |  |  |  | 2500 |  |  |  |  | 3.0 |  |  |  | -0.5 |  |  |  | -0.5 |  |  |  |  |  | ±2.5 |  |  |
| 2 |  |  | 2500 |  |  |  |  | 2500 |  |  |  |  | 3.0 |  |  |  | -0.5 |  |  |  | -0.5 |  |  |  |  |  | ±2.5 |  |  |
| 3 |  |  | 2500 |  |  |  |  | 2500 |  |  |  |  | 3.5 |  |  |  | -1.0 |  |  |  | -1.0 |  |  |  |  |  | ±2.5 |  |  |
| 4 |  |  | 2500 |  |  |  |  | 2500 |  |  |  |  | 3.0 |  |  |  | -0.5 |  |  |  | -0.5 |  |  |  |  |  | ±2.5 |  |  |
| 鉴别力 计量单位：g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 载 荷 L |  |  | 示 值 I |  |  |  |  | 移去载荷 ΔL |  |  |  |  | 加1/10d |  |  |  | 附加载荷 = 1.4d |  |  | 示 值 I1 |  |  |  |  |  |  | I1 – I |  |  |
| 105 |  |  | 105 |  |  |  |  | 3.0 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 7.0 |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 3755 |  |  | 3755 |  |  |  |  | 3.0 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 7.0 |  |  | 3760 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 7485 |  |  | 7485 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 7.0 |  |  | 7490 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 10010 |  |  | 10010 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 14 |  |  | 10020 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 20010 |  |  | 20010 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 14 |  |  | 20020 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 210 |  |  | 210 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 14 |  |  | 220 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |

# 附件3：大量程秤试验数据

检定记录

| 送检单位 |  | XXX |  | 制造商 |  | xxx |  | 器具名称 |  | 电子汽车衡（地磅） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号/规格 |  | SCS-3 |  | 器具编号 |  | E-01-054 |  | 准确度等级 |  |  |  |
| 检定分度值e |  | 1kg |  | 最大秤量Max |  | 3000kg |  | 最小秤量Min |  | 20kg |  |
| 型式批准编号 |  |  |  | XXXX |  |  |  | 铅封状态 |  | 符合 |  |
| 温度 |  | - 25.5℃ |  | - 相对湿度 |  | 57.2% |  | 检定地点 |  | XXX公司南广场 |  |
| 检定日期 |  | - 2026.03.25 |  | - 有效期至 |  | 2027.03.24 |  | 检定依据 |  | JJG 539-202x |  |
| 检定结论 | 合格 |  | 检定员 |  | xxx | 核验员 | xxx |  | 证书编号 |  | xxx |

检定用计量标准装置和标准器的信息

| 计量标准装置 | 名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 计量标准证书编号 | 有效期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 非自动衡器检定装置 | 100mg～150t | 100mg～3t，M₁等级；1t～150t， M₁₂等级 | 浙量标 浙证字第028号 | 2027-07-20 |
| 标准器 | 名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 检定/校准证书编号 | 有效期至 |
|  | 砝码 | 1g～2kg | M₁等级 | XZLX-20250450117 | 2026-04-01 |
|  | 砝码 | 1kg～10kg | M₁等级 | XZLX-20250450104 | 2026-04-01 |
|  | 砝码 | 500kg～2000kg | M12等级 | XZLX-20251050068 | 2026-06-29 |
|  | 砝码 | 25kg～2000kg | M12等级 | XZLX-20250651397 | 2026-06-29 |
|  | 砝码 | 1t～60t | M12等级 | XZLX_20251050078 | 2026-06-29 |

检定项目及检定结果

| 通用技术要求的检查 |  |  |  | 计量的安全性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 ☑ |  |  |  |  |  |  | 不符合 □ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 扩展指示装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 ☑ |  |  |  |  |  |  | 不符合 □ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 辅助指示装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 ☑ |  |  |  |  |  |  | 不符合 □ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 多指示装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 ☑ |  |  |  |  |  |  | 不符合 □ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 称量结果的指示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 ☑ |  |  |  |  |  |  | 不符合 □ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 计量法制标志和计量器具标识 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 ☑ |  |  |  |  |  |  | 不符合 □ |  |  |  |  |  |  |
| 置零准确度 计量单位：kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 砝码L0 |  |  |  |  | 示值I0 |  |  |  |  |  | 附加载荷ΔL |  |  |  |  |  |  | 误差E0 |  |  |  |  |  |  |  | MPE |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 0.6 |  |  |  |  |  |  | -0.1 |  |  |  |  |  |  |  | ±0.25 |  |  |  |
| 除皮准确度 计量单位：kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 砝码L0 |  |  |  |  | 示值I0 |  |  |  |  |  | 附加载荷ΔL |  |  |  |  |  |  | 误差E0 |  |  |  |  |  |  |  | MPE |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | ±0.25 |  |  |  |
| 是否使用替代法：是 否☑ ； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 称量； 零点跟踪： 运行 不运行 超出工作范围☑ ； 计量单位：kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 载荷 L |  | 示 值 ↓ I ↑ |  |  |  |  |  |  | 附加载荷 ↓ ΔL ↑ |  |  |  |  | 误 差 ↓ E ↑ |  |  |  |  | 修正误差 ↓ Ec ↑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MPE |
| *10 |  | *10 |  |  | 10 |  |  |  | *0.6 |  | 0.6 |  |  | *-0.1 |  |  |  | -0.1 | / |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | ±0.5 |
| 20 |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 0.6 |  | 0.6 |  |  | -0.1 |  |  |  | -0.1 | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | ±0.5 |
| 500 |  | 500 |  |  | 500 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 | +0.1 |  |  |  |  | +0.1 |  |  |  |  | ±0.5 |
| 2000 |  | 2000 |  |  | 2000 |  |  |  | 0.9 |  | 0.9 |  |  | -0.4 |  |  |  | -0.4 | -0.3 |  |  |  |  | -0.3 |  |  |  |  | ±1.0 |
| 3000 |  | 3000 |  |  | / |  |  |  | 1.0 |  | / |  |  | -0.5 |  |  |  | / | -0.4 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | ±1.5 |
| 除皮后的称量； 零点跟踪：运行 不运行超出工作范围☑ ； 计量单位：kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 载荷 L |  | 示 值 ↓ I ↑ |  |  |  |  |  |  |  | 附加载荷 ↓ ΔL ↑ |  |  |  |  | 误 差 ↓ E ↑ |  |  |  |  |  | 修正误差 ↓ Ec ↑ |  |  |  |  |  |  |  | MPE |
| *10 |  | *10 |  |  |  | 10 |  |  |  | *0.6 |  | 0.6 |  |  | *-0.1 |  |  | -0.1 |  |  | / |  |  |  | 0.0 |  |  |  | ±0.5 |
| 20 |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 0.6 |  | 0.6 |  |  | -0.1 |  |  | -0.1 |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  | ±0.5 |
| 500 |  | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  | +0.1 |  |  |  | +0.1 |  |  |  | ±0.5 |
| 1000 |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 0.9 |  | 0.9 |  |  | -0.4 |  |  | -0.4 |  |  | -0.3 |  |  |  | -0.3 |  |  |  | ±1.0 |
| 1500 |  | 1500 |  |  |  | / |  |  |  | 0.8 |  | / |  |  | -0.3 |  |  | / |  |  | -0.2 |  |  |  | / |  |  |  | ±1.0 |
| 重复性： 零点跟踪：运行☑ 不运行 超出工作范围 ； 计量单位：kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 次数 | 载荷 L |  |  |  |  |  | 示值 I |  |  |  |  | 附加载荷 ΔL |  |  |  |  | 误差 E |  |  |  |  | 重复性 ER |  |  |  |  |  | ¦ MPE ¦ |  |
| 1 | 1500 |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  | 0.8 |  |  |  |  | -0.3 |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  |  | 1.0 |  |
| 2 | 1500 |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  | 0.8 |  |  |  |  | -0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1500 |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  | 0.7 |  |  |  |  | -0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏载 ； 零点跟踪： 运行 不运行 超出工作范围☑； 计量单位：kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 位置 |  |  | 载荷 L |  |  |  |  | 示值 I |  |  |  |  | 附加载荷 ΔL |  |  |  | 误差 E |  |  |  | 修正误差 Ec |  |  |  |  |  | MPE |  |  |
|  |  |  | *10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 0.6 |  |  |  | *-0.1 |  |  |  | / |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 1 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 0.8 |  |  |  | -0.3 |  |  |  | -0.2 |  |  |  |  |  | ±1.0 |  |  |
| 2 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 0.7 |  |  |  | -0.2 |  |  |  | -0.1 |  |  |  |  |  | ±1.0 |  |  |
| 3 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 0.7 |  |  |  | -0.2 |  |  |  | -0.1 |  |  |  |  |  | ±1.0 |  |  |
| 4 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  | +0.1 |  |  |  | +0.2 |  |  |  |  |  | ±1.0 |  |  |
| 鉴别力 计量单位：kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 载 荷 L |  |  | 示 值 I |  |  |  |  | 移去载荷 ΔL |  |  |  |  | 加1/10d |  |  |  | 附加载荷 = 1.4d |  |  | 示 值 I1 |  |  |  |  |  |  | I1 – I |  |  |
| 21 |  |  | 21 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | -.1 |  |  |  | 1.4 |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1501 |  |  | 1501 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | -.1 |  |  |  | 1.4 |  |  | 1502 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 3001 |  |  | 3001 |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | -.1 |  |  |  | 1.4 |  |  | 3002 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |