《仓储货物输送称重系统校准规范》试验报告

《仓储货物输送称重系统校准规范》起草小组

2026年4月17日

仓储货物输送称重系统校准试验报告

# 一、目的

# 通过对有代表性的仓储货物输送称重系统进行试验的方法，验证《仓储货物输送称重系统校准规范》的科学性、合理性和可行性。

# 二、验证方法

# 在校准规范制定过程中，起草小组做了大量的试验，为规范的制定积累了充足的试验数据和测试经验，使规范得以顺利制定完成。为验证该校准规范的科学性、合理性和可行性，选取具有代表性的仓储货物输送称重系统，由起草单位依据校准规范逐条进行试验，并依据规范附录所提供的校准记录格式出具校准记录，进行不确定度评定。

# 三、试验数据分析

# 1.对规范中第5条计量特性、第6条校准条件进行了逐项检查，被测仓储货物输送称重系统完全符合要求。通过检查认为，规范所规定的计量特性要求能够涵盖仓储货物输送称重系统的技术要求，校准条件内容完整、充分，且容易满足。

# 2.采用规范中的校准方法实际完成了质量示值误差的校准项目，认为规范所规定的校准项目要求完整、充分；校准方法严谨可靠，且充分考虑了被校仓储货物输送称重系统的特性，具有较强的可操作性。校准完成后，校准结构完整准确，能够实现对仓储货物输送称重系统各项计量性能的考核。

# 四、试验验证结论

# 经验证，本校准规范所规定的计量特性、校准条件、校准项目和校准方法能够符合仓储货物输送称重系统的校准要求，各项要求充分、合理，校准方法严谨、可行，校准规范具备了科学性、合理性和可行性。依据本规范对仓储货物输送称重系统进行定期校准能够保证仓储货物输送称重系统的计量性能准确可靠。

# 附件 1

# 校准原始记录1

原始记录编号：     001

| 委托单位 | 梅特勒-托利多（常州）测量技术有限公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托方地址 | 常州市新北区太湖西湖111号 |  |  |  |  |  |
| 仪器名称 | 仓储货物输送称重系统 | 型号规格 | / | 出厂编号 |  | / |
| 最大秤量 | 30kg | 分度值 | 10g | 设备编号 |  | / |
| 制造厂 | 梅特勒-托利多 |  |  |  |  |  |
| 环境温度 | 14℃ | 相对湿度 | 51% | 校准日期 |  | 2025.12.10 |
| 校准地点 | 试验现场 |  |  |  |  |  |
| 校准依据 | JJF XXXX-202X《仓储货物输送称重系统校准规范》 |  |  |  |  |  |
| 校准员 | 刘铮 |  | 核验员 |  | 徐晓峰 |  |

校准设备：

| 名称/编号 | 测量范围 | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 | 证书编号 | 有效期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 砝码/--- | --- | F2等级 | --- | --- |

1.示值误差

| 载荷L (kg) | 示值I (kg) | 附加载荷ΔL (g) | 误差E (g) | 扩展不确定度U （k=2）(g) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.2 | 0.20 | 6 | -1 | 2 |
| 5 | 5.00 | 8 | -3 | 2 |
| 15 | 15.00 | 8 | -3 | 3 |
| 20 | 20.00 | 10 | -5 | 3 |
| 30 | 30.00 | 11 | -6 | 4 |

2.重复性

| 次数 | 载荷L (kg) | 示值I (kg) | 附加载荷ΔL (g) | 误差E (g) | 重复性ER(g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 | 15.00 | 8 | -3 | 2 |
| 2 |  | 15.00 | 9 | -4 |  |
| 3 |  | 15.00 | 10 | -5 |  |
| 4 |  | 15.00 | 8 | -3 |  |
| 5 |  | 15.00 | 10 | -5 |  |
| 6 |  | 15.00 | 9 | -4 |  |

- 同一载荷在不同位置的质量示值偏差

| 位置 | 载荷L (kg) | 示值I (kg) | 附加载荷ΔL (g) | 误差ELi (g) | ¦ELi¦max (g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 10.00 | 7 | -2 | 2 |
| 2 |  | 10.00 | 7 | -2 |  |
| 3 |  | 10.00 | 6 | -1 |  |

# 附件 2

# 校准原始记录2

原始记录编号：     002

| 委托单位 | 梅特勒-托利多（常州）测量技术有限公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托方地址 | 常州市新北区太湖西湖111号 |  |  |  |  |  |
| 仪器名称 | 仓储货物输送称重系统 | 型号规格 | / | 出厂编号 |  | / |
| 最大秤量 | 60kg | 分度值 | 20g | 设备编号 |  | / |
| 制造厂 | 梅特勒-托利多 |  |  |  |  |  |
| 环境温度 | 17℃ | 相对湿度 | 53% | 校准日期 |  | 2026.3.3 |
| 校准地点 | 试验现场 |  |  |  |  |  |
| 校准依据 | JJF XXXX-202X《仓储货物输送称重系统校准规范》 |  |  |  |  |  |
| 校准员 | 徐晓峰 |  | 核验员 |  | 刘铮 |  |

校准设备：

| 名称/编号 | 测量范围 | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 | 证书编号 | 有效期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 砝码/--- | --- | F2等级 | --- | --- |

1.示值误差

| 载荷L (kg) | 示值I (kg) | 附加载荷ΔL (g) | 误差E (g) | 扩展不确定度U （k=2）(g) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.4 | 0.40 | 12 | -2 | 4 |
| 10 | 10.00 | 16 | -6 | 4 |
| 30 | 30.00 | 18 | -8 | 5 |
| 40 | 40.00 | 20 | -10 | 6 |
| 60 | 60.00 | 20 | -10 | 8 |

2.重复性

| 次数 | 载荷L (kg) | 示值I (kg) | 附加载荷ΔL (g) | 误差E (g) | 重复性ER(g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30 | 30.00 | 16 | -6 | 4 |
| 2 |  | 30.00 | 18 | -8 |  |
| 3 |  | 30.00 | 16 | -6 |  |
| 4 |  | 30.00 | 14 | -4 |  |
| 5 |  | 30.00 | 16 | -6 |  |
| 6 |  | 30.00 | 18 | -8 |  |

- 同一载荷在不同位置的质量示值偏差

| 位置 | 载荷L (kg) | 示值I (kg) | 附加载荷ΔL (g) | 误差ELi (g) | ¦ELi¦max (g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 20.00 | 12 | -2 | 4 |
| 2 |  | 20.00 | 14 | -4 |  |
| 3 |  | 20.00 | 14 | -4 |  |

# 附件 3

# 校准原始记录3

原始记录编号：     003

| 委托单位 | 梅特勒-托利多（常州）测量技术有限公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托方地址 | 常州市新北区太湖西湖111号 |  |  |  |  |  |
| 仪器名称 | 仓储货物输送称重系统 | 型号规格 | / | 出厂编号 |  | / |
| 最大秤量 | 100kg | 分度值 | 50g | 设备编号 |  | / |
| 制造厂 | 梅特勒-托利多 |  |  |  |  |  |
| 环境温度 | 19℃ | 相对湿度 | 54% | 校准日期 |  | 2026.3.4 |
| 校准地点 | 试验现场 |  |  |  |  |  |
| 校准依据 | JJF XXXX-202X《仓储货物输送称重系统校准规范》 |  |  |  |  |  |
| 校准员 | 刘铮 |  | 核验员 |  | 徐晓峰 |  |

校准设备：

| 名称/编号 | 测量范围 | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 | 证书编号 | 有效期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 砝码/--- | --- | F2等级 | --- | --- |

1.示值误差

| 载荷L (kg) | 示值I (kg) | 附加载荷ΔL (g) | 误差E (g) | 扩展不确定度U （k=2）(g) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5 | 0.50 | 20 | 5 | 9 |
| 1 | 1.00 | 15 | 10 | 9 |
| 25 | 25.00 | 10 | 10 | 10 |
| 50 | 50.00 | 10 | 15 | 12 |
| 100 | 100.00 | 5 | 20 | 17 |

2.重复性

| 次数 | 载荷L (kg) | 示值I (kg) | 附加载荷ΔL (g) | 误差E (g) | 重复性ER(g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 50.00 | 20 | 5 | 10 |
| 2 |  | 50.00 | 15 | 10 |  |
| 3 |  | 50.00 | 10 | 15 |  |
| 4 |  | 50.00 | 15 | 10 |  |
| 5 |  | 50.00 | 10 | 15 |  |
| 6 |  | 50.00 | 10 | 15 |  |

- 同一载荷在不同位置的质量示值偏差

| 位置 | 载荷L (kg) | 示值I (kg) | 附加载荷ΔL (g) | 误差ELi (g) | ¦ELi¦max (g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40 | 40.00 | 20 | 5 | 10 |
| 2 |  | 40.00 | 15 | 10 |  |
| 3 |  | 40.00 | 15 | 10 |  |