《仓储货物输送称重系统校准规范》不确定度评定报告

《仓储货物输送称重系统校准规范》起草小组

2026年4月17日

仓储货物输送称重系统测量结果不确定度评定方法及示例

1 测量方法

1.1  测量对象：仓储货物输送称重系统；

1.2  测量标准：砝码或标准质量块；

1.3  测量依据：JJF XXXX-202X《仓储货物输送称重系统校准规范》；

1.4  环境条件：（0~40）℃。

1.5  测量过程：在规定的环境条件下，用标准器对称重系统进行校准，分别测定各校准点称量的示值误差。

2  测量模型

2.1  建模

根据《仓储货物输送称重系统校准规范》中的要求和称量方法，建立测量模型：

（1）

式中：

E——化整前的误差，kg或g、t；

P——化整前的示值，kg或g、t；

I——示值，kg或g、t；

L——载荷，kg或g、t；

ΔL——附加载荷，kg或g、t；

当称重系统具备扩展指示装置且在校准中使用时，上述公式可直接简化为E=I-L。

如果称重系统不具备扩展指示装置，采用（1）式计算误差，考虑不确定度评定时，0.5d为常量，不产生不确定度分量，ΔL为附加砝码，相对I和L至少小一个数量级，也可忽略，因此对于称重系统的测量误差，进行不确定评定的测量模型为：

(2)

2.2  方差传递公式

(3)

2.3  方差和灵敏系数

I的灵敏系数：

c1 = ∂E/ ∂I =1                           (4)

L的灵敏系数：

c2 = ∂E/ ∂L =-1                         (5)

因此

(6)

3  不确定度的分量评定

不确定度来源主要包括：

——测量重复性引入的标准不确定度u1 ;

——称重系统分辨力引入的标准不确定度u2 ;

——同一载荷在不同位置的示值偏差引入的标准不确定度u3 ;

——标准器引入的标准不确定度u4。

4  标准不确定度评定

4.1  重复性引入的不确定度u1

重复性引入的标准不确定采用A类不确定度的评定方法，由极差法确定：

(7)

式中：

ER——重复性，kg、g或t；

C——极差系数。

4.2  称重系统分辨力引入的不确定度为u2

称重系统分辨力为d，服从均匀分布，，则其标准不确定度u2为：

(8)

4.3  同一载荷在不同位置的示值偏差引入的标准不确定度u3

取三个不同位置的示值偏差绝对值最大值，每个称量点对应的不同位置的示值偏差与该称量点的试验载荷标准值成比例，假设为均匀分布，，则其标准不确定度u3为：

(9)

式中：

I——示值，kg或g、t；

|ELi|max——同一载荷在不同位置的示值偏差绝对值最大值，kg或g、t；

Lel——同一载荷在不同位置的载荷标准值，kg或g、t。

4.4  由标准器引入的不确定度u3

标准器的最大允许误差为其区间半宽度，服从均匀分布，其标准不确定度u4为：

(10)

4.5  标准不确定度汇总

标准不确定度分量汇总见表1。

表 1 标准不确定度分量汇总表

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 灵敏系数 |
| --- | --- | --- |
| u1 | 测量重复性 | c1=1 |
| u2 | 称重系统分辨力 |  |
| u3 | 同一载荷在不同位置的示值偏差 |  |
| u4 | 标准器 | c2=-1 |

5  合成标准不确定度uc(E)

上述标准不确定分量均不相关，则合成不确定度为：

(11)

6  扩展不确定度

取包含因子k=2，则扩展不确定度为：

(12)

7  评定示例

7.1  校准对象

以最大量程100kg，分度值d为50g的仓储货物输送称重系统为校准对象，进行测量不确定度评定。

7.2  称量点选取

选取试验载荷为50kg称量点进行评定。

7.2.1  重复性引入的不确定度u1

用50kg标准砝码对称重系统重复测量6次得到实测值如表2所示：

表D.1  重复性实测数据

| 示值（kg） |  |  |  |  |  | 重复性（g） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 50.005 | 50.010 | 50.015 | 50.010 | 50.015 | 50.015 | 10 |

根据公式（7）重复性引入的标准不确定u1：

7.2.2  称重系统分辨力引入的不确定度分量u2

称重系统分辨力d=50g，扩展显示5g，服从均匀分布，，根据公式（8）分辨力引入的不确定度u2为：

7.2.3  同一载荷在不同位置的示值偏差引入的标准不确定度u3

按照用同一载荷在不同位置的载荷标准值Lel=40kg确定载荷在不同位置的示值偏差绝对值最大值|ELi|max，得到实测值如表3所示。

表3  同一载荷在不同位置的示值偏差

| 位置 | 载荷L (kg) | 示值I (kg) | 误差ELi (g) | ¦ELi¦max (g) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40 | 40.005 | 5 | 10 |
| 2 |  | 40.010 | 10 |  |
| 3 |  | 40.010 | 10 |  |

根据公式（9）同一载荷在不同位置的示值偏差引入的不确定度u3为：

7.2.4  标准砝码引入的不确定度分量u4

根据JJG 99-2022《砝码》，50kg F2等级砝码最大允差为0.76g，根据公式（10）标准器引入的不确定度不确定度u3为：

7.2.5  合成标准不确定度计算

合成标准不确定度用公式（11）计算如下：

7.2.6  扩展不确定度

取包含因子k=2，称重系统50kg载荷点的扩展不确定度为：