《车载（液压升降）秤校准规范》

试验报告

《车载（液压升降）秤校准规范》起草小组

2025年7月

一、试验目的

通过对有代表性的车载（液压升降）秤进行试验的方法，验证《车载（液压升降）秤校准规范》的科学性、合理性和可行性。

二、试验依据：

本试验依据《车载（液压升降）秤校准规范》中的相关要求进行。

三、使用的主要测量标准及其他设备：

见校准记录

四、试验环境

常温常湿

五、试验方法

起草小组做了大量的试验，为校准规范的制定积累了充足的试验数据和经验，使校准规范得以顺利制定完成。现在，校准规范已基本制定完毕，为验证其科学性、合理性和可行性，选取了两种规格的车载（液压升降）秤进行校准试验，分别对其称量示值误差、液压升降称量示值误差和重复性进行测试，并依据本校准规范附录A所提供的校准记录格式记录测试数据。

车载（液压升降）秤校准原始记录（1）

| 委托单位 |  |  | 太原晶通传感计控有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托方地址 |  |  | 太原市小店区长治路303号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器名称 |  |  | 车载（液压升降）秤 |  |  | 型号规格 |  |  |  | / |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  | 01 |  |  |  |
| 制造单位 |  |  | 廊坊聚光专用车辆制造厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小秤量 |  |  |  | 20kg |  |  |  |
| 最大载重重量 |  |  | 2000kg |  |  | 最大举重重量 |  |  |  | 1400kg |  |  |  | 分度值 |  |  |  | 1kg |  |  |  |
| 校准地点 |  |  | 交城县夏家营村南307国道旁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准日期 |  |  | 2025.4.28 |  |  |  |  |  |  | 环境条件 |  |  |  | 24.2 ℃ 42 %RH |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准依据 |  |  | JJFXXXX-XXXX车载（液压升降）秤校准规范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准员 |  |  | 康俊鹏 |  |  |  |  |  |  | 核验员 |  |  |  | 卜晓雪 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要计量 标准器 |  |  | 名称 | 测量范围 |  |  |  |  | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |  | 有效期至 |  |  |
|  |  |  | 砝码 | 1mg~50kg |  |  |  |  | M1等级 |  |  |  |  | JDZL202402818 |  |  |  |  | 2025.8.31 |  |  |
|  |  |  | 砝码 | 5kg~1000kg |  |  |  |  | M1等级 |  |  |  |  | JDZL202402819 |  |  |  |  | 2025.8.31 |  |  |
|  |  |  | 砝码 | 100kg~30t |  |  |  |  | M1等级 |  |  |  |  | JDZL202403375 |  |  |  |  | 2025.11.1 |  |  |
| 1.称量示值误差 单位：kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 载荷L |  | 示值I |  |  |  | 附加载荷ΔL |  |  |  | 误差E |  |  | 修正误差Ec |  |  |  | 扩展不确定度U（k=2） |  |  |  |  |
| * 10 |  | 10 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.1 |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 20 |  | 20 |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  |
| 1000 |  | 1000 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.3 |  |  | 0.2 |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  |
| 2000 |  | 2001 |  |  |  | 0.7 |  |  |  | 0.8 |  |  | 0.7 |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  |
| 2.液压升降称量示值误差 单位：kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 位置 | 载荷L |  |  |  | 示值I |  |  | 附加载荷ΔL |  |  |  | 误差E |  |  |  | 修正误差Ec |  |  |  |  | 扩展不确定度U（k=2） |
| 1/2高度 | * 10 |  |  |  | 10 |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | / |  |  |  |  | / |
|  | 700 |  |  |  | 700 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  | 1.2 |
| 3.重复性 单位：kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 次数 |  | 载荷L |  |  |  |  | 示值I |  |  |  | 附加载荷ΔL |  |  |  | 误差E |  |  |  |  | 重复性ER |  |
| 1 |  | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 0.1 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  |

车载（液压升降）秤校准原始记录（2）

| 委托单位 |  |  | 太原晶通传感计控有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托方地址 |  |  | 太原市小店区长治路303号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器名称 |  |  | 车载（液压升降）秤 |  |  | 型号规格 |  |  |  | / |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  | 02 |  |  |  |
| 制造单位 |  |  | 廊坊聚光专用车辆制造厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小秤量 |  |  |  | 20kg |  |  |  |
| 最大载重重量 |  |  | 2000kg |  |  | 最大举重重量 |  |  |  | 1600kg |  |  |  | 分度值 |  |  |  | 1kg |  |  |  |
| 校准地点 |  |  | 交城县夏家营村南307国道旁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准日期 |  |  | 2025.4.28 |  |  |  |  |  |  | 环境条件 |  |  |  | 24.2 ℃ 42 %RH |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准依据 |  |  | JJFXXXX-XXXX车载（液压升降）秤校准规范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准员 |  |  | 康俊鹏 |  |  |  |  |  |  | 核验员 |  |  |  | 卜晓雪 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要计量 标准器 |  |  | 名称 | 测量范围 |  |  |  |  | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |  | 有效期至 |  |  |
|  |  |  | 砝码 | 1mg~50kg |  |  |  |  | M1等级 |  |  |  |  | JDZL202402818 |  |  |  |  | 2025.8.31 |  |  |
|  |  |  | 砝码 | 5kg~1000kg |  |  |  |  | M1等级 |  |  |  |  | JDZL202402819 |  |  |  |  | 2025.8.31 |  |  |
|  |  |  | 砝码 | 100kg~30t |  |  |  |  | M1等级 |  |  |  |  | JDZL202403375 |  |  |  |  | 2025.11.1 |  |  |
| 1.称量示值误差 单位：kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 载荷L |  | 示值I |  |  |  | 附加载荷ΔL |  |  |  | 误差E |  |  | 修正误差Ec |  |  |  | 扩展不确定度U（k=2） |  |  |  |  |
| * 10 |  | 10 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.0 |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 20 |  | 20 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  |
| 1000 |  | 1000 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  |
| 2000 |  | 2001 |  |  |  | 0.8 |  |  |  | 0.7 |  |  | 0.7 |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  |
| 2.液压升降称量示值误差 单位：kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 位置 | 载荷L |  |  |  | 示值I |  |  | 附加载荷ΔL |  |  |  | 误差E |  |  |  | 修正误差Ec |  |  |  |  | 扩展不确定度U（k=2） |
| 1/2高度 | * 10 |  |  |  | 10 |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.0 |  |  |  | / |  |  |  |  | / |
|  | 800 |  |  |  | 800 |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 1.2 |
| 3.重复性 单位：kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 次数 |  | 载荷L |  |  |  |  | 示值I |  |  |  | 附加载荷ΔL |  |  |  | 误差E |  |  |  |  | 重复性ER |  |
| 1 |  | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.0 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  |  |  |

六、试验结论

经验证，本校准规范所规定的校准方法能够满足车载（液压升降）秤的校准需求，技术要求合理，校准方法严谨可行，具备良好的科学性、合理性与可操作性。依据本规范开展车载（液压升降）秤校准工作，能够有效保障其计量性能准确可靠。

车载（液压升降）秤校准规范起草小组

2025年5月