车载（液压升降）秤校准规范

测量不确定度评定报告

《车载（液压升降）秤校准规范》起草小组

2025年5月

车载（液压升降）秤测量结果不确定度评定方法

C.1  测量方法

C.1.1  测量对象：车载（液压升降）秤；

C.1.2  测量标准：标准砝码；

C.1.3  测量依据：JJF XXXX-202X《车载（液压升降）秤校准规范》；

C.1.4  环境条件：（-10~+40）℃，相对湿度：≤85%；

C.1.5  测量过程：在规定的环境条件下，用砝码对车载（液压升降）秤进行校准，分别测定各校准点称量的示值误差。

C.2  测量模型

C.2.1  建模

根据《车载（液压升降）秤校准规范》中的要求和称量方法，建立测量模型：

（C.1）

式中：

E——   化整前的误差，kg或g、t；

P——   化整前的示值，kg或g、t；

I——   示值，kg或g、t；

L——   载荷，kg或g、t；

ΔL——   附加载荷，kg或g、t；

当车载秤具备扩展指示装置且在校准中使用时，上述公式可直接简化为：

如果车载秤不具备扩展指示装置，采用（C.1）式计算误差，考虑不确定度评定时，0.5d为常量，不产生不确定度分量，ΔL为附加砝码，相对I和L至少小一个数量级，也可忽略，因此对于车载秤的测量误差，进行不确定评定的测量模型为：

（C.2）

C.2.2  方差和灵敏系数

C.2.2.1  方差公式

（C.3）

C.2.2.2  灵敏系数

I的灵敏系数：

（C.4）

L的灵敏系数：

（C.5）

因此：

（C.6）

C.3  不确定度的分量评定

不确定度来源主要包括：

a）重复性测量引入的标准不确定度u1；

b）车载秤分辨力引入的标准不确定度u2；

c）倾斜引入的标准不确定度u3；

d）标准砝码引入的标准不确定度u4。

C.4  标准不确定度评定

C.4.1  重复性测量引入的不确定度u1

重复性引入的标准不确定采用A类不确定度的评定方法，贝塞尔公式确定：

（C.7）

C.4.2  车载秤分辨力引入的不确定度为u2

车载秤分辨力为d，服从均匀分布，，则其标准不确定度u2为：

（C.8）

C.4.3  车载秤倾斜引入的不确定度为u3

车载秤在倾斜状态下，服从均匀分布，则其标准不确定度u3为：

（C.9）

C.4.4  标准砝码引入的不确定度u4

标准砝码的最大允许误差为其区间半宽度，服从均匀分布，其标准不确定度u4为：

（C.10）

C.4.5  标准不确定度汇总

标准不确定度分量汇总见表C.1。

表C.1 标准不确定度分量汇总表

| 标准不确定度分量u | 不确定度来源 | 灵敏系数 |
| --- | --- | --- |
| u1 | 重复性测量 | 1 |
| u2 | 车载秤分辨力 | 1 |
| u3 | 车载秤倾斜 | 1 |
| u4 | 标准砝码 | -1 |

C.4.6  合成标准不确定度

以上各不确定度分量均不相关，则合成标准不确定度为：

（C.11）

C.4.7  扩展不确定度

取包含因子k=2，则扩展不确定度U为：

（C.12）

车载（液压升降）秤测量不确定度评定示例

D.1  校准对象

以最大秤量为2 000 kg，分度值d为1 kg的车载（液压升降）秤为校准对象，进行测量不确定度评定。

D.2  称量点选取

选取试验载荷为1 000 kg称量点进行评定。

D.2.1  重复性引入的不确定度分量u1

10次测量的数据为1000.2 kg、1000.2 kg、1000.1 kg、1000.2 kg、1000.3 kg、1000.2 kg、1000.1 kg、1000.2 kg、1000.2 kg、1000.2 kg、根据公式（C.7）重复性引入的标准不确定度u1：

（D.1）

D.2.2车载秤分辨力引入的不确定度分量u2

车载秤的分辨力引入的不确定度分量可按均匀分布处理，，车载秤的分度值d=1 kg，通过逐个添加0.1d的小砝码，采用找闪变点的方法确定，根据公式（C.8）分辨力引入的不确定度u2为：

（D.2）

C.2.3  被检车载秤倾斜引入的不确定度分量u3

车载秤在倾斜状态下，其最大允许误差为±1 kg服从均匀分布，根据公式（C.9）倾斜引入的不确定度不确定度u3为：

（D.3）

C.2.4  标准砝码引入的不确定度分量u4

根据JJG 99-2022《砝码》检定规程，1 000 kg的M1等级砝码最大允许误差为±50 g，根据公式（C.10）标准器引入的不确定度不确定度u4为：

（D.4）

C.2.5  合成标准不确定度

合成标准不确定度用公式（C.11）计算如下：

（D.5）

C.2.6  扩展不确定度

取包含因子k=2，车载秤1 000 kg载荷点的扩展不确定度为：

（D.6）