中华人民共和国国家计量技术规范

JJF***-20**

机动式叉车秤校准规范

Calibration Specification of Mobile Forklift Scales

（征求意见稿）

20**-**-**发布                       20**-**-**实施

国家市场监督管理局 发 布

JJF***-20**

机动式叉车秤校准规范

Calibration Specification of

Mobile Forklift Scales

本规范经国家市场监督管理局于****年**月**日批准，并自20xx年**月**日起施行。

归  口 单 位：     全国衡器计量技术委员会

主要起草单位：

参加起草单位：

本规范委托全国衡器计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

参加起草人：

目   录

引   言	（Ⅲ）

1 范围	（1）

2 引用文件	（1）

3 术语和计量单位	（1）

3.1  术语	（1）

3.2  计量单位	（1）

4 概述	（1）

4.1  结构	（1）

4.2  原理	（2）

4.1  用途	（2）

5 计量特性	（2）

6   校准条件	（2）

6.1  环境条件	（2）

6.2  测量标准及其他设备	（2）

7  校准项目和校准方法	（3）

7.1  校准项目	（3）

7.2  校准方法	（3）

8  校准结果表达	（5）

9  复校时间间隔	（6）

附录 A   校准原始记录推荐格式	（7）

附录 B   校准证书内页推荐格式	（8）

附录 C   机动式叉车秤测量结果不确定度评定方法	（9）

附录 D   机动式叉车秤测量结果不确定度评定示例	..................................................（10）

引言

本规范根据JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》规定的规则编写。

本校准规范给出了机动式叉车秤的校准条件、校准项目、校准方法及不确定度评定。

本规范系首次发布。

机动式叉车秤校准规范

1  范围

本规范适用于机动式叉车秤的校准。

2  引用文件

本规范引用了下列文件：

JJG 539  数字指示秤

JJF 1181衡器计量名词术语及定义

JJF 1834  非自动衡器通用技术要求

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3  术语和计量单位

## 3.1  术语

JJF 1181《衡器计量名词术语及定义》界定的及以下术语和定义适用于本规范。

3.1.1机动式叉车秤mobile forklift scales

是采用油、气、电等能源机动运行的叉车秤，作为一种典型的可移动、可升降并可称重的一种专用电子秤。

## 3.2  计量单位

使用的计量单位应为国家法定计量单位，包括：吨（t）、千克（kg）、克（g）。

4  概述

本规范所指的机动式叉车秤（以下简称叉车秤），属于非自动衡器的一种称量型式。

## 4.1  结构

由称重传感器及配合工装、承载器、液压升降装置、称重指示装置、水平指示装置（可选）等组成。常见结构示意图如图1所示。

图1 机动式叉车秤结构示意图

## 4.2  原理

基于杠杆平衡原理，将被称物置于承载器上，称重传感器产生的电信号通过数据处理装置转换并计算，由称重指示装置显示出称重结果。

## 4.3  用途

广泛应用于各类的仓储、物流和生产内部控制等领域的称重计量。

5  计量特性

# 计量特性见表1。

表1 计量特性

| 校准项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 示值误差 | ±1.5d |
| 仰角/倾角变化的示值误差 | ±1.5d |
| ## 变换行驶速度后的示值误差 | ±2.0d |

注：以上所有计量特性指标不用于合格性判定，仅提供参考。

6  校准条件

6.1 环境条件

6.1.1 环境温度：（-10～40）℃，温度变化一般不超过5℃/h。

6.1.2 相对湿度：≤85%。

6.2测量标准及其他设备

6.2.1标准砝码

应符合JJG 99的计量要求，其准确度等级应不低于M1等级。同时，具备符合化整误差消除所用闪变点法使用的相应等级的附加砝码。

6.2.2  角度测量装置

测量范围±90°，最大允许误差±0.1°。

7  校准项目和校准方法

7.1  校准项目

称量示值误差

7.2  校准方法

7.2.1  校准前准备

7.2.1.1  检查被校叉车秤应具备规格型号、制造厂名、设备编号、最大秤量、最小秤量、分度值等标志。

7.2.1.2  检查叉车秤升降机构及叉车秤是否能正常工作。

7.2.1.3 叉车秤校准用行驶的场地，应与叉车秤平常运行范围内的场地保持一致，无需特别挑选平整度较好或较差的场地。

7.2.1.4 叉车秤行驶距离通常不少于200米。

## 7.2.1.5 预加载一次到接近最大秤量或确定的安全最大载荷，并记录倾斜角度，然后卸除全部载荷。

7.2.1.6  零点跟踪装置

## 校准期间，应检查零点跟踪装置是否运行。当需要时，可通过以下方式禁止零点跟踪装置运行。

## a）关闭零点跟踪装置；

## b）加载能让叉车秤示值处于零点跟踪范围之外（例如10d）质量的砝码。

7.2.2  化整误差的消除

如果叉车秤带有一个能够显示较小分度值（不大于0.2d）的数字指示装置或功能，则该装置可用于确定误差。如使用该装置，应在校准报告中予以说明。

（1）

式中：

I——示值，t、kg或g；

L——载荷标准值，t、kg或g。

对于不具备显示较小分度值（不大于0.2d）的叉车秤，可利用闪变点确定叉车秤在化整前的示值。

对于叉车秤上某一确定的载荷其示值为逐一加放0.1d的附加砝码，直至示值明显地增加了一个，变成（I+d）。所加的附加砝码为ΔL，化整前的示值为P，则P由下列公式给出：

（2）

式中：

P——化整前的示值，t、kg或g；

d——分度值，t、kg或g；

∆L——附加砝码值，t、kg或g。

化整前的误差为：

（3）

式中：

E ——化整前的误差，t、kg或g；

化整前的修正误差Ec为：

Ec= E - E0	（4）

式中：

Ec——化整前的修正误差，t、kg或g；

E0——零点或零点附近（如10d）的误差，t、kg或g；

示例：一台d=1 kg的叉车秤，加放500kg的载荷，示值为500kg。逐一加放100g的砝码，示值由500kg变为501kg时，附加砝码为600g，代入上述公式得：

P =（500+0.5-0.6）kg = 499.9 kg

因此，化整前的实际示值为499.9 kg，化整前的示值误差：

E=（499.9-500）kg = -0.1 kg

假如零点误差是E0=0.1kg，则修正误差为：

Ec= -0.1-（+0.1）=-0.2 kg

## 7.2.3  称量示值误差

## 在车身和叉齿处于水平条件下进行校准。按照用户的要求选取称量点。如用户无特殊要求，可以根据叉车秤的计量特性选取称量点进行校准，通常选取不少于3不同称量点，至少应包含最小秤量、最大秤量50%和最大秤量（或接近最大秤量）。

## 将砝码从零点增加至最大秤量，如被校叉车秤具备扩展指示装置各称量点的示值误差E按照公式（1）进行计算，不具备扩展指示装置叉车秤各称量点的示值误差E按照公式（3）进行计算。

注：1.在校准过程中加载砝码时，应逐渐的递增。

2.如果叉车秤具有自动置零和零点跟踪功能，此时应处于不运行状态。

## 7.2.4  仰角/倾角变化的示值误差

## 在叉齿接近最大仰角（通常不超过10度）和车身接近最大倾角（通常不超过3度）条件下进行校准，施加最大秤量（或接近最大秤量）载荷。

## 如被校叉车秤具备扩展指示装置的示值误差E按照公式（1）进行计算，不具备扩展指示装置叉车秤各称量点的示值误差E按照公式（3）进行计算。

## 7.2.5  变换行驶速度后的示值误差

在符合7.2.1.3和7.2.1.4条件下，施加最大秤量（或接近最大秤量）的载荷，最大时速（通常不超过10km/h）或接近最大时速行驶不少于200米后停止，各进行不少于3次称量。读数在每次示值达到稳定时进行。

变换行驶速度后的示值误差ER用公式（5）计算：

ER =Emax-Emin                        （5）

式中：

ER——变换行驶速度后的示值误差，kg、g或t；

Emax——多次加载中示值误差的最大值，kg、g或t；

Emin——多次加载中示值误差的最小值，kg、g或t；

注：1.每次称量时，零点应重新置零。

2.每次称量之间的加载前和卸载后不必确定其零点误差。

8  校准结果表达

校准结果应在校准证书上反映，校准证书应至少包括以下信息:

a)标题：“校准证书”；

b)实验室名称和地址；

c)进行校准的地点(如果实验室的地址不同)；

d)证书的唯一性标识(如编号)，每页及总页数的标识；

e)客户的名称和地址；

f)被校对象的描述和明确标识；

g)进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h)如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i)校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j)本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k)校准环境的描述；

l)校准结果及其测量不确定度的说明；

m)对校准规范的偏离的说明；

n)校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o)校准结果仅对被校对象有效的声明；

p)未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

原始记录和校准证书内页格式分别参见附录A和附录B。

9  复校时间间隔

由于复校时间间隔的长短是由被校叉车秤的使用情况、使用者、本身质量等诸多因素决定，因此，送校单位可根据实际情况自主决定复校时间间隔。建议复校时间间隔不超过一年。

___________________

# 附录 A

# 校准原始记录推荐格式

原始记录编号：

| 委托单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托方地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器名称 |  | 型号规格 |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |  |
| 制造单位 |  |  |  |  |  |  | 设备编号 |  |  |  |  |  |
| 最大秤量 |  | 分度值 |  |  |  |  | 准确度等级 |  |  |  |  |  |
| 校准地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准日期 |  | 环境温度 |  |  | ℃ |  | 相对湿度 |  |  |  | % |  |
| 校准依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准员 |  |  |  |  | 核验员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要计量标准器 | 名称/编号 |  |  | 测量范围/扩展不确定度 |  |  |  |  | 证书号/有效期 |  |  |  |
| 1.称量示值误差 单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 载荷L | 示值I | 附加载荷ΔL |  |  | 误差E |  | 修正误差Ec |  |  | 扩展不确定度U（k=2） |  |  |
| * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.仰角/倾角变化的示值误差 单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仰角角度： 倾斜角度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 位置 | 载荷L |  | 示值I |  |  | 附加载荷ΔL |  | 误差E |  |  |  | 修正误差Ec |
| 仰 角 | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 倾 斜 | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3.变换行驶速度后的示值误差 最大速度：（ km/h） 单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 次数 | 载荷L |  | 示值I |  |  | 附加载荷ΔL |  | 误差E |  |  |  | 误差ER |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录 B

# 校准证书内页推荐格式

# 校准结果

# Max=                   d=

# 1.称重示值误差

| 载荷L( ) | 示值I( ) | 修正误差Ec( ) | 扩展不确定度U( )，k=2 |
| --- | --- | --- | --- |

# 2.仰角/倾角变化的示值误差

| 位置 | 载荷L( ) | 示值I( ) | 修正误差Ec( ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 仰 角 |  |  |  |
| 倾 角 |  |  |  |

# 3.变换行驶速度后的示值误差

| 载荷L( ) | 示值I( ) | 修正误差Ec( ) | 误差ER |
| --- | --- | --- | --- |

# 附录 C

# 机动式叉车秤测量结果不确定度评定方法

C.1  概述

C.1.1  测量对象：机动式叉车秤；

C.1.2  测量标准：标准砝码；

C.1.3  测量依据：JJF XXX-202X《机动式叉车秤校准规范》；

C.1.4  环境条件：环境温度（-10~+40）℃、相对湿度≤85%；

C.1.5  测量过程：在规定的环境条件下，用砝码对叉车秤进行校准，分别校准各称量点的示值误差。

C.2  测量模型：

（C.1）

式中：

E——化整前的误差，t、kg、g；

P——化整前的示值，t、kg、g；

I——示值，t、kg、g；

L——载荷，t、kg、g；

ΔL——附加载荷，t、kg、g；

当叉车秤具备扩展指示装置且在校准中使用时，上述公式可直接简化为E=I-L。

C.3 方差和灵敏系数

方差公式：

灵敏系数：

化简公式为：

C.4  不确定度的分量评定

不确定度来源主要包括：

——重复性引入的标准不确定分量u1(I)（A类评定）；

——叉车秤分辨力引入的标准不确定度分量u2(I)（B类评定）；

——叉车秤仰角/倾角示值误差引入的标准不确定度分量u3(I)（B类评定）；

——叉车秤不同行驶速度后的示值重复性引入的标准不确定度分量u4(I)（B类评定）；

——砝码引入的标准不确定度分量u(L)（B类评定）。

C.4.1 叉车秤示值引入的标准不确定度u(I)

C.4.1.1 叉车秤测量示值误差引入的标准不确定度 u1(I)

采用A类不确定度的评定方法，由极差法确定：

u1I=ERC                              （C.2）

C.4.1.2 叉车秤分辨力引入的不确定度为u2(I)

叉车秤分辨力为d，服从均匀分布，包含因子，则其标准不确定度：

u2I=0.1d23=0.029d                        （C.3）

C.4.1.3叉车秤仰角/倾角变化后示值误差引入的标准不确定度分量u3(I)

载荷在不同仰角/倾角示值偏差与载荷值成比例，假设为均匀分布，其标准不确定度为：

u3I=IDL/2Lel3                           （C.4）

式中：

I  ——示值，kg或g；

DL——载荷在不同仰角/倾角示值最大值与最小值之差，kg或g；

Lel ——试验载荷标准值，kg或g。

C.4.1.4叉车秤变换行驶速度后的示值重复性引入的标准不确定度分量u4(I)

叉车秤在不同行驶速度后的示值重复性为ER，服从均匀分布，包含因子，则其标准不确定度：

u4I=ER23                              （C.5）

C.4.2  由标准砝码引入的不确定度u(L)

砝码的最大允许误差为其区间半宽度，服从均匀分布，包含因子，其标准不确定为：

uL=MPE3                              （C.6）

C.4.3  标准不确定度分量表

各标准不确定度分量见表C.1。

表C.1标准不确定度分量表

| 不确定度分量 | 不确定度来源 | 评定方法 | 标准不确定度 | 灵敏系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 重复性 | A | ERC | 1 |
|  | 分辨力 | B | d23 | 1 |
|  | 叉车秤仰角/倾角变化后示值误差 | B | IDL/2Lel3 | 1 |
|  | 叉车秤变换行驶速度后的示值误差 | B |  | 1 |
|  | 标准砝码 | B | MPE/3 | -1 |

C.5  合成标准不确定度

以上各不确定度分量不相关，合成标准不确定度为：

ucE=u12I+u22I+u32I+u42I+u2(L)             （C.7）

C.6  扩展不确定度

取包含因子k=2，则扩展不确定度U为：

U=kucE                               （C.8）

附录D

机动式叉车秤测量不确定度评定示例

D.1  校准对象

以最大量程1000 kg，分度值d为1 kg，分度数n为1000的叉车秤为校准对象，进行测量不确定度评定。

D.2  称量点选取

选取试验载荷为1000 kg称量点进行评定。

D.2.1  叉车秤测量示值误差引入的不确定度分量u1(I)

用1000 kg砝码对叉车秤测量3次得到实测值：1000.3 kg、1000.5 kg、1000.5 kg，引入的标准不确定度为：

u1I=ERC=0.21.69≈0.118 kg                           （D.1）

D.2.2 叉车秤分辨力引入的不确定度分量u2(I)

对于实际分度值d=1 kg的秤，半宽为0.5 kg，服从均匀分布，包含因子；由于叉车秤的示值误差校准过程是通过逐个添加0.1d的小砝码，采用找闪变点的方法确定，因此:

u2I=0.1d23=0.029d=0.029 kg                 （D.2）

D.2.3叉车秤仰角/倾角变化后示值误差引入的标准不确定度分量u3(I)

该不确定度分量符合均匀分布，按照规范7.2.4方法用试验载荷Lel=1000 kg确定载荷在不同仰角/倾角最大值与最小值之差DL=1.3kg，由公式（C.4）确定：

u3I=1001.0×1.32×1000×3≈0.375kg                     （D.3）

D.2.4叉车秤变化行驶速度后的示值误差引入的标准不确定度分量u4(I)

按照规范7.2.5确定叉车秤在不同行驶速度后的示值重复性为ER=1.5kg，服从均匀分布，包含因子，则其标准不确定度：

u4I=ER23≈0.433 kg                         （D.4）

D.2.5由砝码引入的不确定度分量uL

以1000kg载荷点为例，根据JJG 99-2022《砝码》，1000kg M1等级砝码最大允差为50g，因此:

uL=0.029 kg                             （D.5）

D.2.6  合成标准不确定度

合成标准不确定度用公式（C.11）计算如下：

ucE=u12I+u22I+u32I+u42I+u2(L)≈0.216kg         （D.6）

D.2.7  扩展不确定度

取k=2，叉车秤1000kg载荷点的扩展不确定度为：

U=kucE≈0.5 kg                      （D.7）

JJF***—***