《机动式叉车秤校准规范》试验报告

《机动式叉车秤校准规范》起草小组

2026年4月

机动式叉车秤校准规范试验报告

# 一、目的

# 通过对有代表性的机动式叉车秤进行试验的方法，验证《机动式叉车秤校准规范》的科学性、合理性和可行性。

# 二、验证方法

# 在校准规范制定过程中，起草小组做了大量的试验，为规范的制定积累了充足的试验数据和测试经验，使规范得以顺利制定完成。为验证该校准规范的科学性、合理性和可行性，选取具有代表性的机动式叉车秤，由起草单位依据校准规范逐条进行试验，并依据规范附录所提供的校准记录格式出具校准记录，进行不确定度评定。

# 三、试验数据分析

# 1.对规范中第5条计量特性、第6条校准条件进行了逐项检查，被测机动式叉车秤完全符合要求。通过检查认为，规范所规定的计量特性要求能够涵盖机动式叉车秤的技术要求，校准条件内容完整、充分，且容易满足。

# 2.采用规范中的校准方法实际完成了示值误差的校准项目，认为规范所规定的校准项目要求完整、充分；校准方法严谨可靠，且充分考虑了被校机动式叉车秤的特性，具有较强的可操作性。校准完成后，校准结构完整准确，能够实现对机动式叉车秤各项计量性能的考核。

# 四、试验验证结论

# 经验证，本校准规范所规定的计量特性、校准条件、校准项目和校准方法能够符合机动式叉车秤的校准要求，各项要求充分、合理，校准方法严谨、可行，校准规范具备了科学性、合理性和可行性。依据本规范对机动式叉车秤进行定期校准能够保证机动式叉车秤的计量性能准确可靠。

# 附录 A

# 校准原始记录推荐格式

原始记录编号：001

| 委托单位 | 梅特勒-托利多常州有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托方地址 | 常州市新北区太湖西湖111号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器名称 | 机动式叉车秤 | 型号规格 |  | VFS120-1.5-Ⅱ-1000 |  | 出厂编号 |  |  |  | \ |  |
| 制造单位 | 梅特勒-托利多 |  |  |  |  | 设备编号 |  |  |  | \ |  |
| 最大秤量 | 1500kg | 分度值 |  | 1kg |  | 准确度等级 |  |  |  | \ |  |
| 校准地点 | 试验场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准日期 | 2025.12.12 | 环境温度 |  | 11℃ |  | 相对湿度 |  |  |  | 53% |  |
| 校准依据 | JJF XXX-20XX机动式叉车秤校准规范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准员 | 裴春雷 |  |  | 核验员 |  | 刘炜 |  |  |  |  |  |
| 主要计量标准器 | 名称/编号 |  | 测量范围/扩展不确定度 |  |  |  |  | 证书号/有效期 |  |  |  |
|  | (0~4000)kg |  | M1等级 |  |  |  |  | M2025-30175431/2026.6.16 |  |  |  |
| 1.称量示值误差 单位：kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 载荷L | 示值I | 附加载荷ΔL |  | 误差E |  | 修正误差Ec |  |  | 扩展不确定度U（k=2） |  |  |
| *10 | 10 | 0.5 |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.8 |  |  |
| 20 | 20 | 0.4 |  | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 0.8 |  |  |
| 500 | 500 | 0.3 |  | 0.2 |  | 0.2 |  |  | 0.8 |  |  |
| 1000 | 1000 | 0.1 |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  | 0.8 |  |  |
| 1500 | 1501 | 0.9 |  | 0.6 |  | 0.6 |  |  | 0.8 |  |  |
| \ | \ | \ |  | \ |  | \ |  |  | \ |  |  |
| 2.仰角/倾角变化的示值误差 单位：kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仰角角度： 倾斜角度：仰角8° 倾角2° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 位置 | 载荷L | 示值I |  |  | 附加载荷ΔL |  | 误差E |  |  |  | 修正误差Ec |
| 仰 角 | *1500 | 1500 |  |  | 0.2 |  | 0.3 |  |  |  | 0.3 |
| 倾 斜 | *1500 | 1501 |  |  | 0.9 |  | 0.6 |  |  |  | 0.6 |
| ## 3.变换行驶速度后的示值误差 最大速度：（ 10km/h） 单位：kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 次数 | 载荷L | 示值I |  |  | 附加载荷ΔL |  | 误差E |  |  |  | 误差ER |
| 1 | 1000 | 1000 |  |  | 0.4 |  | 0.1 |  |  |  | 0.3 |
| 2 |  | 1000 |  |  | 0.2 |  | 0.3 |  |  |  |  |
| 3 |  | 1000 |  |  | 0.1 |  | 0.4 |  |  |  |  |

# 附录 A

# 校准原始记录推荐格式

原始记录编号：002

| 委托单位 | 京东物流南通航空枢纽有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托方地址 | 南通市双流路79号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器名称 | 机动式叉车秤 | 型号规格 |  | VFS120-3-Ⅲ-1150 |  | 出厂编号 |  |  |  | MS072169 |  |
| 制造单位 | METTLER TOLEDO |  |  |  |  | 设备编号 |  |  |  | \ |  |
| 最大秤量 | 3000kg | 分度值 |  | 2kg |  | 准确度等级 |  |  |  | \ |  |
| 校准地点 | 物流车间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准日期 | 2026.3.20 | 环境温度 |  | 21℃ |  | 相对湿度 |  |  |  | 46% |  |
| 校准依据 | JJF XXX-20XX机动式叉车秤校准规范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准员 | 吴慧芳 |  |  | 核验员 |  | 刘炜 |  |  |  |  |  |
| 主要计量标准器 | 名称/编号 |  | 测量范围/扩展不确定度 |  |  |  |  | 证书号/有效期 |  |  |  |
|  | (0~4000)kg |  | M1等级 |  |  |  |  | M2025-30175431/2026.6.16 |  |  |  |
| 1.称量示值误差 单位：kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 载荷L | 示值I | 附加载荷ΔL |  | 误差E |  | 修正误差Ec |  |  | 扩展不确定度U（k=2） |  |  |
| *20 | 20 | 1.2 |  | -0.2 |  |  |  |  | 1.0 |  |  |
| 40 | 40 | 1.2 |  | -0.2 |  | 0.0 |  |  | 1.0 |  |  |
| 1000 | 1000 | 1.4 |  | -0.4 |  | -0.2 |  |  | 1.0 |  |  |
| 2000 | 2000 | 1.8 |  | -0.8 |  | -0.6 |  |  | 1.0 |  |  |
| 3000 | 2998 | 0.6 |  | -1.6 |  | -1.4 |  |  | 1.0 |  |  |
| \ | \ | \ |  | \ |  | \ |  |  | \ |  |  |
| 2.仰角/倾角变化的示值误差 单位：kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仰角角度： 倾斜角度：仰角10° 倾角3° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 位置 | 载荷L | 示值I |  |  | 附加载荷ΔL |  | 误差E |  |  |  | 修正误差Ec |
| 仰 角 | *3000 | 2998 |  |  | 0.4 |  | -1.4 |  |  |  | -1.2 |
| 倾 斜 | *3000 | 2998 |  |  | 0.8 |  | -1.8 |  |  |  | -1.6 |
| ## 3.变换行驶速度后的示值误差 最大速度：（ 6km/h） 单位：kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 次数 | 载荷L | 示值I |  |  | 附加载荷ΔL |  | 误差E |  |  |  | 误差ER |
| 1 | 2000 | 2000 |  |  | 1.8 |  | -0.8 |  |  |  | 0.4 |
| 2 |  | 2000 |  |  | 1.4 |  | -0.4 |  |  |  |  |
| 3 |  | 2000 |  |  | 1.6 |  | -0.6 |  |  |  |  |

# 附录 A

# 校准原始记录推荐格式

原始记录编号：003

| 委托单位 | 梅特勒-托利多称重（常州）有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托方地址 | 常州新北区正强路21号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器名称 | 机动式叉车秤 | 型号规格 |  | VFS120-5-Ⅲ-1250 |  | 出厂编号 |  |  |  | \ |  |
| 制造单位 | METTLER TOLEDO |  |  |  |  | 设备编号 |  |  |  | \ |  |
| 最大秤量 | 4000kg | 分度值 |  | 2kg |  | 准确度等级 |  |  |  | \ |  |
| 校准地点 | 大衡实验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准日期 | 2026.3.24 | 环境温度 |  | 22℃ |  | 相对湿度 |  |  |  | 55% |  |
| 校准依据 | JJF XXX-20XX机动式叉车秤校准规范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准员 | 吴慧芳 |  |  | 核验员 |  | 刘炜 |  |  |  |  |  |
| 主要计量标准器 | 名称/编号 |  | 测量范围/扩展不确定度 |  |  |  |  | 证书号/有效期 |  |  |  |
|  | (0~4000)kg |  | M1等级 |  |  |  |  | M2025-30175431/2026.6.16 |  |  |  |
| 1.称量示值误差 单位：kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 载荷L | 示值I | 附加载荷ΔL |  | 误差E |  | 修正误差Ec |  |  | 扩展不确定度U（k=2） |  |  |
| *20 | 20 | 1.0 |  | 0.0 |  |  |  |  | 1.4 |  |  |
| 40 | 40 | 0.8 |  | 0.2 |  | 0.2 |  |  | 1.4 |  |  |
| 1000 | 1000 | 0.4 |  | 0.6 |  | 0.6 |  |  | 1.4 |  |  |
| 2000 | 2000 | 0.2 |  | 0.8 |  | 0.8 |  |  | 1.4 |  |  |
| 4000 | 4002 | 1.6 |  | 1.4 |  | 1.4 |  |  | 1.4 |  |  |
| \ | \ | \ |  | \ |  | \ |  |  | \ |  |  |
| 2.仰角/倾角变化的示值误差 单位：kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仰角角度： 倾斜角度：仰角6° 倾角2° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 位置 | 载荷L | 示值I |  |  | 附加载荷ΔL |  | 误差E |  |  |  | 修正误差Ec |
| 仰 角 | *4000 | 4002 |  |  | 1.4 |  | 1.6 |  |  |  | 1.6 |
| 倾 斜 | *4000 | 4002 |  |  | 1.8 |  | 1.2 |  |  |  | 1.2 |
| ## 3.变换行驶速度后的示值误差 最大速度：（ 6km/h） 单位：kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 次数 | 载荷L | 示值I |  |  | 附加载荷ΔL |  | 误差E |  |  |  | 误差ER |
| 1 | 2000 | 2000 |  |  | 1.8 |  | -0.8 |  |  |  | 0.4 |
| 2 |  | 2000 |  |  | 1.4 |  | -0.4 |  |  |  |  |
| 3 |  | 2000 |  |  | 1.6 |  | -0.6 |  |  |  |  |

# 附录 A

# 校准原始记录推荐格式

原始记录编号：004

| 委托单位 | 中国航发哈尔滨东安发动机有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托方地址 | 哈尔滨市平房区保国大街51号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器名称 | 机动式叉车秤 | 型号规格 |  | EY-G-5t |  | 出厂编号 |  |  |  | C19011 |  |
| 制造单位 | 上海奕宇电子科技有限公司 |  |  |  |  | 设备编号 |  |  |  | \ |  |
| 最大秤量 | 5000kg | 分度值 |  | 2kg |  | 准确度等级 |  |  |  | \ |  |
| 校准地点 | 直发装配2车间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准日期 | 2026.4.1 | 环境温度 |  | 11℃ |  | 相对湿度 |  |  |  | 35% |  |
| 校准依据 | JJF XXX-20XX机动式叉车秤校准规范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准员 | 裴春雷 |  |  | 核验员 |  | 程文 |  |  |  |  |  |
| 主要计量标准器 | 名称/编号 |  | 测量范围/扩展不确定度 |  |  |  |  | 证书号/有效期 |  |  |  |
|  | (0~5000)kg |  | M1等级 |  |  |  |  | 345005-AP-0/2027.2.23 345013-AP-0/2027.2.23 386212-AO-0/2026.8.17 |  |  |  |
| 1.称量示值误差 单位：kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 载荷L | 示值I | 附加载荷ΔL |  | 误差E |  | 修正误差Ec |  |  | 扩展不确定度U（k=2） |  |  |
| *20 | 20 | 1.2 |  | -0.2 |  |  |  |  | 1.4 |  |  |
| 40 | 40 | 1.4 |  | -0.4 |  | 0.2 |  |  | 1.4 |  |  |
| 1000 | 1000 | 1.8 |  | -0.8 |  | -0.6 |  |  | 1.4 |  |  |
| 2500 | 2500 | 2.0 |  | -1.0 |  | -0.8 |  |  | 1.4 |  |  |
| 4000 | 3998 | 0.4 |  | -1.4 |  | -1.2 |  |  | 1.4 |  |  |
| 5000 | 4998 | 0.8 |  | -1.8 |  | -1.6 |  |  | 1.4 |  |  |
| 2.仰角/倾角变化的示值误差 单位：kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仰角角度： 倾斜角度：仰角5° 倾角2° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 位置 | 载荷L | 示值I |  |  | 附加载荷ΔL |  | 误差E |  |  |  | 修正误差Ec |
| 仰 角 | *5000 | 4998 |  |  | 0.2 |  | -1.2 |  |  |  | -1.0 |
| 倾 斜 | *5000 | 4998 |  |  | 0.8 |  | -1.8 |  |  |  | -1.6 |
| ## 3.变换行驶速度后的示值误差 最大速度：（ 5km/h） 单位：kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 次数 | 载荷L | 示值I |  |  | 附加载荷ΔL |  | 误差E |  |  |  | 误差ER |
| 1 | 4000 | 4000 |  |  | 1.8 |  | -1.2 |  |  |  | 0.4 |
| 2 |  | 3998 |  |  | 0.4 |  | -1.4 |  |  |  |  |
| 3 |  | 3998 |  |  | 0.6 |  | -1.6 |  |  |  |  |