机动式叉车秤校准规范不确定度评定报告

《机动式叉车秤校准规范》起草小组

2026年4月

机动式叉车秤测量结果不确定度评定方法及示例

1  概述

1.1  测量对象：机动式叉车秤；

1.2  测量标准：标准砝码；

1.3  测量依据：JJF XXX-202X《机动式叉车秤校准规范》；

1.4  环境条件：环境温度（-10~+40）℃、相对湿度≤85%；

1.5  测量过程：在规定的环境条件下，用砝码对叉车秤进行校准，分别校准各称量点的示值误差。

2  测量模型：

（1）

式中：

E——化整前的误差，t、kg、g；

P——化整前的示值，t、kg、g；

I——示值，t、kg、g；

L——载荷，t、kg、g；

ΔL——附加载荷，t、kg、g；

当叉车秤具备扩展指示装置且在校准中使用时，上述公式可直接简化为E=I-L。

3  方差和灵敏系数

方差公式：

灵敏系数：

化简公式为：

4  不确定度的分量评定

不确定度来源主要包括：

——重复性引入的标准不确定分量u1(I)（A类评定）；

——叉车秤分辨力引入的标准不确定度分量u2(I)（B类评定）；

——叉车秤仰角/倾角示值误差引入的标准不确定度分量u3(I)（B类评定）；

——叉车秤不同行驶速度后的示值重复性引入的标准不确定度分量u4(I)（B类评定）；

——砝码引入的标准不确定度分量u(L)（B类评定）。

4.1 叉车秤示值引入的标准不确定度u(I)

4.1.1 叉车秤测量示值误差引入的标准不确定度 u1(I)

采用A类不确定度的评定方法，由极差法确定：

u1I=ERC                                    (2)

4.1.2 叉车秤分辨力引入的不确定度为u2(I)

叉车秤分辨力为d，服从均匀分布，包含因子，则其标准不确定度：

u2I=0.1d23=0.029d                             (3)

4.1.3叉车秤仰角/倾角变化后示值误差引入的标准不确定度分量u3(I)

载荷在不同仰角/倾角示值偏差与载荷值成比例，假设为均匀分布，其标准不确定度为：

u3=IDL/2Lel3                             (4)

式中：

I  ——示值，kg或g；

DL——载荷在不同仰角/倾角示值最大值与最小值之差，kg或g；

Lel ——试验载荷标准值，kg或g。

4.1.4叉车秤变换行驶速度后的示值重复性引入的标准不确定度分量u4(I)

叉车秤在不同行驶速度后的示值重复性为ER，服从均匀分布，包含因子，则其标准不确定度：

u4I=ER23                              (5)

4.2  由标准砝码引入的不确定度u(L)

砝码的最大允许误差为其区间半宽度，服从均匀分布，包含因子，其标准不确定为：

uL=MPE3                              (6)

4.3  标准不确定度分量表

各标准不确定度分量见表1。

表1标准不确定度分量表

| 不确定度分量 | 不确定度来源 | 评定方法 | 标准不确定度 | 灵敏系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 重复性 | A | ERC | 1 |
|  | 分辨力 | B | d23 | 1 |
|  | 叉车秤仰角/倾角变化后示值误差 | B | IDL/2Lel3 | 1 |
|  | 叉车秤变换行驶速度后的示值误差 | B |  | 1 |
|  | 标准砝码 | B | MPE/3 | -1 |

5  合成标准不确定度

以上各不确定度分量不相关，合成标准不确定度为：

ucE=u12I+u22I+u32I+u42I+u2(L)                 (7)

6  扩展不确定度

取包含因子k=2，则扩展不确定度U为：

U=kucE                                 (8)

7  评定示例

7.1  校准对象

以最大量程1000 kg，分度值d为1 kg，分度数n为1000的叉车秤为校准对象，进行测量不确定度评定。

7.2  称量点选取

选取试验载荷为1000 kg称量点进行评定。

7.2.1  叉车秤测量示值误差引入的不确定度分量u1(I)

用1000 kg砝码对叉车秤测量3次得到实测值：1000.3 kg、1000.5 kg、1000.5 kg，引入的标准不确定度为：

u1I=ERC=0.21.69≈0.118 kg                            （9）

7.2.2 叉车秤分辨力引入的不确定度分量u2(I)

对于实际分度值d=1 kg的秤，半宽为0.5 kg，服从均匀分布，包含因子；由于叉车秤的示值误差校准过程是通过逐个添加0.1d的小砝码，采用找闪变点的方法确定，因此:

u2I=0.1d23=0.029d=0.029 kg                       （10）

7.2.3叉车秤仰角/倾角变化后示值误差引入的标准不确定度分量u3(I)

该不确定度分量符合均匀分布，按照规范7.2.4方法用试验载荷Lel=1000 kg确定载荷在不同仰角/倾角最大值与最小值之差DL=1.3kg，由公式（C.4）确定：

u3I=1001.0×1.32×1000×3≈0.375kg                         (11)

7.2.4叉车秤变化行驶速度后的示值误差引入的标准不确定度分量u4(I)

按照规范7.2.5确定叉车秤在不同行驶速度后的示值重复性为ER=1.5kg，服从均匀分布，包含因子，则其标准不确定度：

u4I=ER23≈0.433 kg                              (12)

7.2.5由砝码引入的不确定度分量uL

以1000kg载荷点为例，根据JJG 99-2022《砝码》，1000kg M1等级砝码最大允差为50g，因此:

uL=0.029 kg                              (13)

7.2.6  合成标准不确定度

合成标准不确定度用公式（C.11）计算如下：

ucE=u12I+u22I+u32I+u42I+u2(L)≈0.216kg          (14)

7.2.7  扩展不确定度

取k=2，叉车秤1000kg载荷点的扩展不确定度为：

U=kucE≈0.5 kg                              (15)