中华人民共和国国家计量技术规范

JJF ××××─××××

翻斗式和称重式降水传感器

现场校准规范

Field Calibration Specification for Tipping Bucket

and Weighing Precipitation Sensors

（征求意见稿）

××××-××-××发布                 ××××-××-××实施

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局 发 布

翻斗式和称重式降水

传感器现场校准规范

Field Calibration Specification for Tipping Bucket and Weighing Precipitation Sensors

JJF ××××─××××

归口单位：全国气象专用计量器具计量技术委员会

主要起草单位：

参加起草单位：

本规范委托全国气象专用计量器具计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

参加起草人：

目   录

引   言	II

1  范围	1

2  引用文件	1

3  术语和计量单位	1

3.1  术语	1

3.2  计量单位	1

4  概述	1

5  计量特性	2

5.1  雨量示值最大允许误差	2

5.2  承水器口径	2

6  校准条件	2

6.1  环境条件	2

6.2  测量标准及其他设备	2

7  校准项目和校准方法	2

7.1  校准项目	2

7.2  校准方法	3

7.3  数据处理	4

8  校准结果表达	4

附录A	6

附录B 雨量校验仪校准证书内页格参考格式	7

附录C	9

引   言

JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范编写工作的基础性系列规范。

本规范为首次发布。

翻斗式和称重式降水传感器现场校准规范

1  范围

本规范适用于翻斗式和称重式降水传感器的现场校准。

2  引用文件

本规范引用了以下文件：

JJF   雨量校验仪；

JJF 2311—2025 称重式降水传感器

JJG（气象）005  自动气象站翻斗式雨量传感器

凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于该规范；凡不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3  术语和计量单位

3.1  术语

3.1.1  雨量  rainfall

指某一时段内未经蒸发 、渗透 、流失的液态降水，在水平面上积累的深度。

3.1.2  雨强  rainfall intensity

指单位时间内的降雨量。

3.2  计量单位

雨量的计量单位为毫米（mm），雨强的计量单位为毫米每分（mm/min）。

4  概述

翻斗式雨量传感器是用脉冲信号连续测量降雨量的传感器,一般由承水口、汇集漏斗、节流管、干簧管、磁钢、翻斗等部件组成。传感器通过承水器汇集降雨，经过过滤后流入翻斗,当翻斗内流入了一定量的雨水后，斗在重力的作用下翻转，倒空斗内的水，同时另一侧的斗开始接水。每次翻转，都带动翻斗上的磁钢扫描干簧管一次，干簧管因磁化瞬间闭合一次，将一斗的雨量转换为一个脉冲信号，进而换算出降雨量。

称重式降水传感器是以数字量输出降雨量和固态降水量的传感器,一般由承水口、雨量桶外壳、集水筒 (内筒)、降水称重单元、数据处理单元、底座及防风圈等部件组成。传感器通过降水称重单元测量集水筒和筒内所收集降雨的总质量,经数据处理单元进行数据运算后,以毫米为单位输出对应的降雨量。

5  计量特性

5.1  雨量示值最大允许误差

±4％。

5.2  承水器口径

制造误差应≤0.6mm，且不允许有负误差。

6  校准条件

6.1  环境条件

环境温度：（5～35） ℃；

环境湿度：小于80 %RH；

无对校准结果造成影响的有害震动；

还应满足标准装置正常工作的其他环境条件

6.2  测量标准及其他设备

推荐校准使用的测量标准和配套设备见表1。

表1  测量标准和配套设备

| 序号 | 仪器名称 | 主要技术指标 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 游标卡尺 | 测量范围:(0～300)mm; 分辨力:0.05mm; MPE:±0.08mm | 用于测量承水口内径 |
| - 2 | 雨量校验仪 | 雨量示值误差：±1% | 用于测量雨量示值误差 |
| - 3 | 采集装置 | / | 用于采集被校传感器数据 |

7  校准项目和校准方法

7.1  校准项目

校准项目如表2所示

表2 校准项目

| 序号 | 校准项目 | 校准方法条款 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 承水口内径 | 7.2.2 |
| 2 | 雨量示值误差 | 7.2.3 |

7.2  校准方法

7.2.1  校准前准备

将雨量校验仪上满水，打开被校准传感器雨量桶外壳，调通采集装置通讯协议与接口。

7.2.2承水口内径

用游标卡尺，分别在雨量桶外壳的承水口互成120°角的三个位置上测量其内径，结果保留一位小数，记录在校准记录表中。

7.2.3 雨量示值误差

检定前，均应充分润湿雨量校验仪管路，排净雨量校验仪工作腔与管路中的气泡，调整被校传感器至水平状态。

7.2.3.1  翻斗式降水传感器

在10mm雨量、1mm/min雨强和10mm雨量、4mm/min雨强两个检定点上进行雨量示值误差校准。校准时，应当首先校准10mm雨量、4mm/min雨强点。

操作雨量校验仪，根据预先设好得校准点，将水加入被校传感器中。待加水过程结束后，将计数装置记录的信号数除以10记录在校准记录表中。

在每个校准点上，均应连续测试3次。每次校准前，均应清空翻斗中残留的水，并将计数装置计数清零。

7.2.3.2  称重式降水传感器

操作雨量校验仪，将水加入被校传感器中，在零载荷、半载及接近满载的状态下测量10mm 雨量4mm/min雨强的示值误差。

在零载荷的状态下,重新接通传感器电源,待稳定后加入10mm的雨量,待传感器示值稳定后记录降水量值。

在半载的状态下,重新接通传感器电源,待稳定后加入10mm的雨量,待传感器

示值稳定后记录降水量值。

在接近满载的状态下,重新接通传感器电源,待稳定后加入10mm的雨量,待传

感器示值稳定后记录降水量值。

上述测量过程分别重复至少3次。

7.3  数据处理

以被校传感器3次示值的平均值减去标准雨量值，得出被校传感器的雨量示值误差

（1）

式中：

——被检仪器的示值误差，mm；

——同一校准点3次测试的平均值，mm；

——标准值，mm。

当检定点雨量为10mm 4mm/min时，被校传感器在该点上的雨量相对示值误差，用公式（2）计算：

（2）

式中：

——被检仪器的示值相对误差；

——被检仪器的示值误差，mm；

——标准值，mm。

8  校准结果表达

校准完毕出具校准证书，校准证书格式见附录B。

校准证书内容至少应包括以下信息：

- 标题：“校准证书”；

- 机构的名称和地址；

- 校准的地点；

- 证书的唯一性标识（如编号)，每页及总页数的标识；

- 客户的名称和地址；

- 被校传感器的描述和明确标识；

- 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

- 本次校准所用雨量校验仪的溯源性及有效性说明；

- 校准环境的描述；

- 校准结果及其测量不确定度的说明；

- 校准证书签发人的签名或等效标识；

  - 校准结果仅对被校对象有效的声明。

附录A

翻斗式和称重式降水传感器现场校准记录参考格式

| 设备名称： |  |  |  |  |  |  |  | 委托单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备型号： |  |  |  |  |  |  |  | 记录编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备编号： |  |  |  |  |  |  |  | 校准地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产厂家： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境参数 |  | 校准开始 温度： ℃ 湿度： %RH 校准结束 温度： ℃ 湿度： %RH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准所使用的主要计量标准器具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 型号规格 |  | 出厂编号 |  | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |  | 有效期 |
| 校准点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承水口内径 （mm） |  |  |  | 标称值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准点 |  |  |  |  |  |  | 测量结果（mm） |  |  | 误差（mm） |  |  | 相对误差（%） |  |  | 扩展不确定度（k=2） |
| mm雨量 mm/min雨强 □零载荷 □半载 □接近满载 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| mm雨量 mm/min雨强 □零载荷 □半载 □接近满载 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| mm雨量 mm/min雨强 □零载荷 □半载 □接近满载 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准日期： |  |  |  |  |  | 校准员： |  |  |  |  |  | 核验员： |  |  |  |  |

附录B 雨量校验仪校准证书内页格参考格式

证书编号：

校准说明

| 校准机构授权说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准环境条件及地点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准所依据/参照的技术文件（代号、名称） |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度 |  | ℃ |  | 湿度 |  | %RH |  |
| 大气压力 |  | hPa |  | 地点 |  |  |  |
| 校准使用的计量（基）标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 测量范围 |  | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  | 计量（基）标准证书编号 |  | 有效期至 |
| 校准使用的标准器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 测量范围 |  | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  | 计量（基）标准证书编号 |  | 有效期至 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

证书编号：

校准结果

校准点; 雨量示值误差 （mm）; 扩展不确定度 （k=2）. 以下空白。

备注：

附录C

翻斗式降水传感器不确定度评定示例

C.1  概述

C.1.1 校准依据

按照JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》。

C.1.2 校准用标准器和配套设备

主要技术指标见表C.1。

表C.1测量标准器和配套设备

| 序号 | 仪器名称 | 主要技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 雨量校验仪 | 出水量最大允差：±1.0% |
| 2 | 游标卡尺 | 测量范围：(0～300) mm； 分辨力：0.05 mm；MPE：±0.08 mm |

C.1.3 校准方法

采用雨量校验仪作为标准，依次选择10mm雨量4mm/min雨强及10mm雨量1mm/min雨强作为校准点。按照规范文本进行校准，并依据规范中的有关公式计算被校翻斗式降水传感器的雨量示值误差不确定度。

C.2  测量模型

雨量量测量示值误差的数学模型如下：

∆R=Rc−R                   （C.1）

式中：

∆R——雨量示值误差，mm；

Rc——雨量测量值的平均值，mm；

R——雨量校验仪对应的标准降水量值，mm。

由于公式中的所有的变量都是通过独立的方法观测或者计算得到的，因此所有变量之间是相互独立的，没有相关性。

C.3  测量不确定度来源

主要有主要有传感器测量重复性引入的标准不确定度uRc、雨量校验仪引入的标准不确定度uS、传感器承水口制造误差引入的标准不确定度ur、分辨力引入的标准不确定度uτ。

∆R=31.4×Sπr2

CS=∂∆R∂S=1πr2=0.00003

Cr=∂∆R∂r=−2Sπr3=−0.00001

uc2∆R=CS2u2S+u2(Rc)+Cr2u2r+u2τ         （C.2）

C.4  各输入量的不确定度分量

C.4.1  雨量示值误差重复性引入的标准不确定度uRc

对被校准传感器雨量进行重复3次校准，应用公式（C.1）分别计算降水量误差值，用极差法计算单次测量误差值的实验标准偏差sRc，校准采用3次平均值作为测量结果，测量数据见表D.2。示值误差重复性引入的标准不确定度见表C.2。

表C.2 示值误差重复性引入的标准不确定度         单位：mm

| 校准点 | 测量结果（mm） | 示值误差 | 重复性 sRc | 重复性引入的标准不确定度uRc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 mm雨量 4 mm/min雨强 | 10.1 | +0.1 | 0.1181 | 0.0682 |
|  | 10.0 | 0.0 |  |  |
|  | 9.9 | -0.1 |  |  |
| 10 mm雨量 1 mm/min雨强 | 10.1 | +0.1 | 0.0591 | 0.0341 |
|  | 10.1 | +0.1 |  |  |
|  | 10.0 | 0.0 |  |  |

C.4.2 雨量校验仪的标准不确定度uS

在校准中，使用的雨量校验仪的出水量最大允许误差为±1.0%,对应降水量为0.1 mm，服从均匀分布，k=3，由雨量校验仪引入的标准不确定度uS：

us=0.13= 0.0577 mm                      (C.3)

C.4.3传感器承水口制造误差引入的标准不确定度ur

传感器承水口标称口径为为200 mm，服从均匀分布，k=3，其最大允许误差为0.6mm，则

ur=0.63=0.3464 mm                (C.4)

C.4.4  分辨力引入的标准不确定度uτ

传感器分辨力为0.1 mm，服从均匀分布，k=3，则：

uτ=0.13=0.0577  mm                   (C.5)

C.5  标准不确定度汇总

标准不确定度汇总于表C.3。

表C.3标准不确定度汇总表

| 输入量 | 估计值 | 标准不确定度 | 概率分布 | 灵敏系数 | 不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S | 10 mm | 0.0577 mm | 均匀 | 0.00003 | 0.0000 mm |
| r | 100 mm | 0.3464 mm | 均匀 | −0.00001 | 0.0000 mm |
| τ | 0.1 mm | 0.0577 mm | 均匀 | 1 | 0.0577 mm |
| Rc1 | 10.0 mm | 0.0682 mm | 正态 | 1 | 0.0682 mm |
| Rc2 | 10.0 mm | 0.0341 mm | 正态 | 1 | 0.0341 mm |

C.6  合成标准不确定度

合成标准不确定度按公式（C.2）求得，则有：

uc∆R1= 0.0893 mm

uc∆R2=0.0670 mm

C.7  扩展不确定度

取k=2，则扩展不确定度用U=2uc∆R计算，计算结果见表C.4。

表C.5 降水示值误差的扩展不确定度

| 校准点 | 10 mm 4mm/min | 10 mm1mm/min |
| --- | --- | --- |
| uc∆R | 0.0893 mm | 0.0670 mm |
| U（k=2） | 0.1786 mm | 0.1340 mm |

附录D

称重式降水传感器不确定度评定示例

D.1  概述

D.1.1 校准依据

按照JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》。

D.1.2 校准用标准器和配套设备

主要技术指标见表D.1。

表D.1测量标准器和配套设备

| 序号 | 仪器名称 | 主要技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 雨量校验仪 | 出水量最大允差：±1.0% |
| 2 | 游标卡尺 | 测量范围：(0～300) mm； 分辨力：0.05 mm；MPE：±0.08 mm |

D.1.2 校准方法

采用雨量校验仪作为标准，在零载荷、半载及接近满载的状态下测量10mm 雨量4mm/min雨强的示值误差，对传感器进行降水量示值误差校准。在各校准点上，用被校传感器3次降水量示值平均值减去标准雨量值作为降水量示值误差测量结果。

D.2  测量模型

雨量量测量示值误差的数学模型如下：

∆R=Rc−R                   （D.1）

式中：

∆R——雨量示值误差，mm；

Rc——雨量测量值的平均值，mm；

R——雨量校验仪对应的标准降水量值，mm。

由于公式中的所有的变量都是通过独立的方法观测或者计算得到的，因此所有变量之间是相互独立的，没有相关性。

D.3  测量不确定度来源

主要有传感器测量重复性引入的标准不确定度uRc、雨量校验仪引入的标准不确定度uS、传感器承水口制造误差引入的标准不确定度ur、分辨力引入的标准不确定度uτ。根据公式:

∆R=31.4×Sπr2

CS=∂∆R∂S=1πr2=0.00003

Cr=∂∆R∂r=−2Sπr3=−0.00001

uc2∆R=CS2u2S+u2(Rc)+Cr2u2r+u2τ 	       （D.2）

D.4  各输入量的不确定度分量

D.4.1  雨量示值误差重复性引入的标准不确定度uRc

对被校准传感器雨量进行重复3次校准，应用公式（D.1）分别计算降水量误差值，用极差法计算单次测量误差值的实验标准偏差sRc，校准采用3次平均值作为测量结果，测量数据见表D.2。示值误差重复性引入的标准不确定度见表D.3。

表D.2  测量数据                 单位：mm

| 校准点 | 示值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 10 | 10.2 | 10.1 | 10.1 |

表D.3 示值误差重复性引入的标准不确定度        单位：mm

| 校准点 | 示值误差 |  |  | dn | 重复性 sRc | 重复性引入的标准不确定度uRc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 10 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.69 | 0.0591 | 0.0341 |

D.4.2  雨量校验仪的标准不确定度uS

在校准中，使用的雨量校验仪的出水量最大允许误差为±1.0%,对应降水量为0.1 mm，服从均匀分布，k=3，由雨量校验仪引入的标准不确定度uS：

us=0.13=0.0577 mm                      (D.3)

D.4.3  传感器承水口制造误差引入的标准不确定度ur

传感器承水口标称口径为为200 mm，服从均匀分布，k=3，其最大允许误差为0.6mm，则

ur=0.63=0.3464 mm                      (D.4)

D.4.4  分辨力引入的标准不确定度uτ

传感器分辨力为0.1 mm，服从均匀分布，k=3，则：

uτ=0.13=0.0577  mm                   (D.5)

D.5  标准不确定度汇总

标准不确定度汇总于表D.4。

表D.4 标准不确定度汇总表

| 输入量 | 估计值 | 标准不确定度 | 概率分布 | 灵敏系数 | 不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S | 10 mm | 0.0577 mm | 均匀 | 0.00003 | 0.0000 mm |
| r | 100 mm | 0.346 mm | 均匀 | −0.00001 | 0.0000 mm |
| τ | 0.1 mm | 0.0577 mm | 均匀 | 1 | 0.0577 mm |
| Rc | 10.0 mm | 0.0341 mm | 正态 | 1 | 0.0341 mm |

D.6  合成标准不确定度

合成标准不确定度按公式（D.2）求得，则有：

uc∆R=0.0670 mm

D.7  扩展不确定度

取k=2，则扩展不确定度用U=2uc∆R计算，计算结果见表D.5。

表D.5 降水示值误差的扩展不确定度

| 校准点 | 10 mm 4mm/min |
| --- | --- |
| uc∆R | 0.0670 mm |
| U（k=2） | 0.1340 mm |