《翻斗式和称重式降水传感器现场校准规范》编制说明

一、任务来源

经全国气象专用计量器具计量技术委员会向国家市场监督管理总局申报，国家市场监督管理总局于2025年5月印发《市场监管总局办公厅关于印发2025年国家计量技术规范制定、修订及宣贯计划的通知》，正式批准《翻斗式和称重式降水传感器现场校准规范》（以下简称本规范）立项编制。本规范由××××××××等单位参加起草，由全国气象专用计量器具计量技术委员会归口管理。

二、编制此规范的目的和意义

降水观测是气象、水文、民航、农业等领域重要的基础观测数据，其量值的准确性和可比性直接关系到天气预报、灾害预警、水资源管理及气候变化研究的质量。翻斗式雨量传感器和称重式降水传感器是目前国内外应用最广泛的降水自动化观测设备，全国范围内已部署超过10万套。

现阶段，翻斗式和称重式降水传感器的检定/校准主要依赖实验室环境，使用雨量校验仪等标准装置进行量值传递。然而，传感器在实际使用环境中，受现场安装条件、承水口形变、翻斗疲劳、称重单元漂移等因素影响，其计量性能可能与实验室状态存在明显差异。因此，开展现场校准具有更强的现实针对性和业务需求。

目前，国内尚无专门针对翻斗式和称重式降水传感器现场校准的统一计量技术规范。本规范的编制，旨在规范现场校准的环境条件、校准项目、校准方法和数据处理方式，明确雨量示值误差和承水口口径等关键计量特性的校准要求，建立与雨量校验仪等标准装置的溯源关系，为全国气象、水文、民航等部门开展降水传感器现场校准提供统一技术依据。本规范的发布实施，将有效提升降水观测数据的准确性和一致性，支撑气象观测质量管理体系建设，服务于气象防灾减灾和生态文明建设。

- 编制《翻斗式和称重式降水传感器现场校准规范》的依据

本规范依据JJF 1071―2010《国家计量校准规范编写规则》编写，通用计量术语符合JJF 1001―2011《通用计量术语及定义》要求，测量不确定度评定依据JJF 1059.1―2012《测量不确定度评定与表示》编制。

本规范技术内容的确定，充分参考和引用了以下现行有效的技术标准与规程：

JJF（气象）XXX《雨量校验仪》（同步制定）：本规范中雨量示值误差校准所使用的标准装置即为雨量校验仪，其技术指标和校准方法直接引用该规范，确保现场校准的量值溯源链完整。

JJF 2311―2025《称重式降水传感器》：为本规范称重式降水传感器的计量特性、校准方法和数据处理提供了直接技术依据。

JJG（气象）005《自动气象站翻斗式雨量传感器》：为本规范翻斗式降水传感器的校准方法、校准点选择和计量特性提供了参照。

- 任务分工

本规范主要起草人和参加起草人包括：×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××。其分工如下：其分工如下：

| 姓名 | 单位 | 职称 | 分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| ××× | ××× | 高工 | 总体负责，规范框架设计，翻斗式传感器校准方法部分起草。 |
| ××× | ××× | 工程师 | 称重式传感器校准方法部分起草，不确定度评定 |
| ××× | ××× | 工程师 | 测量标准选型、校准方法验证，编制说明编写 |
| ××× | ××× | 高工 | 现场环境条件试验、校准流程验证 |
| ××× | ××× | 高工 | 雨量校验仪溯源及现场应用验证 |
| ××× | ××× | 工程师 | 雨量校验仪溯源及现场应用验证 |
| ××× | ××× | 工程师 | 资料收集、标准比对、文稿整理 |

- 主要编制过程

编制（1）成立起草组、召开启动部署会、任务分工、制定工作计划

2024年6―7月，召开了规范编制工作部署会，成立编写组，明确人员分工，确定编制原则和总体思路，制定工作进度计划。

（2）组织调研、研讨咨询、确定技术路线

2024年8月―12月，系统调研了国内外翻斗式和称重式降水传感器的现场校准需求、现有技术手段及标准装置（如雨量校验仪）的应用现状。收集分析了气象、水文、民航等部门现场校准的实际操作流程和技术问题。基于调研结果，确定本规范的核心技术内容：校准项目聚焦于“承水口内径”和“雨量示值误差”，校准方法采用游标卡尺测量承水口内径，雨量校验仪结合采集装置进行雨量示值误差校准，校准点选取10mm雨量、1mm/min雨强和10mm雨量、4mm/min雨强两个典型点，对称重式降水传感器增加零载荷、半载和接近满载三个状态下的示值误差校准。

开展针对性试验，验证环境条件、校准点选择、测量标准可行性及操作可操作性，完成规范初稿和编制说明初稿。

（3）技术参数的试验、分析和验证，编写征求意见稿

2025年1月―6月，起草组多次召开内部会议，对初稿的技术内容、文字表述、公式及附录进行反复讨论和修改，形成较为完善的征求意见稿草案。

- 编制内容的说明

# （1）范围

本规范适用于翻斗式和称重式降水传感器的现场校准。

说明：

# 本规范的校准对象是气象、水文、民航等领域广泛使用的两类主要降水传感器：翻斗式雨量传感器和称重式降水传感器。现场校准是指在实际安装地点（如自动气象站、水文站等）对传感器进行的校准工作，区别于实验室检定/校准。现场环境条件更为复杂，因此本规范对环境条件、测量标准和操作方法作出了针对性的规定。

# （2）引用文件

列出了本文件引用的技术文件。

说明：

# 引用文件的选择体现了现场校准工作的“溯源性”与“合规性”。JJF 1071、1001、1059.1确保规范自身的编写质量。JJF（气象）XXX《雨量校验仪》是本规范核心标准装置的技术依据，确保现场校准量值溯源链完整。JJF 2311《称重式降水传感器》和JJG（气象）005《自动气象站翻斗式雨量传感器》分别对应两类传感器的计量特性，确保本规范与现有传感器检定/校准体系无缝衔接。

# （3）术语和计量单位

给出了降水传感器现场校准相关术语和计量单位，主要引自JJF 2311《称重式降水传感器》和JJG（气象）005《自动气象站翻斗式雨量传感器》。

说明：

# 明确定义“雨量”和“雨强”两个核心术语，与气象水文行业通用定义保持一致。“雨量”定义中强调“未经蒸发、渗透、流失”和“在水平面上积累的深度”，精准指出了校准工作模拟的理想状态。统一使用毫米（mm）和毫米每分（mm/min）作为法定计量单位，确保全国范围内校准数据可比、可汇总、可溯源。（4）概述

# 概述部分分别说明了翻斗式雨量传感器和称重式降水传感器的工作原理和基本结构。其目的在于让校准人员快速理解两类传感器的工作本质，为后续校准项目的提出奠定逻辑起点。

# （5）计量特性

本规范规定了两项计量特性：

雨量示值最大允许误差：±4%。该指标直接评判传感器测量降水总量的准确度，与JJG（气象）005对翻斗式雨量传感器的要求保持一致，同时满足称重式降水传感器的现场使用需求。

承水器口径制造误差：≤0.6mm，且不允许有负误差。承水器口径直接影响集水面积，进而影响雨量计算的准确性。规定不允许有负误差，是为了避免因口径偏小导致雨量测量值系统性偏低。

说明：

# 本规范未包含“重复性”等单独计量特性，是因为现场校准主要通过多次测量（各校准点重复3次）获得平均值，其信息已包含在测量不确定度评定中，符合常规计量实践。
（6）校准条件

- 环境条件

环境温度：（5～35）℃；

环境湿度：小于80%RH；

无降水；

无对校准结果造成影响的有害震动；

还应满足标准装置正常工作的其他环境条件。

说明：

现场校准环境条件范围比实验室更为宽泛，但为保证校准结果的有效性，仍需对环境温度和湿度进行控制。（5～35）℃覆盖了我国大部分地区自动气象站现场工作的常见温度范围，湿度小于80%RH可防止高湿对传感器和标准装置的影响，现场无降水，避免影响实验数据。有害震动可能影响翻斗翻转的稳定性和称重单元的测量准确性，因此要求在校准过程中避免。

2）测量标准及其他设备的选择。测量标准及其他设备主要技术指标见表1。

| 仪器名称 | 测量范围 | 技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 雨量校验仪 | 测量上限高于10mm | 雨量示值误差±1% | 用于产生标准降水量 |
| 游标卡尺 | (0～300)mm | 分辨力0.05mm，MPE ±0.08mm | 用于测量承水口内径 |

说明：

- 雨量校验仪是本规范最核心的标准装置，其雨量示值误差优于被校传感器（±4%），满足量值传递要求。游标卡尺用于测量承水口内径，其分辨力和最大允许误差能够满足对承水口口径±0.6mm制造误差的判断要求。采集装置用于读取被校传感器的输出值，确保校准结果可记录、可追溯。

- 校准项目及方法

- 校准项目的确定依据

- 承水口内径：承水口是降水传感器的第一道集雨部件，其实际口径直接影响集水面积和雨量计算。现场使用中，承水口可能因外力变形、异物堵塞等原因偏离标称值，因此需作为现场校准的必检项目。

- 雨量示值误差：这是降水传感器最根本的计量特性，直接反映传感器测量降水的准确性。现场环境下，翻斗式传感器的翻斗可能因磨损、异物卡滞导致翻转容量变化，称重式传感器可能因零点漂移、温度影响等导致测量偏差，因此必须开展现场校准。

- 两个项目相辅相成，共同构成了对降水传感器“几何尺寸”（承水口）和“测量功能”（雨量示值）的完整评价体系。

- 校准方法的原理与设计

- 承水口内径：在雨量桶外壳的承水口互成120°角的三个位置上，用游标卡尺测量其内径，结果保留一位小数。三点测量可有效发现承水口是否发生不均匀变形。

- 雨量示值误差：使用雨量校验仪作为标准源，产生已知的标准降水量，与被校传感器的输出值进行比较。校准点选取10mm雨量、1mm/min雨强和10mm雨量、4mm/min雨强两个典型点。10mm是常见降雨量程的中段值，具有代表性；1mm/min和4mm/min分别代表小雨强和中大雨强两种典型工况，能够考核传感器在不同流速下的性能。对称重式降水传感器，进一步在零载荷、半载及接近满载三个状态下分别测量，以评估其在不同载荷点的线性度和重复性。

- 每个校准点重复测量3次，取平均值计算示值误差，以保证数据的重复性和统计意义。

- 数据处理与计算

以被校传感器3次示值的平均值减去标准雨量值，得出被校传感器的雨量示值误差

式中：

——被检仪器的示值误差，mm；

——同一校准点3次测试的平均值，mm；

——标准值，mm。

当检定点雨量为10mm 4mm/min时，被校传感器在该点上的雨量相对示值误差，用公式（2）计算：

式中：

——被检仪器的示值相对误差；

——被检仪器的示值误差，mm；

——标准值，mm。

数据处理方法简单、直观，便于现场快速判断传感器性能。

# （8）校准结果的表达

根据JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》的要求，本规范列出了校准结果的表达，对校准证书应包含的信息加以说明，包括：证书编号、校准环境条件、校准依据、使用的标准装置及有效期、校准结果及不确定度等。附录中给出了校准记录参考格式和校准证书内页参考格式。

# （9）复校时间间隔

# 本规范未强制规定复校时间间隔。建议使用单位根据传感器的使用情况、环境条件、仪器自身质量及对数据准确性的要求，自主决定复校时间间隔。一般情况下，建议每年至少进行一次现场校准。当传感器经过维修、更换关键部件或遭受异常环境影响（如强风沙、冰冻、人为碰撞等）后，应及时进行校准。

# （10）附录

- 本规范设置了以下附录：

- 附录A：翻斗式和称重式降水传感器现场校准记录参考格式。

- 附录B：校准证书内页参考格式。

- 附录C：翻斗式降水传感器不确定度评定示例。

- 附录D：称重式降水传感器不确定度评定示例。

- 附录C和附录D分别给出了典型校准点（10mm、4mm/min和10mm、1mm/min）下翻斗式传感器以及零载荷、半载、接近满载状态下称重式传感器的测量不确定度评定示例，包括测量模型、不确定度来源、分量计算和扩展不确定度，为校准人员提供了可直接参考的评定方法和数据。

- 其他需要说明事项

本规范适用于降水传感器的现场校准，与实验室环境下的检定/校准形成互补关系。实验室检定/校准具有环境可控、标准装置完备等优势，适用于传感器出厂检验、周期检定等场景；现场校准则更贴近实际使用环境，能够发现传感器因安装、运输、现场条件变化等引入的附加误差。两种方式相互补充，共同保障降水观测数据的准确可靠。

关于校准点选择的说明：本规范选取10mm雨量、1mm/min雨强和10mm雨量、4mm/min雨强两个典型点。10mm是翻斗式传感器常用单次翻转容量（0.1mm或0.2mm）的整数倍，便于计算；1mm/min和4mm/min分别对应小雨和中大雨的典型雨强，覆盖了我国大部分降水过程的强度范围。对于称重式传感器，同样采用10mm雨量、4mm/min雨强进行不同载荷点测试，以简化校准流程并保证代表性。实际应用中，用户可根据需要增加其他校准点。

关于称重式传感器增加不同载荷点校准的说明：称重式降水传感器的核心测量部件是称重单元，其测量准确性可能随载荷变化（即集水筒内水量变化）而呈现非线性。因此，本规范要求在零载荷、半载及接近满载三个状态下分别测量雨量示值误差，以全面评估传感器在其全量程范围内的性能。这一设计参考了JJF 2311―2025《称重式降水传感器》的相关要求，并结合了现场校准的可行性。

《翻斗式和称重式降水传感器现场校准规范》起草小组

2026年3月27日