- 翻斗式和称重式降水传感器现场校准规范实验报告

- 试验目的

确认《翻斗式和称重式降水传感器现场校准规范》中的校准方法与不确定度评定流程是否符合现行计量技术要求，能否准确反映翻斗式和称重式降水传感器在实际使用环境下的测量性能。

- 被校设备信息

设备一：

设备名称：	翻斗式雨量传感器

设备型号：	SL3-1

设备编号：	04020241218

生产厂家：	上海市气象仪器有限公司

设备二：

设备名称：	称重式降水传感器

设备型号：	DSZ6

设备编号：	G110500416900005001202506020001179

生产厂家：	航天新气象科技有限公司

- 校准使用的设备

校准所使用的主要计量标准器具

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 出厂编号 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨量校验仪 | ARC100-M | ARC100M20230531070A | 雨量示值误差： ±1% |
| 2 | 游标卡尺 | ( 0.02 , 0-300 ) mm | 1101057029 | MPE:±0.08mm |

雨量校验仪校准数据记录表

| 校准点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雨量：10 mm；雨强：4 mm/min |  |  |  |  |  |  | 雨量：10 mm；雨强：1 mm/min |  |  |  |  |  |  |
| 出水质量 g | 出水时间 s |  | 水温 ℃ | 密度 g/cm3 | 体积 cm3 | 雨量 mm | 出水质量 g | 出水时间 s |  | 水温 ℃ | 密度 g/cm3 | 体积 cm3 | 雨量 mm |
| 313.686 | 152.44 |  | 19.64 | 0.998 | 314.315 | 10.00 | 313.614 | 597.69 |  | 19.33 | 0.998 | 314.242 | 10.00 |
| 314.179 | 152.69 |  | 19.49 | 0.998 | 314.808 | 10.02 | 313.735 | 597.44 |  | 19.23 | 0.998 | 314.363 | 10.00 |
| 314.558 | 151.15 |  | 19.55 | 0.998 | 315.188 | 10.03 | 313.843 | 595.76 |  | 19.20 | 0.998 | 314.472 | 10.01 |
| 雨量误差 |  | -0.01% |  |  |  |  | 雨量误差 |  | -0 .14% |  |  |  |  |
| 不确定度 (k=2) |  | 0.24 % |  |  |  |  | 不确定度 (k=2) |  | 0.13 % |  |  |  |  |
| 出水时间误差 |  | 2.09 s |  |  |  |  | 出水时间误差 |  | -3.04 s |  |  |  |  |
| 不确定度 (k=2) |  | 0.65 s |  |  |  |  | 不确定度 (k=2) |  | 0.79s |  |  |  |  |

- 测试环境

本次测试环境满足《翻斗式和称重式降水传感器现场校准规范》要求，具体参数如下：

校准开始  温度：23.4 ℃     湿度：65.7 %RH

校准结束  温度：24.1 ℃     湿度：66.1 %RH

- 校准项目及流程

本次校准根据《雨量校验仪校准规范》文本的相关要求，翻斗式降水传感器在10 mm雨量、1 mm/min雨强和10 mm雨量、4 mm/min雨强两个检定点上进行雨量示值误差校准。称重式降水传感器在零载荷、半载及接近满载的状态下测量10 mm 雨量、4 mm/min雨强的示值误差。

校准结果及不确定度核查记录如下：

翻斗式降水传感器校准数据记录表

| 校准点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承水口内径 （mm） | 标称值 | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | 实测值 | 200.02 |  | 200.02 |  |  | 200.01 |  |
| 校准点 |  |  | 测量结果（mm） |  | 误差平均值（mm） | 相对误差（%） |  | 扩展不确定度（k=2） |
| 10 mm雨量 4 mm/min雨强 □零载荷 □半载 □接近满载 |  |  | 10.1 |  | 0 | 0% |  | 0.18mm |
|  |  |  | 10.0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.9 |  |  |  |  |  |
| 10 mm雨量 1 mm/min雨强 □零载荷 □半载 □接近满载 |  |  | 10.1 |  | 0.07 | 0.7% |  | 0.13mm |
|  |  |  | 10.1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.0 |  |  |  |  |  |

称重式降水传感器校准数据记录表

| 校准点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承水口内径 （mm） | 标称值 | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | 实测值 | 200.01 |  | 200.01 |  |  | 200.01 |  |
| 校准点 |  |  | 测量结果（mm） |  | 误差平均值（mm） | 相对误差（%） |  | 扩展不确定度（k=2） |
| mm雨量 mm/min雨强 ☑零载荷 □半载 □接近满载 |  |  | 10.1 |  | 0.13 | 1.3% |  | 0.13mm |
|  |  |  | 10.1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.2 |  |  |  |  |  |
| mm雨量 mm/min雨强 □零载荷 ☑半载 □接近满载 |  |  | 10.0 |  | 0.07 | 0.7% |  | 0.13mm |
|  |  |  | 10.1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.1 |  |  |  |  |  |
| mm雨量 mm/min雨强 □零载荷 □半载 ☑接近满载 |  |  | 10.1 |  | 0.07 | 0.7% |  | 0.13mm |
|  |  |  | 10.0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.1 |  |  |  |  |  |

- 校准结果分析

根据《翻斗式降水传感器不确定度评定报告》的结论，通过本报告数据表明，翻斗式降水传感器与称重式降水传感器在各校准点(k=2)均小于等于，且示值误差平均值均在其最大允许误差范围内，因此判定翻斗式降水传感器与称重式降水传感器的结果合格。

因此，本规范校准项目与校准方法设置合理，可操作性强，可较全面的评价气象用太阳模拟器的计量性能，具有可行性。