《地基微波辐射计亮温参数校准规范》编制说明

- 任务来源

根据市监计量发〔2025〕45号文件《2025年国家计量技术规范制定、修订计划》，由中国气象局气象探测中心负责牵头编制《地基微波辐射计亮温参数校准规范》。依据要求，在编写的过程中将完成征求意见稿、送审稿、报批稿、编制说明、试验验证报告、不确定度分析报告等文件。《地基微波辐射计亮温参数校准规范》（以下简称本规范）归口于全国气象专用计量器具计量技术委员会。

- 编制本规范的目的和意义

地基微波辐射计是大气探测的重要被动遥感设备，主要作用是全天候、高时空分辨率获取 0–10 km 大气温湿廓线、水汽与液态水总量，弥补探空气球、天气雷达、卫星遥感等手段的不足，支撑天气预报、气候研究与灾害预警。地基微波辐射计采用被动方式探测大气中氧气（50GHz~60 GHz）与水汽（22GHz~30 GHz） 的自然微波热辐射，通过多通道亮温反演，得到温度廓线、湿度廓线、积分水汽、液态水路径。微波辐射计提供的实时大气温度、湿度等参数，能够为气象预报模式提供更准确的初始场数据，改善模式对天气系统的模拟和预报能力，提高对强对流天气的预警准确率。长期的微波辐射计观测数据可以用于研究气候变化趋势。通过分析大气温度、湿度等参数的年际和 年代际变化，了解气候变化对大气环流和水循环的影响，为全球气候变化研究提供数据支持。

微波亮温度是微波辐射计的核心观测项目，微波亮温度是用于描述因热辐射产生的空间电磁噪声的物理量。微波辐射计是一类测量因热辐射产生的空间电磁噪声信号的计量器具，工作窗口位于微波频段，在天气预报、资源勘测、深空探测、安全防护等领域有着广泛的应用。国际上以美国国家标准技术研究院、英国卢瑟福阿普尔顿实验室为代表的科研机构开展了微波亮温度计量基标准研制和量传技术研究，用于对微波辐射计开展量值传递。

编制《地基微波辐射计亮温度参数校准规范》是保障日照时数观测数据准确性、统一性和可比性的基础性工作，具有多重科学和实践意义。其一，校准规范通过规定标准化的仪器检测方法、环境条件和误差阈值，可有效消除不同型号微波辐射计的系统性偏差。其二，定期校准可监测仪器老化对观测序列的影响。其三，校准规范的建立可以推动我国地基微波亮温度观测数据的国际互认。通过编制《地基微波辐射计亮温度参数校准规范》，构建辐射计全生命周期校准管理体系，既能提升气象服务精细化水平，也为应对气候变化和碳达峰碳中和工作提供可靠数据支撑。

- 编制依据

本规范依据JJF 1071―2010《国家计量校准规范编写规则》编写，规范中的通用计量术语符合JJF 1001―2011《通用计量术语及定义》，附录中给出的测量不确定度评定示例依据JJF 1059.1―2012《测量不确定度评定与表示》进行，以充分的试验数据和对微波辐射计校准测试经验为基础，通过广泛调研，本着完整性、统一性、科学性、开放性和实用性为基本原则进行编制。

- 任务分工

本规范主要起草人分工如下：

表 1 主要起草人及分工

| 姓名 | 单位 | 职称 | 分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| ××× | ××××××××× | 正高 | 总体负责与统筹协调。审定校准规范的编制大纲和主要内容框架，协调各参编单位工作进度，主持召开编制组会议，统筹规范全篇内容的技术把关与定稿。 |
| ××× | ××××××××× | 高工 | 负责校准条件的确定和计量特性的制定。明确环境条件、校准用设备、标准器要求等校准条件；确定亮温测量范围、测量误差、重复性等计量特性指标及其技术要求和验证方法。 |
| ××× | ××××××××× | 高工 | 负责规范文本的标准化编写与编制说明撰写。依据JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》要求编写规范各章节，组织编制组集中编写，并完成编制说明的撰写。 |
| ××× | ××××××××× | 研究员 | 负责校准方法的制定与定标技术的攻关。主持制定亮温校准方法和校准程序，解决定标源设计、亮温测量等关键技术问题，指导校准用设备的选型和校准流程设计。 |
| ××× | ××××××××× | 高工 | 负责试验验证与不确定度评定。承担校准方法的实验室和现场试验验证，组织实施测量结果不确定度的评定与分析，参与起草不确定度评定示例及数据处理方法。 |

- 主要编制过程

编制的主要工作过程如下：

（1）成立起草组、召开启动部署会、任务分工、制定工作计划

2025年1-3月，召开了规范编制工作部署会，成立了编写组，明确了编写组人员分工任务，确定了规范编制编写原则和总体思路，制定工作进度计划。

（2）组织调研、研讨咨询、确定技术路线

2025年4月-6月，完成规范编写的前期准备工作，研究学习国内外相关规范、标准、指南等文件，调查国内外地基微波辐射计技术现状，详细研讨目前辐射计技术参数，广泛征求各方意见，初步确定本规范具体技术参数、校准方法思路和内容。

（3）技术参数的试验、分析和验证，编写初稿

2025年6月-2025年12月，编写组根据前期调研的情况，针对我国气象行业使用的地基微波辐射计技术特点，结合大气探测中心长期以来对微波辐射计的校准经验，开展了大量针对性的实验、研究和分析，拟采取高温校准源、中温校准源和低温校准源组成的标准源组对地基微波辐射计的亮温度进行校准方式，并利用所提的校准方法对相关辐射计进行校准验证试验，完成了初稿的编写和完善。

（4）完成征求意见稿

2026年1月-2026年3月，整理汇总地基微波辐射计亮温度参数校准规范初稿和不确定度评定文档，分析相关数据，完成了征求意见稿编写。

- 编制内容的说明

# （1） 范围

本规范适用于地基微波辐射计亮温参数的校准，目前相关辐射计的生产厂家主要有北方天穹信息技术（西安）有限公司、北京爱尔达电子设备有限公司、上海雷探科技有限公司、杭州浅海科技有限责任公司、中国电子科技集团公司第二十二研究所等，仪器基本信息见表1。

表 2 地基微波辐射计调研情况

| 型号 | 生产商 | 国别 | 仪器分类 | 工作频段/GHz | 输出信号 | 计量特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YKW1 | 北方天穹信息技术（西安）有限公司 | 中国 | 地基多通道微波辐射计 | 22.235、22.5、23.035、23.835、25、26.235、28、30、51.25、51.76、52.28、52.8、53.34、、53.85、54.4、54.94、55.5、56.02、56.66、57.29、57.96、58.8 | 亮温数据、大气温湿度廓线、积分水汽总量、积分液态水总量 | 亮温灵敏度：≤0.2K（水汽通道）/≤0.3K（氧气通道）；亮温测量误差：≤1K（RMS）；廓线采样速率：≤2min；探测高度：≥10km |
| YKW2 | 北京爱尔达电子设备有限公司 | 中国 | 地基多通道微波辐射计 | 22.24、23.04、23.84、25.44、26.24、27.84、31.4、51.26、52.28、53.86、54.94、56.66、57.3、58 | 亮温数据、大气温湿度廓线、积分水汽总量、积分液态水总量 |  |
| YKW3 | 上海雷探科技有限公司 | 中国 | 地基多通道微波辐射计 | 22.24、23.04、23.84、25.44、26.24、27.84、30、31.4、51.26、52.28、53.86、54.94、55.5、56.66、57.3、58 | 亮温数据、大气温湿度廓线、积分水汽总量、积分液态水总量 |  |
| YKW4 | 杭州浅海科技有限责任公司 | 中国 | 地基多通道微波辐射计 | 22.24、23.04、23.84、25.44、26.24、27.84、30、31.4、51.26、52.28、53.86、54.94、55.5 56.66、57.3 58 | 亮温数据、大气温湿度廓线、积分水汽总量、积分液态水总量 |  |
| YKW5 | 中国电子科技集团公司第二十二研究所 | 中国 | 地基多通道微波辐射计 | 22.24、23.04、23.84、25.44、26.24、27.84、30、31.4、51.26、52.28、53.86、54.94、55.5 56.66、57.3 58 | 亮温数据、大气温湿度廓线、积分水汽总量、积分液态水总量 |  |

# （2） 引用文件

列出了本规范编写过程中使用到的主要引用文件。

# （3） 术语和计量单位

给出了微波亮温度定义和对应计量单位。

# （4） 概述

对地基微波辐射计的结构组成和测量原理进行了简要说明。

# 地基微波辐射计主要通过测量多通道大气氧气、水汽吸收谱段的微波辐射亮温，反演实时连续对流层大气温、湿廓线等多种大气参数，可作为常规高空观测的有益补充，为天气监测、预警、数值预报、人影指挥及作业效果评估提供连续的观测数据和决策依据。

# 通过测量氧气在60GHz附近的辐射强度或亮度温度得出温度分布。谱线峰值中心位置由于不透明性很强，所有信号均仅来源于天线上方附近；在此峰值中心两侧的频率位置吸收减弱，辐射计则会“看”得远一些。从此峰值向谱线两侧下方扫描，仪器则可通过此方法获得高度信息。在任意高度上的氧气发射电磁波都与当地的温度和氧气密度分布成正比，因此可以得到温度廓线。

# 通过观测来自于水汽线压力增宽的辐射的强度和形状的信息，可以得到水汽廓线。22GHz附近适合进行相对潮湿地区的地基廓线反演；较敏感的183GHz适合干旱环境的地基水汽廓线反演。水汽的发射物在高纬度地区显示为一个很窄的线条，而在低纬度地区显示较宽。发射强度与水蒸气密度和温度成正比。通过扫描光谱分布和数学反演观测数据，可以得到水汽廓线。

# 微波辐射计的结构组成分为硬件系统和软件系统两部分，硬件系统应包括天线单元、接收单元、内部定标单元、采集与控制单元、处理和输出单元以及必要的辅助单元组成，设备结构框图如图1所示。其中，辅助单元包括外部液氮定标组件、防雨雾干燥组件、地面气象要素观测组件等。软件运行在处理和输出单元中，应具有数据质量控制、产品生成、状态监控、远程控制和软件升级等功能。

# （5）计量特性

水汽和氧气窗口是地基辐射计的主要探测窗口，集中在22GHz~30GHz、50GHz~58GHz；7～320K 是主要的观测区间，因此用于大气探测的地基微波辐射计的计量特性包括：

- 频率范围：22GHz~60GHz

- 观测亮温度范围：水汽通道：7K～320K，氧气通道：30K～320K

- 亮温最大允许误差/不确定度(按仪器说明书)：≤1K RMS

# （6）校准条件

# 1）校准环境

# 地基微波辐射计的校准可在室内或室外进行，环境条件如下：

- 环境温度：15℃~35℃；

- 相对湿度：≤70%；

- 环境中无影响被校仪器正常工作的电磁干扰，无影响校准工作开展的障碍物；

- 校准过程中确保校准源口面无结露。

# 2）计量标准器与配套设备

计量标准器包括高温校准源、中温校准源和低温校准源，可覆盖地基微波辐射计的观测亮温度范围，每种校准源的工作频段都覆盖地基微波辐射计的工作窗口。

考虑到计量标准的最大允许误差的绝对值（或测量不确定度），标准源输出亮温不确定度应不大于被校仪器最大允许误差的1/2~1/3，

配套设备包括测温仪和扫描开关，用于测量高温校准源、中温校准源和低温校准源内的温度传感器数值，从而得到校准源的实时输出亮温值。

# （7）校准项目

# 用于大气探测的地基微波辐射计校准项目为亮温，单位：开尔文[K]，校准项目如下：

- 频率范围：22GHz~60GHz

- 观测亮温度范围：水汽通道：7K～320K，氧气通道：30K～320K

- 亮温最大允许误差：≤1K RMSE

# （8）校准结果的表达

根据JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》的要求，本规范列出了校准结果的表达，对校准证书应包含的信息加以说明。

# （9）复校时间间隔

本规范建议地基微波辐射计的复校时间间隔为1年。当发现辐射计测量值出现异常时建议提前送校。

# （10）附录

附录A给出了地基微波辐射计校准记录（参考格式）。

附录B为校准证书（参考格式）。

附录C为亮温参数校准结果不确定度评定示例。

规范起草小组

2025.03.30