- 地基微波辐射计亮温参数校准结果不确定度评定示例

# 1 评定依据

JJF1059.1―2012 测量不确定度评定与表示。

# 2 地基微波辐射计亮温校准结果不确定度评定

## 2.1 校准方法

根据本规范地基微波辐射计校准方法，选用高温校准源(测量不确定度0.2K~0.5K，k=2)、中温校准源(测量不确定度0.2K~0.5K，k=2)、低温校准源(测量不确定度0.1K~0.5K，k=2)，，对一台地基微波辐射计（以下简称辐射计）进行校准，选择被校辐射计某组亮温校准结果进行不确定度评定。

## 2.2 测量模型

以校准源输出的亮温平均值作为标准值，按（1）计算被校辐射计亮温测量误差：

（1）

式中：

——被校辐射计亮温测量误差，单位为K；

——被校辐射计亮温测量结果平均值，单位为K；

——校准源输出亮温平均值，单位为K。

## 2.3 不确定度来源分析

辐射计亮温测量误差不确定度来源主要包括以下几个方面：

- 被校辐射计亮温测量重复性引入的不确定度；

- 被校辐射计灵敏度引入的不确定度；

- 校准源输出亮温不准引入的不确定度；

- 环境辐射通过金属屏蔽罩耦合进入校准链路引入的不确定度。

## 2.4 不确定度评定

2.4.1 被校辐射计亮温测量重复性引入的标准不确定度

被校辐射计亮温测量重复性引入的不确定度采用A类评定方法。某次辐射计亮温校准过程中，测得1组校准源输出亮温标准值和被校辐射计观测亮温值，见表1，其中通道1对应22.24GHz窗口、通道2对应31.4GHz窗口、通道3对应58GHz窗口，覆盖了20GHz~60GHz频段内的低、中、高窗口。

表1 亮温测量数据(摘自爱尔达辐射计数据)

| 序号 | 标准源(K) | 被校辐射计(K) |  |  | 测量误差(K) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 通道1 | 通道2 | 通道3 | 通道1 | 通道2 | 通道3 |
|  | 77.3 | 76.7 | 77.1 | 77.0 | -0.6 | -0.2 | -0.3 |
|  | 77.3 | 76.7 | 77.1 | 77.0 | -0.6 | -0.2 | -0.3 |
|  | 77.3 | 76.7 | 77.1 | 77.0 | -0.6 | -0.2 | -0.3 |
|  | 77.3 | 76.7 | 77.1 | 77.0 | -0.6 | -0.2 | -0.3 |
|  | 77.3 | 76.7 | 77.1 | 77.0 | -0.6 | -0.2 | -0.3 |
|  | 77.3 | 76.7 | 77.0 | 77.1 | -0.6 | -0.3 | -0.2 |
|  | 77.3 | 76.7 | 77.0 | 77.1 | -0.6 | -0.3 | -0.2 |
|  | 77.3 | 76.7 | 77.0 | 77.1 | -0.6 | -0.3 | -0.2 |
|  | 77.3 | 76.7 | 77.0 | 77.1 | -0.6 | -0.3 | -0.2 |
| 10 | 77.3 | 76.7 | 77.0 | 77.2 | -0.6 | -0.3 | -0.1 |
| 平均值 | 77.3 | 76.7 | 77.1 | 77.1 | -0.6 | -0.2 | -0.2 |

亮温测量误差的校准结果采用算术平均值，通道1为-0.6K，通道2为-0.2K，通道3为-0.2K。因为该组亮温测量误差共10个数据，因此亮温测量误差的标准偏差按式（2）采用实验标准偏差公式进行计算：

（2）

式中：

——被校辐射计第i通道测量值的实验标准偏差；

——被校辐射计第i通道的第j个测量值；

——被校辐射计第i通道的测量平均值。

由于亮温测量误差校准结果采用的是其算术平均值，所以，亮温测量误差校准结果的标准不确定度按式（3）计算：

（3）

——被校辐射计在该组校准中测量误差的数量。

最终，该组亮温测量结果的标准不确定度。

2.4.2 被校辐射计灵敏度的标准不确定度

被校辐射计灵敏度引入的不确定度采用B类评定方式，按均匀分布处理，按公式(4)计算

（4）

usensitivity——辐射计灵敏度。

2.4.3 标准源输出亮温不准引入的标准不确定度

标准源输出亮温不准引入的不确定度采用B类评定方法。由上级校准证书得到，校准源输出亮温标准不确定度最大为0.5K（k=2），则标准器引入的标准不确定度为：

(5)

2.4.4环境辐射通过金属屏蔽罩耦合进入校准链路引入的不确定度

校准源对辐射计的量穿在自由空间内进行，背景辐射的亮温会通过空间耦合方式进入校准链路。引入的误差约0.5K，按均匀分布，置信因子，因此，按式（6）计算跟踪与装调误差引入的标准不确定度为：

(6)

2.4.5 合成标准不确定度

辐射计的标准不确定度分量见表2。

表2 辐射计亮温校准结果的标准不确定度分量

| 序号 | 不确定度来源 | 类型 | 分布 | 符号 | 标准不确定度分量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 测量重复性 | A | / | uA | 0.03 | K |
|  | 辐射计灵敏度 | B | 正态，95%置信 | uB1 | 0.18 | K |
|  | 校准源 | B | 均匀 | uB2 | 0.25 | K |
|  | 背景耦合 | B |  | uB3 | 0.29 | K |

由于各分量之间相互不相关，灵敏度系数绝对值均为1，按式（7）计算合成标准不确定度：

(7)

因此，K。

2.4.5 扩展不确定度

取包含因子k=2，扩展不确定度按式（8）计算为：

(8)