贵州省地方计量校准规范

《重点用能单位计量器具稳定性验证方法》

（报批稿）

试验报告

规范起草小组

2026年5月

目 录

1.试验目的	3

2.试验项目	3

3.试验条件及环境要求	3

4. 试验地点	3

5. 试验设备	3

6. 试验内容及数据	3

6.1试验一	3

6.2试验二	4

6.3试验三	6

6.4试验四	7

7. 试验结果综述	10

《重点用能单位计量器具稳定性验证方法》（报批稿）

试验报告

# 1.试验目的

按规范提供的稳定性验证方法对重点用能单位的计量器具的计量特性进行稳定性验证，通过对试验数据的分析，验证规范中相关方法的合理性。

# 2.试验项目

试验项目包括：用核查标准法进行计量器具稳定性验证、采用高等级的计量标准进行计量器具稳定性验证、采用计量器具溯源结果进行计量器具稳定性验证、 控制图法进行计量器具稳定性验证等。

# 3.试验条件及环境要求

重点用能单位工业现场，设备正常工作环境。

# 4. 试验地点

根据设备使用地点，在重点用能单位的实验室或现场。

# 5. 试验设备

重点用能单位在用计量器具，已建企业最高计量标准、自检自查用计量器具。

# 6. 试验内容及数据

选择重点用能单位常用的计量器具如汽车衡、数字压力计、自动定硫仪、文丘里气体流量计等进行核查标准法、高等级的计量标准验证法、溯源结果验证法、控制图法等四种稳定性验证方法的实验验证，记录数据。

## 6.1试验一：核查标准法试验

计量器具名称：数字式电子汽车衡

规格型号：SCS/ZCS-100PN（秤体），IND880（显示仪表）

制造厂：梅特勒-托利多（常州）测量技术有限公司

出厂编号： Q01225-6HG（秤体），B328545919 （显示仪表）

试验依据：JJF（黔）XX—XXXX《重点用能单位计量器具稳定性验证方法》（报批稿）。

试验时间：2025年12月20日—2026年4月20日

试验地点：大唐贵州发耳发电有限公司燃料质检部5号汽车衡

试验记录如下：

表1 核查标准法验证记录表

| 验证时间 | 2025年12月 | 2026年1月 | 2026年2月 | 2026年3月 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 核查标准 | 名称：砝码 型号：标重6000kg 编号：燃料质检部001 |  |  |  |
| 测量条件 | 使用环境 | 使用环境 | 使用环境 | 使用环境 |
| 测量次数 | 测得值（kg） | 测得值（kg） | 测得值（kg） | 测得值（kg） |
| 1 | 5980 | 6000 | 6000 | 5980 |
| 2 | 6000 | 6000 | 6020 | 6000 |
|  | 5990 | 6000 | 6010 | 6010 |
| 变化量 | / | 10 | 10 | 10 |
| 允许变化量 | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 |
| 结 论 | / | 符合 | 符合 | 符合 |
| 验证人员 | 张怡 | 张怡 | 张怡 | 张怡 |

## 6.2试验二：采用高等级的计量标准进行验证

## 计量器具名称： 数字压力计    规格型号：ConST211

## 制造厂：北京康斯特           出厂编号： H12120348

## 试验依据：JJF（黔）XX—XXXX《重点用能单位计量器具稳定性验证方法》（报批稿）。

## 试验时间：2025年12月20日—2026年4月20日

## 试验地点：大唐贵州发耳发电有限公司

## 试验结果记录见表2：

表2 高等级的计量标准法验证记录表

| 计量器具名称、出厂编号 | 数字压力计 H12120348 | 安装位置 | 5#回水管 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 验证时间 | 2025年12月 20日 | 2026年1月 20日 | 2026年2月25日 | 2026年3月25日 |
| 核查标准 | 名称：（0.05级）数字压力计标准装置 型号：/ 编号：[2023]大唐量标贵证字第005号 |  |  |  |
| 测量环境 | 使用环境 | 使用环境 | 使用环境 | 使用环境 |
| 测量次数 | 测得值（kPa） | 测得值（kPa） | 测得值（kPa） | 测得值（kPa） |
| 1 | 90.00 | 90.00 | 89.99 | 90.00 |
| 2 | 89.99 | 90.00 | 89.99 | 90.00 |
| 3 | 89.99 | 90.00 | 90.00 | 89.99 |
| 4 | 90.00 | 89.99 | 90.00 | 89.99 |
| 5 | 90.00 | 89.99 | 90.01 | 90.01 |
| 6 | 90.00 | 90.01 | 89.99 | 90.00 |
| 7 | 89.99 | 90.01 | 90.01 | 90.00 |
| 8 | 89.99 | 90.01 | 90.00 | 90.00 |
| 9 | 89.99 | 90.00 | 90.01 | 90.01 |
| 10 | 89.99 | 90.00 | 90.01 | 90.00 |
|  | 89.99 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
| 变化量 | / | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 允许变化量 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 结 论 | / | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 |
| 验证人员 | 宋瑾 | 宋瑾 | 宋瑾 | 宋瑾 |

## 6.3试验三：采用溯源结果进行验证

计量器具名称： 自动定硫仪                    规格型号：SDS720

制造厂：湖南三德科技股份有限公司            出厂编号： 0210210075

试验依据：JJF（黔）XX—XXXX《重点用能单位计量器具稳定性验证方法》（报批稿）。

证书时间：2022年8月——2025年8月

试验地点：大唐贵州发耳发电有限公司

## 试验结果记录如下：

表3 计量器具溯源结果记录图表

| 计量器具名称及编号 | 名义值（%） | 允许变化量（%） | 校准的示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022年 8月（%） | 2023年 8月（%） | 变化量（%） | 2024年8月（%） | 变化量（%） | 2025年8月（%） | 变化量（%） | 结 论 |
| 自动定硫仪 | ＜1.00 | ±0.15 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.04 | -0.04 | 0.00 | 0.04 | 合格 |
|  | 1.00-4.00 | ±0.25 | -0.02 | 0.00 | 0.02 | -0.04 | -0.04 | -0.02 | 0.02 | 合格 |
|  | ＞4.00-6.00 | ±0.35 | -0.04 | -0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | -0.09 | -0.13 | 合格 |

图1  ＜1.00%的溯源结果记录曲线图

## 图2  （1.00-4.00）%的溯源结果记录曲线图

## 图3  ＞（4.00-6.00）%的溯源结果记录曲线图

## 6.4 试验四：采用控制图法进行验证

计量器具名称： 文丘里气体流量计   规格型号：WCQ

制造厂：重庆川仪                  出厂编号：1031196

试验依据：JJF（黔）XX—XXXX《重点用能单位计量器具稳定性验证方法》（报批稿）。

试验时间：2025年12月20日—2026年4月20日

试验地点： 大唐贵州发耳发电有限公司

核查标准： 便携式超声波流量计

规格型号： MIK-HUF2100

制造厂：杭州米科仪表有限公司

试验记录如下：

## 6.4.1 收集数据

为收集稳定性验证实验数据建立控制图表，将数据采集周期定为每5天采集1组数据。常用量程点0.7qmax为采集点。依据JJG 1037-2008《涡轮流量计检定规程》，在重复性测量条件下，对核查标准进行3次独立测量，记作x1、x2、x3。每个子组3次测量结果的算术平均值和子组极差R，见表1。

表4 收集的28 组数据表

| j | x₁ | x₂ | x₃ | x̄j | Rⱼ | j | x₁ | x₂ | x₃ | x̄j | Rⱼ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1196.205 | 1196.172 | 1196.055 | 1196.144 | 0.150 | 15 | 1198.427 | 1198.427 | 1198.366 | 1198.407 | 0.061 |
| 2 | 1196.155 | 1196.003 | 1196.108 | 1196.089 | 0.152 | 16 | 1198.018 | 1198.169 | 1198.302 | 1198.163 | 0.284 |
| 3 | 1197.742 | 1197.749 | 1197.533 | 1197.675 | 0.216 | 17 | 1198.871 | 1198.902 | 1198.774 | 1198.849 | 0.128 |
| 4 | 1197.652 | 1197.692 | 1197.633 | 1197.659 | 0.059 | 18 | 1197.081 | 1197.098 | 1197.102 | 1197.094 | 0.021 |
| 5 | 1198.368 | 1198.455 | 1198.442 | 1198.422 | 0.087 | 19 | 1198.614 | 1198.646 | 1198.702 | 1198.654 | 0.088 |
| 6 | 1196.749 | 1196.745 | 1196.637 | 1196.710 | 0.112 | 20 | 1198.354 | 1198.209 | 1198.159 | 1198.241 | 0.195 |
| 7 | 1196.252 | 1196.236 | 1196.430 | 1196.306 | 0.194 | 21 | 1198.500 | 1198.434 | 1198.390 | 1198.441 | 0.110 |
| 8 | 1197.794 | 1197.878 | 1197.768 | 1197.813 | 0.110 | 22 | 1199.138 | 1199.147 | 1199.293 | 1199.193 | 0.155 |
| 9 | 1198.310 | 1198.258 | 1198.217 | 1198.262 | 0.093 | 23 | 1197.212 | 1197.212 | 1197.172 | 1197.199 | 0.040 |
| 10 | 1196.959 | 1196.856 | 1196.768 | 1196.861 | 0.191 | 24 | 1196.440 | 1196.413 | 1196.677 | 1196.510 | 0.264 |
| 11 | 1197.782 | 1197.823 | 1197.710 | 1197.772 | 0.113 | 25 | 1199.187 | 1199.099 | 1199.079 | 1199.122 | 0.108 |
| 12 | 1197.391 | 1197.378 | 1197.274 | 1197.348 | 0.117 | 26 | 1198.183 | 1198.127 | 1198.114 | 1198.141 | 0.069 |
| 13 | 1198.130 | 1198.012 | 1197.857 | 1198.000 | 0.273 | 27 | 1197.319 | 1197.360 | 1197.459 | 1197.379 | 0.140 |
| 14 | 1198.234 | 1198.231 | 1198.134 | 1198.200 | 0.100 | 28 | 1197.960 | 1197.963 | 1197.933 | 1197.952 | 0.030 |

## 6.4.2 控制图的建立

a) R 图的建立。当每组测量次数为3 时，查表得D3=0，D4=2.574。计算中位线、控制上限控制下限以及统计控制量的标准偏差计算的警戒线和辅助线，计算结果列于表2。用Excel 绘制的R 图如图2 所示。

表5 控制图的控制限及辅助线

| 控制图类型 | CL | 行动限 |  | 警戒线 |  | 辅助线 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | UCL | LCL | CL+2σ | CL-2σ | CL+σ | CL-σ |
| - 极差控制图 - （R图） | 0.131 | 0.337 | / | 0.268 | / | / | / |
| - 平均值控制图 - （图） | 1197.736 | 1200.430 | 1195.042 | 1199.532 | 1195.940 | 1198.589 | 1196.838 |

UCL

CL

CL+2σ

图4 R图

观察R 图，所有的数据点全部落在行动限之内，有两点超出警告限但未超出控制限，此时需要注意，但不用采取任何措施。图2中所有点呈现随机分布模式，不存在异常趋势或模式。如果有数据点落在行动限之外，则认为在该子组的三次测量过程中，存在偶然因素导致重复性偏大，比如核查标准的安装位置不合适、检定系统内的流场（温度、压力、流量）不稳定等因素。需剔除过程失控数据后，重新计算R图的控制限并绘图，再次检查其是否处于受控状态。

b）图的建立。计量器具计算平均值控制图的上下警告限、上下控制限，同时给出警戒线和辅助线，结果列于表2，用Excel 绘制的图如图3 所示。

LCL

CL

UCL

图5 图

由图3可以看出，所有控制值都落在上下警戒线之间。测量过程的8种异常分布模式均未在图3中出现，说明图处于统计控制状态，认为被验证的计量器具的稳定性符合要求。

# 7. 试验结果综述

验证性试验结果表明：依据JJF（黔）XX—XXXX《重点用能单位计量器具稳定性验证方法》（报批稿）方法要求。得到的统计数据满足稳定性验证要求，方法具备可操作性，设定的判定规则合理有效。

通过试验验证，本规范适用于重点用能单位的计量器具稳定性验证。