贵州省地方计量技术规范

JJF（黔）XX-XXXX

多通道时间间隔测量仪校准规范

Calibration Specification for Multi-channel Time Interval Meters

（征求意见稿）

xxxx-xx-xx 发布                                xxxx-xx-xx 实施

JJF（黔）xxxx—xxxx

多通道时间间隔测量仪

校准规范

Calibration Specification for

Multi-channel Time Interval Meters

归口单位：贵州省市场监督管理局

主要起草单位：贵州省计量测试院

广西壮族自治区计量检测研究院

参加起草单位：贵州省计量测试院

本规范委托全贵州省计量测试院负责解释

本规范主要起草人：

XXXXX

XXXXX

XXXXX

参加起草人：

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

目    录

引    言	（II）

1 范围	（1）

2 引用文件	（1）

3 术语	（1）

4 概述	（2）

5 计量特性	（2）

5.1 内置时基振荡器	（2）

5.2 通道一致性	（3）

5.3 时间间隔测量噪声	（3）

5.4 时间间隔测量误差	（3）

5.5 时间间隔测量非线性度	（3）

6 校准条件	（3）

6.1 环境条件	（3）

6.2 测量标准及其他设备	（4）

7 校准项目和校准方法	（4）

7.1 校准项目	（4）

7.2 校准方法	（5）

8 校准结果表达	（8）

9 复校时间间隔	（8）

附录A原始记录格式	（9）

附录B校准证书内页格式	（11）

附录C不确定度评定示例	（12）

引    言

JJF 1001《通用计量术语及定义》、JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》和JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制定工作的基础性文件。

本规范为首次发布。

多通道时间间隔测量仪校准规范

1 范围

本规范适用于多通道时间间隔测量仪的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件：

JJG 238—2018 时间间隔测量仪检定规程

JJF 1180—2025 时间频率计量名词术语及定义

JJF 1725-2018 脉冲分配放大器校准规范

JJF 1957—2021 铷原子频率标准校准规范

JJF 1984—2022 电子测量仪器内石英晶体振荡器校准规范

JJF 2090—2023 石英晶体频率标准校准规范

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3 术语

JJF 1180—2025界定的及以下术语和定义适用于本规范。

## 3.1 多通道时间间隔测量仪 multi-channel time interval meters

可同时测量两路或两路以上1 PPS（秒脉冲）信号之间时间间隔的测量仪器。

## 3.2 时间间隔测量噪声 time interval measurement noise

由时间间隔测量仪器本身引起的时间间隔测量结果的离散性，用测量结果的标准方差表示。

## 3.3 通道一致性 channel consistency

多通道时间间隔测量仪各通道对信号响应的时间延迟的接近程度。

## 3.4 时间间隔测量误差 time interval measurement accuracy

时间间隔测量结果与标准时间间隔之差绝对值的最大值。

## 3.5 时间间隔测量非线性度time interval measurement nonlinearity

输入时间间隔信号按线性变化时，实际测得的时间间隔结果与输入信号线性变化偏离的程度。

4 概述

多通道时间间隔测量仪（以下简称多通道测量仪）是可同时测量两路或两路以上1 PPS（秒脉冲）信号之间时间间隔的测量仪器。主要由内置振荡器或外部参考频率输入端口、分频/倍频、时刻/时间间隔闸门、粗计数器、时间展宽电路、精计数器、控制模块和显示模块等部分组成。参考1PPS信号和被测1PPS信号接入时刻或时间间隔闸门产生电路，产生时刻沿或时间间隔闸门；内置振荡器或者外部输入的参考频率信号经由倍频单元处理后对时刻或时间间隔闸门进行粗计数，粗计数不足一个分辨率剩余时间间隔脉宽由展宽电路放大整数倍后再进行精计数，最后由控制显示模块显示各通道时间间隔的测量结果。多通道时间间隔测量仪工作原理见图1。多通道时间间隔测量仪广泛应用于卫星导航系统地面站、卫星导航授时终端、授时服务器以及大型通信系统、电力系统、航空航天等领域。

图1 多通道时间间隔测量仪工作原理示意图

5 计量特性

5.1 内置时基振荡器

表1  内置时基振荡器计量特性

| 计量特性 | 内置振荡器类型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 石英晶体振荡器 | 石英晶体频率标准 | 铷原子频率标准 |
| 相对频率偏差 | ±（1×10-5～1×10-10） | ±（1×10-8～1×10-10） ±（1×10-10～1×10-13） （GNSS驯服石英频标，τ =1 d） | ±（2×10-10～2×10-11） ±（1×10-11～5×10-13）（GNSS驯服铷频标，τ =1 d） |
| 开机特性 | ±（1×10-6～1×10-11） | / | ±（5×10-10～1×10-11） |
| 日老化率/ 日频率漂移率 | ±（1×10-6～1×10-12） | ±（1×10-9～1×10-12） | ±（1×10-11～1×10-13） |
| 1 s频率稳定度 | 1×10-8～1×10-12 | 1×10-10～5×10-14 | 5×10-11～2×10-12 |
| 频率复现性 | 1×10-6～1×10-11 | 1×10-9～1×10-12 | 5×10-11～2×10-12 |

5.2 通道一致性

优于2 ns。

5.3 时间间隔测量噪声

优于1 ns。

5.4 时间间隔测量误差

优于±500 ps。

5.5 时间间隔测量非线性度

优于10 ns。

注：以上指标不用于合格性评定，仅供参考。

6 校准条件

6.1 环境条件

### 6.1.1 温度

在（15~25）℃范围内任选一点，校准过程中环境温度的变化不超过±2 ℃，且不应有温度突变。

### 6.1.2 湿度

相对湿度：≤80%。

### 6.1.3 供电电源

电压：220 V±11 V；

频率：50 Hz±1 Hz。

### 6.1.4 其他

周围无影响仪器正常工作的电磁干扰和机械振动。

6.2 测量标准及其他设备

6.2.1 标准时间频率源

a) 输出频率：5 MHz、10 MHz；

1 s频率稳定度小于被校多通道测量仪相同取样时间频率稳定度的1/3；

相对频率偏差等优于被校多通道测量仪一个数量级。

b) 输出：1PPS；

时间偏差：优于20 ns(RMS，24 h)。

6.2.2 频标比对器

输入频率：5 MHz、10 MHz；

比对不确定度（用阿伦标准偏差表示）小于被校多通道测量仪相同取样时间频率稳定度的1/3。

6.2.3 脉冲分配放大器

a) 输出幅度：满足被校多通道测量仪输入信号要求；

b) 上升时间：≤1 ns；

c) 传输时延：≤5 ns；

d) 传输时延一致性：≤0.5 ns；

e) 抖动：≤20 ps。

6.2.4 相位微跃计

a) 相位调整最小步进：1 ps；

b) 频率调整最小步进：1×10-12 Hz。

7 校准项目和校准方法

7.1 校准项目

校准项目见表1。

表1 校准项目一览表

| 序号 | 校准项目 | 校准方法条款 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观及工作正常性检查 | 7.2.1 |
| 2 | 内置时基振荡器 | 7.2.2 |
| 3 | 通道一致性 | 7.2.3 |
| 4 | 时间间隔测量噪声 | 7.2.4 |
| 5 | 时间间隔测量误差 | 7.2.5 |
| =22336 | 时间间隔测量非线性度 | 7.2.6 |

7.2 校准方法

### 7.2.1 外观及工作正常性检查

### 目测被校多通道测量仪外观，前面板或后面板上应标有仪器名称、型号、制造厂、出厂编号及电源要求。电源开关、输入/输出端口、功能设置开关等应有识别标志，接口应牢固可靠，功能旋钮、按键、触摸等应灵活可用。无影响正常工作的机械损伤。

### 7.2.2 内置时基振荡器

### 被校内置时基振荡器的校准，根据振荡器类型分别按JJF 2090—2023石英晶体频率标准校准规范、JJF 1957—2021铷原子频率标准或JJF 1984—2022电子测量仪器内石英晶体振荡器校准规范中相应条款进行校准。

### 7.2.3 通道一致性

a) 将多通道测量仪开机预热一小时，仪器前面板的相关信号指示灯显示正常；

b) 按照图2连接仪器；

图2 测量通道一致性/时间间隔测量噪声示意图

c) 打开控制软件并按说明书要求进行串口或网络设置，将多通道测量仪各通道的触发电平设置为信号幅度的50%，通常以CH1为参考通道，按每秒1次记录数据；

d) 至少连续测量300次，记录其他通道与参考通道（CH1）的时间间隔测量平均值、、……，如式（1）所示；

（1）

式中：

——通道与参考通道（CH1）的时间间隔测量平均值，ns，；

——脉冲分配放大器通道的传输时延，ns；

——脉冲分配放大器通道所用线缆延迟，ns；

——多通道测量仪通道一致性，ns；

——脉冲分配放大器通道1传输时延，ns；

——脉冲分配放大器通道1所用的线缆延迟，ns。

e) 将接入CHn（CH2，CH3......）的线缆分别与接入CH1的线缆互换，分别测量两通道间的时间间隔测量平均值、、……，如式（2）所示；

（2）

式中：

——互换线缆后，通道与参考通道（CH1）的时间间隔测量平均值，ns，。

f) 结合式（2）与式（3），通道间的时间延迟如式（3）计算得到。

（3）

g) 根据测量结果，选出最大值和最小值，最大值记为，最小值记为。

b) 按公式（4）计算被校多通道测量仪的通道一致性。

（4）

式中：

——被校多通道测量仪通道间的时间延迟的最大值，ns；

——被校多通道测量仪通道间的时间延迟的最小值，ns。

### 7.2.4 时间间隔测量噪声

a) 按7.2.3 a)、7.2.3 b)及7.2.3 c)步骤进行操作；

b) 至少连续测量120次，记录其他通道与参考通道（CH1）的时间间隔测量结果，按公式（5）统计测量结果的实验标准偏差；

（5）

式中：

——时间间隔单次测量值，ns；

——测量平均值，ns；

——测量次数。

### 7.2.5 时间间隔测量误差

a) 按7.2.3 a)步骤进行操作；

b) 按照图3连接仪器；

图3 测量时间间隔测量误差/时间间隔测量非线性度示意图

c) 设置相位微跃计频率调整量和相位调整量都为零，按7.2.3 c)步骤进行操作后，至少连续测量120次，记录时间间隔测量的平均值；

d) 设置相位微跃计相位调整量为一固定值（如：10 ns）。测量其中一个被测通道与参考通道间的时间间隔，测量结果默认按每秒1次记录，至少连续测量120次，记录时间间隔测量最大值；

f) 时间间隔测量误差由式4）计算得到；

（4）

e) 重复步骤d)，测量其他被校通道的时间间隔测量误差。

### 7.2.6 时间间隔测量非线性度

a) 按7.2.3 a)步骤进行操作；

b) 按照图3连接仪器；

c) 设置相位微跃计相位调整量为零，频率调整量为1×10-11，按7.2.3 c)步骤进行操作后，测量每个通道与参考通道间的时间间隔，连续测量2000 s，记录各通道时间间隔测量差值300 s平均值；

d) 时间间隔测量非线性度偏差由式（5）计算得到。

（5）

式中：

——所测中的最大值，ns；

——所测中的最小值，ns。

8 校准结果表达

校准证书应至少包括以下内容：

a) 标题“校准证书”；

b) 实验室名称和地址；

c) 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d) 证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e) 客户的名称和地址；

f) 被校对象的描述和明确标识；

g) 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h) 如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i) 对校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k) 校准环境的描述；

l) 校准结果及其测量不确定度的说明；

m) 对校准规范的偏离的说明；

n) 校准证书和校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o) 校准结果仅对被校对象有效的声明；

p) 未经实验室书面批准，不得部分复制证书或报告的声明。

9 复校时间间隔

复校时间间隔由用户根据使用情况自行决定，建议不超过12个月。

# 附录A

原始记录格式

A.1 外观及工作正常性检查：

A.2内置时基振荡器测量

| 类型： □石英晶体振荡器 □石英晶体频率标准 □铷原子频率标准 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 计量特性 | 测量结果 | 不确定度U (k=2) |
| 相对频率偏差 | (取样时间 τ = s) |  |
| 开机特性 |  |  |
| 日老化率/日频率漂移率 | (预热时间及相关系数： ) |  |
| 1 s频率稳定度 |  |  |
| 频率复现性 |  |  |

A.3 通道一致性：

| 通道一致性 | 不确定度U（k = 2） |
| --- | --- |

A.4 时间间隔测量噪声：

| 通道 | 时间间隔测量噪声 | 不确定度U（k = 2） |
| --- | --- | --- |

A.5 时间间隔测量误差：

| 通道 | 时间间隔测量误差 | 不确定度U（k = 2） |
| --- | --- | --- |

A.6 时间间隔测量非线性度：

| 通道 | 时间间隔测量非线性度 | 不确定度U（k = 2） |
| --- | --- | --- |

# 附录B

校准证书内页格式

B.1 外观及工作正常性检查：

B.2内置时基振荡器测量

| 类型： □石英晶体振荡器 □石英晶体频率标准 □铷原子频率标准 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 计量特性 | 测量结果 | 不确定度U (k=2) |
| 相对频率偏差 | (取样时间 τ = s) |  |
| 开机特性 |  |  |
| 日老化率/日频率漂移率 | (预热时间及相关系数： ) |  |
| 1 s频率稳定度 |  |  |
| 频率复现性 |  |  |

B.3 通道一致性：

| 通道 | 通道一致性 | 不确定度U（k = 2） |
| --- | --- | --- |

B.4 时间间隔测量噪声：

| 通道 | 时间间隔测量噪声 |
| --- | --- |

B.5 时间间隔测量误差：

| 通道 | 时间间隔测量误差 | 不确定度U（k = 2） |
| --- | --- | --- |

B.6 时间间隔测量非线性度：

| 通道 | 时间间隔测量非线性度 | 不确定度U（k = 2） |
| --- | --- | --- |

# 附录C

内部通道延迟的不确定度评定示例

- 概述

  - 测量依据：地方计量校准规范《多通道时间间隔测量仪校准规范》。

  - 测量标准及其他设备：标准时间频率源、脉冲分配放大器、相位微跃计。

  - 被测对象：多通道时间间隔测量仪（型号TM-TIC08）。

  - 环境条件：温度：22.5℃，相对湿度：61%。

- 测量模型

测量模型按公式（2-1）建立。为：

|  |  | (1-1) |
| --- | --- | --- |
|  | 式中： ——被校多通道测量仪通道间的时间延迟的最大值，ns； ——被校多通道测量仪通道间的时间延迟的最小值，ns。 |  |

- 不确定度传播律

对公式（2-1）应用不确定度传播率：

(1-2)

其中灵敏系数：

,

因此：

(1-3)

假设各通道的不确定度相同， ，则：

(1-4)

- 标准不确定度评定

4.1  测量重复性引入的标准不确定度

按规范要求，至少连续测量300次，记录和，分别计算实验标准偏差：

(1-5)

(1-6)

由于和相互独立，由测量重复性引入的标准不确定度为：

(1-7)

4.2  多通道时间间隔测量仪分辨力引入的标准不确定度

多通道时间间隔测量仪的分辨力为0.001 ns，，按B类方法评定，区间半宽度，视其为均匀分布，包含因子，则：

(1-8)

4.3  脉冲分配放大器传输时延的一致性引入的标准不确定度

经查阅脉冲分配放大器使用说明书，传输时延的一致性小于200 ps，，按B类方法评定，区间半宽度，视其为均匀分布，包含因子，则：

(1-9)

4.4  由触发电平引入的标准不确定度

在测量过程中，触发电平设置为信号幅度的50%时，实际设置偏差导致触发点漂移，引入时间测量误差。根据使用说明书和典型触发误差，假设区间半宽度，视其为均匀分布，包含因子，则：

(1-10)

4.5  线缆延迟稳定性引入的标准不确定度

在测量过程中，由于线缆互换操作时，连接器重复插拔引入的接触电阻变化及线缆弯折导致的延迟波动，将对测量结果产生一定的影响。通过重复插拔实验评估，其区间半宽度，视其为均匀分布，包含因子，则：

(1-11)

- 合成标准不确定度

由于各分量相互独立，互不相关，则其合成标准不确定度为：

(1-12)

- 扩展不确定度

取包含因子k = 2，则内部通道延迟的扩展不确定为：

注：以上不确定度评定示例中，当测量环境符合环境校准要求时，环境影响引入的不确定度分量可以忽略不计，不再单独列出。

JJF xxxx-xxxx