贵州省地方计量校准规范

《多通道时间间隔测量仪校准规范》（征求意见稿）

编制说明

规范起草小组

2026年04月

贵州省地方计量校准规范

《多通道时间间隔测量仪校准规范》（征求意见稿）

编制说明

一、任务来源：

《多通道时间间隔测量仪校准规范》的编写任务，是2025年由贵州省市场监督管理局批准立项，由贵州省计量测试院负责起草。

二、制定的必要性：

随着科学技术的发展，高精度时间频率的应用越来越广泛，授时和时间同步的精度也越来越高，从卫星授时的ns量级到光纤授时的ps量级。这对时间间隔的测量提出了更高的要求。多通道时间间隔计数器是可同时测量两路以上信号之间时间间隔的测量仪器，是一种高精度的时差测量设备，主要用于测量多路脉冲信号比对时延、通道一致性、抖动等参数的仪器。已在卫星导航、航空航天、导弹、武器、通信系统、电力系统等领域的时间测量及晶振、电子元器件等科研、计量领域的时间、频率中有着广泛的应用。

随着测量需求的增多，近几年国内多通道时间间隔测量仪的发展也较为迅速，技术指标不断提高，部分厂家的多通道时间间隔测量仪产品已达到ps量级的精度。目前，对多通道时间间隔测量仪性能指标体系、参数定义、测试项目和测试方法，国内外均没有针对性的国家标准依据，造成行业内对多通道时间间隔测量仪采购和验收时没有规范的统一标准，包括参数歧义性、计量项目不完善和测试方法精度受限。目前唯一可以参考的JJG 238-2018《时间间隔测量仪检定规程》主要侧重于对范围为1 ns～10000 s的时间间隔测量仪进行了测量，对于目前市场上时间间隔测量准确度为ps级别的多通道时间间隔测量仪来说无法按照该规程计量时间间隔的误差。同时，多通道时间间隔计数器是测量多路时间间隔的设备，更多地关注通道间的一致性、测量噪声、内部通道延迟等计量特性。而这些计量特性在JJG 238-2018《时间间隔测量仪检定规程》均没有体现。

因此，现阶段的计量技术法规无法充分保障多通道时间间隔计数器的溯源性。需对多通道时间间隔计数器制定其规范，确保多通道时间间隔计数器量值的准确可靠。

三、主要技术依据及原则

本规范依据 JJF 1071-2010国家计量校准规范编写规则、JJF 1059.1-2012测量不确定度评定与表示、JJF 1001-2011通用计量术语及定义的内容制定。本着科学合理，便于操作的原则，根据现有的国标、企业标准和专家意见、建议，以现有的生产技术、校准技术为前提，提高生产水平，鼓励进步，淘汰落后，完善多通道时间间隔测量仪的量传体系。

本规范适用于多通道时间间隔测量仪的校准。在此基础上，结合实际，本规范引用了下列文件：

JJG 238—2018 时间间隔测量仪检定规程

JJF 1180—2025 时间频率计量名词术语及定义

JJF 1725-2018 脉冲分配放大器校准规范

JJF 1957—2021 铷原子频率标准校准规范

JJF 1984—2022 电子测量仪器内石英晶体振荡器校准规范

JJF 2090—2023 石英晶体频率标准校准规范

- 制定的进度情况

从提出项目、接受起草任务到完成征求意见稿，大致分七个阶段：

1、调研及项目任务书提出阶段

2025年3月提出了《多通道时间间隔测量仪校准规范》项目计划任务书。

2025年4月，组成起草小组，进行调研工作；对校准规范中涉及到技术工作进行技术跟踪，网络搜索、相关部门走访、实地考察统计及技术资料收集等调研工作。

2、接受起草任务及校准方案论证阶段

2025年5月至9月，调研、试验，整理试验数据，确定校准方法。

对该阶段的具体工作进行了部署：1、调整优化项目组；2、根据工作目标及进度安排，责任到人实施该项目。

基于现有设备（铯原子频率标准、时间频率源、信号发生器、相位微跃器、脉冲分配放大器、频标比对器、相位噪声测量系统等），起草小组开展多通道时间间隔测量仪校准的实验，获取实验数据，分析并整理，确定多通道时间间隔测量仪校准的测量方法和不确定度评定方法。

项目组召开了方案论证会。在原项目任务书的基础上，确定了校准规范起草的如下要求：

1）规范的适用范围，适用于多通道时间间隔测量仪的校准；

2）被校多通道时间间隔测量仪的计量特性；

3）主要校准项目和校准方法；

4）测量标准及其他设备的技术要求；

5）不确定度评定示例。

起草组对星汉时空科技（北京）有限公司、北京卓越航导科技有限责任公司等多通道时间间隔测量仪生产单位进行调研，向生产单位了解多通道时间间隔测量仪的市场现状和工作原理，以及主要项目的测量方法，充分听取生产单位的意见和建议。

3、规范初稿起草阶段

2025年9月至11月，我们根据校准规范的技术方案形成了校准规范初稿。起草小组讨论并小范围征求意见。

至2026年11月，完成《多通道时间间隔测量仪校准规范》正文文件的初稿。

4、验证实验及完成征求意见稿阶段

初稿完成以后，分别进行试验实验。根据试验结论对规范初稿进行修改后，完成征求意见稿。

五、规范起草的要点及说明

1、适用范围

本规范适用于多通道时间间隔测量仪的校准。

多通道时间间隔测量仪的名称繁多，有的产品名为：多通道时间间隔测量仪、多通道时间间隔计数器等，起草组讨论认为只要是满足多通道时间间隔测量仪的定义，可统称为“多通道时间间隔测量仪”。

2、术语和计量单位

包括多通道时间间隔测量仪、抖动、内部通道延迟、通道一致性、时间间隔测量误差、时间间隔测量非线性度等6个术语。

术语的定义参照了JJF 1180—2025《时间频率计量名词术语及定义》、JJG 238—2018《时间间隔测量仪检定规程》、JJF 1725—2018 《脉冲分配放大器校准规范》及团体标准T/ZKJXX 00001—2021《多通道时间间隔测量仪测试方法》。

3、概述

简要介绍了多通道时间间隔测量仪的组成，工作原理及其示意图。综合参考了团体标准T/ZKJXX 00001—2021《多通道时间间隔测量仪测试方法》对多通道时间间隔测量仪工作原理及示意图的表述。

4、计量特性

4.1、内置时基振荡器

多通道时间间隔测量仪内置时基振荡器，根据内置石英晶体振荡器的种类不同，参照不同的规范进行校准，计量特性包含相对频率偏差、开机特性、日老化率/日频率漂移率、1 s频率稳定度、频率复现性等。

4.2、通道一致性

通道一致性是多通道时间间隔测量仪的一项综合性计量指标，它表征了仪器各测量通道在时间测量上的固有差异，是衡量多通道同步测量能力的关键参数。

参考JJF 1902—2021《时间间隔发生器校准规范》等现有计量规范中关于通道延迟、时间间隔测量的核心要求，借鉴其“触发电平设置为信号幅度50%”“多次测量取平均值”的校准思路，结合多通道设备的特殊性，补充“线缆互换法”等步骤，可有效分离脉冲分配放大器、测试线缆与仪器自身的通道延迟，

编写组在确定通道一致性计量特性时，充分参考了国内外同类仪器的技术现状、典型应用需求以及溯源链的构建合理性，最终将通道一致性指标确定为优于2 ns。

4.3、时间间隔测量噪声

时间间隔测量噪声是多通道时间间隔测量仪短期稳定性的重要表征，反映了仪器在重复测量相同时间间隔时测量结果的随机分散程度。该特性主要由仪器内部噪声、时基短期不稳定度、触发电路抖动以及模数转换量化误差等因素引起。在高精度时间间隔测量中，时间间隔测量噪声直接反映仪器测量的稳定性和重复性，是评估仪器短期测量精度的关键指标。时间间隔测量噪声数值越小，说明仪器测量结果的波动越小，测量稳定性越好，能够有效保障多通道同步测量的可靠性。

结合多通道时间间隔测量仪的应用场景需求、现有计量技术水平及仪器硬件性能，本规范征求意见稿明确规定时间间隔测量噪声技术指标为优于±500 ps。

4.4、时间间隔测量误差

时间间隔测量误差是多通道时间间隔测量仪最核心的计量特性，定义为仪器测量得到的时间间隔数值与真实时间间隔数值之间的偏差，直接影响多通道测量数据的可靠性和有效性。直接反映仪器在测量指定时间间隔时读数与真值（标准值）之间的偏离程度。该误差主要由时基准确度、插值非线性、触发延迟以及温漂等因素贡献。

根据对国内外主流多通道时间间隔测量仪技术规格的调研，结合多通道时间间隔测量仪的实际应用需求、现有计量校准能力及仪器设计水平，本规范征求意见稿明确规定时间间隔测量误差指标为优于±500 ps。

4.5、时间间隔测量非线性度

时间间隔测量非线性度是多通道时间间隔测量仪的关键计量特性，用于表征仪器在测量不同大小时间间隔时，测量误差随时间间隔变化的非线性程度，反映仪器测量精度的稳定性和一致性。对于宽量程、高精度的时间间隔测量，非线性度是评估仪器系统误差的重要指标。

结合多通道时间间隔测量仪的宽范围测量需求、现有计量技术能力及仪器硬件性能，本规范征求意见稿明确规定时间间隔测量非线性度指标为优于10 ns。该指标设定贴合实际应用场景，能够满足宽范围时间间隔测量的精度要求，无论是短时间间隔（ns级）还是较长时间间隔测量，均能保证测量误差的非线性波动处于可接受范围，避免因非线性度过大导致测量结果失真，确保仪器在全测量范围内的测量准确度。

5、校准条件

# 5.1、环境条件

# 环境条件包含环境温度和相对湿度的要求外，在实验过程中，实验室周围有大型汽车经过时，对测量结果产生可见的数据波动。因此，在环境条件中增加“周围无影响仪器正常工作的电磁干扰和机械振动”。

# 5.2、测量标准及其他设备

1）标准时间频率源

a) 输出频率：5 MHz、10 MHz；

1 s频率稳定度小于被校多通道测量仪相同取样时间频率稳定度的1/3；

相对频率偏差等优于被校多通道测量仪一个数量级。

b) 输出：1PPS；

时间偏差：优于20 ns(RMS，24 h)。

2）频标比对器

输入频率：5 MHz、10 MHz；

比对不确定度（用阿伦标准偏差表示）小于被校多通道测量仪相同取样时间频率稳定度的1/3。

3）脉冲分配放大器

a) 输出幅度：满足被校多通道测量仪输入信号要求；

b) 上升时间：≤1 ns；

c) 传输时延：≤5 ns；

d) 传输时延一致性：≤0.5 ns；

e) 抖动：≤20 ps。

4）相位微跃计

a) 相位调整最小步进：1 ps；

b) 频率调整最小步进：1×10-12 Hz。

6、校准项目和校准方法

1）内置时基振荡器

### 被校内置时基振荡器的校准，根据振荡器类型分别按JJF 2090—2023石英晶体频率标准校准规范、JJF 1957—2021铷原子频率标准或JJF 1984—2022电子测量仪器内石英晶体振荡器校准规范中相应条款进行校准。

### 2）通道一致性

取内部通道延迟的测量结果的最大值与最小值之差为通道一致性的结果。

3）时间间隔测量噪声

取多次时间间隔测量值的试验标准偏差作为抖动的测量结果。

4）时间间隔测量误差

时间间隔测量误差是指多通道时间间隔测量仪在测量标准时间间隔时，测量结果与标准值之间的最大偏离程度，通常通过相位微跃计设定固定时间间隔（如10 ns）并多次测量取最大值来评定。

5）时间间隔测量非线性度

时间间隔测量非线性度是指多通道时间间隔测量仪在连续变化的时间间隔测量中，其测量值与理想线性响应之间的最大偏差，通常通过长时间（如2000 s）测量频率微调信号并计算测量值波动范围的一半来评定。