地方计量技术规范

《多通道时间间隔测量仪校准规范》

试验报告

《多通道时间间隔测量仪校准规范》起草组

2026年04月

《多通道时间间隔测量仪校准规范》

试验报告

# 1  前言

为验证JJF（黔） XXXX-XXXX《多通道时间间隔测量仪校准规范》中全部条款的可行性和合理性，按照规范制定的校准项目和校准方法对多通道时间间隔测量仪进行了如下实验。

# 2  实验条件

| 项目 | 实验条件 | 是否符合规范要求 |
| --- | --- | --- |
| 环境温度 | 22.5℃ | 符合 |
| 相对湿度 | 61% | 符合 |
| 供电电源 | 220.0 V | 符合 |
| 实验地点 | 贵州省计量测试院业务三部实验室 | / |
| 实验人员 | 王菊凤、黄徐瑞晗、张宇 | / |
| 实验日期 | 2026年01月 | / |

# 3  实验所用设备及测量标准信息

3.1  实验设备

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多通道时间间隔测量仪 | TM-TIC08 | 星汉时空技术（北京）有限公司 |

3.2  测量标准及其他设备

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 生产厂 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UTC时间频率源 | TFS200B | 北京卓越航导科技有限责任公司 | 平均频率偏差：-0.3×10-14 频率稳定度：1.9×10-14 |
| 2 | 脉冲分配放大器 | PSD16A | 北京卓越航导科技有限责任公司 | 通道延迟一致性：各通道之间的延迟一致性小于200ps |
| 3 | 相位微跃计 | HROG-10 | SpectraDyamics,Inc. | 相位调整最小步进：1 ps； 频率调整最小步进：1×10-12 Hz |

# 4  实验方法及项目

依据JJF（黔） XXXX-XXXX《多通道时间间隔测量仪校准规范》中相关条款。实验方法：按7.2.1进行实验；实验项目：按7.1.1，多通道时间间隔测量仪校准项目见表1。

表1 多通道时间间隔测量仪校准项目一览表

| 序号 | 校准项目 |
| --- | --- |
| 1 | 外观及工作正常性检查 |
| 2 | 内置时基振荡器 |
| 3 | 通道一致性 |
| 4 | 时间间隔测量噪声 |
| 5 | 时间间隔测量误差 |
| 6 | 时间间隔测量非线性度 |

# 5  实验结果

5.1  内置时基振荡器

| 类型： 石英晶体振荡器 □石英晶体频率标准 □铷原子频率标准 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 计量特性 | 测量结果 | 不确定度U (k=2) |
| 相对频率偏差 | 2.4×10-9 (取样时间 τ = s) | 4×10-10 |
| 开机特性 | 9.1×10-11 | 8.6×10-11 |
| 日老化率/日频率漂移率 | -1.2×10-10 (预热时间及相关系数：-0.983 ) | 9×10-11 |
| 1 s频率稳定度 | 3.1×10-12 | 1.2×10-12 |
| 频率复现性 | 3.6×10-10 | 8×10-11 |

5.2 通道一致性：（通道1为参考通道）

| 通道一致性（ns） | 不确定度U（k = 2） |
| --- | --- |
| 1.147 | 172 ps |

5.3 时间间隔测量噪声：（通道1为参考通道）

| 通道 | 时间间隔测量噪声（ns） | 不确定度U（k = 2） |
| --- | --- | --- |
| CH 2 | 0.321 | 69 ps |
| CH 3 | 0.149 | 69 ps |
| CH 4 | 0.225 | 69 ps |
| CH 5 | 0.137 | 69 ps |
| CH 6 | 0.192 | 69 ps |
| CH 7 | 0.378 | 69 ps |
| CH 8 | 0.220 | 69 ps |

5.4 时间间隔测量误差：（通道1为参考通道）

| 通道 | 时间间隔测量误差（ns） | 不确定度U（k = 2） |
| --- | --- | --- |
| CH 2 | -0.043 | 145 ps |
| CH 3 | -0.079 | 145 ps |
| CH 4 | -0.120 | 145 ps |
| CH 5 | -0.079 | 145 ps |
| CH 6 | -0.099 | 145 ps |
| CH 7 | -0.131 | 145 ps |
| CH 8 | -0.079 | 145 ps |

5.4 时间间隔测量非线性度：（通道1为参考通道）

| 通道 | 时间间隔测量非线性度（ns） | 不确定度U（k = 2） |
| --- | --- | --- |
| CH 2 | 6.0 | 1.3 ns |
| CH 3 | 6.0 | 1.3 ns |
| CH 4 | 6.0 | 1.3 ns |
| CH 5 | 6.0 | 1.3 ns |
| CH 6 | 6.0 | 1.3 ns |
| CH 7 | 6.0 | 1.3 ns |
| CH 8 | 6.0 | 1.3 ns |

# 6 实验结论

结果表明《多通道时间间隔测量仪校准规范》中提出的校准项目可全面、系统的覆盖多通道时间间隔测量仪的各项计量性能，各条款中提出的校准方法切实可行、正确合理。