贵州省地方计量校准规范

《多通道时间间隔测量仪校准规范》

不确定度评定报告

规程起草小组

2026年04月

通道一致性的不确定度评定

1	概述

  - 测量依据：地方计量校准规范《多通道时间间隔测量仪校准规范》。

  - 测量标准及其他设备：UTC时间频率源、脉冲分配放大器、相位微跃计。

  - 被测对象：多通道时间间隔测量仪（型号TM-TIC08）。

  - 环境条件：温度：22.5℃，相对湿度：61%。

- 测量模型

测量模型按公式（2-1）建立。为：

|  |  | (1-1) |
| --- | --- | --- |
|  | 式中： ——被校多通道测量仪通道间的时间延迟的最大值，ns； ——被校多通道测量仪通道间的时间延迟的最小值，ns。 |  |

- 不确定度传播律

对公式（2-1）应用不确定度传播率：

(1-2)

其中灵敏系数：

,

因此：

(1-3)

假设各通道的不确定度相同， ，则：

(1-4)

- 标准不确定度评定

4.1  测量重复性引入的标准不确定度

按规范要求，至少连续测量300次，记录和，分别计算实验标准偏差：

(1-5)

(1-6)

由于和相互独立，由测量重复性引入的标准不确定度为：

(1-7)

4.2  多通道时间间隔测量仪分辨力引入的标准不确定度

多通道时间间隔测量仪的分辨力为0.001 ns，，按B类方法评定，区间半宽度，视其为均匀分布，包含因子，则：

(1-8)

4.3  脉冲分配放大器传输时延的一致性引入的标准不确定度

经查阅脉冲分配放大器使用说明书，传输时延的一致性小于200 ps，按B类方法评定，区间半宽度，视其为均匀分布，包含因子，则：

(1-9)

4.4  由触发电平引入的标准不确定度

在测量过程中，触发电平设置为信号幅度的50%时，实际设置偏差导致触发点漂移，引入时间测量误差。根据使用说明书和典型触发误差，假设区间半宽度，视其为均匀分布，包含因子，则：

(1-10)

4.5  线缆延迟稳定性引入的标准不确定度

在测量过程中，由于线缆互换操作时，连接器重复插拔引入的接触电阻变化及线缆弯折导致的延迟波动，将对测量结果产生一定的影响。通过重复插拔实验评估，其区间半宽度，视其为均匀分布，包含因子，则：

(1-11)

- 合成标准不确定度

由于各分量相互独立，互不相关，则其合成标准不确定度为：

(1-12)

- 扩展不确定度

取包含因子k = 2，则通道一致性的扩展不确定为：

时间间隔测量噪声的不确定度评定

1	测量模型

测量模型按公式（2-1）建立。

|  |  | (2-1) |
| --- | --- | --- |

式中：

——时间间隔单次测量值，ns；

——测量平均值，ns；

——测量次数。

2	不确定度来源分析

测量不确定度主要来源包括：

1）测量重复性引入的不确定度；

2）多通道时间间隔测量仪分辨力引入的不确定度；

3）脉冲分配放大器时间间隔测量噪声引入的不确定度。

3	标准不确定度评定

3.1  测量重复性引入的标准不确定度

按实验方法，连续测量 120 次，得到各通道与CH1的时间间隔序列，按公式计算实验标准偏差：

(2-2)

3.2  多通道时间间隔测量仪分辨力引入的标准不确定度

多通道时间间隔测量仪的分辨力为0.001 ns，，按B类方法评定，区间半宽度，视其为均匀分布，包含因子，则：

(2-3)

3.3  脉冲分配放大器时间间隔测量噪声引入的标准不确定度

经查阅脉冲分配放大器使用说明书，时间间隔测量噪声为20 ps，按B类方法评定，视其为均匀分布，包含因子，则：

(2-4)

- 合成标准不确定度

由于各分量相互独立，互不相关，则其合成标准不确定度为：

(2.4)

- 扩展不确定度

取包含因子k = 2，则时间间隔测量噪声的扩展不确定为：

时间间隔测量误差的不确定度评定

1	测量模型

测量模型按公式（3-1）建立。

|  |  | (3-1) |
| --- | --- | --- |

式中：

——时间间隔测量误差；

——时间间隔测量最大值；

——时间间隔测量的平均值；

——相位微跃计相位调整值。

2	不确定度来源分析

测量不确定度主要来源包括：

1）测量重复性引入的不确定度；

2）多通道时间间隔测量仪分辨力引入的不确定度；

3）相位微跃计设定值不准确引入的不确定度；

4）脉冲分配放大器时间间隔测量噪声引入的不确定度；

5）脉冲分配放大器传输时延的一致性引入的标准不确定度。

3	标准不确定度评定

3.1  测量重复性引入的标准不确定度

（1）引入的不确定度

是120次测量的最大值，其不确定度可由测量序列的实验标准偏差估计：

(3-2)

（2）引入的不确定度

是120次测量的平均值，其标准不确定度可由测量序列的实验标准偏差估计：

(3-2)

由于上述两分量相互独立，由测量重复性引入的标准不确定度为：

(3-3)

3.2  多通道时间间隔测量仪分辨力引入的标准不确定度

多通道时间间隔测量仪的分辨力为0.001 ns，，按B类方法评定，区间半宽度，视其为均匀分布，包含因子，则：

(3-3)

3.3  相位微跃计设定值不准确引入的标准不确定度

经查阅相位微跃计的溯源证书，相位调整10 ns时，其误差在0.1 ns范围内变动，按B类方法评定，视其为均匀分布，包含因子，则：

(3-4)

3.4  脉冲分配放大器时间间隔测量噪声引入的标准不确定度

经查阅脉冲分配放大器使用说明书，时间间隔测量噪声为20 ps，按B类方法评定，视其为均匀分布，包含因子，则：

(3-5)

3.5  脉冲分配放大器传输时延的一致性引入的标准不确定度

经查阅脉冲分配放大器使用说明书，传输时延的一致性小于200 ps，按B类方法评定，区间半宽度，视其为均匀分布，包含因子，则：

(3-6)

4	合成标准不确定度

由于各分量相互独立，互不相关，则其合成标准不确定度为：

(2.4)

5	扩展不确定度

取包含因子k = 2，则时间间隔测量误差的扩展不确定为：

时间间隔测量非线性度的不确定度评定

1	测量模型

测量模型按公式（4-1）建立。

|  |  | (4-1) |
| --- | --- | --- |

式中：

——时间间隔测量非线性度偏差，ns；

——所测中的最大值，ns；

——所测中的最大值，ns。

2	不确定度来源分析

测量不确定度主要来源包括：

1）测量重复性引入的不确定度；

2）多通道时间间隔测量仪分辨力引入的不确定度；

3）相位微跃计设定值不准确引入的不确定度；

4）脉冲分配放大器时间间隔测量噪声引入的不确定度。

3	标准不确定度评定

3.1  测量重复性引入的标准不确定度

对每个通道，连续测量2000 s，得到约n=6个300 s平均值，和是样本的最大值和最小值，其不确定度可由标准偏差估计：

(4-2)

由于上述两分量相互独立，由测量重复性引入的标准不确定度为：

(4-3)

3.2  多通道时间间隔测量仪分辨力引入的标准不确定度

多通道时间间隔测量仪的分辨力为0.001 ns，，按B类方法评定，区间半宽度，视其为均匀分布，包含因子，则：

(3-3)

3.3  相位微跃计设定值不准确引入的标准不确定度

经查阅相位微跃计的溯源证书，频率调整量为1×10-11时，其时间误差标准偏差在0.6 ps范围内变动，按B类方法评定，视其为均匀分布，包含因子，则：

(3-4)

3.4  脉冲分配放大器时间间隔测量噪声引入的标准不确定度

经查阅脉冲分配放大器使用说明书，时间间隔测量噪声为20 ps，按B类方法评定，视其为均匀分布，包含因子，则：

(3-5)

4	合成标准不确定度

由于各分量相互独立，互不相关，则其合成标准不确定度为：

(3-6)

5	扩展不确定度

取包含因子k = 2，则时间间隔测量非线性度的扩展不确定为：