# 贵 州 省 地 方 计 量 技 术 规 范

JJF（黔）××—××××

————————————————————————————————

氮吸附法比表面积测定仪校准规范

Calibration Specification for the Specific Surface Area Instrument

Using the Nitrogen Adsorption Method

（征求意见稿)

JJF(XX-XXX)

202×—  —  发布                        202×—  —  实施

————————————————————————————————

# 贵 州 省 市 场 监 督 管 理 局 发 布

氮吸附法比表面积测定仪校准规范

Calibration Specification for the Specific        JJF(XX-XXX)

Surface Area Instrument Using the

Nitrogen Adsorption Method

归  口 单 位：贵州省市场监督管理局

主要起草单位：安顺市质量技术监督检测所

贵州省人民医院

贵州省计量测试院

参加起草单位：黔西南州中医院

本规范委托主要起草单位负责解释

本规范主要起草人：

胡芳芳 （安顺市质量技术监督检测所）

张文媛 （贵州省人民医院）

吴凯华 （贵州省计量测试院）

参加起草人：

戴  力 （贵州省计量测试院）

吴雨婷 （贵州省计量测试院）

周荣海 （黔西南州中医院）

章  薇  （安顺市质量技术监督检测所）

目     录

引言	 (Ⅱ)

1    范围 	 ( 1)

2   引用文件 	 ( 1)

3    术语 	 ( 1)

4    概述 	 ( 2)

5    计量特性 	 (2)

6    校准条件 	 (3)

6.1   校准环境 	(3)

6.2   校准用标准器及配套设备 	 (3)

7    校准项目和校准方法 	(4)

7.1   外观及功能性检查 	 (4)

7.2   示值误差 	(4)

7.3   重复性 	 (4)

7.4   通道差异	(5)

8   校准结果表达 	 (5)

9   复校时间间隔 	(6)

附录A 比表面积标准物质及脱气条件 	(7)

附录B  氮吸附法比表面积测定仪校准记录参考格式 	(8)

附录C  校准证书（内容）参考格式 	(10)

附录D  氮吸附法比表面积测定仪示值误差不确定度评定示例	(11)

# 引    言

本规范按照JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》等等基础性系列规范进行制定。

本规范规定了氮吸附法比表面积测定仪校准的技术要求、校准项目及校准方法，本规范是首次发布。

氮吸附法比表面积测定仪校准规范

# 1  范围

本规范适用于采用氮气物理吸附原理（包括静态容量法和连续流动色谱法）、分析测量固体材料比表面积的测定仪的校准。其他惰性气体（氩气、氪气等）物理吸附原理的比表面积测定仪可参照执行。测量范围在（1～1500）m²/g。

# 2  引用文件

本规范引用下列文件：

- GB/T 19587—2017《气体吸附BET法测定固体物质比表面积》；

- GB/T 10722—2014《炭黑总表面积和外表面积的测定氮吸附法》；

- GB/T 13390—2008《金属粉末比表面积的测定氮吸附法》；

- GB/T 6609.35—2023《氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法第35部分：比表面积的测定氮吸附法》；

- GB/T 10322.8—2009《铁矿石比表面积的单点测定氮吸附法》；

- ISO 15901—2:2006 压汞法和气体吸附法测定固体材料的孔径分布和孔隙度第2部分：用气体吸附法分析介孔和大孔。

- 凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

# 3  术语和计量单位

ISO 15901—2:2006中界定的及以下术语和定义适用于本规范。

3.1   吸附质 adsorbate【ISO 15901—2:2006】

被吸附的气体。

3.2   吸附剂 adsorbent【ISO 15901—2:2006】

发生吸附的固体材料。

3.3   吸附体积 volume  adsorbed【ISO 15901—2:2006】

标准状态下与吸附力等效的气体体积。

3.4  比表面积：单位质量固体物质所具有的总表面积，是表征多孔材料、粉体材料的关键物理指标。

3.5  单位质量固体材料所具有的总表面积，包括外表面和内孔表面积，单位为平方米每克（m2/g）。

3.6  由 Brunauer、Emmett、Teller 提出的多分子层吸附理论方程，是氮吸附法测定比表面积的核心计算依据。

# 4  概述

氮吸附法比表面积测定仪（以下简称“测定仪”）的核心，是基于Brunauer-Emmett-Teller（BET）多层吸附理论。就是通过测量固体材料表面在液氮低温下（约-196℃）对氮气的物理吸附量，再利用BET理论模型计算出比表面积的测量仪器，为材料科学研究、化工生产和新产品开发提供核心依据。通过测量惰性气体在材料表面的吸附量，结合多层吸附模型计算材料比表面积。通过BET(1）方程线性拟合求得单分子层饱和吸附量，计算样品单分子层饱和吸附容量Vm 从而计算出样品的比表面积。

(1)

式中： V —— 为相对压力p/p0时氮气吸附量，mL；

Vm  ——单分子层饱和吸附的氮气体积，mL；

p   ——吸附平衡时的压力，Pa；

P0   ——氮气在该温度下的饱和蒸汽压Pa；

C  ——常数，与吸附剂和吸附质作用强弱有关。

# 5 计量特性

# 5.1   外观与功能性

# 5.1.1 测定仪应有清晰铭牌，标明仪器名称、型号规格、出厂编号、制造厂、生产日期等信息。

5.1.2 仪器外观完好，各部件连接牢固，无锈蚀、破损、变形，按键、阀门、显示屏等功能部件工作正常。

5.1.3 真空系统密封性良好，无明显漏气；气路系统通畅，无气体泄漏。

5.2   比表面积计量性能

氮吸附法比表面积测定仪的计量特性指标见表1。

表 1 计量特性指标

| 序号 | 计量特性 | 测量范围 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 示值误差 | <10 m2/g | MPE: ±15 % |
|  |  | （10～150）m2/g | MPE: ±10 % |
|  |  | >150 m2/g | MPE: ±5 % |
| 2 | 重复性 | 全量程 | ≤3.0% |
| 3 | 通道差异 | 多通道 | ≤3.0% |
| 注：以上计量特性要求仅供参考，不作为判定依据。 |  |  |  |

# 6  校准条件

# 6.1  校准环境

6.1.1  环境温度：（15～30）℃。

6.1.2  相对湿度：≤80%。

6.1.3  供电电源（220±22）V，（50±0.5）Hz。

6.1.4  无振动、电磁场干扰。

# 6.2  校准用标准器及配套设备

6.2.1  计量标准器

6.2.1.1  有证标准物质

校准时应使用比表面积国家有证标准物质（以下简称比表面积标准物质）（见附录A)。技术要求：标准物质扩展不确定度不大于被校项目最大允许误差的1/3。

6.2.1.2  电子天平

Ⅰ

分度值为0.1 mg；   Ⅰ   级。

- 6.2.2  其他设备

- 专用样品管、检漏工具等。

液氮，纯度不小于99.0%；高纯氮，纯度不小于99.99%；高纯氦，纯度不小于99.99%。

# 7  校准项目和校准方法

#### 7.1  外观及功能性检查

7.1.1采用目视检查、手动操作方式验证：仪器应清晰标注型号、规格、生产厂家、设备编号等标识；按键、开关、阀门操控正常；数据显示清晰完整；气路、真空系统无明显泄漏、破损。

7.1.2气密性检查

开机预热后，对样品空管采用高纯氦吹扫30分钟。吹扫完成后，开始抽真空，抽至仪器推荐真空度值，观察15分钟内管路真空度变化，若未超过推荐真空度值，则仪器气密性良好。

#### 7.2 示值误差

根据氮吸附法比表面积测定仪的量程范围，选择使用量程内至少两个校准点进行校准，校准过程为：取洁净干燥的样品管，称其质量为m1；根据被测仪器总表面积推荐范围称取适量的比表面积标准物质试样（后简称标准试样）于样品管中，选择合适的温度和脱气时间（见附录A）对标准试样进行脱气，脱气完成后，称量试样管质量为m2，将脱气后标准试样置于低温条件（液氮-196℃）下物理吸附高纯氮，将脱气后标准试样质量m(m=m2-m1）输入至测定仪，设置样品吸附质参数、吸附温度和相对压力等相关参数，从仪器上读取比表面积值。每个校准点重复以上操作三次，计算平均值,按公式（2）计算相对示值误差：

△Ar=A−AsAs×100%                        (2)

式中：

△Ar——比表面积相对示值误差，%；

A——  比表面积测量平均值，m²/g；

As——  比表面积标准值，m²/g。

#### 7.3 重复性

按照7.2中相同步骤，对同一比表面积标准物质试样重复n(n≥6) 次连续独立测量，按公式（3）计算即为仪器的重复性。

(3)

式中：

Sr  ——测量重复性，%;

Ai  ——第 i 次比表面积的测量结果，m²/g;

A  ——比表面积测量结果的平均值，m²/g;

n  ——测量次数。

#### 7.4  通道差异

对于多个通道的测定仪，按照7.2中步骤，选择一个测量点，对每个通道进行测量，记录仪器测得值。以各通道测得值中最大值Amax与最小值Amin之差为极差值，以相对极差值作为仪器通道差异，按公式（4）计算通道差异d ：

(4)

式中：

d   ——通道差异，%;

Amax  ——各通道测量结果中的最大值，m²/g;

Amin ——各通道测量结果中的最小值，m²/g;

A   ——各通道测量数据结果的平均值，m²/g。

# 8  校准结果表达

校准结果应在校准证书上反映，校准证书应至少包含以下信息：

a）    标题：“校准证书”;

b）    实验室名称和地址；

c）    进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）;

d）    证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e）    客户的名称和地址；

f）    被校对象的描述和明确标识；

g）    进行校准的日期；

h）    校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

i）    本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

j）    校准环境的描述；

k）    校准结果及其测量不确定度的说明；

l）    如果与校准结果的有效性应用有关时，应对校准过程中被校对象的设置和操作进行说明；

m）    对校准规范的偏离的说明；

n）    校准证书和校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o）    校准结果仅对被校对象有效的声明；

p）    未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

# 9  复校时间间隔

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素决定，因此送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。更换重要部件、维修或对仪器性能有怀疑时，应随时校准。

仪器的复校时间间隔建议不超过一年。

附录 A

比表面积标准物质及脱气条件

| 序号 | 标准物质种类 | 脱气温度（℃） | 脱气时间（h） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 炭黑系列 比表面积标准物质 | 150 | 2 |
| 2 | 二氧化硅系列 比表面积标准物质 | 200 | 2 |
| 3 | 三氧化铝系列 比表面积标准物质 | 200 | 2 |
| 4 | 二氧化钛系列 比表面积标准物质 | 180 | 2 |

附录 B

氮吸附法比表面积测定仪校准记录

| 校准记录编号： |  |  |  |  |  | 校准证书编号： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器名称 |  |  | 型号规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出厂编号 |  |  | 制造厂家 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准器名称 | 型号/规格 | 标准值（m2/g） |  |  |  | 扩展不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  | 溯源单位名称及证书编号 |  |  |  |  | 有效期至 |
| 一、外观及功能性检查： |  | 合格 不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值/(m2/g) | 测量值/(m2/g) |  |  |  |  |  |  | 平均值/(m2/g) |  |  |  | 示值误差/% |  |
| 三、重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 次数 | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |
| 测量值/(m2/g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均值/(m2/g) |  |  |  | 重复性/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、通道差异（对多通道） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通道序号 | 测量值/(m2/g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 通道差异/% |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均值（) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境条件 |  |  |  |  |  | 校准地点 |  |  |  |  |  |  |  |

校准员：           核验员：        校准日期：       年      月      日

附录C

校准证书内页（参考）格式

- 校准项目及结果表达 - 序号; - 校准项目; - 技术要求; - 校准结果. - 1; - 示值误差. - 2; - 重复性. - 3; - 通道差异（对多通道）. - 仪器示值误差测量结果的扩展不确定度： - 以下空白

附录D

# 氮吸附法比表面积测定仪示值误差不确定度评定示例

D.1  概述

D.1.1环境条件，环境温度，相对湿度

D.1.2被测对象：氮吸附法比表面积测定仪。

D.1.3测量标准

1.以炭黑比表面积标准物质（GBW13905和GBW13903）为标准进行校准。

标准值：As=9.11 m2/g ，U=0.30m2/g，k=2；

As=109.8 m2/g , U=2.3m2/g, k=2;

D.2测量方法

测量过程为：取洁净干燥的样品管，称其质量为m1；根据被测仪器总表面积推荐范围称取适量的比表面积标准物质试样（后简 称标准试样）于样品管中，选择合适的温度和脱气时间（见附录A）对标准试样进行脱气，脱气完成后，称量试样管质量为m2，将脱气后标准试样置于低温条件（液氮-196℃）下物理吸附高纯氮，将脱气后标准试样质量m(m=m₂-m1)输入至仪器，从仪器上读取比表面积值。每个校准点重复以上操作三次，计算相对示值误差。

D.3 测量模型与灵敏系数

式中：

ΔAr ——  比表面积仪相对示值误差，%;

A ——  比表面积仪测量平均值，m2/g;

As ——  标准物质的比表面积标准值，m2/g。

方差与灵敏度系数

因输入量相互独立且不相关，则有：u = cu 2 (A) + cu 2 (As)

根据求导公式得出灵敏系数c₁和 c₂, 两个输入量各自独立不相关。

代入得：

D.4 不确定度来源分析

比表面积测定仪相对示值误差不确定度主要由测量值和标准值引入，其中，测量值不确定度主要源于测量重复性和样品脱气，由于在试验过程中设置足够长脱气时间，保证样品脱气完全，因此样品脱气因素影响不考虑，此处仅考虑测量重复性引入不确定度，比表面积测定仪示值误差测量结果不确定度来源分析及描述见表1。

D.5  示值误差不确定度评定示例

表1  不确定度分量来源及描述

| 不确定度分量 | 不确定度来源 | 分量描述 |
| --- | --- | --- |
| u() | 测量结果平均值引入的相对不确定度 | 测量重复性引入的相对不确定度ur() |
| u(As) | 测量点的标准值引入的相对不确定度 | 标准物质引入的相对不确定度分ur(As) |

5.1 输入量的标准不确定度u()的评定

（1）输入量的标准不确定度来源于仪器测量重复性，仪器重复性一般按照A类方法评定，对参考值为9.11m²/g的比表面积标准物质进行10次测量，测量结果（m²/g）为：

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量结果 | 9.12 | 9.14 | 9.16 | 9.05 | 9.08 | 9.12 | 9.11 | 9.11 | 9.13 | 9.10 |

10次测量结果平均值为：9.112 m²/g

贝塞尔公式得出单次测得值的实验标准偏差：

m²/g

实际工作时以三次测量的算术平均值作为校准结果，故测量重复性引入的不确定度分量为：

0.02 m²/g

（2）输入量的标准不确定度来源于仪器测量重复性，仪器重复性一般按照A类方法评定，对参考值为109.8m²/g的比表面积标准物质进行10次测量，测量结果（m²/g） 为：

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量结果 | 109.8 | 109.5 | 109.2 | 109.3 | 110.4 | 109.8 | 109.4 | 109.3 | 109.2 | 110.4 |

10次测量结果平均值为：109.63 m²/g

贝塞尔公式得出单次测得值的实验标准偏差：

m²/g

实际工作时以三次测量的算术平均值作为校准结果，故测量重复性引入的不确定度分量为：

m²/g

那么，重复性引入的相对不确定度：

9.11m²/g:

109.8m²/g:0.24%

5.2 输入量标准物质引入的不确定度评定

由标准物质证书可以得到，炭黑比表面积标准物质，GBW13905, 标准值：9.11 m²/g, 扩展不确定度0.30 m²/g, 计算出标准不确定度u(As)：

u1(As)==m²/g(k=2)

其后，计算得出相对标准不确定度为1.65%;

炭黑比表面积标准物质，GBW13903, 标准值：109.8m²/g,扩展不确定度2.3 m²/g,计算出标准不确定度u(As)：

u2(As)==m²/g(k=2)

其后，计算得出相对标准不确定度为1.05%;

5.3  标准不确定度分量汇

表D.2   标准不确定度汇总表

| 标准值 /(m²/g) | 测量重复性引入的不确定度/(m2/g) | 标准值引入的不确定度u(As)/(m2/g) | g/m2 | g/m2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.11 | 0.02 | 0.15 | 0.110 | -0.110 | 0.22% | 1.65% |
| 109.8 | 0.26 | 1.15 | 0.009 | -0.009 | 0.24% | 1.05% |

D.6 合成标准不确定度

u() = cu 2 (A) + cu 2 (As)

9.11m²/g ：=1.7%

109.8 m²/g ： =1.1%

D.7 扩展不确定度的表示

测量点x=9.11 m²/g,  测量结果相对扩展不确定度Urel=3.4%,k=2;

测量点x=109.8 m²/g, 测量结果相对扩展不确定度Urel=2.2%,k=2。