贵州省计量技术规范

JJF（黔） XXXX-XXXX

多参数食品现场快速检测仪校准规范

Calibration Specification of Multi-parameter Rapid Food Detector

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布												  XXXX-XX-XX实施

贵州省市场监督管理局发 布

多参数食品现场快	JJFXXXX-XXXX

速检测仪校准规范

Calibration Specification of

Multi-parameter Rapid Food Detector

归  口  单  位： 遵义市市场监督管理局

主要起草单位： 遵义市产品质量检验检测院

（遵义市综合检验检测中心）

参加起草单位：贵州省计量测试院

本规范委托遵义市产品质量检验检测院（遵义市综合检验检测中性）负责解释

本规范主要起草人：

邹明松  [遵义市产品质量检验检测院（遵义市综合检验检测中心）]

闵世俊 （贵州省计量测试院）

范贵鹏  [遵义市产品质量检验检测院（遵义市综合检验检测中心）]

参加起草人：

黄永松  [遵义市产品质量检验检测院（遵义市综合检验检测中心）]

唐斌斌  [遵义市产品质量检验检测院（遵义市综合检验检测中心）]

李留进  [遵义市产品质量检验检测院（遵义市综合检验检测中心）]

张晓娟 （贵州省计量测试院）

目  录

引  言	II

1  范围	1

2  引用文件	1

3  概述	1

4  计量特性	1

4.1 波长	1

4.2 透射比	1

4.3 线性相关系数	1

4.4 稳定性	1

4.5 通道间差异	1

4.6 检测仪的示值误差与重复性	1

4.7 灵敏度	2

5  校准条件	2

5.1 环境条件	2

5.2 校准设备及标准物质	2

6  校准项目和校准方法	2

6.1 波长示值误差和重复性	2

6.2 透射比示值误差和重复性	3

6.3 线性相关系数	3

6.4 稳定性	3

6.5 通道间差异	3

6.6 检测仪的示值误差和重复性	4

6.7 灵敏度	4

7  校准结果的表达	5

8  复校时间间隔	5

附录A  重铬酸钾溶液的配制	6

附录B  线性回归法中相关系数的计算	7

附录C  校准记录格式（参考）	8

附录D  校准证书内页（参考）格式	11

附录E  测量结果的不确定度评定示例	12

引  言

本规范依据JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001—2011《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》编写。

本规范的制定，参考了JB/T 12019-2014《多参数食品现场快速检测仪通用技术条件》、JB/T 12967—2016《有机磷和氨基甲酸酯农药残留快速检测仪》、JJF 1729—2018《农药残留检测仪校准规范》的部分内容。

本规范为首次发布。

多参数食品现场快速检测仪校准规范

1  范围

本规范适用于采用光度吸收法（波长范围为360nm~800nm）原理，使用试剂盒（包）对食品中物质进行快速检测的仪器（以下简称“检测仪”）的校准。

2  引用文件

本规范引用了下列文件：

JB/T 12019-2014《多参数食品现场快速检测仪通用技术条件》

JB/T 12967—2016《有机磷和氨基甲酸酯农药残留快速检测仪》

JJF 1729—2018《农药残留检测仪校准规范》

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3  概述

检测仪是用于测量食品中甲醛、亚硝酸盐、亚硫酸盐等单种或多种物质的现场快速（各参数从取样到得出检测结果的时间均小于90min）检测仪器。检测仪由样品前处理装置、仪器主机、质控品和试剂盒（包）组成。

4  计量特性

4.1 波长

最大允许误差：±10nm

重复性≤2nm

4.2 透射比

最大允许误差：±2.0%

重复性：≤0.5%

4.3 线性相关系数

检测参数工作曲线的线性相关系数应不小于0.990。

4.4 稳定性

在检测仪工作波长处，30min内蒸馏水吸光度变化应不大于0.010。

4.5 通道间差异

吸光度示值差异≤0.05

4.6 检测仪的示值误差与重复性

检测仪的示值误差与重复性要求见表1。

表1 检测仪的示值误差与重复性要求

| 参数 | 项目和指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 测量范围 mg/kg | 示值误差 % | 重复性 % |

表1 检测仪的示值误差与重复性要求（续）

| 甲醛 | [5.0~50.0） | ±20.0 | ≤10 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [50.0~500.0） | ±10.0 |  |
| 亚硝酸盐 | [2.0~20.0） | ±20.0 |  |
|  | [20.0~180.0） | ±10.0 |  |
| 亚硫酸盐（以二氧化硫计） | [10.0~50.0） | ±20.0 |  |
|  | [50.0~250.0） | ±10.0 |  |

4.7 灵敏度

检测仪的灵敏度用抑制率表示。对0.8mg/L的甲胺磷和0.1mg/L的灭多威农药标准溶液进行检测，抑制率应≥50%。

注：以上计量特性要求仅供参考，不作为判定依据。

5  校准条件

5.1 环境条件

供电电源

交流供电：电压220V±22V，频率50Hz±1Hz

直流供电：由仪器制造厂商规定。

环境温度：（5～40）℃；

相对湿度：（10～85）%；

5.2 校准设备及标准物质

5.2.1 光纤光谱仪，波长最大允许误差为±0.5nm，配有与被检仪器相匹配的光纤连接装置和光源接收装置。

5.2.2 光谱中性滤光片，在测量波长下透射比标称值约为10%、20%、30%；扩展不确定度不大于1.0%（k=2）。

5.2.3 标准物质

校准时应使用经国家计量行政主管部门批准颁布的标准物质。

5.2.4 重铬酸钾：优级纯

6  校准项目和校准方法

6.1 波长示值误差和重复性

采用固体发光器件的检测仪，将光纤光谱仪的专用光源接收装置置于比色池光路中，对测量参数的工作波长进行测量，连续测量3次，按公式（1）计算波长示值误差，按公式（2）计算波长重复性。

（1）

式中：

——波长示值误差，nm；

——3次测量的平均值，nm；

——波长标称值，nm。

（2）

式中：

——波长重复性，nm；

——3次测量所得波长的最大值，nm；

——3次测量所得波长的最小值，nm。

6.2 透射比示值误差和重复性

将透射比标称值约为10%、20%、30%的光谱中性滤光片依次放入比色池光路中，在测量参数的工作波长下进行测量，连续测量3次，按公式（3）依次计算每块滤光片透射比示值误差，取最大值作为检测仪透射比示值误差。

（3）

式中：

——透射比示值误差，%；

——每块滤光片3次测量的平均值，%；

——每块滤光片透射比标称值，%。

按公式（4）计算每块滤光片透射比重复性，取最大值作为检测仪透射比重复性。

（4）

式中：

——透射比重复性，nm；

——3次测量所得透射比的最大值，nm；

——3次测量所得透射比的最小值，nm。

6.3 线性相关系数

按照检测仪使用说明书，使用检测仪对测量范围中的均匀浓度点(包括线性范围的测定下限、中间和测定上限浓度点)标准溶液进行测定，平行测定3 次，取其测定值的算术平均值，按照线性回归法求出工作曲线的线性相关系数。（见附录B）。

6.4 稳定性

在检测参数工作波长处，以蒸馏水为参比溶液，在30min内每隔5min测定1次蒸馏水吸光度值，取最大值与最小值之差作为检测仪稳定性。

6.5 通道间差异

将100mg/L的重铬酸钾溶液放入比色池光路中，测量溶液吸光度，按式（5）计算全部通道中吸光度最大值与最小值之差

（5）

式中：

——通道间吸光度差异；

——全部通道测得的吸光度最大值；

——全部通道测得的吸光度最小值。

6.6 检测仪的示值误差和重复性

使用检测仪和配套试剂盒（包）对检测参数的有证标准物质重复测定11次，按公式（6）计算示值误差。

（6）

式中：

——示值误差；

——标准物质测定结果的算术平均值；

——标准物质的标准值。

按公式（7）计算相对标准偏差（RSD），即为检测仪的重复性。

（7）

式中：

——相对标准偏差；

——第i次测量的结果；

——标准物质测定结果的算术平均值。

6.7 灵敏度

按照检测仪使用说明书，对甲胺磷标准物质进行测定，读取标准溶液与对照溶液3min吸光度变化值，重复测量三次取平均值，按式（8）计算抑制率。

（8）

式中：

——抑制率；

——对照溶液反应3min吸光度变化值的3次测量平均值；

——标准溶液反应3min吸光度变化值的3次测量平均值。

7  校准结果的表达

校准结果应在校准证书上反映，校准证书应至少包括以下信息：

a)  标题，如“校准证书”；

b)  实验室名称和地址；

c)  进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d)  证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e)  客户的名称和地址；

f)  被校对象的描述和明确标识；

g)  进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h)  如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i)  校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j)  本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k)  校准环境的描述；

l)  校准结果及其测量不确定度的说明；

m)  对校准规范偏离的说明（若有）；

n)  校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识、以及签发日期；

o)  校准结果仅对被校对象有效的声明；

p)  未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

校准证书内页格式见附录A，校准原始记录见附录B。

8  复校时间间隔

送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔，建议不超过1年。

附录A

重铬酸钾溶液的配制

A．1  试剂

A．1.1  纯水：重蒸水或去离子水，电阻率＞18.0MΩ·cm。

A．1.2  浓硫酸：密度为1.84g/mL。

A．1.3  重铬酸钾：优级纯（110℃烘干2h）。

A．2  硫酸溶液配制

向100mL纯水中缓慢加入1.5mL浓硫酸（见A.1.2），边加边搅拌，然后转移到1000mL容量瓶中，用纯水定容。

A．3  酸性重铬酸钾标准储备溶液配制

准确称量5.000g重铬酸钾（见A.1.3），用少量硫酸溶液（见A.2）溶解，移入500mL容量瓶中，用硫酸溶液（见A.2）定容。此溶液的重铬酸钾浓度为10000mg/L。

A．4  酸性重铬酸钾标准工作溶液配制

分别移取1.00mL、2.00mL、3.00mL、4.00mL、5.00mL酸性重铬酸钾溶液（见A.3）至100mL容量瓶中，用硫酸溶液（见A.2）定容至刻度。各容量瓶中溶液对应的重铬酸钾浓度分别为100mg/L、200mg/L、300mg/L、400mg/L和500mg/L。

附录B

线性回归法中相关系数的计算

1．直线方程：

2. 斜率b：

3. 截距a：

4. 相关系数r：

其中：

上述式中：I——吸光度值

b——斜率

a——截距

c——标准溶液浓度

r——线性相关系数

n——标准曲线点数

附录C

校准记录格式（参考）

记录（证书）编号：

| 1 委托单位信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 被校计量器具信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量器具名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 制造厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规格型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 本次校准使用的计量标准器信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准器名称 |  |  |  |  |  | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 测量范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有效期至 |  |  |  |  |
| 4 校准环境条件及地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 温度/℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 相对湿度/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |
| 5 校准技术依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 校准项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 波长 nm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 波长标称值 |  |  |  |  |  |  | 波长实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  | 重复性 |  |  |  |
| 6.2 透射比示值和重复性 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值 |  |  |  |  |  |  | 透射比实测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 误差 |  |  |  |  |  |  |  |  | 重复性 |  |  |  |
| 6.3 线性相关系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准溶液 |  |  |  | 标准溶液浓度（mg/L） |  |  |  |  |  | 吸光度测量值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  | 线性相关系数 |  |  |
| 6.4 稳定性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 波长/nm |  | 吸光度测得值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 稳定性 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0min |  |  | 5min |  |  |  |  |  | 10min |  |  |  | 15min |  |  |  |  |  |  | 20min |  |  |  |  | 25min |  |  |  |  | 30min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 通道间差异 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准溶液浓度（重铬酸钾） |  |  |  |  | 各通道吸光度测得值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 通道间差异 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 检测仪的示值误差与重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参数 | 浓度（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  | 测得值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  | 示值误差 |  |  |  |  |  |  | 重复性 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7 灵敏度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灵敏度 | 农药名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 浓度/（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 抑制率/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 不确定度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 校准员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 核验员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录D

校准证书内页（参考）格式：

| 序号 | 校准项目 | 计量性能要求 | 校准结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 波长示值误差 | MPE：±10nm |  |
| 2 | 波长重复性 | ≤2nm |  |
| 3 | 透射比示值误差 | MPE：±2.0% |  |
| 4 | 透射比重复性 | ≤0.5% |  |
| 5 | 线性 | ≥0.990 |  |
| 6 | 稳定性（30min） | ≤0.010 |  |
| 7 | 通道间差异 | ≤0.05A |  |
| 8 | 检测仪示值误差 | MPE：±20% |  |
| 9 | 检测仪重复性 | ≤10% |  |
| 10 | 灵敏度 | ≥50% |  |
| 不确定度 |  |  |  |

附录E

测量结果的不确定度评定示例

E．1波长示值误差不确定度的评定

E．1.1 概述

按规范要求，把光纤光谱仪的探头依次置于样品室的各个通道中，测量检测仪的峰值波长，重复测量3次取平均值，计算波长误差。

E．1.2 测量模型

式中：

—3次测量的平均值，nm；

—波长标称值，nm。

测量量与彼此不相关，有

其中，灵敏系数，

因此，波长示值误差的不确定度可计算如下：

E．1.3 不确定度的评定

E．1.3.1 光纤光谱仪的不确定度

光纤光谱仪的不确定度由校准证书给出，其扩展不确定度为U=1.0nm，k=2，故

E．1.3.2 测量重复性引入的不确定度

按照规范要求，选用一台多参数食品现场快速检测仪，其测量波长为412nm，用光纤光谱仪重复测量10次，数据如下：

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测得值/nm | 413.2 | 414.5 | 412．7 | 413.6 | 415.2 | 411.7 | 412.8 | 415.1 | 413.9 | 414.2 |
| 平均值/nm | 413.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单次实验标准偏差为： nm

重复测量3次，则测量重复性引入的标准不确定度为：

E．1.4 合成标准不确定度

E．1.5 扩展不确定度

取包含因子k=2，则扩展不确定度U=2×0.82 nm≈1.7nm

E．2 透射比示值误差不确定度的评定

E．2.1 概述

按规范要求，用透射比标称值约为10%的中性滤光片，依次放入样品室每个通道中，重复测量透射比3次。计算滤光片透射比示值误差。

E．2.2 测量模型

式中：

—3次测量的平均值，%；

—透射比标准值，%

测量量与彼此不相关，有：

其中，灵敏系数，

因此，透射比示值误差的不确定度可计算如下：

E．2.3不确定度的评定

E．2.3.1  中性滤光片的不确定度

标准滤光片的不确定度由校准证书给出，其扩展不确定度为U=0.37%，k=2。故

E．2.3.2 测量重复性引入的不确定度

按照规范要求，选用透射比标称值为10%的标准滤光片，连续测量10次，数据如下表：

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测得值/% | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 8.3 | 8.5 | 8.8 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.3 |
| 平均值/% | 8.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单次实验标准偏差为：

重复测量3次，则测量重复性引入的标准不确定为：

E．2.3.4 合成标准不确定度

E．2.3.5 扩展不确定度

取包含因子k=2，则扩展不确定度U=2×0.21%≈0.5%

E.3 灵敏度校准不确定度的评定

E.3.1概述

按照校准规范所述农药标准溶液的要求，依据检测仪使用说明书配制相应浓度的农药标准溶液与对照溶液，读取并计算农药标准溶液反应3min吸光度变化值和对照溶液反应3min吸光度变化值，计算抑制率。

E.3.2 测量模型

式中：

IR---抑制率；

---对照溶液反应3min吸光度变化值；

---农药标准溶液反应3min吸光度变化值。

不确定度传播律

测量量与彼此不相关，有：

其中，灵敏系数，

因此，抑制率的不确定度可计算如下：

E.3.3 不确定度的评定

E.3.3.1  标准溶液反应3min吸光度变化值引入的不确定度

采用有证标准物质，其定值不确定度为3%，包含因子k=2。则标准物质的引入的不确定度分量为：

由于环境条件、人员操作和被校仪器等各种随机因素引入的不确定度，可采用A类评定。按要求配制10份标准溶液，读取溶液反应3min吸光度变化值，计算其相对标准偏差为3.2%。按照规范实际重复测量3次，故：

由于和不相关，则：

E.3.3.2  对照溶液反应3min吸光度变化值引入的不确定度

由于环境条件、人员操作和被校仪器等各种随机因素引入的不确定度，可采用A类评定。按要求配制10份标准溶液，读取溶液反应3min吸光度变化值，计算其相对标准偏差为1.8%。按照规范实际重复测量3次，故：

E.3.4 合成标准不确定度

E.3.5 扩展不确定度

取包含因子k=2，则扩展不确定度U=2×2.6%=5.2%

JJFXXXX—XXXX

贵州省

地方计量技术规范

XXXXXXXX校准规范

JJFXXXX—XXXX

贵州省市场监督管理局发布